Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť    1.  Plášte operačné sterilné

| - Plášť operačný sterilný nevystužený |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Operačný sterilný jednorazový operačný plášť na nosenie pri operačných zákrokoch s nízkym objemom tekutín, minimalizácia prenosu infekčného materiálu pri priamom kontakte medzi operačným týmom a operačnou ranou. |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | zosilnený dvojvrstvový krčný lem |  |  |  |
|  | krčný lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom |  |  |  |
|  | zapínanie - úväzky: tkanice alebo suchý zips |  |  |  |
|  | úväzky odolné voči pretrhnutiu |  |  |  |
|  | dlhý rukáv ukončený dvojvrstvovou manžetou |  |  |  |
|  | Strih zavinovací |  |  |  |
|  | chrbtová časť so širokým prekrytím ; ergonomický |  |  |  |
|  | pohodlný pri nosení a vykonávaní operačných úkonov |  |  |  |
|  | materiál: netkaná textília typu spunlace, spunbond |  |  |  |
|  | gramáž min. 35g / m2 |  |  |  |
|  | ochrana pred premoknutím, odpudzovaním povrchových kvapalín s nízkym napätím, nenasiakavý |  |  |  |
|  | ľahký a pevný, |  |  |  |
|  | neuvoľňujúci vlákna a bezprašný, antistatický, |  |  |  |
|  | vhodný pre alergikov, bez obsahu latexu, zdravotne nezávadný materiál |  |  |  |
| Farba | stálofarebná - uviesť farbu |  |  |  |
| Veľkosť | M dĺžka min 110 - 120cm |  |  |  |
|  | L dĺžka min 121- 130 cm |  |  |  |
|  | XL dĺžka min 131- 150 cm |  |  |  |
|  | XXL dĺžka min 151- 170 cm |  |  |  |
| Balenie | Otváranie sterilizačného obalu spôsobom peel efekt |  |  |  |

| - Plášť operačný sterilný vystužený |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Operačný plášť stredná - štandardná kategória pre náročné, dlhšie trvajúce operačné zákroky s predpokladom väčšieho výskytu tekutín. Minimalizácia prenosu infekčného materiálu pri priamom kontakte medzi operačným týmom a operačnou ranou. |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | zosilnený dvojvrstvový krčný lem |  |  |  |
|  | lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom, |  |  |  |
|  | zapínanie, úväzky sú odolné voči pretrhnutiu |  |  |  |
|  | dlhý rukáv ukončený dvojvrstvovou manžetou |  |  |  |
|  | Strih zavinovací s výstužou |  |  |  |
|  | chrbtová časť so širokým prekrytím; ergonomický |  |  |  |
|  | výstuže vyrobené z materiálu, ktorý „nešuští“, nesmie neobťažovať operatéra |  |  |  |
|  | výstuže zvnútra odolné voči tekutinám v oblasti rukávov a v prednej časti hrudníku |  |  |  |
|  | pohodlný pri nosení a vykonávaní operačných úkonov |  |  |  |
|  | materiál: z hydrofóbneho materiálu, netkaného, s antistatickou úpravou, odolnou proti oderu, |  |  |  |
|  | netvoriace žmolky, neplstiaci sa, priedušný, pohodlný, |  |  |  |
|  | odolný voči presaku tekutín a baktérií. |  |  |  |
|  | Polypropylén spracovávaný formou vrstiev SMMS Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond), ktorý neprepúšťa baktérie a tekutiny, ale prepúšťa paru teplo a vzduch |  |  |  |
|  | zosilnené prevedenie: hrudník, rukávy ; širšie zosilnený , aj laterálne |  |  |  |
|  | antistatický, vhodný pre alergikov,bez obsahu latexu, zdravotne nezávadný |  |  |  |
|  | polypropylénová 100% netkaná textília |  |  |  |
|  | textília min. 35 g/m2 |  |  |  |
| Farba | stálofarebná - uviesť farbu |  |  |  |
| Veľkosť | M dĺžka min. 110 - 115 cm |  |  |  |
|  | L dĺžka min. 116 - 125 cm |  |  |  |
|  | XL dĺžka min. 126 - 140 cm |  |  |  |
|  | XXL dĺžka min. 141- 155 cm |  |  |  |
| Balenie | Sterilizačný obal: otváranie sterilizačného obalu spôsobom peel efekt |  |  |  |

| - Plášť operačný sterilný špeciálne vystužený |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Funkcia | Operačný plášť a ochranný plášť s vysokou odolnosťou proti prieniku tekutín a baktérií; so zníženou mierou uvoľňovania vlákien a odolnosťou voči oderu . |  |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | netkaná textília z tekutinu odpudzujúca tekutinu s medzivrstvou z mikrovlákna |  |  |  |  |
|  | dodatočná ochrana proti pretekaniu tekutiny:- Netkaná laminátová fólia v prednej časti a oblasti predlaktia , každý s gramážou 42 g//m² |  |  |  |  |
|  | Odolnosť voči prieniku tekutiny ≥ 40 cm H2O EN 20811 |  |  |  |  |
|  | Odolnosť proti prieniku mikróbov 3,1 IB EN ISO 22610 |  |  |  |  |
|  | dlhý rukáv ukončený dlhou pletenou elastickou manžetou |  |  |  |  |
|  | extra široké prekrývanie na zadnej strane |  |  |  |  |
|  | so zosilnením v oblasti hrudníka a rukávov |  |  |  |  |
|  | polypropylén netkaný spracovávaný formou vrstiev SMS ktorý neprepúšťa baktérie a tekutiny, |  |  |  |  |
|  | antistatický, vhodný pre alergikov, bez obsahu latexu, kolofónie, zdravotne nezávadný |  |  |  |  |
|  | polypropylénová 100% netkaná textília |  |  |  |  |
|  | textília gramáž min. 40 g/m2 |  |  |  |  |
| Farba | stálofarebná - uviesť farbu |  |  |  |  |
| Veľkosť | M | dĺžka min. 115 cm šírka min. 150 cm dĺžka výstuže v prednej časti min. 80 cm |  |  |  |
|  | L | dĺžka min. 125 cm šírka min. 157 cm dĺžka výstuže v prednej časti min. 90 cm |  |  |  |
|  | XL | dĺžka min. 140 cm šírka min. 165 cm dĺžka výstuže v prednej časti min. 100 cm |  |  |  |
|  | XXL | dĺžka min. 155 cm šírka min. 170 cm dĺžka výstuže v prednej časti min. 100 cm |  |  |  |
| Balenie | jednotlivé zapečatené v sterilnom primárnom obale |  |  |  |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky