KÚPNA ZMLUVA

(B. Komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre spinálne výkony)

číslo: 73 / UNB / 2020

(uzavretá podľa  § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZVO“/)

I.

Zmluvné strany

Predávajúci:		TIMED s.r.o.

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

zastúpený:		Richard Kylian – konateľ spoločnosti

IČO: 			00602175

DIČ: 			2020459067

bankové spojenie:	UniCredit bank Czech and Slovak a.s.

číslo účtu:		SK32 1111 0000 0010 4347 5000

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v BA I. Vložka číslo: 239/B.

Oddiel: Sro.

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:		Univerzitná nemocnica Bratislava

Pažítková 4, 821 01 Bratislava

zastúpený:		MUDr. Renáta Vandriaková, MPH, riaditeľka UNB				IČO: 			31 813 861

DIČ:			202 17 00 549

IČ DPH:		SK 202 17 00 549

bankové spojenie:	Štátna pokladnica

IBAN:			SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Internetová adresa:	www.unb.sk

(ďalej len „kupujúci“)

II.

Preambula

Táto kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzaviera s úspešným uchádzačom realizovanej verejnej súťaže vyhlásenej kupujúcim zverejnením oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2019 zo 04.12.2019 pod značkou 34746-MST, ako postupu zadávania nadlimitnej zákazky podľa ZVO, ktorej predmet je zhodný s predmetom tejto zmluvy a úspešnej ponuky uchádzača, za nasledujúcich podmienok.

III.

Predmet zmluvy

- Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kúpe tovaru a záväzok predávajúceho dodať a predať kupujúcemu tovar a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu, za podmienok stanovených touto zmluvou.

- Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ktorý je predmetom dodávky je nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, najvyššej kvality a odpovedá všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

- Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy je zdravotnícka technika a príslušenstvo v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 „Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu“ Špecifikácia a cena „Komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre spinálne výkony“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- Zároveň je neoddeliteľnou súčasťou dodávky vyhotovenie technologického projektu pre inštaláciu dodávaných zariadení, z hľadiska ich vzájomne technologickej, funkčnej a časovej previazanosti, osadenia a vzájomného prepojenia a napojenia na rozvody.

- Súčasťou dodávky tovaru je zároveň dodanie sprievodnej dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä: návodu na  obsluhu a údržbu tovaru v slovenskom jazyku, všetkých platných certifikátov a osvedčení, dokladu o pridelení ŠUKL kódu a iné..

- Predmetom dohody je zároveň záväzok predávajúceho poskytnúť kupujúcemu služby spojené s dodaním tovaru, t.j. doprava do miesta plnenia, vyloženie v mieste plnenia a kompletizácia tovaru, inštalácia v mieste plnenia, vrátane zaškolenia zdravotníckeho personálu v nevyhnutnom rozsahu s vydaním protokolu o zaškolení.

- Zároveň je predmetom tejto zmluvy záväzok predávajúceho poskytovať služby autorizovaného servisu a opráv ním dodaných prístrojov po celú dobu poskytovanej záruky, vrátane vykonávania pravidelných odborných prehliadok v intervaloch stanovených výrobcom a vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. Tiež sa predávajúci zaväzuje, najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku.

- Špecifikácia služieb poskytovaných predávajúcim počas záručnej doby je uvedená v prílohe č. 2,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že po celú dobu poskytovanej záruky zabezpečí pre kupujúceho poskytovanie aj ďalších servisných služieb, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 2, súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a funkčnosti dodaných prístrojov (napr. revízie a kontroly a opravy spôsobené neodbornou obsluhou a pod.), a to vždy odplatne na základe osobitnej objednávky doručenej kupujúcim, za podmienok dohodnutých v písomnej objednávke.

IV.

Dodacie podmienky, záručné podmienky a zodpovednosť za vady

- Kupujúci a predávajúci sa dohodli na čiastkovom plnení zmluvy v súlade s potrebami kupujúceho a možnosťami predávajúceho, za podmienok v nej dohodnutých, v lehotách a množstvách v nej určených.

- Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania tovaru. Miestom dodania je Nurochirurgické oddelenie zdravotnického zariadenia kupujúceho na adrese: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava.

- Konkrétne miesto inštalácie bude predávajúcemu spresnené zástupcom kupujúceho.

- Termín plnenia je dohodnutý priebežne po dobu platnosti zmluvy. Termín poslednej dodávky je dohodnutý najneskoršie do 90 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Konkrétny termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej tri pracovné dni vopred.

- Predmet zmluvy sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom kupujúceho. Kupujúci po vykonaní fyzickej kontroly tovaru, poskytovaných záruk, označenia tovaru, súladu dodaného tovaru so špecifikáciou, množstva tovaru, po inštalácii v mieste plnenia, odskúšania funkčnosti a zaškolenia zamestnancov kupujúceho, potvrdí prevzatie tovaru  na dodacom liste.

- Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar poškodený, neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru a funkčných skúšok tovaru kupujúci zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho  nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Predávajúci je povinný na vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 48 hodín od uplatnenej reklamácie.

- Záruka na dodaný tovar je 24 mesiacov.

- Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, jeho inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy, a uvedenia zariadenia do prevádzky.

- Skryté vady a vady nezistené pri preberacom konaní kupujúci bez zbytočného odkladu reklamuje.  Reklamáciu uplatní písomnou formou u predávajúceho najneskôr do uplynutia záručnej doby. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 24 hodín po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.

- Reklamácia vád výrobkov musí obsahovať:

-	číslo zmluvy,

-	číslo dodacieho listu,

-	popis vady.

- Oprávnené vady predávajúci odstráni najneskôr do 48 hodín od prevzatia reklamácie v prípade, že si nevyžadujú dlhšiu dobu, napr. z dôvodu dodania náhradného dielca alebo prevzatia zariadenia do opravy na nevyhnutnú dobu. V nevyhnutnom prípade prevzatia zariadenia na opravu v lehote dlhšej ako 7 dní, poskytne predávajúci kupujúcemu na nevyhnutnú doby opravy náhradný ekvivalentný prístroj.

- Na vady výrobkov, ktoré vznikli používaním v rozpore s návodom na obsluhu sa záruka nevzťahuje.

- Kupujúcemu vyplývajú z opakujúcich sa vád nasledovné nároky:

-	možnosť odstúpenia od zmluvy

-	požadovať do určeného termínu bezplatnú výmenu vadného predmetu zákazky,

-	požadovať náhradu vzniknutej škody, pričom spôsob uplatnenia svojho nároku kupujúci oznámi predávajúcemu v písomnej reklamácii.

V.

Odmietnutie predmetu zmluvy

Kupujúci si vyhradzuje právo predmet zmluvy odmietnuť v prípadoch, ak:

- technické a úžitkové parametre nezodpovedajú požadovaným hodnotám

- počas záručnej doby sa opakovane vyskytujú závažné nedostatky v kvalite

- zistí, že špecifikácia a/alebo kvalita nezodpovedá predloženej ponuke.

VI.

Cena  a platobné podmienky

- Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, v prípade ak je to relevantné, v súlade s výsledkom  verejnej súťaže a eAukcie, dohodou zmluvných strán.

- Cena je dohodnutá cena ako konečná a maximálna.

- Cenou sa rozumie cena, vrátane cla, DPH a dopravy a inštalácie v mieste plnenia určeného kupujúcim, uvedenia do prevádzky, poučenia a zaškolenia obsluhy a ostatných nákladov spojených s dodávkou,  uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.

- Cena (kúpna cena) za predmet zmluvy je súčasťou prílohy č. 1 tejto zmluvy a je dohodnutá vo výške:

1 925.000,00 € bez DPH (slovom: Jedenmilóndeväťstodvadsaťpäťtisíc EUR)

385.000,00 € DPH (v zákonom stanovenej výške)

2 310.000,00 € s DPH.

- Dohodnutú cenu je možné zmeniť iba pri zmene colných a daňových predpisov alebo preukázateľnou zmenou cien výrobného závodu alebo štátom uznanej inflácie na základe údajov Štatistického úradu SR , vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z.

- Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.

- Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami predávajúceho a kupujúceho, na faktúru, ktorej splatnosť je max. 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Zaplatením faktúry sa rozumie deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho.

- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na doplnenie, opravu alebo vystavenie novej faktúry. U takto doplnenej, opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

VII.

Zánik zmluvy

- Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou  vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Dôvod odstúpenia od zmluvy bude špecifikovaný v oznámení o odstúpení od zmluvy.

- Zmluvu je možné zrušiť:

- dohodou zmluvných strán. Dohoda o skončení platnosti zmluvy musí byť písomná. V tomto prípade platnosť zmluvy končí dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou zmluvy o skončení platnosti tejto zmluvy musí byť aj spôsob vzájomného zúčtovania záväzkov a pohľadávok zmluvných strán.

- v prípade neakceptovania procesu obstarania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov (MZ SR), resp. ak finančné prostriedky zo strany poskytovateľa nebudú pridelené, objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť. Súčasťou odstúpenia od zmluvy musí byť aj spôsob vzájomného zúčtovania záväzkov a pohľadávok zmluvných strán.

- Písomné zásielky jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené piatym (5) dňom po ich odoslaní doporučenou poštou na adresu účastníka Zmluvy uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak sa táto listová zásielka nedostane do dispozície tej zmluvnej strany, ktorej je adresovaná.

VIII.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- V prípade, že predávajúci je v omeškaní s dodávkou tovaru alebo jeho časti, kupujúci má právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok  z omeškania vo výške 0,01 % z neuhradenej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade omeškania predávajúceho s plnením služieb v rámci záručného servisu a odstránením vád  tovaru v termínoch dohodnutých podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, má kupujúci právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci  poruší povinnosti uvedené v čl. IX. 	bod 2. tejto zmluvy t.j. postúpi pohľadávku, ktorá mu vznikne z tohto zmluvného vzťahu ako veriteľovi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z dohodnutej celkovej kúpnej ceny (s DPH) t.j. 231.000,00 slovom: Dvestotridsaťjedentisíc euro.

- Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade, ak predávajúci  poruší povinnosti uvedené v čl. IX. bod 7. tejto zmluvy je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 € (slovom: jedentisíc euro).

- Uplatnením zmluvnej pokuty podľa bodu 5. Tohto článku nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta (pokuta sa nezapočítava ako náhrada škody).

## IX.

## Osobitné ustanovenia

- Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy.

- Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Písomný súhlas kupujúceho s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb.- Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, neplatný.

- 3. 	Predávajúci sa zaväzuje, že

- a/	nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto zmluvy;

b/ 	všetky nformácie a písomné dokumenty, ktoré budú na základe tejto zmluvy vypracované, bude  považovať za dôverné, a to bez časového obmedzenia aj po ukončení platnosti tejto zmluvy;

c/ 	informácie a podklady  poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto zmluvy.

4. 	Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasia so zverejnením povinne zverejňovaných údajov v zmysle ZVO.

5.	Predávajúci nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Postúpenie práv a povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho je neplatné.

6.	Predávajúci je povinný, v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť ochranu osobných údajov osôb, ktoré predávajúci ako sprostredkovateľ pri svojej činnosti spracúva a s ktorými môže prísť predávajúci, zamestnanci predávajúceho alebo tretie osoby vo vzťahu k predávajúcemu do styku, pri vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy. Predávajúci  je povinný poučiť o povinnosti mlčanlivosti zamestnancov predávajúceho a všetky tretie osoby, ktoré v  mene predávajúceho budú vykonávať činnosti alebo sa akýmkoľvek spôsobom budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy predávajúcim.

- 7.	Predávajúci je oprávnený zabezpečiť časť plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, pričom subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti subdodávateľa uvedené v ZVO a zároveň  predávajúci :

- a) 	je povinný plnenie tejto zmluvy zadať len subdodávateľovi uvedenému v prílohe č. 3 tejto 	zmluvy v rozsahu plnenia uvedenom prílohe;

- b) 	garantuje spôsobilosť každého zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy, 	pre plnenie predmetu tejto zmluvy;

- c)	zodpovedá za celé a riadne plnenie tejto zmluvy počas celej doby platnosti tejto zmluvy a to bez ohľadu na to, či predávajúci použil na plnenie predmetu zmluvy subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť  a  nemá žiadne povinnosti  vyplývajúce z tejto zmluvy voči subdodávateľom 	predávajúceho;

- d) 	je povinný v prípade zmeny subdodávateľa alebo v prípade doplnenia nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka  písomne oznámiť 	kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi  a to  do piatich  pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala;

- e) 	je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom predložiť kupujúcemu aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet  a presný rozsah subdodávky, predpokladaný 	podiel plnenia zadávaný subdodávateľovi vo vzťahu k celému rozsahu plnenia a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia);

- Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Na zmenu v zozname subdodávateľov  t.j. zmenu prílohy č. 3 tejto zmluvy sa vyžaduje uzatvorenie písomného dodatku k tejto zmluve. Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

X.

Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ukončenia poslednej dodávky a vysporiadania vzájomných pohľadávok zmluvných strán.

XI.

Záverečné ustanovenia

  - Kupujúci poveruje svojho zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných, odborných a akvizície zmluvy v osobe/osobách MUDr. Milana Lišku, primára oddelenia neurochirurgie Nemocnice Ružinov /tel.: +421 905665580, e-mail: milan.liska@ru.unb.sk/.

  - Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných a akvizície predmetu zmluvy v osobeIng. Jana Adamcová /tel.: +421 248209512, e-mail: adamcova@timed.sk/.

  - Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené, doplňované, resp. rušené iba formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

  - Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o možnej dohode.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla žalovaného.

  - Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci aj predávajúci obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.

  - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 OZ v centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk, nakoľko ide o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

Prílohy:

č.	1	-	„Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu“ Špecifikácia a cena „Komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre spinálne výkony“

č. 	2 - Služby poskytované počas záručnej doby

č. 	3 - Zoznam subdodávateľov

V Bratislave  3. 3. 2020					V Bratislave ...................................

v.r.							    v.r.

_______________________________			_______________________________

Za predávajúceho					       Za kupujúceho

Richard Kylian				     MUDr. Renáta Vandriaková, MPH

Konateľ TIMED s.r.o.		                                              Riaditeľka UNB

Príloha č. 1

Kúpnej zmluvy

Špecifikácia a cena Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu.

"Komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre spinálne výkony"

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy

Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu.

Špecifikácia a cena „Komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre spinálne výkony“

B. Komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre spinálne výkony

| P.č. | Položka | MJ | Cena v EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bez DPH | DPH | s DPH |
| 1. | O rameno | 1 ks | 630.000 | 126.000 | 756.000 |
| 2. | Navigácia pre spinálne a kraniálne výkony s plánovacou stanicou a príslušenstvom | 1 ks | 429.700 | 85.940 | 515.640 |
| 3. | Operačný mikroskop na spinálne výkony | 1 ks | 168.864 | 33.772,80 | 202.636,80 |
| 4. | RTG C rameno s 3D zobrazením | 1 ks | 260.000 | 52.000 | 312.000 |
| 5. | Integrácia navigácie s RTG C ramenom 3D | 1 sada | 27.000 | 5.400 | 32.400 |
| 6. | Endoskopický prístroj s príslušenstvom | 1 ks | 300.500 | 60.100 | 360.600 |
| 7. | Vŕtací systém pre spinál (1x konzola, 2x spinálny set) s príslušenstvom a základnou sadou vrtákov | 1 sada | 32.400 | 6.480 | 38.880 |
| 8. | Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou pre spinálnu chirurgiu – karbónový | 1 ks | 91.822 | 18.364,40 | 110.186,40 |
| 9. | Operačná lampa dvojramenná | 1 ks | 14.660 | 2.932 | 17.592 |
| Konečná celková cena (spolu) v EUR |  |  | 1.954.946,00 | 390.989,20 | 2.345.935,20 |

Na základe vykonaného rokovania zo dňa 04. 02. 2020

| Poskytnutá mimoriadna zľava v EUR | 29.946,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkom (spolu), vrátane poskytnutej zľavy V EUR | 1 925.000,00 | 385.000,00 | 2 310.000,00 |

Richard Kylian

Konateľ TIMED s.r.o.

B. Komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre spinálne výkony

# 1. O rameno

| Dodávateľ (Uchádzač): | Timed, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponúkaný typ (označenie): | O-Arm |  |  |
| Výrobca: | Medtronic |  |  |
| Cena v EUR / 1 ks | bez DPH | DPH | s DPH |
|  | 630.000,- | 126.000,- | 756.000,- |

| Technické špecifikácie |  |
| --- | --- |
| Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie Skutočné plnenie/hodnoty, resp. áno / nie |
| 3D intraoperačný zobrazovací systém typu O-ramena | Áno |
| mobilný zobrazovací röntgenový systém navrhnutý pre chirurgické aplikácie, predoperačné plánovanie, peroperačné zobrazenie a pooperačné hodnotenie | Áno |
| Vhodný pre použitie v prípadoch, kedy sú pre lekára prínosom 2D a 3D informácie o anatomických štruktúrach a objektoch s veľkým kontrastom pri röntgenovom žiarení, ako sú kostné štruktúry a kovové predmety | Áno |
| S teleskopickým gantry v tvare O, vonkajšia časť s dvierkami pre otvorenie gantry pri laterálnom prístupe k operačnému stolu | Áno |
| Systém s nasledovnými akvizičnými režimami : základná skiaskopia a multiplanárne zobrazenie 2D s uložením 5 polôh gentry vrátane volumetrického zobrazenia 3D s rýchlou rekonštrukciou 3D z troch ortogonálnych pohľadov | Áno |
| režim 2D pulznej skiaskopie umožňujúci: štandardnú (30snímkov za sekundu) ako aj nízko úrovňovú (nižšia radiačná záťaž) a vysokoúrovňovú (vyššie rozlíšenie snímkov) skiaskopiu | Áno |
| režim 3D okrem štandardnej 3D akvizície trvajúcej 13sekúnd s rekonštruovaným objemom valca priemeru 212 ± 1 mm a dĺžke 160 ± 1 mm, ponúka aj nízkodávkový 3D režim so zníženou radiačnou dávkou a s rekonštruovaným objemom valca priemeru min.212 ± 1 mm a dĺžke min.160 ± 1 mm, režim 3D HD s vysokým rozlíšením umožňujúce lepšie zobrazenie kritických štruktúr s rekonštruovaným objemom valca priemeru min.212 ± 1 mm a dĺžke min.160 ± 1 mm, 3D režim zvýšenej kvality v kraniálnej oblasti, stereotaktický režim 3D pre snímok obsahujúcí stereotaktický rám- rekonštruovaný objem valca priemeru min.397 ± 1 mm a dĺžke min.160 ± 1 mm | Áno |
| možnosť zobrazenia niekoľkých zorných polí v 3D, šikmé rezy v 3D, ukladanie polôh kolimátorov v 3D, zobrazenie projekcie maximálnej intenzity (MIP) v 3D | Áno |
| umožňujúci motoricky asistovaný pohyb pomocou aktívnej rukoväte, pre jednoduché premiestňovanie a nastavenie vhodnej polohy na operačnom sále | Áno |
| s laserovým zameriavačom oblasti záujmu v AP aj v laterálnej rovine súčasne (nastavenie presnej polohy ISO centra) | Áno |
| umožňujúci nasledovné roboticky motorizované pohyby gantry :lineárny pohyb gantry- vertikálny(y), priečny(x), pozdĺžny (z), rotačné sklopenie a rotačný sklon s udržaním stredu oblasti záujmu a s pamäťovou funkciou aspoň na 5 polôh | Áno |
| röntgenový generátor min.32kW , flat panel veľkosti min.30cmx40cm, s rotáciou röntgenky a flatpanelu o 360 stupňov | Áno / 32 kW/ 30 x 40cm/ 360 stupňov |
| osvetľovací kruh gantry ukazujúcí pozíciu röntgenového zdroja a detektoru tak, aby bolo možné zarovnať dráhu röntgenového lúča | Áno |
| navigačný zameriavač poskytujúci funkciu pre referenčné použitie polohy 3D intraoperačného zobrazovacieho systému behom akvizície snímkov s následným odoslaním týchto informácií do systému obrazom navádzanej chirurgie (prepojenie zobrazovacieho systému s navigačným systémom a automatická registrácia pacienta po nasnímaní jeho anatómie na operačnom sále) | Áno |
| možnosť spájania snímkov min. 8 v 2D pre získanie väčšej snímky anatomickej štruktúry pacienta | Áno / 9 snímkov |
| monitor na zobrazenie snímkov musí mať uhlopriečku min 76cm (30“) s vysokým rozlíšením min. 2560 x 1600 pixelov | Áno/ 76cm (30“) / 2560 x 1600 pixelov |
| export snímkov na USB, CD alebo po nemocničnej počítačovej sieti do PACSu | Áno |
| tlač snímkov na integrovanej tlačiarni | Áno |
| napájanie systému z bežne dostupnej zásuvky na operačnom sále (max.1 500 VA), bez nutnosti špeciálnej úpravy elektroinštalácie COS | Áno / 1440 VA |
| systém musí vytvárať štruktúrovaný dávkový report vo formáte DICOM, odoslateľný do PACSu – nie len obrazový protokol o radiačnej záťaži | Áno |

# 2. Navigácia pre spinálne a kraniálne výkony s plánovacou stanicou a príslušenstvom

| Dodávateľ (Uchádzač): | Timed, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponúkaný typ (označenie): | StealthStation S8 |  |  |
| Výrobca: | Medtronic |  |  |
| Cena v EUR / 1 ks | bez DPH | DPH | s DPH |
|  | 429.700,- | 85.940,- | 515.640,- |

Kompletne integrovateľná hybridná navigácia. Výhodou je ovládanie navigácie zo sterilného poľa, umožňuje používať špecifické navigované spinálne nástroje a inštrumenty, kraniálne inštrumenty na resekciu tumoru, na navigovanú kraniálnu biopsiu ako aj prístup k hypofýze transnazálne a na mnoho iných zákrokov. Okrem optického modulu je možnosť pripojiť aj elektromagnetický modul.

| Technické špecifikácie |  |
| --- | --- |
| Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie Skutočné plnenie/hodnoty, resp. áno / nie |
| možnosť výberu medzi optickým a elektromagnetickým spôsobom lokalizácie pacienta a nástrojov pri kraniálnych výkonoch | Áno |
| modelovanie, vizualizácia tvrdých i mäkkých tkanív – kosti, cievy, koža | Áno |
| vytváranie 3D objektov (tumor, cievy, ...) a ich integrácia do navigačných snímok | Áno |
| možnosť virtuálnej endoskopie | Áno |
| predoperačné plánovanie priamo na navigačnom systéme alebo plánovacej stanici | Áno |
| plánovacia stanica s následným prenosom plánu do navigačného systému po nemocničnej sieti alebo USB | Áno |
| intraoperačné zmeny plánu priamo v navigačnom systéme | Áno |
| ovládanie systému zo sterilného poľa pomocou pedálu alebo iným funkčne zastupiteľným spôsobom, navigovaným ukazovátkom cez ikony na pacientskej referencii, sterilne zarúškovanej obrazovky | Áno |
| možnosť pripojenia na intraoperačné 3D zobrazenie s automatickou registráciou pacienta v navigácii | Áno |
| interný záložný zdroj (UPS) výdrž minimálne 5 minút | Áno / 5 min |
| prenos obrazových informácií na CD/DVD/USB2.0, USB3.0 (čítanie aj zápis) | Áno |
| 3x vstup: video, S-video, DVI-D; 1x výstup: HDMI | Áno |
| pripojenie k PACS-u vo formáte DICOM | Áno |
| koncept dvoch pojazdných vozíkov - I. pre operatéra a II. pre obsluhujúci personál, optimálne nastavenie v blízkosti operatérov a obsluhujúceho personálu alebo jeden vozík s 2 monitormi a možnosťou rozdeliť 1 monitor pre operatéra a 1 pre obsluhujúci personál | Áno / prvá časť |
| špeciálna stereoskopická kamera na snímanie polohy navigovaných inštrumentov s dotykovým multi-touch monitorom, flexibilné nastavenie kamery v dvoch rovinách na ramene a vozíku pre obsluhujúci personál | Áno |
| rozsah snímania inštrumentov v priestore pred kamerou od min. 100 – 300cm | Áno / 95 - 300 cm |
| kamera-optický lokalizátor musí umožňovať použitie inštrumentária označeného pasívnym značením (LED) | Áno |
| zobrazovacia jednotka s myšou, klávesnicou a s dotykovým multi-touch monitorom na ohybnom ramene na vozíku pre operatéra | Áno |
| vysoké rozlíšenie multi-touch monitorov min. 2560 x 1440 pixelov, 60 Hz pre chirurgov aj obsluhujúci personál | Áno / 2560 x 1440 pixelov, 60 Hz |
| Spinálna SW aplikácia navigačného systému musí umožňovať: |  |
| musí umožňovať realizáciu zákrokov so spinálnymi implantátmi: | Áno |
| - zavedenie pedikulárnej skrutky | Áno |
| - zavedenie iliosakrálnej skrutky | Áno |
| - zavedenie medzistavcovej náhrady platničky | Áno |
| spinálny navigačný systém musí umožňovať zobrazenie presnosti navigácie v min. dvoch úrovniach: do 1mm a do 2mm | Áno |
| softvér musí byť schopný zobraziť snímky pacienta v rôznych rovinách (axiálnej, sagitálnej, koronálnej, šikmej). Je možné tiež zobraziť trojrozmerné (3D) vykreslenie anatomických štruktúr | Áno |
| systém v priebehu navigácie musí identifikovať umiestnenie špičky a trajektórií sledovaného nástroja na všetkých snímkach a modeloch, ktoré si užívateľ zobrazí | Áno |
| pred operáciou musí umožňovať chirurgovi vytvoriť a uložiť jednu alebo viacej trajektórií chirurgických plánov a simulovať priebeh pozdĺž týchto trajektórií | Áno |
| počas operácie by mal softvér zobrazovať koreláciu aktuálnej polohy hrotu nástroja a trajektórie vo vzťahu k plánu, čo pomáha navádzať chirurga po plánovanej trajektórií. | Áno |
| možnosť pripojenia intraoperačného 3D zobrazovacieho zariadenia s automatickou registráciou anatomických štruktúr pacienta | Áno |
| navigované inštrumenty: | Áno |
| - navigovaná perkutánna ihla na prístup k pediklom | Áno |
| - navigovaná perkutánna ihla na prístup k pediklom s možnosťou pripojenia k neuromonitoringu | Áno |
| - navigovaný vŕtací systém s dedikovanými vrtákmi pre navigáci | Áno |
| možnosť použitia navigovaného skrutkovacieho systému s možnosťou pripojenia k neuromonitoringu | Áno |
| Kraniálna SW aplikácia navigačného systému musí umožňovať: |  |
| kraniálnu navigáciu na snímkach z MR vyšetrení alebo CT vyšetrení | Áno |
| navigovanú kraniálnu biopsiu pomocou ramena ako aj špeciálnych setov na priskrutkovanie ku kosti | Áno |
| fúziu modalít CT a MRI so špeciálnym softvérom | Áno |
| navigované špecifické inštrumentárium potrebné pre lokalizáciu štruktúr neurokrania, resekciu tumoru: | Áno |
| - I. jeden nesterilný set (pacientská referencia + registračné ukazovátko) pre registráciu anatómie pacienta | Áno |
| - II. jeden sterilný set (pacientská referencia + štandardné tupé ukazovátko + ukazovátko k mikroskopu) v sterilizačnom boxe pre použitie v sterilnom poli v priebehu výkonu | Áno |
| navigačné ukazovátka majú mať aspoň 4, ideálne 5 guličiek, aby boli spoľahlivo navigované aj pri zatienení jednej až dvoch reflexných guličiek | Áno / 5 guličiek |
| Plánovacia stanica so SW pre DTI (DiffusionTensorImaging) musí umožňovať: |  |
| rovnaké pracovné prostredie ako na navigačnom systéme s výnimkou registrácie pacienta a samotnej navigácie, pre ergonomickejšiu prácu v pracovni a na sále | Áno |
| vysoké rozlíšenie multi-touch monitoru min. 2560 x 1440 pixelov, 60 Hz | Áno / 2560 x 1440 pixelov, 60 Hz |
| ovládanie pracovnej stanice pomocou klávesnice, myši ako aj dotykovej multi-touch obrazovky rovnako ako na navigačnom systéme | Áno |
| rýchlu traktografiu, spracovaním difúzne vážených MRI snímkov, známych ako gradienty, do dráh z vlákien | Áno |
| fúziu anatomických a funkčných snímkov do separátnych sekvencií | Áno |
| rýchle výpočty tenzorov a možné ďalšie vedecky orientované výpočty | Áno |
| interaktívne sledovanie vlákien (fiber-tracking) s počiatočnými, priebežnými a koncovými regiónmi záujmu (region of interests ROIs) | Áno |
| traktografiu umožňujúcu zobraziť kontext v priebehu operácie jednoducho exportovať do navigačného systému | Áno |
| Navigácia pre spinálne a kraniálne výkony s plánovacou stanicou musí umožňovať: |  |
| import DICOM modalít (MR, CT, PET, fMR) | Áno |
| vizualizáciu v 2D a 3D | Áno |
| export výsledkov do systému PACS | Áno |

# 3. Operačný mikroskop na spinálne výkony

| Dodávateľ (Uchádzač): | Timed, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponúkaný typ (označenie): | Tivato 700 |  |  |
| Výrobca: | Carl Zeiss |  |  |
| Cena v EUR / 1 ks | bez DPH | DPH | s DPH |
|  | 168.864,- | 33.772,80 | 202.636,80 |

| Technické špecifikácie |  |
| --- | --- |
| Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie Skutočné plnenie/hodnoty, resp. áno / nie |
| Operačný mikroskop pre operácie chrbtice | Áno |
| Podlahový statív s kolieskami pre ľahkú manipuláciu vo všetkých smeroch s centrálnou brzdou | Áno |
| Elektromagnetické brzdy všetkých osí pohybu mikroskopu a statívu | Áno |
| Uzavretý a kompaktný design s plne integrovanými káblami a svetlovodičom | Áno |
| Integrovaný optický delič pre bočnú pozíciu asistenta | Áno |
| Integrovaný optický delič pre pozíciu face-to-face | Áno |
| Binokulárne tubusy, naklápanie v rozsahu 0-180º a zároveň polohovanie v horizontálnej i vertikálnej rovine pre operatéra i asistenta s centrálnym nastavením PD a s priamym zväčšením 50% | Áno / naklápanie 0-180°, zväčšenie 50% |
| Širokouhlé okuláre s dioptrickou korekciou | Áno |
| Integrovaná elektronicky kontrolovaná clona pre zlepšenie hĺbky ostrosti | Áno |
| Variabilná pracovná vzdialenosť nastaviteľná manuálne, motoricky alebo pomocou autofokusu, rozsahu minimálne 425 mm | Áno / 200 - 625 mm |
| Autofokus v celom rozsahu pracovnej vzdialenosti | Áno |
| Automatická úprava rýchlosti zaostrenia v závislosti na aktuálnom zväčšení | Áno |
| Automatická úprava intenzity svetla v závislosti na aktuálnom zväčšení | Áno |
| Motorizované zaostrenie s nastaviteľnou rýchlosťou | Áno |
| Motorizovaný X-Y posun ovládaný z rúčok alebo z nožného ovládača | Áno |
| Integrované LED osvetlenie, bezúdržbové | Áno |
| Monitorovanie a výstraha systému pri prekročení individuálne zadanej intenzity osvetlenia | Áno |
| Nastaviteľné ergonomické rúčky, symetrické, s programovateľnými tlačidlami pre ovládanie funkcií mikroskopu – (fokus, zoom, brzdy, XY posun atd.) – min. 5 funkcií | Áno / 8 funkcií + Joystick |
| Automatické vyváženie mikroskopu vo všetkých osiach | Áno |
| Vákuum systém pre odsatie vzduchu zo sterilných návlekov | Áno |
| Individuálne nastavenie mikroskopu pre jednotlivých užívateľov alebo procedúry | Áno |
| Videokamera integrovaná do hlavy mikroskopu, rozlíšenie full HD 1080p | Áno / Full HD 1080p |
| Ovládanie funkcií mikroskopu a statívu a zobrazenie operačného procesu pomocou dotykového min. 24“ LCD monitoru, rozlíšenie full HD | Áno / 24", Full HD |
| Rotácia dotykového LCD v rozsahu min. ±125° | Áno / ±125° |
| Servisný modul pre vzdialenú diagnostiku | Áno |
| Užívateľské rozhranie v českom jazyku | Áno |
| Integrovaný LAN interface | Áno |
| Integrovaný digitálny rekordér do statívu mikroskopu s možnosťou zhotovenia snímkov alebo videozáznamu | Áno |
| Úložný priestor min. 1TB | Áno / 1TB |
| Nahrávanie videozáznamu v rozlíšení full HD, 1080p | Áno / Full HD 1080p |
| Správa údajov pacienta s automatickou archiváciou pre obrázky a videa | Áno |
| Stereoasistent z P nebo Ľ strany s binokulárnym tubusom | Áno |
| Možnosť exportu dát (video a snímok) cez LAN | Áno |
| Integrovaný konektor pre pripojenie navigácie | Áno |
| Integrovaný DICOM interface | Áno |
| Bezdrôtový nožný ovládač, plne programovateľný | Áno |

# 4. RTG C rameno s 3D zobrazením

| Dodávateľ (Uchádzač): | Timed, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponúkaný typ (označenie): | Vision RFD 3D |  |  |
| Výrobca: | Ziehm |  |  |
| Cena v EUR / 1 ks | bez DPH | DPH | s DPH |
|  | 260.000,- | 52.000,- | 312.000,- |

Diagnostický rtg prístroj  -  rtg mobilné C rameno s flat-detektorom pre použite v spinálnej chirurgii a neurochirurgii

| Technické špecifikácie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie Skutočné plnenie/hodnoty, resp. áno / nie |  |
| C rameno – mechanické a motorické ovládanie |  |  |
| plná motorizácia všetkých pohybov (horizontálny, vertikálny, angulačný a orbitálny pohyb) | Áno |  |
| motorizovaný vertikálny pohyb min. 400 mm | Áno / 420 mm |  |
| motorizovaný horizontálny pohyb min. 250 mm | Áno / 270 mm |  |
| motorizované nastavenie v orbitálnej rovine min. -110 /+40° | Áno / - 119.5 /+44.5° |  |
| motorizované nastavenie angulácie min +/- 200° | Áno / +/- 225° |  |
| voľný priestor detektor – röntgenka min. 80 cm | Áno / 84 cm |  |
| vnútorná hĺbka oblúku C ramena min. 65 cm | Áno / 68 cm |  |
| možnosť deaktivácie motorizácie pre možnosť manuálneho nastavenia v horizontálnej, orbitálnej rovine a možnosť nastavenia angulácie | Áno |  |
| Röntgenka a generátor |  |  |
| rotačná anóda | Áno |  |
| dvojité ohnisko anódy min.0,3 /0,6mm | Áno / 0,3/0,6 mm |  |
| tepelná kapacita anódy s aktívnym chladením min. 5 mil. HU pre neobmedzenú prevádzku prístroja | Áno |  |
| virtuálne kolimátory (nastavenie bez žiarenia) | Áno |  |
| napätie na rtg žiariči min. 40 - 120 kV | Áno / 40 - 120 kV |  |
| rozsah skiaskopie min. do 200 mA | Áno / do 250 mA |  |
| rozsah radiografie min. do 200 mA | Áno / do 250 mA |  |
| výkon min. 25 kW | Áno / 25 kW |  |
| počet pulzov 1 – 25 pulzov /s | Áno / 1 - 25 pulzov /s |  |
| Flat-panel |  |  |
| scintilátor cesium iodide | Áno / cesium iodide |  |
| veľkosť poľa min. 30x30 cm | Áno / 31 x 31 cm |  |
| veľkosť pixelu min. 100 µm | Áno / 100 μm |  |
| systémové rozlíšenie kvality obrazu min 4l p/mm | Áno / 5 lp/mm |  |
| hĺbka zobrazenia min 16 bitov | Áno / 16bit |  |
| odnímateľná mriežka pre zníženie dopadovej dávky žiarenia na deti | Áno |  |
| Zobrazenie |  |  |
| vozík s 2 monitormi min 19" s antireflexnou úpravou | Áno / 2 x 19“ |  |
| synchronizované zobrazenie obrazu a funkcií prístroja na monitorovom vozíku spolu s monitorom ovládania C ramena, prípadne diaľkovým ovládaním na stole operatéra | Áno |  |
| multipulzná a pulzná fluoroskopia | Áno |  |
| zoom min. 3 úrovne | Áno / 3 úrovne |  |
| ručný spínač pre ovládanie expozície | Áno |  |
| programovateľný nožný spínač pre skiaskopiu a ukladanie obrazu | Áno |  |
| postprocessing obrazu (zoom, rotácia, autokontrast, inverzia, redukcia šumu) | Áno |  |
| voliteľné režimy skiaskopie – kostný, kardio, brucho, mäkké tkanivá, eliminácia vkladania kovových predmetov do snímaného poľa) | Áno |  |
| automatický záznam obrazu a sekvencií | Áno |  |
| funkcia merania uhlov a vzdialeností | Áno |  |
| kinoslučka min. 1-25 obr/s. | Áno / 1-25 obr/s. |  |
| kapacita pamäte min 50 000 obr. (DICOM formát) | Áno / 100 000 obr. |  |
| 3D softvér (SW) / hardvér (HW) |  |  |
| 3D vizualizácia | Áno |  |
| izocentrický motorizovaný pohyb | Áno |  |
| multiplanárna rekonštrukcia (MPR) | Áno |  |
| volume -rendering | Áno |  |
| výstup 3Dvoxel obraz | Áno |  |
| rezy v 3 rovinách - axiálna, sagitálna, koronárna | Áno |  |
| 3D rekonštrukčný algoritmus | Áno |  |
| rozlíšenie: 320 x 320 x 320 voxelov | Áno / 320 x 320 x 320 voxelov |  |
| veľkosť zobrazovaného objektu min. 16 x 16 x 16 cm | Áno / 16 x 16 x 16 cm |  |
| laserové zameriavanie min. na detektore a röntgenke | Áno |  |
| antikolízny systém pre ochranu motorických pohybov | Áno |  |
| Ďalšie technické požiadavky |  |  |
| možnosť ovládania pohybov ramena pomocou joystickov s možnosťou uloženia pamäte polohy (montáž na operačný stôl) | Áno |  |
| doplnková ovládacia konzola pre zobrazenie obrazu a všetkých funkcií prístroja pre umiestnenie na operačnom stole | Áno |  |
| interface pre injektor kontrastnej látky | Áno |  |
| kinoslučka min. 1-25 obr./s. | Áno / 1-25 obr/s. |  |
| 2 x DVI výstupy pre externé monitory | Áno |  |
| DAP meter, zobrazenie dávky a kermy so zápisom k aktívnemu obrazu | Áno |  |
| DICOM Interface pre komunikáciu s navigačným systémom | Áno |  |
| výstup LAN pre prepojenie s PACS | Áno |  |
| rozhranie pre DICOM 3,0 s funkciami Storage, Worklist s MPPS, Query, Retrieve | Áno |  |
| USB port | Áno |  |
| napájanie prístroja 230V AC/max. 16 A | Áno |  |
| modulárny systém prístroja pre dopĺňanie funkcií podľa potrieb užívateľa | Áno |  |

# 5. Integrácia navigácie s RTG C ramenom 3D

| Dodávateľ (Uchádzač): | Timed, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponúkaný typ (označenie): | Ziehm S8 Intg |  |  |
| Výrobca: | Medtronic |  |  |
| Cena v EUR / 1 ks | bez DPH | DPH | s DPH |
|  | 27.000,- | 5.400,- | 32.400,- |

| Technické špecifikácie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie Skutočné plnenie/hodnoty, resp. áno / nie |  |
| možnosť získania snímok pre obrazom navigovanú chirurgiu pomocou navigačného systému so spinálnym softvérom | Áno |  |
| umožňuje automatický presun snímok a registráciu | Áno |  |
| traker – sledovač musí umožňovať optické sledovanie detektora C-ramena kamerou navigačného systému | Áno |  |
| kamera na určenie vzťahu medzi volumetrickým obrazom a pacientom využíva optické značky na trakeri a pozíciu rámu pacientskej referencie | Áno |  |
| po získaní snímky umožňuje presun snímky z rtg C ramena s 3D zobrazením do navigačného systému a je automaticky zaregistrovaná klinickým softvérom, ktorý sa používa pri navigácii | Áno |  |
| traker na C ramene môže byť nainštalovaný a odinštalovaný bez potreby ďalšej kalibrácie | Áno |  |
| traker môže byť pripojený na viaceré C ramená, pokiaľ bolo predtým C rameno kalibrované touto traker zostavou | Áno |  |

# 6. Endoskopický prístroj s príslušenstvom

| Dodávateľ (Uchádzač): | Timed, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponúkaný typ (označenie): | Vertebris Lumbar |  |  |
| Výrobca: | Wolf |  |  |
| Cena v EUR / 1 ks | bez DPH | DPH | s DPH |
|  | 300.500,- | 60.100,- | 360.600,- |

| Technické špecifikácie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie Skutočné plnenie/hodnoty, resp. áno / nie |  |
| Endoskopický kamerový systém 4K |  |  |
| Endoskopická kamera 4K (1ks) | Áno |  |
| - Rozlíšenie min. 3840x2160 pixelov | Áno / 3840 x 2160 |  |
| - Dotykový ovládací displej | Áno |  |
| - Nahrávanie obrázkov a videa na USB | Áno |  |
| - Možnosť pripojiť flexibilné videoendoskopy, 4K kamerové hlavy, FullHD kamerové hlavy, | Áno |  |
| - Špeciálne spektrálne zobrazovacie módy (minimálne 6 typov) | Áno / 6 typov |  |
| - Diaľkový USB ovládač, USB alfanumerická medicínska klávesnica | Áno |  |
| 4K kamerová hlava (1ks) | Áno |  |
| - Rozlíšenie min. 3840x2160 pixelov | Áno / 3840 x 2160 |  |
| - Sterilizovateľná v pare pri 134°C | Áno |  |
| - Min. 2 ovládacie tlačítka na kamerovej hlave s možnosťou naprogramovať minimálne 2 funkcie pre každé tlačítko | Áno / 2 tlačidlá |  |
| - čipová technológia kamerovej hlavy | Áno / 3 čip CMOS |  |
| - 3Zoomovací objektív s automatickým fixátorom endoskopu | Áno |  |
| - Odľahčené telo kamerovej hlavy (max. 125 g = bez demontovateľného prepojovacieho kábla a objektívu) | Áno / 121 g |  |
| LCD 4K medicínsky monitor (1ks) | Áno |  |
| - Minimálne 55 palcov | Áno / 55 palcov |  |
| - Rozlíšenie minimálne 3840x2160 pixelov | Áno / 3840 x 2160 |  |
| - Uchytenie VESA 200x400 | Áno |  |
| LED svetelný zdroj (1ks) | Áno |  |
| LED technológia | Áno |  |
| životnosť min.30 000 hodín | Áno / 30 000 hodín |  |
| špeciálny otočný adaptér na pripojenie svetlovodivých káblov minimálne renomovaných od výrobcov (Karl Storz, Richard Wolf, Olympus), bez ďalších adaptérov | Áno |  |
| Plynulé nastavenie intenzity | Áno |  |
| Svetlovodivý kábel (2ks) | Áno |  |
| priemer jadra min 2,5 mm a max 3,5 mm | Áno / 3,5 mm |  |
| dĺžka minimálne 2,3 m a max 3 m | Áno / 2,3 m |  |
| Kompatibilita s diskoskopom a svetelným zdrojom špecifikovaným v tomto dokumente | Áno |  |
| Sterilizovateľný v pare pri teplote 134 °C | Áno |  |
| Pojazdný endoskopický vozík (1ks) | Áno |  |
| s oddeľovacím transformátorom | Áno |  |
| držiak na monitor VESA 200x400 | Áno |  |
| Výškovo nastaviteľný infúzny držiak | Áno |  |
| Vysúvací šuflík na klávesnicu | Áno |  |
| Vstavané závažie | Áno |  |
| držiak svetlovodivého kábla | Áno |  |
| držiak kamerovej hlavy | Áno |  |
| držiak sekrečnej nádoby | Áno |  |
| držiak USB diaľkového ovládača kamery | Áno |  |
| Minimálne 3 pozície (police) na umiestnenie zariadení | Áno / 3 |  |
| Umožňuje umiestniť všetky elektrické zariadenia špecifikované v tomto dokumente | Áno |  |
| Vstavaný rozvod elektrických zásuvok v bočnom paneli vozíku | Áno |  |
| min. 2 brzdené kolieska | Áno / 2 |  |
| Diskoskopy |  |  |
| Diskoskop pre intralaminárny prístup (1ks) | Áno |  |
| - Oválne telo | Áno |  |
| - Vonkajší priemer max. 7 mm | Áno / 6,9 mm |  |
| - Pracovná dĺžka min. 165 mm; maximálne 175 mm | Áno / 165 mm |  |
| - Uhol pohľadu min 25°, max 30° | Áno / 25° |  |
| - Priemer okrúhleho a priameho pracovného kanála min. 4,1 mm | Áno / 4,1 mm |  |
| - Integrovaný irigačný kanál | Áno |  |
| - Sterilizovateľný v pare pri teplote 134°C | Áno |  |
| Diskoskop pre transforaminálny prístup (1ks) | Áno |  |
| - Oválne telo | Áno |  |
| - Vonkajší priemer max 7 mm | Áno / 6,9 mm |  |
| - Pracovná dĺžka min. 205 mm; maximálne 220 mm | Áno / 207 mm |  |
| - Uhol pohľadu min 25°, max 30° | Áno / 25 ° |  |
| - Priemer okrúhleho a priameho pracovného kanála min. 4,1 mm | Áno / 4,1 mm |  |
| - Integrovaný irigačný kanál | Áno |  |
| - Sterilizovateľný v pare pri teplote 134°C | Áno |  |
| Membrány ku diskoskopom (10ks) | Áno |  |
| Tesnenia ku diskoskopom (10ks) | Áno |  |
| kónický adaptér (2ks) | Áno |  |
| membránová prípojka (2ks) | Áno |  |
| irigačný adaptér (2ks) | Áno |  |
| Rádiofrekvenčný generátor |  |  |
| Frekvencia bipolárneho módu minimálne 4 MHz | Áno / 4 MHz |  |
| minimálne 2 módy pre bipolárny rez | Áno / 2 |  |
| minimálne 3 módy pre bipolárnu koaguláciu | Áno / 3 |  |
| dvojtlačítkový nožný spínač | Áno |  |
| automatické rozpoznanie vloženého spinálneho inštrumentu a prednastavenie optimálnej úrovne výkonu | Áno |  |
| regulácia intenzity akustického tónu | Áno |  |
| možnosť uložiť minimálne 4 programy | Áno / 4 |  |
| Rádiofrekvenčná sonda s flexibilnou špičkou – intralaminárna (5ks) | Áno |  |
| - Možnosť rotácie, možnosť vychýlenia pohybu distálneho konca do strany z dôvodu dosiahnutia presného požadovaného miesta aplikácie energie | Áno |  |
| - Kompatibilita a použiteľnosť s diskoskopom pre interlaminárny prístup | Áno |  |
| Rádiofrekvenčná sonda s flexibilnou špičkou – transforaminálna (5ks) | Áno |  |
| - Možnosť rotácie, možnosť vychýlenia pohybu distálneho konca do strany z dôvodu dosiahnutia presného požadovaného miesta aplikácie energie | Áno |  |
| - Kompatibilita a použiteľnosť s diskoskopom pre transforaminálny prístup | Áno |  |
| Motorový systém |  |  |
| automatické rozpoznanie frézy a prednastavenie optimálnej hodnoty | Áno |  |
| možnosť pripojenia 2 rukovätí naraz | Áno |  |
| Bezdrátový nožný spínač (1ks) | Áno |  |
| Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky | Áno |  |
| Štatistické počítadlo času použitia jednotlivých fréz na základe výrobného čísla pre kontrolu opotrebenia | Áno |  |
| LED indikácia aktuálne používanej rukoväte | Áno |  |
| Možnosť prepojenia so spinálnou pumpou | Áno |  |
| Motorová rukoväť (2ks) | Áno |  |
| - Maximálne otáčky minimálne 15.000 otáčok za minútu | Áno / 16.000 ot/min |  |
| - Integrovaný prepojovací kábel | Áno |  |
| - Ovládanie otáčok, oscilácie a nastavenia rýchlosti otáčania možné aj priamo s rukoväte | Áno |  |
| Fréza s ohybným koncom (1ks) - interlaminárna | Áno |  |
| - Priemer 4 mm | Áno / 4 mm |  |
| - Pracovná dĺžka min 280 mm, max 300 mm | Áno / 290 mm |  |
| - Integrovaná prevodovka | Áno |  |
| - Vychylovanie distálneho konca frézy stlačením ovládacej páčky | Áno |  |
| Fréza s ohybným koncom (1ks) - transforaminálna | Áno |  |
| - Priemer 4mm | Áno / 4 mm |  |
| - Pracovná dĺžka min 330mm, max 370 mm | Áno / 350 mm |  |
| - Integrovaná prevodovka | Áno |  |
| - Vychylovanie distálneho konca frézy stlačením ovládacej páčky | Áno |  |
| Diamantová okrúhla fréza (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 3mm | Áno / 3 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| Diamantová okrúhla fréza (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 2,5 mm | Áno / 2,5 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| Nukleus resektor (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 3 mm | Áno / 3 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| Oválna fréza s bočnou ochranou (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 4 mm | Áno / 4 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| Oválna fréza s bočnou ochranou (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 3 mm | Áno / 3 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| Oválna fréza s prednou ochranou (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 4 mm | Áno / 4 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| Oválna fréza s prednou ochranou (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 3 mm | Áno / 3 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| Okrúhla fréza (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 3 mm | Áno / 3 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| Spinálna sacio-irigačná pumpa |  |  |
| Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky | Áno |  |
| Spinálny mód s neustálym monitoringom tlaku v intravertebrálnom kanáli a bezpečnostným stop systémom pri zvýšení tlaku nad požadovanú úroveň | Áno |  |
| Automatická kalibrácia použitého diskoskopu | Áno |  |
| Kompatibilita s diskoskopmi špecifikovanými v tomto dokumente | Áno |  |
| Maximálny tlak pumpy minimálne na úrovni 200 mmHg | Áno / 200 mmHg |  |
| Minimálny tlak pumpy maximálne na úrovni 15 mmHg | Áno / 15 mmHg |  |
| Nastaviteľný prietok mimimálne v rozsahu 0 až 2 litre/min | 0 – 2 litre/min |  |
| Minimálne tri voliteľné stupne výkonu odsávania | Áno / 3 |  |
| možnosť prepojenia s motorovým systémom | Áno |  |
| Sekrečná nádoba 3 lit (1ks) | Áno |  |
| irigačný hadicový set – resterilizovateľný (3ks) | Áno |  |
| odsávacie hadice (10ks) | Áno |  |
| filter na odsávaciu časť (5ks) | Áno |  |
| Pracovné inštrumentárium |  |  |
| pracovný tubus na transforaminálny prístup (1ks) | Áno |  |
| - 30° úkos distálnej časti | Áno / 30° |  |
| - Okrúhly tvar | Áno |  |
| - Vonkajší priemer 8 mm | Áno / 8 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 185 mm | Áno / 185 mm |  |
| - Kompatibilita s transforaminálnym diskoskopom špecifikovaným v tomto dokumente | Áno |  |
| pracovný tubus na intralaminárny prístup (1ks) | Áno |  |
| - 30° úkos distálnej časti | Áno / 30° |  |
| - Okrúhly tvar | Áno |  |
| - Vonkajší priemer 8 mm | Áno / 8 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 120 mm | Áno / 120 mm |  |
| - Kompatibilita s intralaminárnym diskoskopom špecifikovaným v tomto dokumente | Áno |  |
| Dilatátor (2ks) | Áno |  |
| - Dvojkanálový | Áno |  |
| - Pre pracovný tubus priemeru 8 mm | Áno |  |
| - Pracovná dĺžka 235 mm | Áno / 235 mm |  |
| adaptér na fixáciu intralaminárneho endoskopu (1ks) | Áno |  |
| - Nastavenie pozície intralaminárneho diskoskopu v pracovnom tubuse a jeho bezpečná fixácia v nastavenej polohe | Áno |  |
| sonda s flexibilným koncom na transforaminálny prístup (1ks) | Áno |  |
| - Priemer 2,5 mm | Áno / 2,5 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| sonda s flexibilným koncom na intralaminárny prístup (1ks) | Áno |  |
| - Priemer 2,5 mm | Áno / 2,5 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 290 mm | Áno / 290 mm |  |
| Spinálna kanyla (10ks) | Áno |  |
| - Priemer 1,5 mm | Áno / 1,5 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 250 mm | Áno / 250 mm |  |
| - Sterilne balené | Áno |  |
| predlžovací nádstavec (1ks) | Áno |  |
| - Priemer 8 mm | Áno / 8 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 155 mm | Áno / 155 mm |  |
| - Kompatibilita s pracovným tubusom na transforaminlny prístup | Áno |  |
| extraktor pracovného tubusu (1ks) | Áno |  |
| - Slúži na záverečnú extrakciu pracovného tubusu na transforaminálny prístup | Áno |  |
| - Kliešťový úchop | Áno |  |
| Kladivo (1ks) | Áno |  |
| - S tlmiacim povrchom úderu, šetrným ku predlžovaciemu nádstavcu | Áno |  |
| disektor podľa Penfielda (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 2,5 mm | Áno / 2,5 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| - Mierne prihnutý distálny | Áno |  |
| Disektor (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 4mm | Áno / 4 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| - Zahnutý distálny koniec | Áno |  |
| Mikrokliešte transforaminálne (1ks) | Áno |  |
| - Priemer 2,5 mm | Áno / 2,5 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 360 mm | Áno / 360 mm |  |
| - Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti | Áno |  |
| - Hladké čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná | Áno |  |
| Mikrokliešte transforaminálne – zahnuté dohora (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 2,5 mm | Áno / 2,5 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 360 mm | Áno / 360 mm |  |
| - Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti | Áno |  |
| - Hladké čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná | Áno |  |
| Nukleus grasper (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 3 mm | Áno / 3 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 360 mm | Áno / 360 mm |  |
| - Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti | Áno |  |
| - čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná | Áno |  |
| - čeluste so zubami | Áno |  |
| Mikroštipák transforaminálny (1ks) | Áno |  |
| - Priemer 2,5 mm | Áno / 2,5 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 360 mm | Áno / 360 mm |  |
| - Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti | Áno |  |
| - Tvar zobáku papagája | Áno |  |
| Štipacie kliešte podľa Kerrisona (1ks) - transforaminálne | Áno |  |
| - Priemer 4 mm | Áno / 4 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 360 mm | Áno / 360 mm |  |
| - Frontálna ochrana nervových štruktúr | Áno |  |
| Štipacie kliešte podľa Kerrisona (1ks) - interlaminárne | Áno |  |
| - Priemer 4 mm | Áno / 4 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 290 mm | Áno / 290 mm |  |
| - Frontálna ochrana nervových štruktúr | Áno |  |
| Mikroštipák transforaminálny – zahnutý dohora (1ks) | Áno |  |
| - Priemer 2,5 mm | Áno / 2,5 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 360 mm | Áno / 360 mm |  |
| - Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti | Áno |  |
| - Tvar zobáku papagája | Áno |  |
| Hákové nožnice (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 3 mm | Áno / 3 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 360 mm | Áno / 360 mm |  |
| - Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti | Áno |  |
| - Tvar zobáku papagája | Áno |  |
| Kliešťový disektor (1ks) | Áno |  |
| - Priemer 3 mm | Áno / 3 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 360 mm | Áno / 360 mm |  |
| - čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná | Áno |  |
| Manuálna fréza (2ks) | Áno |  |
| - Priemer 4 mm | Áno / 4 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 350 mm | Áno / 350 mm |  |
| Mikrokliešte intralaminárne (1ks) | Áno |  |
| - Priemer 2,5 mm | Áno / 2,5 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 290 mm | Áno / 290 mm |  |
| - Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti | Áno |  |
| - Hladké čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná | Áno |  |
| Mikroštipák intralaminárny (1ks) | Áno |  |
| - Priemer 2,5 mm | Áno / 2,5 mm |  |
| - Pracovná dĺžka 290 mm | Áno / 290 mm |  |
| - Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti | Áno |  |
| - Tvar zobáku papagája | Áno |  |
| Sterilizačné sito (2ks) | Áno |  |
| dvojpodlažné | Áno |  |
| presná fixácia inštrumentov a diskoskopov pomocou silikonových držiakov | Áno |  |
| kompatibilita s špecifikovanými inštrumentami a diskoskopmi v tomto dokumente | Áno |  |
| laserový nákres presnej polohy inštrumentov priamo na dne každého podlažia | Áno |  |
| uzatvárateľné | Áno |  |
| Rozmery: dĺžka 530 mm, šírka 250 mm, výška 150 mm | Áno |  |
| kompatibilita s kontajnerom špecifikovaným v tomto dokumente | Áno |  |
| Sterilizačný kontajner (2ks) | Áno |  |
| bezfiltrový, labyrintový | Áno |  |
| využíva princíp Pasteurovej slučky | Áno |  |
| veko hladké, pevné, kovové, frézované z 1 ks materiálu | Áno |  |
| stohovateľný | Áno |  |
| veľkosť 1/1 | Áno |  |
| plastové plomby s indikátorom sterility | Áno |  |
| Indikačné štítky | Áno |  |
| Označovací štítok s dátovou matricou na uloženie informácií v prípade skenovania a laserovou potlačou | Áno |  |
| Dátová matrica a označovacie informácie vypálená pico-sekundovým laserom pre elimináciu vyblednutia označenia | Áno |  |
| Pieskovaný povrch | Áno |  |
| anodický čistič | Áno |  |
| kompatibilita so sterilizačným sitom špecifikovaným v tomto dokumente a jeho rozmermy | Áno |  |
| rozmery: dĺžka max: 590 mm, šírka max: 280 mm, výška max: 200 mm | Áno / 587 mm x 279 mm x 198 mm |  |

# 7. Vŕtací systém pre spinál (1x konzola, 2x spinálny set) s príslušenstvom a základnou sadou vrtákov

| Dodávateľ (Uchádzač): | Timed, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponúkaný typ (označenie): | Midas Rex |  |  |
| Výrobca: | Medtronic |  |  |
| Cena v EUR / 1 ks | bez DPH | DPH | s DPH |
|  | 32.400,- | 6.480,- | 38.880,- |

| Technické špecifikácie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimálne medicínsko - technické požiadavky | Plnenie Skutočné plnenie/hodnoty, resp. áno / nie |  |
| konzola s dotykovou obrazovkou, s jednoduchým ovládaním pre obsluhujúci personál a s obrázkovou nápoveďou | Áno / konzola 1ks |  |
| flexibilná irigácia – chladenie hrotov vrtákov, možnosť ovládať silu chladenia na dotykovej obrazovke konzoly ako aj diaľkovým ovládaním zo sterilného poľa | Áno |  |
| konzola s 2 pumpami k irigácii | Áno |  |
| multifunkčná konzola vŕtačky má umožňovať pripojenie viacerých zariadení v jednom čase (typov vŕtačiek, píliek, shaverov, el. skrutkovača) s možnosťou prepínania medzi nimi aj pomocou nožného spínača v priebehu operačného výkonu | Áno |  |
| možnosť prepojenia multifunkčnej konzoly s intraoperačným neuromonitoringom | Áno |  |
| mobilná kompaktná konzola s možnosťou upevnenia na stojan | Áno |  |
| možnosť nastavenia maximálnych otáčok motora až na 75 000 ot/min | Áno / 75000 ot/min |  |
| práca motora aspoň v 2 režimoch | Áno |  |
| možnosť výberu nástavcov (kraniotóm, trepan/perforátor, rovné, zahnuté, teleskopické nástavce) | Áno |  |
| multifunkčný podsvietený nožný spínač pre ľahšiu identifikáciu pod operačným stolom pri výkonoch s mikroskopom, ktorý si sám neurochirurg môže umiestniť na vhodné miesto a na ktorom môže prepínať režimy akcelerácie, chodu motora a meniť typ pripojených zariadení ku konzole | Áno |  |
| možnosť pripojenia dvoch nožných spínačov k multifunkčnej konzole v priebehu operačného výkonu | Áno |  |
| Špecifikácia: |  |  |
| spinálny set pozostávajúci z motora, rovného a zakriveného 14 cm nástavca a sterilizačnej kazety – 2 sety | Neplatný riadok podľa vysvetlenia SP |  |
| spinálny set pozostávajúci z motora, rovného a zakriveného 14 cm nástavca a sterilizačnej kazety – 2 sety | Áno |  |
| + 5 ks 14 cm vrtákov z každej z nasledovných veľkostí: guľôčka fréza 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm a guľôčka diamant 2.5 mm, 4 mm, 6 mm. | Áno |  |

# 8. Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou pre spinálnu chirurgiu – karbónový

| Dodávateľ (Uchádzač): | Timed, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponúkaný typ (označenie): | Otesus |  |  |
| Výrobca: | Maquet |  |  |
| Cena v EUR / 1 ks | bez DPH | DPH | s DPH |
|  | 91.822,- | 18.364,40 | 110.186,40 |

| Technické špecifikácie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimálne medicínsko - technické požiadavky |  | Plnenie Skutočné plnenie/hodnoty, resp. áno / nie |  |  |  |
| Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou na prenosnej základni stola so zabudovanými batériami a nízkym profilom platformy základne |  | Áno |  |  |  |
| Maximálna výška platformy základne operačného stola: 36 mm |  | Áno / 36 mm |  |  |  |
| Základňa operačného stola umožňujúca navezenie hlavnej dosky operačného stola minimálne z 2 strán |  | Áno |  |  |  |
| Záložný ovládací panel na nohe stola musí byť vždy prístupný pre použitie a to aj pri navezení dosky stola transportérom |  | Áno |  |  |  |
| Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola v minimálnych rozsahoch : |  | Áno |  |  |  |
| - zdvih dosky stola v rozsahu min. od 625 do 1 150 mm |  | Áno / 621 – 1161 mm mm |  |  |  |
| - trednelenburg / antitrendelenburg polohovanie dosky stola: min. +/- 45° |  | Áno / +/- 45° |  |  |  |
| - laterálny náklon dosky stola: min. +/- 28° |  | Áno / +/- 28° |  |  |  |
| - maximálny kombinovaný sklon Trendelenburg a laterálny sklon: min. 30° / 20° |  | Áno / 30°/20° |  |  |  |
| - sklony pre chrbtový diel spodný: min. +/- 90° |  | Áno / +90°/-90° |  |  |  |
| - sklony pre nožné diely, samostatne ovládané v rozsahu min: -100°/+90° |  | Áno / -100°/+90° |  |  |  |
| - longitudálny (pozdĺžny) posun dosky stola: min. 400 mm |  | Áno / 400 mm |  |  |  |
| Minimálna celková nosnosť nohy stola s hlavnou doskou: 380 kg |  | Áno / 380 kg |  |  |  |
| Možnosti ovládania stola: záložný ovládač na nohe stola a voliteľne: ručný (káblový resp. bezkáblový ovládač), nožný ovládač alebo tyčový ovládač pre tzv. "plávajúcu" dosku stola |  | Áno |  |  |  |
| Počet úrovní nastavenia rýchlosti polohovania univerzálnej dosky stola: min. 4 úrovne |  | Áno / 4 |  |  |  |
| Počet preddefinovaných nulových polôh stola na ručnom ovládači: min 4 |  | Áno / 4 |  |  |  |
| Preddefinované štandardné polohy stola: flex, reflex, kreslo a horizontálny chrbát |  | Áno |  |  |  |
| Indikátor sklonov na displeji ovládača stola |  | Áno |  |  |  |
| Zjednodušené ilustračné zobrazenie typu sklonu na ovládači pre ľahkú orientáciu a predídenie nežiaducemu polohovaniu pacienta |  | Áno |  |  |  |
| Možnosť zablokovania nohy stola a samostatne aj dielov dosky stola proti pohybom |  | Áno |  |  |  |
| Jednotlivé diely dosky stola so zabudovanými senzormi pre automatické predchádzanie kolíziám s upozornením na kolízny stav na displeji ako aj akustickou signalizáciou |  | Áno |  |  |  |
| Jednotlivé diely dosky stola musia byť RTG transparentné |  | Áno |  |  |  |
| Minimálny počet pamäťových miest pre užívateľom zadané prednastavené polohy dosky stola: 10 |  | Áno / 30 |  |  |  |
| Farebný displej ovládača s jasnou identifikáciou sklonov a častí stola ako aj so zobrazením chybových a servisných hlásení |  | Áno |  |  |  |
| Operačný stôl s automatickou identifikáciou orientácie navezenej dosky stola (poloha hlavy a nôh) a automatickým nastavením ovládača na danú polohu |  | Áno |  |  |  |
| Operačný stôl s automatickou identifikáciou pripojených dielov (segmentov) k hlavnej doske stola so zabudovaným antikolíznym systémom pre predídenie kolíziám (napr. s podlahou pri extrémnom polohovaní) |  | áno |  |  |  |
| Všetky komponenty operačného stola, ktoré prichádzajú do kontaktu s telom pacienta musia mať mäkké polstrovanie. Hlavné diely stola (hlava, chrbát, sedací diel, nožný diel a podpery končatín musia mať polstre s pamäťovou penou s termoizolačným a paropriepustným poťahom. |  | Áno |  |  |  |
|  | Zostava operačného stola: |  |  |  |  |
|  | Prenosná celonerezová základňa operačného stola s plochou platformou |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Ručný bezkáblový ovládač s farebným displejom a s indukčnou prenosnou nabíjacou stanicou |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Transportér pre nohu operačného stola a hlavnej dosky operačného stola |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Hlavná doska stola - univerzálna, minimálne s 2 pármi elektricky ovládaných kĺbov. Rozhrania pre sedaciu a chrbtovú časť musia byť identické, t.j. príslušenstvo musí byť pripojiteľné na ktorúkoľvek stranu hlavnej dosky stola. |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Nožná podpera: 2 dielna 4 kĺbová, výklopný do strán. Dĺžka x šírka: cca 920 x 570 mm (+/- 5% mm) |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Chrbtový predlžovací diel, dĺžka 300 - 330mm. |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Hlavový segment 2 kĺbový, pripojiteľný priamo k hlavnej doske stola ako aj k predlžovaciemu chrbtovému dielu. Minimálne sklony hlavovej podpery +/-45° |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Bočná výškovo a stranovo nastaviteľná podpera ramena pacienta, umiestnená na ramene o dĺžke aspoň 400 mm. Podpera ramena pacienta s guľovým kĺbom, ľahko prispôsobiteľná polohe ruky pacienta v rôznych pozíciách. |  | 2 ks | Áno |  |
|  | Radiálne otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo |  | 4 ks | Áno |  |
|  | Anestéziologický výškovo nastaviteľný rám s otočnou svorkou k bočnej lište stola |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Výškovo nastaviteľný infúzny stojan na bočnú lištu ukončený s háčikmi |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Nastaviteľný pás pre uchytenie tela pacienta so spojom na suchý zips |  | 1 ks | Áno |  |
|  | 3 kĺbové rameno pre fixáciu bočných podpier pri polohovaní pacienta na boku |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Bočná podpera pacienta pre 3 kĺbové rameno - podpera pre chrbát |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Bočná podpera pacienta pre 3 kĺbové rameno - podpera pre hrudník |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Podložka pod telo pacienta pri polohovaní na bruchu, dĺžka x šírka x výška min. 620 x 400 x 80 max. 650 x 420 x 100 mm |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Tvárová podložka pod hlavu pacienta pri polohovaní na bruchu. Materiál: gél |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Karbónový chrbtový diel pripojiteľný priamo k hlavnej doske stola pre vysokú nosnosť minimálne do 250kg. Dĺžka karbónovej časti pre plný 360° RTG prístup na skenovanie minimálne 1 200 mm (vrátane hlavovej podpery, alebo bez nej) |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Karbónová podpera hlavy, uchytená priamo alebo pomocou adaptéra ku karbónovému chrbtovému dielu. Hlavová podpera musí byť rôzne polohovateľná, sklopná/výklopná a pod. |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Adaptér ku karbónovému dielu s bočnými lištami pre pripojenie príslušenstva |  | 1 ks | Áno |  |
|  | Hlavná doska, chrbtový, nožný a hlavový diel osadené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva |  |  | Áno |  |

# 9. Operačná lampa dvojramenná

| Dodávateľ (Uchádzač): | Timed, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponúkaný typ (označenie): | Volista |  |  |
| Výrobca: | Maquet |  |  |
| Cena v EUR / 1 ks | bez DPH | DPH | s DPH |
|  | 14.660,- | 2.939,- | 17.592,- |

| Technické špecifikácie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimálne medicínsko - technické požiadavky |  | Plnenie Skutočné plnenie/hodnoty, resp. áno / nie |  |  |
|  | Operačné svietidlo s LED svetelnými zdrojmi, integrovaným uchytením do stropu, s možnosťou zmeny polohy svietidiel kedykoľvek počas prevádzky s otočnými ramenami v rozsahu viacnásobnej rotácie o 360° |  | Áno |  |
|  | LED operačná lampa s 2 svietidlami: |  | Áno |  |
|  | - 1 hlavné svietidlo so zabudovaným ovládaním na svietidle s maximálnym výkonom aspoň 160 000 lux |  | Áno / 160 000 lux |  |
|  | - 2 hlavné svietidlo so zabudovaným ovládaním na svietidle s maximálnym výkonom aspoň 160 000 lux |  | Áno / 160 000 lux |  |
|  | Vyhotovenie svietidiel aj ramien odolné voči prachu a vlhkosti |  | Áno |  |
|  | Ľahko a jednoducho polohovateľné všetky ramená, výškovo aj horizontálne s nastaviteľnými dorazmi polohovania |  | Áno |  |
|  | 2 - kĺbové prevedenie ramien svietidiel, neobmedzujúce polohovanie. |  | Áno / 2 kĺbové |  |
|  | LED zdroje svetla produkujúce studené svetlo s homogénnym svetelným poľom, beztieňové s funkciou automaticky riadeného svetelného výkonu na kontinuálny konštantný svetelný výkon |  | Áno |  |
|  | Kompaktný a hygienický tvar svietidiel, bez výstupkov a viditeľných spojovacích prvkov pre jednoduché čistenie a dezinfekciu |  | Áno |  |
|  | Nastaviteľný priemer svetelného poľa v minimálnom rozsahu 200 - 250 mm |  | Áno / 200 - 250 mm |  |
|  | Intenzita svietidiel s plynulou reguláciou jasu oboch svietidiel v minimálnom rozsahu 30 - 100 % |  | Áno / 10 - 100 % |  |
|  | Funkcia endoskopického svetla s výkonom do 500 lux |  | Áno |  |
|  | Nastavenie intenzity osvetlenia a priemeru svetelného poľa dotykom na operačnom svietidle |  | Áno |  |
|  | Farebná teplota svietidla v rozsahu 4 100 - 4 500 Kelvin |  | Áno / 4 300 K |  |
|  | Index farebnosti Ra: min.95 |  | Áno |  |
|  | Svetelný kužel L1+L2 pri výkone max-20%: min. 1 000 mm |  | Áno / 1100 mm |  |
|  | Obe svietidlá operačnej lampy musia byť pripravené pre integráciu Full HD kamery s bezdrôtovým prenosom signálu s možnosťou jednoduchého premiestnenia kamery medzi svietidlami |  | Áno |  |
|  | Možnosť použitia nástenného ovládača pre svietidlá aj kameru s možnosťou prepojenia na integrovaný systém ovládania operačnej sály. |  | Áno |  |
|  | Operačná lampa pripravené na prepojenia do centrálneho ovládacie systému pre ovládanie výkonu, fokusu, synchronizácie oboch svietidiel ako aj integrovateľnej kamery |  | Áno |  |
|  | Životnosť LED zdrojov svietidiel: minimálne 50 000 hodín |  | Áno / 60 000 hod. |  |

Richard Kylian

Konateľ TIMED s.r.o.

Príloha č. 2

Kúpnej zmluvy

Služby poskytované počas záručnej doby

- Za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a dodržania všetkých kvalitatívnych, prevádzkových a technicko-medicínskych parametrov uvedených v technickej špecifikácií predmetu zmluvy minimálne po dobu poskytovanej záruky (24 mesiacov) sa predávajúci zaväzuje najmä (nie však výlučne) :

- 	dostaviť sa k miestu poruchy a vykonanie servisného zásahu v lehote najneskoršie do 24 hod. od nahlásenia poruchy kupujúcim,

-	odstrániť vady a poruchy predmetu zmluvy, t.j. uvedenie predmetu zmluvy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom na mieste, resp. v lehote najneskoršie do 48 hodín, ak si predmet a charakter poruchy nevyžaduje dlhšiu dobu opravy (t.j. prevzatia zariadenia do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca od výrobcu).

- 	zabezpečiť, dodať a vymeniť všetky originálne náhradné dielce nevyhnutné k riadnej a bezpečnej prevádzke predmetu zmluvy v prípade ich poruchy alebo ak dielec má kratšiu dobu životnosti ako je poskytovaná záruka,

- 	vykonať demontáž vadných náhradných dielcov a montáž nových originálnych náhradných dielcov , zabezpečiť odvoz a ekologickú likvidáciu vadných dielcov; zabezpečiť odvoz a likvidáciu spotrebného materiálu,

- 	vykonávať pravidelné odborné prehliadky v intervaloch stanovených výrobcom,

-	najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú  prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky spadajúce pod záruku,

-	vykonávať ďalšie servisné úkony a činnosti v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami.

2. 	Na vady spôsobené neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu sa záruka nevzťahuje, podobne sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmom.

3. 	Kupujúci je povinný vadu alebo poruchu, zistenú v záručnej dobe bezodkladne nahlásiť predávajúcemu. Pre uvedený účel má predávajúci zriadené „Klientské centrum“ s nepretržitou prevádzkou minimálne v čase od 8:00 – 16:00 hod. v pracovných dňoch. Kontakt na prevádzku klientskeho centra tzv. „Hotline", na tel. čísle +421 248209511 alebo e-mailovej adrese: timed@timed.sk.

4.	Kupujúci bezodkladne po zistený vady alebo poruchy, nahlási vadu / poruchu predávajúcemu telefonicky alebo elektronickou poštou v čase uvedenom v predchádzajúcom bode v rozsahu popis vady, miesto výskytu vady, kontaktnú osobu kupujúceho, jeho emailovú adresu a telefónne číslo.

5.	Predávajúci obratom potvrdí prijatie žiadosti rovnakou formou, akou bola žiadosť dodávateľovi odoslaná s informáciou, v akom možnom najskoršom čase bude kupujúceho kontaktovať servisný technik, za účelom nástupu k diagnostikovaniu vady / poruchy, resp. opravy poruchy na mieste. Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia; v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.

6.	Ak to charakter vady / poruchy umožňuje odstráni predávajúci vadu / poruchu na mieste.

V prípade keď si charakter vady / poruchy vyžaduje prevzatie zariadenia na opravu do miesta opravy mimo miesto poruchy, odstráni vadu / poruchu v lehote najneskoršie do 48 hodín (v pracovných dňoch) od prevzatia zariadenia na opravu.

V prípade ak si to charakter vady / poruchy vyžaduje (oprava u výrobcu, dodávka originálneho náhradného dielca a pod.) prevezme zariadenie do opravy a oznámi kupujúcemu najskorší termín odstránenia vady / poruchy. Tento termín pre odstránenie vady / poruchy je pre predávajúceho záväzný.

7.	V prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho uvedených v bode 5. a 6. alebo nedostupnosti Hotline, resp. prípadnej nereakcie na nahlásenie vady kupujúcim (čas nahlásenia musí byť preukázateľný kupujúcim), sa nečinnosť resp. omeškanie predávajúceho bude považovať za porušenie zmluvných povinnosti. V uvedenom prípade si kupujúci môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR, za každý deň omeškania, za každé jedno porušenie zvlášť.

Richard Kylian

Konateľ TIMED s.r.o.

Príloha č. 3

Kúpnej zmluvy

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

|  | Subdodávateľ ( obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail) | Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na tovar alebo službu, jeho časť, prípadne položky) | Podiel plnenia v % z celkového objemu zmluvy | Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | xxxx |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

Richard Kylian

Konateľ TIMED s.r.o.