## tech.špecifikácia 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  |  | Sterilizátory
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy
Identifikačné údaje uchádzača:
| obchodné meno: |  | (podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)
sídlo:
IČO:
platca DPH:
Výrobná značka a typ ponúkaného zariadenia:
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/1celok):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR s DPH/1celok):
| názov: | Formaldehydový sterilizátor
celok | charakteristika | technický parameter | Požadované plnenie (hodnota/áno/nie) | hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Formaldehydový sterilizátor | Sterilizačné zariadenie pre sterilizáciu nástrojového vybavenia zákrokových sál. | 1. Formaldehydový sterilizátor - univerzálne požiadavky: | --- | ---
|  | 1.1 celkový objem komory | min.110l
|  | 1.2 rozmery vnútornej komory (v x š x h) | min. 320 x 380 x 900 mm
|  | 1.3 vonkajšie rozmery prístroja (v x š x h) | max. 1820 x 670 x 990 mm
|  | 1.4 dvojdverové prevedenie, LCD displej | áno
|  | 1.5 pracovné médium: | zmes formaldehydu a demineralizovanej vody
|  | 1.6 spotreba médií na jeden sterilizačný cyklus: | - 2 litre 2% roztok formaldehydu, - 2,5 litra destilovanej vody
|  | 1.7 sterilizačná teplota na troch sterilizačných programoch 55°C, 60°C a 75°C + vákuum test | áno
|  | 1.8 dokladovanie sterilizačného cyklu – tlačiareň | áno
|  | 1.9 minimálne tri voliteľné programy s automatickým odplynením a praním parou | áno
|  | 1.10 reprodukovateľnosť sterilizačného záznamu | áno
|  | 1.11 sterilizácia balených aj nebalených nástrojov | áno
|  | 1.12 v súlade s normou EN 14180 | áno
|  | 1.13 zásobná nádržka s držiakom na 2 litre FO a 5 litrov destilovanej vody | áno
|  | 1.14 sterilizátor nový, nepoužívaný, nerepasovaný | áno
|  | 1.15 sterilizátor kompatibilný so súčasným technickým stavom centrálnej sterilizácie (bližšie bod 8.3 Súťažných podkladov) | áno
|  | 1.16 hmotnosť sterilizátora | max. 540 kg
|  | 1.17 pripojovacie napätie | 3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
|  | 1.18 maximálny príkon | 6,5 kW
|  | 1.19 hlučnosť sterilizátora | max. 65 dB
|  | 2. Formaldehydový sterilizátor obsahuje: | --- | ---
|  | 2.1 - sterilizačný kôš | 1ks
|  | 2.2 - transportný vozík | 2ks

## tech.špecifikácia 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  |  | Sterilizátory
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy
Identifikačné údaje uchádzača:
| obchodné meno: |  | (podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)
sídlo:
IČO:
platca DPH:
Výrobná značka a typ ponúkaného zariadenia:
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/1celok):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR s DPH/1celok):
| názov: | Parný sterilizátor
celok | charakteristika | technický parameter | Požadované plnenie (hodnota/áno/nie) | Skutočné plnenie podľa ponúkaného zariadenia
Parný sterilizátor | Dvojdverové sterilizačné zariadenie v prevedenís vyvíjačom pary a systémom transportných a zavážacích vozíkov pre sterilizáciu nástrojového vybavenia zákrokových sál. | 1. Parný sterilizátor - univerzálne požiadavky: | --- | ---
|  | 1.1 dvojdverové prevedenie - prekladací | áno
|  | 1.2 prevedenie s vyvíjačom pary | áno
|  | 1.3 systém pre manuálne vkladanie materiálov alebo systém transportných a zavážacích vozíkov | áno
|  | 1.4 celkový objem komory | min.453l
|  | 1.5 rozmery vnútornej komory (v x š x h) | min. 700 x 650 x 990 mm
|  | 1.6 vonkajšie rozmery prístroja (v x š x h) | max. 1918 x 1300 x 1290 mm
|  | 1.7 hmotnosť | max. 1080 kg
|  | 1.8 šesť sterilizačných jednotiek | áno
|  | 1.9 maximálna spotreba na jeden sterilizačný cyklus: | - voda: 0,08 m3 - demi voda: 0,009 m3 - para: 9,0 kg - el. energia: 7,5 kWh
|  | 1.10 pripojovacie napätie: | 3P/N/PE 400 V, 50/60Hz
|  | 1.11 maximálny príkon: | 47 kW/80A
|  | 1.12 hlučnosť: | max. 78 dB
|  | 1.13 frakčné vákuum pomocou výkonnej vodokružnej vývevy | áno
|  | 1.14 sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nerezovej ocele | áno
|  | 1.15 vonkajšie kryty z nehrdzavejúcej ocele | áno
|  | 1.16 materiál komory: | nehrdzavejúca oceľ DIN 1.4404 (AISI 316 L)
|  | 1.17 automatické mikroprocesorové riadenie | 2 mikroprocesory
|  | 1.18 kontrola jednotlivých sterilizačných fáz v priebehu celého cyklu | áno
|  | 1.19 dotykový displej 12“ na zavážacej strane, s ergonomicky nastaviteľným panelom | áno
|  | 1.20 dotykový displej 4,7" na vyvážacej strane s možnosťou sledovania aktuálnej pracovnej fázy a tlaku v sterilizačnej komore | áno
|  | 1.21 záloha pracovných cyklov na chip karty | áno
|  | 1.22 regulácia tlaku pary pomocou snímačov nezávislých od atmosférického tlaku vzduchu | áno
|  | 1.23 základné programové vybavenie obsahuje: | 20 programov
|  | 1.24 AIR detektor | áno
|  | 1.25 termické odplynenie | áno
|  | 1.26 sledovanie energetického maxima | áno
|  | 1.27 sterilizátor nový, nepoužívaný, nerepasovaný | áno
|  | 1.28 sterilizátor kompatibilný so súčasným technickým stavom centrálnej sterilizácie (bližšie bod 8.3 Súťažných podkladov) | áno
|  | 2. Parný sterilizátor obsahuje: | --- | ---
|  | 2.1 - úpravovňa vody | 1ks
|  | 2.2 - transportný vozík | 2ks
|  | 2.3 - zavážací vozík | 1ks