## Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: VIDEOBRONCHOSKOPICKÁ ULTRAZVUKOVÁ ZOSTAVA
Zoznam položiek:
Por. číslo | Položka |  | MJ | Počet MJ
Položka č.1 | Videobronchoskopická ultrazvuková zostava |  | celok | 1
1.2 CPV:
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje
33168100-6 - Endoskopy
51410000-8 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
1.4 Výzva
Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc"
Kód Výzvy: 11102-21-V11
Komponent: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
1.5 Financovanie
Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Videobronchoskopická ultrazvuková zostavaje nevyhnutná pri diagnostike a stagingu závažných onkologických ochorení pľúc a mediastína
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. S ohľadom na charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelne, nehospodárne, pretože sa jedná o funkčné a logicky závislé celky, ktoré sú vzájomne prepojené a z hľadiska technického a funkčného musia byť dodávané spolu v rámci jedného celku. Nerozdelením zákazky na časti nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže, nakoľko tak nedochádza k zúženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | požadovaný parameter | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
1. | ULTRAZVUKOVÝ VIDEOBRONCHOSKOP S LINEÁRNYM SNÍMANÍM - 1 ks
1.1 | veľkosť zorného poľa | min. 80°
1.2 | hĺbka zorného poľa | min. 2 - 50 mm
1.3 | smer zorného poľa | min. 20°
1.4 | vonkajší priemer distálneho zakončenia | max. 7,3 mm
1.5 | vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti | max. 6,3 mm
1.6 | maximálna ohybnosť nahor | min. 120°
1.7 | maximálna ohybnosť nadol | min. 70°
1.8 | priemer inštrumentačného kanála | min. 2,2 mm
1.9 | možnosť použitia 21G apiračnej ihly | áno
1.10 | metóda snímania | lineárna
1.11 | snímaný rozsah | min. 65°
1.12 | frekvencie skenovania | 5/6/7,5/10/12 MHz
2013-01-01 | funkcia Color Doppler | áno
2014-01-01 | funkcia Power Doppler | áno
2015-01-01 | aspiračné ihly | 5 ks
2. | ULTRAZVUKOVÝ PROCESOR - 1 ks
2.1 | mechanické snímanie | áno
2.2 | režimy mechanického snímania | B-mód
2.3 | použiteľné frekvencie mechanického snímania | 12/20 MHz
2.4 | hĺbka mechanického snímania | 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm
2.5 | elektronické snímanie | áno
2.6 | režimy elektronického snímania | B-mód, COLOR-FLOW, POWER-FLOW, H-FLOW, PW, THE
2.7 | možnosť rozšírenia na režimy | CHE, ELST, SWQ
2.8 | použiteľné frekvencie elektronického snímania | 5 / 6 / 7,5 / 10 / 12 MHz
2.9 | hĺbka elektronického snímania | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm
2.10 | filmovacia pamäť | min. 1 500 obrázkov
2.11 | meranie vzdialenosti medzi bodmi | áno
2.12 | výstup | min. DVI
2013-02-01 | uloženie obrazu | interná pamäť, externé uloženie cez USB
2014-02-01 | klávesnica k ultrazvukovému videoprocesoru | áno
3. | LCD MEDICÍNSKY MONITOR - 1 ks
3.1 | veľkosť uhlopriečky | min. 31"
3.2 | rozlíšenie monitora | min. 3840 x 2160 obrazových prvkov
3.3 | aspekt pomer | 16:9
3.4 | pomer kontrastu | min. 1000:1
3.5 | jas | min. 450 cd/m2
3.6 | pozorovací uhol | min. 178° / 178°
3.7 | funkcia prepínania teploty farieb | áno
3.8 | funkcia prepínania úrovne gama | áno
3.9 | funkcia prepínania užívateľských nastavení | áno
3.10 | funkcia rotácie obrazu | áno
3.11 | funkcia obraz v obraze | áno
3.12 | vstupy UHDTV | 2 x 12G-SDl, 1 x DISPLAY PORT, 1 x HDMI
3.13 | vstupy HDTV | 1 x 3G-SDl, 1 x DVI-D
3.14 | výstupy UHDTV | 2 x 12G-SDl
3.15 | výstupy HDTV | 1 x 3G-SDl
4. | VIDEOPROCESOR / SVETELNÝ ZDROJ - 1 ks
4.1 | videoprocesor s integrovaným LED svetelným zdrojom v jednom zariadení | áno
4.2 | rozlíšenie obrazu | min. 4K UHD, HD, SD
4.3 | pomer strán obrazu | min. 16:9, 4:3
4.4 | ovládanie funkcií kamery dotykovým displejom | áno
4.5 | ovládanie funkcií nožným spínačom | áno
4.6 | digitálne výstupy | min. 12G-SDl, 3G-SDl, HD-SDI
4.7 | identifikácia endoskopov podľa typu a výrobného čísla vrátane zaznamenávania počtu vyšetrení | áno
4.8 | automatické nastavenie jasu | áno
4.9 | funkcia zlepšeného zobrazenia textúr a farieb | áno
4.10 | funkcia nastavenia jasu so zachovaním kontrastu | áno
4.11 | funkcia nastavenie bielej farby | áno
4.12 | funkcia subjektívne nastavenie farieb /červená, modrá/ | áno
4.13 | funkcia subjektívne nastavenie chromatickosti obrazu | áno
4.14 | funkcia zmrazenie obrazu | áno
4.15 | ukladanie snímok obrazu na prenosné, odnímateľné pamäťové médium, aj do internej pamäti kamery | áno
4.16 | funkcia digitálnej chromoendoskopie | áno
4.17 | funkcia opticko-digitálnej dichromoendoskopie pre zobrazenie hlbokých krvných ciev | áno
4.18 | funkcia elektronický zoom | min. 2x
4.19 | funkcia obraz v obraze, vrátane vstupu externého zdroja obrazu | áno
4.20 | počet používateľských prednastavení | min. 20
4.21 | počet prednastavení pacientských údajov | min. 50
4.22 | funkcia irisovej clony | áno
4.23 | filtrácia detailov | áno
4.24 | vzduchová insuflácia | v min. 4 stupňoch výkonu
4.25 | integrovaný LED svetelný zdroj pozostávajúci z min. 5 samostatných LED lámp rôznych farieb | áno
4.26 | DICOM interface | áno
5. | ODSÁVACIE ZARIADENIE - 1 ks
2024-01-05 | objem sekrétnej nádoby | min. 2 l
2024-02-05 | počet sekrétnych nádob | min. 1
5.3 | nominálne vákuum | min. 85 kPa
2024-04-05 | použitie pre opakovateľne použiteľný systém | áno
2024-05-05 | použitie pre jednorazový systém | áno
5.6 | jednorazové zberné vrecká | 30 ks
5.7 | pacientske hadice | 15 ks
6. | PRACOVNÁ STANICA - 1 ks
6.1 | centrálny vypínač | áno
6.2 | rameno pre dva endoskopy | áno
6.3 | rameno pre monitor | áno
6.4 | držiak pre klávesnicu | áno
6.5 | s oddeľovacím transformátorom | áno
6.6 | počet políc | min. 3
7. | ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE S OVLÁDACÍM MONITOROM - 1 ks
7.1 | nahrávacie zariadenie, jednokanálové, FHDTV | áno
7.2 | ovládanie z endoskopu | áno
7.3 | s možnosťou streamovania | áno
7.4 | integrované FHD AV vstupy | min. 1 FHD AV vstup
7.5 | integrovaný HDD | min. 4 TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8 TB
7.6 | funkcia prehrávania multizáznamov, aplikácia umožňuje prehrávanie viackamerových simultánnych záznamov s možnosťou voľby zobrazenia Singleview, Matrix, PiP | áno
7.7 | možnosť prepojenia s NIS, automatické zdieľanie dát z NIS | áno
7.8 | aplikácia umožňujúca spracovanie videa priamo na sále, editácia videí a snímok, orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do jedného videa | áno
7.9 | funkcia "Markovanie": možnosť označenia dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname | áno
7.10 | funkcia Multizáznam: súbežné nahrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky, vrátane IP kamier | áno
7.11 | možnosť odosielania fotiek, videí, alebo ich častí do PACS priamo z nahrávacieho zariadenia | áno
7.12 | možnosť integrácie do domény | áno
2013-07-01 | možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 2 vstupy | áno
2014-07-01 | ovládací FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou | min. 15°
7.15 | rameno pre uchytenie monitora na pracovnej stanici | áno
7.16 | všetky dodané súčasti sú lifetime licenciami a nezahrňujú žiadne ďalšie mandatórne poplatky | áno
8. | ULTRAZVUKOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRE EBUS SYSTÉM - 1 ks
8.1 | rozsah pracovných frekvencií kompatibilný s mini ultrazvukovými endoskopickými sondami | min. 7,5 MHz - 30 MHz
8.2 | možnosť pripojenia mechanických radiálnych mini ultrazvukových endoskopických sond | áno
8.3 | vrátane držiaka na pripevnenie k pracovnej stanici EBUS | áno
9. | MINI ULTRAZVUKOVÁ ENDOSKOPICKÁ RADIÁLNA SONDA - 1 ks
9.1 | frekvencia snímania | min. 20 MHZ
9.2 | mini ultrazvuková endoskopická mechanická radiálna sonda | áno
9.3 | pracovná dĺžka | max. 2 200 mm
8.4 | priemer distálnej časti sondy | max. 1,5 mm
8.5 | priemer pracovného tubusu sondy | max. 1,8 mm
8.6 | priemer pracovného kanála bronchoskopu pre použitie sondy | min. 2 mm
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie zariadenia : |  | xx
2.1. | do deväťdesiat (90) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
2.4. | do sídla kupujúceho na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení kupujúceho min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby kupujúci mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Kupujúci zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4. | Prevzatie dodaného zariadenia je povinný kupujúci písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva kupujúcemu. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady kupujúceho pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu zariadenie riadne prevziať. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku predávajúceho je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie nia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho s obsluhou zariadenia.
6. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu : - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk predávajúci pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko predávajúceho - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Predávajúci je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Predávajúci je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8. | Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej predávajúcim, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Predávajúci je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.
11. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12. | Predávajúci poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyri (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať predávajúci autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na nie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od predávajúceho predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,
13.3 | vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia
13.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.5 | vykonanie validácií a kalibrácií nia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
13.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne
13.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
13.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska predávajúceho v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom predávajúci musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14. | Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.
14.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho do miesta inštalácie zariadenia, jepredávajúci oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15. | Predávajúci je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu: |  | xx
15.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
15.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do deväťdesiatšesť (96) hodín.
16. | Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom klientského pracoviska predávajúceho. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska predávajúceho je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18. | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
Predávajúci garantuje kupujúcemu dodanie všetkých náhradných dielov pre dodané zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky na pracovisku kupujúceho.
19. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
20. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. | Predávajúci je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade kupujúcemu zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikla porušením tejto povinnosti.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
6.2 | Prospektový materiál / produktový list/ technický list (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že ním ponúkané zariadenie spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie (najneskôr ku dňu podpisu zmluvy).
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené zariadenie v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného zariadenia nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnom verejnom obstarávaní.
V ......................................, dňa .......................
podpis a pečiatka:

## Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky: VIDEOBRONCHOSKOPICKÁ ULTRAZVUKOVÁ ZOSTAVA
Názov predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | ŠUKL kód | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | suma DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | suma DPH v EUR | s DPH
Videobronchoskopická ultrazvuková zostava | celok | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Položkovitý rozpis ceny:
Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu |  | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | suma DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | suma DPH v EUR | s DPH
Ultrazvukový videobronchoskop s lineárnym snímaním | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Ultrazvukový procesor | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
LCD medicínsky monitor | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Videoprocesor / svetelný zdroj | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Odsávacie zariadenie | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Pracovná stanica | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Záznamové zariadenie s ovládacím monitorom | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Ultrazvuková pohonná jednotka pre EBUS systém | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Mini ultrazvuková endoskopická raduálna sonda | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Identifikačné údaje
Obchodné meno :
Sídlo : | [6 empty] | meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
IČO : | [7 empty] | podpis, pečiatka
V ......................................, dňa ...................
Platnosť cenovej ponuky do:
* platnosť cenovej ponuky min. 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky