## Príloha č. 1 Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia RTG 1-rovinný angiografický prístroj vrátane príslušenstva
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | 1-rovinný angiografický prístroj vrátane príslušenstva | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny prístroja vrátane príslušenstva
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | 1-rovinný angiografický prístroj vrátane príslušenstva | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Dodanie technologického priestorového usporiadania dodávky | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Dodanie technologického projektu k stavebným úpravám | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
**celková cena v rozpise ceny musí byť totožná s cenou, ktorú uchádzač uvedie za dodanie kompletného 2-rovinového angiografického prístroja vrátane príslušenstva
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky: |  | min. 4 mesiace odo dňa predloženia ponuky
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia RTG 1-rovinný angiografický prístroj vrátane príslušenstva
1.2 CPV:
33111000-1 - Röntgenové prístroje
33111721-1 - Digitálne angiografické prístroje
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Výzva:
Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc"
Kód Výzvy: 11I02-21-V11-000177
Komponent: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
Názov Projektu: Doplnenie prístrojového vybavenia - RTG angiografický systém - 1 rovinnový
1.5 Financovanie
1.5.Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1-rovinný angiografický prístroj pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, pracovisko Tr. SNP 1 Košice, multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko-skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom a 3D zobrazením
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  |  |  | MJ | počet MJ
1. | Doplnenie prístrojového vybavenia RTG 1-rovinný angiografický prístroj vrátane príslušenstva |  |  |  | ks | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
|  |  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
parametre
|  | MJ | min.
Jednorovinové angiografické zariadenie na strope montované so zameraním na intervenčnú angiografiu a onkológiu |  |  | áno
Antikolízny systém |  | - | áno
Vzdialenosť izocentra od podlahy |  | cm | 105
Ukladanie naprogramovaných pozícií Cramena do pamäte prístroja pre jednoduchšiu a rýchlejšiu manipuláciu so zariadením |  | ks | 50
Nastavenie pozície na základe vybraného referenčného obrazu a nastavenie referenčného obrazu podľa aktuálnej pozície |  | - | áno
Bezdrôtový programovateľný nožný spínač pre ovládanie min. fluoroskopie, akvizície, nízkodávkového snímkovania a iné |  | - | áno
Možnosť motorického a/alebo manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy alebo vytočenia ramena mimo vyšetrovací stôl kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán |  | - | áno
Minimálne požiadavky na C-rameno namontované na strope
Hĺbka C-ramena | hĺbka C-ramena | cm | 92
Možnosť zmeny vzdialenosti ohnisko ↔ detektor | možnosť zmeny vzdialenosti ohnisko ↔ detektor | cm | min. 90 až 120
Rýchlosť rotácie C-ramena |  | °/s | 50
Rotácia C-ramena LAO pre vyšetrenia tela |  | ° | od 27 do 100
Rotácia C-ramena RAO pre vyšetrenia tela |  | ° | od 27 do 100
Rozsah pohybu C-ramena do šikmých projekcií |  | ° | 220
Pohyb C-ramena musí byť umožnený pozĺž celého pacienta, musí byť možné nastaviť akúkoľvek pozíciu v longitudinálnom smere |  | cm | rozsah pohybu C-ramena longitudinálne min. 266
Možnosť vizualizácie uhla C-ramena na monitore vo vyšetrovacej miestnosti |  | - | áno
Minimálne požiadavky na generátor
Vysokofrekvenčný generátor, maximálny výkon generátora |  | kW | 100
Maximálny skiagrafický prúd |  | mA | 1000
Maximálny prúd pulznej fluoroskopie |  | mA | 250
Rozsah skiagrafického napätia |  | kV | min. od 40-125
Maximálny kontinuálny výkon časovo neobmedzený pri skiaskopickom režime |  | W | 2500
Rozsah frekvencií generátora pulznej skiaskopie v rozsahu |  | pulzov/s | min. od 0,5 do min. 30
Minimálne požiadavky na RTG lampa
Vysokoobrátkový mriežkou spínaný RTG žiarič s anódou uloženou v ložiskách so špirálovou drážkou s tekutým kovom |  | - | áno
Počet ohnísk |  | ks | 2
Veľkosť malého ohniska |  | mm | max. 0,4
Najväčší prúd RTG žiariča pri pulznej skiaskopii pre malé ohnisko |  | mA | 140
Veľkosť veľkého ohniska |  | mm | max. 1
Maximálna tepelná kapacita anódy |  | MHU | 4
Celková tepelná kapacita |  | MHU | 6.5
Chladiaci výkon žiariča |  | MHU/min | 1.2
Integrovaná mriežka pre spínanie pulznej fluoroskopie (grid-switch) pre odstránenie mäkkých zložiek žiarenia |  | - | áno
Max. kontinuálne fluoroskopické zaťaženie röntgenky pre čas viac ako 30 min. |  | W | 3000
Minimálne požiadavky na detektor
Materiál scintilátora |  | - | CsI
Aktívna plocha detektora |  | cm | 38x29
Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke |  | bit | 16
Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) |  | µm | max. 154
Vyberateľná antirozptylová mriežka |  | - | áno
Rýchlosť 3D snímkovania s conebeam technológiou |  | obr/s | 60
Automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena, pri nastaveniach šikmých alebo dvojitých šikmých projekcií aj pri pri objektoch, ktoré nie sú paralelné s osou vyšetrovacieho stola (napr. pri radiálnom prístupe alebo pri vytočenej úložnej dosky pacienta okolo vertikálnej osi) kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke, týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu. |  | - | áno
Ovládacie prvky na otáčanie detektoru, nastavenie skolonu C ramena a posuvu C ramena v pozdĺžnom smere priamo na detektore |  | - | áno/nie
Minimálne požiadavky na pacientsky stôl
Katetrizačný stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivot v rozsahu |  | ° | 240
Nastaviteľná výška stolu v rozsahu |  | cm | min. v rozsahu 87 do 110
Dĺžka pacientskej dosky stola prispôsobenej na angiografiu a onkologické intervencie |  | cm | 220
Šírka pacientskej dosky stola |  | cm | 50
Longitudálny pohyb pacientskej dosky stola |  | cm | 120
Transverzály pohyb pacientskej dosky stola |  | cm | 35
Náklon pacientskeho stola |  | ° | 30
Softvér na zachovanie projekcie počas náklonu pacientskeho stola |  | - | áno
Maximálne dovolené zaťaženie stola vrátane doplnkov |  | kg | 325
Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta |  | - | áno
Úložná doska, krorú je možné pripevniť na stôl pre odkladanie spotrebného materiálu a nástrojov |  | - | áno
Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny |  | - | áno
Stojan infúznych roztokov a držiak káblov k stolu |  | - | áno
Štipce/držiaky EKG káblov pre ich pripevnenie na pacientsky stôl |  | - | áno
Minimálne požiadavky na technológie na redukciu dávky
Integrovaný DAP meter |  | - | áno
Zobrazenie kumulatívnej dávky priebežne počas zákroku na monitore |  | - | áno
Nastavenie prahovej hodnoty dávky, pričom pri jej prekročení zariadenie audiovizuálne upozorní na jej prekročenie |  | - | áno
Automatická voľba prídavnej spektrálnej filtrácie v reálnom čase v závislosti od útlmu vyšetřovaného objektu pre redukciu dávky s ekvivalentom Cu v rozsahu (0 sa neráta ako úroveň filtrácie) |  | ks | 3
V detektore zabudovaný laserový kríž |  | - | áno
Automatické nastavenie parametrov na základe angulácie |  | - | áno
Automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia niekoľkých parametrov súčasne :napätie a prúd rtg žiariča, spektrálna filtrácia, dĺžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiariča a denzita vyšetrovaného orgánu |  | - | áno/nie
Nízkodávkové protokoly pre akvizíciu aj fluoro mód (uvedené aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu) |  | - | áno
Nízkodávkové 3D protokoly, dedikované pre 3D snímkovanie detí (uvedené aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu) |  | - | áno
Pulzná skiaskopia so zníženou pulznou frekvenciou min. 0,5 až 3 p/s |  | - | áno
Možnosť naprogramovania jedného z tlačidiel nožného spínača pre tzv. nízkodávkové snímkovanie pomocou protokolov s najnižšou možnou dávkou |  | - | áno
Tvorba štrukturovaných reportov vo formáte DICOM o dávke pacienta |  | - | áno
Nastavenie primárnych a polotransparentných clôn bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze -LIH bez žiarenia |  | - | áno
Nastavenie polohy vyšetrovaného objektu na stole na základe posledného snímku (LIH) pomocou grafických značiek, bez použitia fluoroskopie, sledovanie skutočnej polohy RTG zväzku voči vyšetrovaciemu stolu, bez nutnosti použitia fluoroskopie |  | - | áno
Technológie pre vylepšenie kvality obrazu
Automatické spracovanie a kompenzácia pixel shift počas Roadmap a DSA založené na detekcii pohybu v reálnom čase |  | - | áno/nie
Softvérové vybavenie pre účinné potláčanie šumu v obraze a zlepšenie ostrosti aj pri akvizícii s nízkou dávkou v reálnom čase |  | - | áno
Zvýraznenie hrán objektov v reálnom čase |  | - | áno
Automatická analýza samostatných pixelov v reálnom čase pre dosiahnutie vyššeieho kontrastu pri vizualizácii ciev a jemných štruktúr v reálnom čase |  | - | áno/nie
Detekcia jemných štruktúr a kompenzácia pohybových artefaktov v reálnom čase |  | - | áno
Automatické zvýšenie kvality snímok aj pri obéznych pacientoch v reálnom čase |  | - | áno
Automatická úprava obrazu pre zvýšenie homogenity obrazu na základe histogramovej analýzy v reálnom čase |  | - | áno/nie
Softvér na redukciu pohybových artefaktov počas fluoroskopie |  | - | áno
Softvér na zlepšenie kvality obrazu Roadmap s možnosťou využitia vopred nasnímaných DSA obrazov |  | - | áno
Softvérová výbava zariadenia po celú dobu životnosti zariadenia
Software pre kvantitatívnu vaskulárnu analýzu (min. meranie priemeru ciev, meranie stenózy, automatická detekcia stenóz, kalibrácia) |  | - | áno
DSA s kontinuálnym alebo krokovým posunom C ramena alebo posunom úložnej dosky v reálnom čase |  | - | áno
DSA - subtrakčná rotačná angiografia v reálnom čase |  | - | áno
DR - natívna rotačná angiografia |  | - | áno
3D roadmaping, vrátane funkcie pre prekrytie živého a referenčného obrazu na jednom obrazovom zdroji spolu s možnosťou využitia iných obrazových zdrojov z CT a MR modalít |  | - | áno
Funkcia 3D Roadmap s automatickým aktualizovaním v reálnom čase v prípade zmeny polohy C-ramena, stola, zväčšenia |  | - | áno
3D rotačná angiografia |  | - | áno
3D snímkovanie s vysokým kontrastom pre snímky podobné CT snímkom, zobrazenie 3D-objemov s technológiou CBCT (Cone beam computed tomography) s vysokokontrastným rozlíšením, znázornenie obrazu v MPR, MIP, VRT |  | - | áno
SW pre automatickú detekciu ciev vyživujúcich tumor pre cielenú embolizáciu pečene. Cievny stron musí byť možné manuálne meniť- cievy pridávať alebo mazať. |  | - | áno
SW na segmentáciu a výpočet objemu tumoru pre správny výpočet množstva chemoembolizačnej látky. Segmentovanú léziu musí byť možné sfúzovať so živým fluoroskopickým obrazom. |  | - | áno
2D perfúzia s farebne odlíšenými prietokmi krvi s vytvorením farebne odlíšenými mapami objemu krvi |  | - | áno
Telová perfúzia 3D – softvér na funkčné znázornenie prekrvenia časti tela v 3D farebne odlíšenými mapami objemu krvi. Umožňuje meranie parenchýmu objemu krvi (PBV) s cieľom vyhodnotiť zmeny v prekrvení spôsobené liečením alebo biologickými procesmi. Napr. ako kontrola správnosti ukončenia embolikázie tumorov. |  | - | áno
Integrované softvérové vybavenie pre automatickú 2D/3D aj 3D/3D fúziu obrazu z angiografického zariadenia s inými modalitami (napr. CT, MR, PET) |  | - | áno
Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri perkutánnych intervenciách, ktorý podporuje registráciu vstupných dát z angiografického prístroja, CT, MR alebo PET-CT. Dynamické sledovanie ihly vo fluoroskopickom móde so súčasným prekrytím tohto živého obrazu s plánovanou dráhou ihly. Registrácia plánovanej dráhy ihly na základe individuálnej anatómie pacienta so 6 stupňami voľnosti. |  | - | áno
Duálne zobrazenie 3D objektov. Softvér na rozlíšenie 2 rovnakých kontrastných anatomických štruktúr napr. tumorov a ich vyživujúcich ciev pomocou rekonštrukčného algoritmu kombinujúceho anatomický obraz a obraz ciev s kontrastom. |  | - | áno
Ovládanie pokročilých 3D aplikácií priamo od vyšetrovacieho stola. |  | - | áno
Ukladanie a prehrávanie dynamických fluoroskopických slučiek |  | - | áno
Pripojenie k počítačovej sieti a plna funkčnosť s PACS a NIS |  | - | áno
Export a import snímok, resp. slučiek a štúdií elektronicky po dátovej sieti z PACSu. Export snímok a rekonštrukcií do PACS-u z ovládacej a aj vyhodnocovacej konzoly |  | - | áno
Obrazová záznamová kapacita pre matricu min.1024x1024/12 bit |  | obrazov | 25000
Minimálne vybavenie vyšetrovacej miestnosti
Medicínsky 1ks LCD HD farebný monitor s technológiou IPS s uhlopriečkou min. 55“ s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1000:1 s možnosťou pripojenia min. 9 externých video vstupov | medicínsky LCD HD farebný monitor s technológiou IPS s uhlopriečkou min. 55“ s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1000:1 s možnosťou pripojenia min. 9 externých video vstupov | - | áno
Ochrana obrazovky veľkého displeja | ochrana obrazovky veľkého displeja | - | áno
Radiačná ochrana upevnená na stropnom závese - ochranný štít z oloveného skla na otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závese | radiačná ochrana upevnená na stropnom závese - ochranný štít z oloveného skla na otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závese | - | áno
Operačné LED svetidlo inštalované na nastaviteľmom kĺbovom stropnom závese, so svietivosťou | operačné LED svetidlo inštalované na nastaviteľmom kĺbovom stropnom závese | LUX | 70000
Radiačná ochrana upevnená z boku stola | radiačná ochrana upevnená z boku stola | - | áno
Obojsmerné dorozumievacie zariadenie INTERCOM alebo ekvivalent | dorozumovacie zariadenie (intercom) | - | áno
Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systému vrátane núdzovej skiaskopie min. 10 min | krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systému vrátane núdzovej skiaskopie min. 10 min | - | áno
Ovládací panel alebo dotykový displej s joyistikom, umiestnený na diagnostickom stole s možnosťou umiestniť ho vpravo alebo vľavo podľa postavenia obsluhy pre ovládnie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných zariadení | ovládací panel alebo dotykový displej s joyistikom, umiestnený na diagnostickom stole s možnosťou umiestniť ho vpravo alebo vľavo podľa postavenia obsluhy pre ovládnie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných zariadení | - | áno
Minimálne vybavenie ovládača
Min. 1 display s 30“ uhlopriečkou s typickou svietivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 alebo 2x27“ s typickou svietivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 | min. 1 display s 30“ uhlopriečkou s typickou svietivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 | - | áno
Display v ovládacej miestnosti musí vedieť zobraziť min.8 externých zdrojov, ktoré je možné ovládať min.1 klávesnicou a myšou z ovládača | display v ovládacej miestnosti musí vedieť zobraziť 8 externých zdrojov, ktoré je možné ovládať 1 klávesnicou a myšou z ovládača | - | áno
Duálne ovládanie systému z obsluhovne | duálne ovládanie systému z obsluhovne aj z vyšetrovne | - | áno
Sekundárny ovládací panel v ovládači pre kontrolu pohybov C-ramena a kolimátora | ovládací panel v ovládači pre kontrolu pohybov C-ramena a kolimátora pre obe roviny | - | áno
Sekundárne ovládanie vyšetrovacieho stola z ovládača | ovládanie vyšetrovacieho stola z ovládača | - | áno
Sekundárny káblový nožný spínač v ovládači pre spuspenie snímkovania | sekundárny káblový nožný spínač v ovládači pre spuspenie snímkovania | - | áno
Sekundárny ovládanie pre ovládanie obrazového systému, výber orgánových programov a post-processngových aplikácií z miestnosti ovládača |  | - | áno
Servisné podmienky
Poskytnutie prehľadového reportovacíeho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android) (uchádzač uvedie názov web rozhrania a aplikácie) |  | - | áno/nie
Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný Angio prístroj v rozsahu pre min. 3 užívateľov ročne (uchádzač uvedie názov vzdelávacej platformy a link na ňu) |  | - | áno/nie
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie 1-rovinového angiografického prístroja vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar" alebo "prístroj")
2.1 | do 90 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
3.1. | Pred dodaním prístroja a najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy dodávateľ doručí kompletný návrh priestorového usporiadania dodávky prístroja a technologický projekt k potrebným stavebným úpravám vypracovaný tak, aby objednávateľ na základe tohto dokumentu dokázal pripraviť miesto inštalácie prístroja
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja
6. | Súčasťou dodania prístoja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní prístroja komplexnú záruku na dodaný prístroj, v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroji za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy prístroja), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na prístroj
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu a vykonanie upgradu softvérových funkcionalít prístroja
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k prístroju, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp, dodania prístroja, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa, dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby dodávateľ zabezpečil okrem telefonickej podpory možnosť nahlásenia vady na zariadení (servisnej udalosti) prostredníctvom webu a/alebo mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie resp. umiestnenia prístroja, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu prístroja. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný prístroj počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky na pracovisku objednávateľa.
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný prístroj. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k prístroju na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania prístroja.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc", Kód Výzvy: 11102-21-V11. link: https://www.crz.gov.sk/zmluva/10257083/
23. | Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/ v súvislosti s dodávaným prístrojom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
24. | Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretiu zmluvy na dodanie prístroja platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
25. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k ponúkanému prístroju. V prípade, ak v čase predkladania ponuky, tovar ponúkaný dodávateľom nemá registráciu prístroja na území SR, dodávateľ predloží čestné vyhlásenie v ponuke a v čase pred podpisom zmluvy resp. v deň podpisu zmluvy predloží doklad o platnej registrácií prístroja vystavený ŠUKL.
3. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného prístroja. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
4. | Objednávateľ má právo, v prípade potreby požiadať dodávateľa aj o predloženie potvrdenia vystaveným a potvrdeným výrobcom prístroja k dodávateľom dekladovaným informáciám o prístroji (v prípade, ak o to požiada) a dodávateľ je povinný tento doklad predložiť (vyhotovený v slovensko resp. českom jazyku).
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému prístroju
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený prístroj v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného prístroja, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazke.
V: |  |  |  | podpis:
Dňa: |  |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: