## Príloha č. 1
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia –CT prístroj pre KRaZM
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Názov skupiny dodávateľov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis uchádzača v Obchodnom registri:
(Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje)
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:
(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov)
Uchádzač je MSP (uchádzač uviedie do akej kategórie podnikov patrí): MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) |  | uchádzač uvedie, do ktorej kategórie MSP patrí
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:
(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods.5 ZVO
Meno a priezvisko:
Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania:
IČO (ak je pridelené)
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2,
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch vrátane ich príloh,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia, potvrdenia a údaje a informácie uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé, aktuálne a úplné a zároveň vyhlasujem, že doklady/dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe a predložené v ponuke sú zhodné s originálnym vyhotovením, ktoré mám k dispozícii v listinnej podobe
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, uvedených v predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | vyhlasujem, že s návrhom zmluvných podmienok v Prílohe č. 8 "Kúpna zmluva" bez výhrad SÚHLASÍM,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
- | vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) ZVO
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
- | som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese https://www.uvo.gov.sk/extdoc/13427 a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE – SANKCIE VOČI RUSKU
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto čestne vyhlasujem, že:
- | v spoločnosti, uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
(a) uchádzač ani zástupcovia jeho orgánov nie sú ruským štátným príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
(b) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
(c) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto Čestného vyhlásenia
(d) subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity ako uchádzač využívam na plnenie zákazky podľa § 34 ods.3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskších predpisov.
Zároveň prehlasujem, že realizácia plnenia zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany uchádzača (úspešného) nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcií podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia - CT prístroj pre KRaZM
Špecifikácia predmetu zákazky
| Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
| CT prístroj pre KRaZM |  | parametre |  |  |  | splňa/nespĺňa | presná hodnota parametra/hodnoty/ vlastnosti | Názov predloženého dokladu (u každej požiadavky/atribútu samostatne), prostredníctvom ktorého preukazuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál-názov / strana napr.č.15).
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1. | Otvor gántry | cm | 78
| 2. | Fyzický alebo digitálny náklon gántry v rozsahu ±30 ˚ |  |  |  | áno
| 3. | LCD displej, integrovaný na gántry so zobrazením min. mena pacienta, hlasových pokynov alebo tablet min. 15,6 " so zobrazením min.mena pacienta, asistovaným polohovaním pacienta |  |  |  | áno
| 4. | Polohovací laser |  |  |  | áno
| 5. | Absolútny výkon generátora | kW | 100
| 6. | Tepelná kapacita anódy RTG lampy | MHU | 7,5
| 7. | Rýchlosť chladenia anódy | kHU/min | 1 386
| 8. | Hodnota voľby nastaviteľného maximálneho anódového prúdu | mA | 900
| 9. | Rozsah voľby napätia RTG žiariča | kV | 80 - 135
| 10. | Počet fyzických detektorov pozdĺž osi Z | počet | 256
| 11. | Počet simultánne získaných klinicky hodnotiteľných rezov na jednu rotáciu 360° | počet | 350
| 12. | Počet detektorových súborov | počet | 1
| 13. | Celková aktívna kolimácia v smere osi Z v izocentre (šírka detektora v osi Z) | mm | 160
| 14. | Maximálna šírka vrstvy detektorového elementu v osi Z | mm |  | 0.625
| 15. | Aktívny kolimátor - nástroj pre redukciu dávky a reštrikciu žiarenia v okrajoch skenovanej oblasti, resp. mimo vyšetrovacieho poľa v osi Z | áno / nie - nevylučuje
| 16. | Maximálne diagnostické axiálne FOV pre pitch faktor v rozsahu 0,5 až 1,5 (teda, bez vplyvu na rýchlosť posunu stola počas helikálneho vyšetrenia) | mm | 500
| 17. | Maximálne dosiahnuteľné vysokokontrastné rozlíšenie @ 0 % MTF (bez post kolimácie za pacientom) | lp/cm | 21,4
| 18. | Potrebná dávka CTDIvol pre nízkokontrastné rozlíšenie (rez 10 mm, 20cm Capthan phantom) 3 mm @ 0,3 %, (3 HU), pre špirálovú akvizíciu | mGy |  | 13
| 19. | Rotačný čas gántry (neuvádzať rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parciálne akvizičné časy) | s/360° |  | 0.28
| 20. | Štandardný obrazový rekonštrukčný čas pri obrazovej matrici 512x512 | obr/s | 65
| 21. | Obrazový rekonštrukčný čas pri využití iteratívnych metód z RAW dát a obrazovej matrici 512x512 (pri ASiR-V, ADMIRE, iDose4, AiDR 3D Enhanced, atď.) | obr/s | 55
| 22. | Obrazový rekonštrukčný čas pri obrazovej matrici 512x512 pri využití rekonštrukcie CT obrazu pomocou umelej inteligence s využitím Deep Convolutional Neural Network - Deep Learning Reconstruction | obr/s | 20
| 23. | Zobrazovacia matrica maximálna | pixel | 1 024 x 1 024
| 24. | Maximálna nosnosť stola pri zachovaní presnosti pozície | kg | 250
| 25. | Horizontálny skenovací rozsah stola pri špirálnej akvizícii v osi Z | cm | 180
| 26. | Výška dosky stola pri najnižšej pozícii | cm |  | 60
| 27. | Laterálny pohyb stola pre polohovanie do izocentra pri vyšetrení | áno / nie - nevylučuje
| 28. | Možnosť manuálneho vysunutia stola s pacientom v urgentnom prípade |  |  |  | áno
| 29. | Nohou ovládané pedále pre ovládanie pohybu stola minimálne v smeroch hore a dole |  |  |  | áno
| 30. | Nástroje podporovné AI pre presné umiestnenie pacienta do izocentra CT gántry |  |  |  | áno
| 31. | Nástroje pre vytváranie variabilných helikálnych parametrov (multi helkálny sken) |  |  |  | áno
| 32. | Orgánová modulácia mA v priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase |  |  |  | áno
| 33. | 3D automatická optimalizácia mA v priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase |  |  |  | áno
| 34. | Automatické nastavenie kV pred skenovaním podľa habitu pacienta (napr. CARE kV, SURE kV, kV Assist a pod.) |  |  |  | áno
| 35. | Rekonštrukčný postup pre odstránenie kovových artefaktov |  |  |  | áno
| 36. | Iteratívne rekonštrukčné techniky využívajúce iteráciu RAW dát |  |  |  | áno
| 37. | Iteratívne rekonštrukčné techniky využívajúce iteráciu RAW dát integrované do CT Fluoroskopie | áno / nie - nevylučuje
| 38. | Rekonštrukcia CT obrazu pomocou umelej inteligence s využitím Deep Convolutional Neural Network - Deep Learning Reconstruction |  |  |  | áno
| 39. | Akvizícia pre odstránenie kostných štruktúr, kalcifikácií, implantovaných štruktúr v cievach zo zobrazenia - technikou Dual-Energy alebo subtrakčnej akvizície alebo inou technikou (vrátane SW pro spracovanie a vyhodnotenie na postprocessingovom serveri) |  |  |  | áno
| 40. | Akvizičná technika pre mozgovú perfúziu v šírke 160 mm |  |  |  | áno
| 41. | Akvizičná technika pre získavanie objemových obrazových dát technológiou prepínania vysokého napätia počas skenovania pre spektrálne zobrazovanie |  |  |  | áno
| 42. | Kombinácia spektrálnej rekonštrukcie s rekonštrukčnou technológiou Deep Learning pre optimálnu spektrálnu rekonštrukciu a pre zníženie obrazového šumu | áno / nie - nevylučuje
| 43. | Akvizícia pre možnosti dynamických ortopedických 4D vyšetrení |  |  |  | áno
| 44. | Akvizícia pre možnosti dynamických telových perfúznych vyšetrení |  |  |  | áno
| 45. | CT Fluoroskopia (ovládač s dotykovou obrazovkou) + monitor (montáž monitora na strop) |  |  |  | áno
| 46. | Aplikácia pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. Obsahuje rýchle režímy skenovania pre dynamické sledovanie ihly. |  |  |  | áno
| 47. | Aplikácia pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri všetkých druhoch perkutánnych intervenčných zákrokov s uhlom vpichu vo viacerých osiach. Podpora a plánovanie dráh vpichu pre viacero ihiel, meranie vzdialeností a uhlov od bodu vpichu do cieľového bodu na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch vo viacerých rovinách, rýchle režímy skenovania pre dynamické sledovanie ihly, režím pre flexibilné objemové pokrytie v kombinácii s 3D moduláciou mA a orgánovou moduláciou |  |  |  | áno
| 48. | Synchronizačný systém pre striekačku KL (CAN protocol Class 4) |  |  |  | áno
| 49. | DICOM softw. pre obojsmerný prenos dát s PACS,NIS.DVD,USB |  |  |  | áno
| 50. | Laserový alebo iný navigačný systém, pre podporu intervenčných zákrokov. |  |  |  | áno
| 51. | Respiračný gating pre možnosti jednofázovej aj multifázovej rekonštrukcie |  |  |  | áno
| 52. | Fixačné pomôcky, opora zdvihnutých paží, opora hlavy a pre fixačná pomôcka pre uloženie batoľaťa |  |  |  | áno
| 53. | Audio systém pre hlasové pokyny a kamera pre komunikáciu s pacientom a jeho kontrolu |  |  |  | áno
| 54. | Vzdialená správa systému |  |  |  | áno
| 55. | Elektrický rozvádzač pre CT prístroj |  |  |  | áno
Špecifikácia akvizičnej konzoly CT prístroja:
| 56. | Rekonštrukcie CT obrazu pomocou umelej inteligencie s využitím Deep Convolutional Neural Network - Deep Learning Reconstruction |  |  |  | áno
Softvérové vybavenie akvizičnej konzoly
| 57. | Schopnosť vykonávať kombináciu akvizičných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností |  |  |  | áno
| 58. | Užívateľské rozhranie pre skenovanie a prehliadanie získaných obrazov |  |  |  | áno
| 59. | Možnosť automatickej selekcie jednotlivých vyšetrovacích protokolov |  |  |  | áno
| 60. | Programové vybavenie pre voliteľnosť všetkých skenovacích protokolov |  |  |  | áno
| 61. | Programové vybavenie pre automatické znižovanie dávky resp. pre optimalizáciu mA v reálnom čase skenovania |  |  |  | áno
| 62. | Automatické prispôsobenie hodnôt kV a/alebo mA ku skenovanému pacientovi (alt. na základe odporučenia scoutu CT) |  |  |  | áno
| 63. | Možnosť ovládania pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore / dole a dovnútra /von |  |  |  | áno
| 64. | MPR rekonštrukcia |  |  |  | áno
| 65. | MIP projekcia s maximálnou intenzitou |  |  |  | áno
| 66. | minIP projekcia s minimálnou intenzitou |  |  |  | áno
| 67. | Axiálna projekcia |  |  |  | áno
| 68. | 2D rekonštrukcia |  |  |  | áno
| 69. | 3D rekonštrukcia |  |  |  | áno
| 70. | Možnosti zoom, anotácie a texty v obraze, označenie miesta záujmu v obraze, zakresľovanie rovných a zakrivených čiar, meranie uhlov a vzdialeností, histogramy hodnôt jednotlivých denzít pixelov v obraze na základe užívateľom definovaného ROI, profily hodnôt jednotlivých denzít pixelov pozdĺž akejkoľvek línie, funkcie ROI a kalkulácia objemu |  |  |  | áno
| 71. | Zobrazenie viacerých obrazov vo viacerých oknách na displeji s možnosť práce s jednotlivými zobrazenými oknami v prehliadacom rozhraní |  |  |  | áno
Hardvérové vybavenie akvizičnej konzoly CT prístroja:
| 72. | Plná hardvérová špecifikácia akvizičnej stanice s dostatočným hrubým výkonom (podľa výrobcu a požadovanej softvérovej výbavy) |  |  |  | áno
| 73. | Musí umožňiť priamu rekonštrukciu sagitálnych, koronárnych, zakrivených a dvojito zakrivených obrazov z nespracovaných CT údajov ako súčasť CT protokolu. |  |  |  | áno
| 74. | Musí umožňiť 2D rekonštrukcie, 3D rekonštrukcie – povrchová 3D SSD rekonštrukcia |  |  |  | áno
| 75. | Kapacita pevného disku HDD pre obrazové dáta | GB | 32
| 76. | Sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami |  |  |  | áno
| 77. | USB konektor pre pripojenie externých zariadení |  |  |  | áno
| 78. | DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou pridania prehliadača |  |  |  | áno
| 79. | Veľkosť uhlopriečky monitora |  | 19"
| 80. | Záložný zdroj pre akvizičnú konzolu | ks | 1
Špecifikácia klient-serverového riešenia
| 81. | Riešenie pripojenia diagnostických staníc prostredníctom klient-serverového riešenia |  |  |  | áno
| 82. | Počet simultánne pracujúcích užívateľov klient serverového riešenia | ks | 6
Hardvérové vybavenie servera
| 83. | Kapacita pevného disku HDD | TB | 1
| 84. | Operačná pamäť RAM | GB | 32
| 85. | Pri plnom obsadení min.5 súčastne pracujúcich uživateľov nesmie dochádzať ku spomaleniu systému alebo časovému natiahnutiu pri spracovávaní štúdií. Musí byť podporovaná inštalácia softvér klientov aj pre väčší počet počítačov. |  |  |  | áno
| 86. | Požadovaná je plná kompatibilita a funkčnosť všetkých dodaných komponentov s PACS a nemocničným informačným systémom |  |  |  | áno
| 87. | DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá |  |  |  | áno
| 88. | USB konektor pre pripojenie externých zariadení |  |  |  | áno
| 89. | Plná DICOM 3.0 kompatibilita/funkčnosť |  |  |  | áno
| 90. | Export dát vo formáte DICOM, AVI, JPEG |  |  |  | áno
| 91. | Záložný zdroj pre server | ks | 1
Hardvérové vybavenie klientskej stanice
| 92. | Počet diagnostických staníc | ks | 6
| 93. | HW s dostatočným výkonom a grafickou kartou optimalizovaným pre prácu s dodávaným serverom |  |  |  | áno
Diagnostický monitor klientskej stanice:
| 94. | veľkosť uhlopriečky diagnostického monitora | " | 30"
| 95. | rozlišenie diagnostického monitora | Mpix | 6
| 96. | počet monitorov na každú stanicu | ks | 1
| 97 | pre každú stancu sa vyžaduje popisovací monitor min.21“ | ks | 1
Softvérové vybavenie servera
| 98. | Softvér dostupný súčastne pre všetky stanice |  |  |  | áno
CT Angio softvér (pre min. 5 súčasne pracujúcich užívateľov)
| 99. | Diagnostický softvér pre cievnu analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami |  |  |  | áno
| 100. | - automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov |  |  |  | áno
| 101. | - dynamická CT angiografia |  |  |  | áno
| 102. | - Automatický výpočet ASPECT skóre |  |  |  | áno
| 103. | - spracovanie a hodnotenie dát získaných pomocou skenu s Dual Energy alebo pomocou subtrakčnej techniky pre ostránenie kostných štruktúr, kalcifikácií, implantovaných štruktúr v cievach (stent, coil a pod.) |  |  |  | áno
| 104. | Softvér pre automatickú alebo poloautomatickú detekciu intrakraniálneho krvácania a subarachnoidálneho krvácania s automatickým alebo poloautomatickým zaslaním upozornenia do PACSu |  |  |  | áno
CT Perfúzie mozgu (pre min. 5 súčasne pracujúcich užívateľov)
| 105. | Diagnostický softvér pre vyšetrenie perfúzie mozgu s minimálnymi možnosťami: |  |  |  | áno
| 106. | - 3D a 4D CT analýza prietoku krvi do mozgu |  |  |  | áno
| 107. | - Automatický výpočet kvantitatívnych výsledkov perfúzie mozgu a zobrazení pomocí farebných máp: rCBV, MTT, rCBF, TTP, Tmax |  |  |  | áno
| 108. | - Súhrnná mapa pre zobrazenie výsledkov perfúzie s automatickým výpočtem core a penumbry vrátane mismatch score |  |  |  | áno
CT Kolonoskopia (pre min. 5 súčasne pracujúcich užívateľov)
| 109. | Diagnostický softvér pre vanalýzu hrubého čreva: |  |  |  | áno
| 110. | - automatická segmentácia hrubého čreva s 2D aj 3D pohľadom |  |  |  | áno
| 111. | - Segmentácia polypu pre morfologickú charakterizáciu a kvantifikáciu veľkosti, hustoty a vzdialenosti do konečníka |  |  |  | áno
| 112. | - Automatické značkovanie a subtrakcia tekutín / stolice |  |  |  | áno
| 113. | - Zobrazenie MPR / prelet hrubým črevom- virtuána kolonoskopia aktivna,pasivna |  |  |  | áno
CT Pľúc (pre min. 5 súčasne pracujúcich užívateľov)
| 114. | Diagnostický softvér pre hodnotenie pľúcneho tkaniva, emfyzému pľúc vrátane možností: |  |  |  | áno
| 115. | - Automatizovaná segmentácia pľúc a dýchacích ciest s odbornými predvoľbami pre vizualizáciu |  |  |  | áno
| 116. | - Nástroje na segmentáciu a kvantifikáciu pľúcnych nodulov |  |  |  | áno
| 117. | - Automatické sledovanie pľúcnych nodulov |  |  |  | áno
| 118. | - Kvantifikácia výsledkov pľúcnej hustoty |  |  |  | áno
CT Spektrálne vyšetrenia
| 119. | Softvérový balík pre možnosti spektrálnych analýz vrátane možností: |  |  |  | áno
| 120. | - Aplikácia pre prezeranie spektrálnych snímok |  |  |  | áno
| 121. | - Spektrálne cievne a mozgové analýzy s vizualizáciou mapovania koncentrácie jódu a kvantifikáciou distribúcie jódu |  |  |  | áno
| 122. | - Zobrazenie hustoty materiálu a efektívneho atómového čísla (Z) |  |  |  | áno
| 123. | - Zlúčená vizuálna informácia o materiáli a efektívnom atómovom čísle (Z) na monochromatickej snímke |  |  |  | áno
| 124. | - 2D a 3D analýza oblasti záujmu |  |  |  | áno
| 125. | - Farebné zobrazenie kostnej drene pre vyhodnotenie difúzie infiltrácie tumoru |  |  |  | áno
| 126. | - Farebné zobrazenie koncentrácie jódu v parenchýme pľúc a farebné zobrazenie poškodených ciev |  |  |  | áno
| 127. | - Výpočet tukovej mapy v pečeni, zobrazenie VNC |  |  |  | áno
| 128. | - Rekonštrukcia monoenergetického skenu rôznych energií keV |  |  |  | áno
| 129. | - Zobrazenie kalcifikátov v cievach |  |  |  | áno
| 130. | - Vyhodnotenie krvácania v mozgu |  |  |  | áno
| 131. | - Farebná vizualizácia obličkových kameňov |  |  |  | áno
| 132. | - Farebné zobrazenie hromadenia kyseliny močovej |  |  |  | áno
| 133. | - Detekcia pulmonálnych embólií |  |  |  | áno
Dalšie min. požadované softvérové vybavenie
| 134. | Softvér pre hodnotenie 4D telových objemových perfúzií |  |  |  | áno
| 135. | Softvér pre izoláciu a kvantifikáciu podkožného a viscerálneho tuku |  |  |  | áno
| 136. | Softvér pre kvantitatívnu charakterizáciu tukového tkaniva v pečeni s vyhodnotením v celom objeme pečene. |  |  |  | áno
| 137. | Softvérové riešenie umožňujúce hodnotenia šoecializovaných ortopedických vyšetrení, umožňujúci merania uhlov a hodnotenie denzít. |  |  |  | áno
| 138. | CT respiračné analýzy |  |  |  | áno
| 139. | Softvér pre vyhodnotenie pečene a lalokových lézií, vrátane automatickej segmentácie lalokov |  |  |  | áno
| 140. | Softvér pre min. hodnotenie kostí: - Rozložený pohľad na chrbticu na zobrazenie kompletnej anatómie chrbtice - Automatické alebo poloautomatizované označovanie a číslovanie min. stavcov - Automatizované alebo poloautomatizované generovanie výsledkov a archivácia v systéme PACS |  |  |  | áno
| 141. | - vyhodnocovanie sledovania veľkosti nádoru / metastáz |  |  |  | áno
| 142. | - možnosť prezerania DICOM obrazov aj z iných modalít MR, PET, RTG, USG |  |  |  | áno
Dvojvalcový motorizovaný injektor kontrastných látok - plne funkčný a určený k použitiu v rámci dodávaného CT prístroja - min. požiadavky
| 1. | Prevedenie injektora - stropná verzia |  |  |  | áno
| 2. | 2 valcová / piestová verzia |  |  |  | áno
| 3. | Sieťové napájanie AC100 – 240V 50 / 60Hz |  |  |  | áno
| 4. | Konzola – farebná, dotykom ovládateľná obrazovka |  |  |  | áno
| 5. | Objem valca pre KL | ml |  | 200
| .6. | Objem valca pre NaCL | ml |  | 200
| .7. | Postupnosť nastavenia rýchlosti prietoku KL | ml/s | min 0,1ml/s. max. 10ml/s
| 8. | Postupnosť nastavenia rýchlosti prietoku NaCl | ml/s | min 0,1ml/s. max. 10ml/s
| 9. | Rozsah programovania tlaku KL | ml/s | min. 10 PSI max. 300 PSI
| 10. | Rozsah programovania tlaku NaCl | PSI | min. 10 PSI max. 300 PSI
| 11. | Možnosť nastavenia páuz v sekundových intervaloch | sekunda |  | 255
| 12. | Rýchlosť automatického plnenia | ml/s | min. 1,5ml/s. max. 8,0ml/s
| 13. | Nastaviteľný objem automatického plnenia | ml | min. 1 ml max. 200ml
| 14. | Zobrazenie tlakovej krivky v reálnom čase |  |  |  | áno
| 15. | Požadujeme simultánne mixovanie KL a NaCl, ktoré sa spúšťa a prebieha v rovnakom čase s možnosťou zadania rôznych požadovaných percentuálnych pomerov |  |  |  | áno
| 16. | Požadujeme ohrev KL |  |  |  | áno
| 17. | Transparentné použitie originálnych balení ako KL tak aj NaCl priamo k pacientovi |  |  |  | áno
| 18. | Požaduje sa možnosť denného použitia ŠZM alebo min. použitie 12 hodinové |  |  |  | áno
| 19. | Detekcia vzduchu a jej kontrola | áno / nie, nie nevylučuje
| 20. | Ručný spínač s časovačom |  |  |  | áno
| 21. | Plná kompabilita resp. funkčnosť a možnosť plnej synchronizácie NCOM Class 4 |  |  |  | áno
| 22. | Možnosť ovládania injektora – priamo z injektora alebo z konzoly |  |  |  | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Uchádzač:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V: | [6 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky:
Doplnenie prístrojového vybavenia - CT prístroj pre KRaZM
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kritérium č. 1: (Cenové kritérium) |  |  | Ponúkaná hodnota
Celková cena za v EUR s DPH za predmet zákazky (uvedená v Prílohe č. 7.1 súťažných podkladov) |  |  | (v EUR s DPH)
Kritérium č. 2: (Necenové kritérium) |  |  | Ponúkaná hodnota
Technická špecifikácia - (uvedená v Prílohe č. 7.2 súťažných podkladov) (Celkový počet bodov) |  |  | (bodov)
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú totožné s údajmi v ostatných častiach ponuky.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7.1
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRaZM
Kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium č. 1 (kalkulácia ceny, cenové kritérium)
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Počet MJ v EUR s DPH
1. | CT prístroj pre KRaZM vrátane príslušenstva a všetkých služieb | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
kritérium č. 1 - celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky (najnižšia cena získa počet bodov 80)
Informačný rozpis ceny prístroja
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Celková cena počet MJ v EUR s DPH
1. | CT prístroj | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | CT systém | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Vyhodnocovací systém | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Dodanie technologického priestorového usporiadania prístroja/návrh technickej pripravenosti | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Dodanie technologického projektu k stavebným úpravám | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Dvojvalcový motorizovaný injektor kontrastných látok | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
poznámka: Uchádzač v informačnom rozpise uvedie jednotlivé ceny za položky. V prípade, ak cena položky je zahrnutá v celkovej cene dodávaného prístroja a nie je možné uviesť jednotkovú cenu položky - uvedie zahrnuté v cene dodávaného prístroja
Uchádzač:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V: | [5 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7.2
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia - CT prístroj pre KRaZM
Kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium č. 2 (špecifikácia predmetu, necenové kritérium - bodové hodnotenie)
| Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Návrh uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Bodové hodnotenie | Počet získaných bodov
| CT prístroj pre KRaZM |  | parametre
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 2. | Fyzický alebo digitálny náklon gántry v rozsahu ±30 ˚ |  |  |  | áno |  | ak uchádzač uvedie fyzický náklon gántry - získa 4 body , ak uchádzač uvedie digitálny - 0 bodov
| 6. | Tepelná kapacita anódy RTG lampy | MHU | 7,5 |  |  |  | ak uchádzač uvedie vyššiu hodnotu ako 7,5MHz - získa 2 body , ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 7,5MHz -0 bodov
| 8. | Hodnota voľby nastaviteľného maximálneho anódového prúdu | mA | 900 |  |  |  | ak uchádzač uvedie vyššiu hodnotu ako 900 mA. - získa 1 bod, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 900mA. -0 bodov
| 9. | Rozsah voľby napätia RTG žiariča | kV | 80 - 135 |  |  |  | ak uchádzač uvedie väčší rozsah ako 80-135 kV. - získa 2 body, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú rozsahu 80-135 kV - získa 0bodov
| 14. | Maximálna šírka vrstvy detektorového elementu v osi Z | mm |  | 0.625 |  |  | ak uchádzač uvedie hodnotu nižšiu ako 0,625 mm - získa 1 bod, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 0,625 mm - 0b.
| 15. | Aktívny kolimátor - nástroj pre redukciu dávky a reštrikciu žiarenia v okrajoch skenovanej oblasti, resp. mimo vyšetrovacieho poľa v osi Z | áno / nie - nevylučuje |  |  |  |  | ak uchádzač uvedie áno - získa 2 body, ak uchádzač uvedie nie - získa 0 bodov
| 17. | Maximálne dosiahnuteľné vysokokontrastné rozlíšenie @ 0 % MTF (bez post kolimácie za pacientom) | lp/cm | 21,4 |  |  |  | ak uchádzač uvedie hodnotu vyššiu ako 21,4 lp/cm - získa 1 bod, a uchádzač uvedie hodnotu rovnú 21,4 lp/cm - 0 bodov
| 18. | Potrebná dávka CTDIvol pre nízkokontrastné rozlíšenie (rez 10 mm, 20cm Capthan phantom) 3 mm @ 0,3 %, (3 HU), pre špirálovú akvizíciu | mGy |  | 13 |  |  | ak uchádzač uvedie hodnotu nižšiu ako 13 mGy - získa 4 body., ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 13- 0 bodov
| 19. | Rotačný čas gántry (neuvádzať rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parciálne akvizičné časy) | s/360° |  | 0.28 |  |  | ak uchádzač uvedie hodnotu nižšiu ako 0,28- získa 1 bod, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 0,28- 0 bodov
| 21. | Obrazový rekonštrukčný čas pri využití iteratívnych metód z RAW dát a obrazovej matrici 512x512 (pri ASiR-V, ADMIRE, iDose4, AiDR 3D Enhanced, atď.) | obr/s | 55 |  |  |  | ak uchádzač uviedie hodnotu vyššiu ako 55 obr./s - 1 bod, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 55 obr./s- získa 0b
| 22. | Obrazový rekonštrukčný čas pri obrazovej matrici 512x512 pri využití rekonštrukcie CT obrazu pomocou umelej inteligence s využitím Deep Convolutional Neural Network - Deep Learning Reconstruction | obr/s | 20 |  |  |  | ak uchádzač uviedie hodnotu vyššiu ako 20 obr./s - 1 bod. ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 20 obr./s- získa 0b
[8 empty] | Sumár bodov za bodované požiadavky (parametre/hodnoty/vlastnosti) ponúkaného tovaru: | 0
poznámka: celkový počet získaných bodov uchádzač uvedie do Prílohy č. 7 (časť kritérium č. 2), maxi. Počet možných dosiahnutých bodov -20
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Uchádzač:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V: | [6 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 9
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | V zmysle § 32 ods. 1 písm. a) ZVO podmienku účasti musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 ods.1 písm. a) ZVO, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania
- | Za takúto osobu sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu, b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu, c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.
- | Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky.
V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním a na vyššie uvedené účely, predkladám toto čestné vyhlásenie a zároveň predkladám zoznam osôb podľa § 32 ods.1 písm. a) ZVO
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní čestne vyhlasujem, že
nie je mi známa iná osoba podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktorá zároveň musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
sú mi známe iné osoby podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktoré zároveň musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO:
P.č. | Mená osôb, ktoré podľa § 32 odseku 7 ZVO musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
1. | 2.
Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie nespĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
uchádzač označí krížikom

## Príloha č. 10
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre KRaZM
min.požadovaná úroveň štandardov - min. 1 referencia v hodnote min. 800 000 € bez DPH
ZOZNAM REFERENCIÍ
Obchodné meno/názov, zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania, IČO | Názov/stručný opis predmetu zákazky | Cena za dodaný tovar v EUR bez DPH resp. v EUR s DPH | Lehota dodania tovaru (mesiac a rok) | Odberateľ - kontaktná osoba, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail | Presný internetový odkaz na zverejnenú referenciu (v prípade, ak je referencia verejne prístupná napr. v databáze Evidencia referencií na stránke: https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii )
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača