## PTK - Ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Monitory vitálnych funkcií vrátane transportných modulov
1.2 CPV:
33195000-3 Systém monitorovania pacientov
33195200-5 Centrálne monitorovacie stanice
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požaduje sa jednorazové dodanie nových, nepoužívaných a nerepasovaných prístrojov a príslušenstva.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
| Poradové číslo položky | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadované množstvo MJ za zmluvné obdobie
| 1 | Modulárny monitor vitálnych funkcií min. 15" |  | ks | 18
| 2 | Modulárny monitor vitálnych funkcií min. 19" |  | ks | 11
| 3 | modul merania EKG, NIBP, IBP 4x, teplota 2 miesta, respirácia, SpO2 |  | ks | 29
| 4 | modul NMT |  | ks | 5
| 5 | modul entropie alebo BIS |  | ks | 10
| 6 | modul metaboliky s nepriamou kalorimetriou, meraním EtCO2 a gas analyzér |  | ks | 10
| 7 | modul transpulmonálny CCO |  | ks | 10
| 8 | modul termodilučný pľúcnicový katéter |  | ks | 6
| 9 | Transportný modul monitora VF |  | ks | 29
| 10 | EKG káble pre 5 zvodové EKG |  | ks | 29
| 11 | EKG káble pre 12 zvodové EKG |  | ks | 1
| 12 | saturačný senzor ušný |  | ks | 4
| 13 | saturačný senzor prstový |  | ks | 29
| 14 | manžeta na meranie neinvazívneho tlaku po 3 veľkosti |  | ks | 29
| 15 | káble na meranie invazívnych tlakov pre štyri vstupy kompatibilné so spotrebným materiálom výrobcu Edwards |  | ks | 90
| 16 | káble pre meranie teploty napojiteľné na močový katéter s termistorom |  | ks | 15
| 17 | príslušenstvo pre modul kontinuálneho srdcového výdaja transpulmonálnou termodilúciou |  | ks | 10
| 18 | príslušenstvo pre modul srdcového výdaja termodilučnou metódou pľúcnicovým katétrom |  | ks | 6
| 19 | príslušenstvo pre modul entropie alebo BIS |  | ks | 10
| 20 | príslušenstvo pre modul metaboliky s nepriamou kalorimetriou, meraním EtCO2 a gas analyzér |  | ks | 10
| 21 | Centrála |  | ks | 3
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Monitor vitálnych funkcií
| 1. | Všeobecné vlastnosti monitora:
| 1.1 | Modulárny monitor vitálnych funkcií, ktorý umožňuje monitorovanie EKG (ST segment), respirácie, SpO2, neinvazívny TK, 4x invazívny TK, 2x teplota, EtCO2, entropie alebo BIS, meranie hemodynamiky termodilučnou metódou, meranie hemodynamiky transpulmonálnou termodilúciou, NMT a regionálnej saturácie rSO2, meranie nepriamej kalorimetrie a analýza plynov v každom monitore
| 1.2 | Priehľadný farebný dotykový displey uhlopriečky min. 15" a min. 19" v počte podľa požiadaviek uvedených nižšie
| 1.3 | Maximálna hmotnosť kompletného monitora 15 kg
| 1.4 | elektrické napájanie 230V / 50Hz
| 1.5 | možnosť uchytenia na statív/rameno a položenia na policu
| 1.6 | Monitor min. 15" musí byť položiteľný na policu rozmerov 37 cm x 37 cm
| 1.7 | možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie min. 8 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť.
| 1.8 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke min. 48 hod.
| 1.9 | Možnosť úplného stíšenia všetkých alarmov užívateľom
| 1.10 | Užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov
| 1.11 | Vstupy pre zásuvné moduly - monitor uhlopriečky min. 15" musí mať aspoň 4 vstupy a monitor uhlopriečky min. 19" musí mať aspoň 5 vstupov
| 1.12 | Monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovní podľa priority
| 1.13 | Monitor vitálnych funkcií s výstupom na externý displej
| 1.14 | Monitor vitálnych funkcií s možnosťou pripojenia čítačky čiarových kódov
| 1.15 | Monitor musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo
| 1.16 | Monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7
| 1.17 | možnosť monitorov o pripojenie IV techniky, ventilačnej techniky
| 1.18 | monitor vitálnych funkcii má umožniť zobrazenie údajov z viacerých zdrojov: výsledky laboratória, RTG
| 1.19 | monitor vitálnych funkcii má mať možnosť pre zobrazenie a archiváciu snímaných dát z tejto techniky v elektronickom lekárskom zázname každého pacienta v NIS (keď bude toto pripojenie funkčné)
| 1.20 | možnosť pripojenia modulu spirometrie a nepriamej kalorimetrie interným alebo externým modulom/zariadením
| 1.21 | možnosť pripojenia modulu ScvO2 a SvO2 interným alebo externým modulom/zariadením
| 1.22 | Monitor vitálnych funkcií musí zobrazovať stav alarmu ostatných monitorov na oddelení a musí byť neustále viditeľný na obrazovke monitora (bez ďalších kliknutí).
| 1.23 | Monitor musí mať diagram elektród EKG pre správne umiestnenie elektród a pre kontrolu kvality zaznamenaného signálu
Požadované monitory a moduly pripojiteľné k monitorom
Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií min. 15"
Položka č. 2 - Modulárny monitor vitálnych funkcií min. 19"
Položka č. 3 - modul merania EKG, NIBP, IBP 4x, teplota 2 miesta, respirácia, SpO2
Položka č. 4 - modul NMT
Položka č. 5 - modul entropie alebo BIS
Položka č. 6 - modul metaboliky s nepriamou kalorimetriou, meraním EtCO2 a gas analyzér
Položka č. 7 - modul transpulmonálny CCO
Položka č. 8 - modul termodilučný pľúcnicový katéter
Vlastnosti jednotlivých modulov:
| 1. | Respirácia
| 1.1 | Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 4-120 dych/min
| 1.2 | Detekcia apnoe
| 2. | Teplota
| 2.1 | Rozsah monitorovania teploty min. 25 - 45°C
| 2.2 | Meranie teplôt min. 2 miesta
| 2.3 | Rozsah presnosti merania min. ± 0,2°C
| 3. | EKG
| 3.1 | Možnosť EKG 3,5,12 zvodové
| 3.2 | Zobrazenie EKG krivky s možnosťou výberu zvodov
| 3.3 | Rozsah merania ST segmentu min. ± 2 mV
| 3.4 | Analýza ST segmentu samostatne pre všetky zvody
| 3.5 | Analýza arytmií, bradykardie
| 3.6 | Meranie Qt/Qtc intervalu
| 3.7 | Možnosť odoslať namerané EKG z pacientkého monitora na EKG server
| 3.8 | Prezretie posledného EKG pacienta s aktuálnym na obrazovke monitora
| 3.9 | Možnosť odoslať namerané a ulžené EKG z pamäte pacientkého monitora do SW analýzy Holtera na vykonanie holterovej analýzy
| 3.10 | Rozsah merania pulzu min. 30-240 úderov/min.
| 3.11 | Presnosť merania max ± 3 údery za min.
| 3.12 | Možnosť výberu zdroja merania pulzov z EKG, IBP a SpO2
| 4. | Saturácia O2
| 4.1 | Režim merania Spo2 automatický
| 4.2 | Zobrazenie pletyzmografickej krivky s možnosťou nastavenia veľkosti krivky
| 4.3 | Zobrazenie Perfusion Index (PI), oxygen content, index pletysmografickej variability (PVI)
| 4.4 | Možnosť úpravy hlasitosti zvukovej signalizácie SpO2
| 4.5 | Variabilný tón SpO2 podľa jej hodnôt
| 5. | NIBP
| 5.1 | Neinvazívny krvný tlak s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania minimálne v 6 rôznych nastaviteľných sekvenciách
| 5.2 | Meracia metóda oscilometrická/dvojhadicová
| 5.3 | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
| 5.4 | Rozsah merania systolického tlaku min. 30 - 240 mmHg
| 6. | IBP
| 6.1 | Rozsah merania invazívneho TK pre každý tlak min. -40 až 320 mmHg
| 6.2 | Počet meraných kanálov min. 4
| 6.3 | Merania SPV (systolic pressure variation) a PPV (pulse pressure variation )
| 6.4 | výber formátu zobrazenia invazívneho TK
| 6.5 | výber doby odozvy invaz. TK
| 6.6 | optimalizácia stupnice invaz. TK
| 7. | EtCO2
| 7.1 | meranie EtCO2 v mainstream alebo sidestream alebo microstream
| 7.2 | zobrazenie kapnografickej krivky, hodnôt EtCO2, FiCO2, RR, numerických a grafických trendov
| 8. | Gas analyzér
| 8.1 | zobrazenie inspiračných a expiračných hodnôt anestetík Halothane, Isoflurane, Enflurane, Sevoflurane, Desflurane, O2, CO2, N2O a MAC hodnoty
| 9. | Spirometria interným alebo externým modulom
| 9.1 | musí merať PPEAK, PPLAT, PPEEP, PEEPi, skutočný pomer I:E, poddajnosť pľúc C, odpor dýchacích ciest R
| 10. | Nepriama kalorimetria meraná interným alebo externým modulom
| 10.1 | musí zobrazovať hodnoty: spotreba kyslíka VO2, produkcia CO2 VCO2, energetický výdaj EE, respiračný kvocient RQ
| 11. | Neuromuskulárna blokáda
| 11.1 | Modul na meranie hladiny neuromuskulárneho bloku: bežné módy stimulácie: TOF - train of four, jediný výboj (twitch) (ST), stimulácia dvojitým výbojom (DBS)
| 12. | Bispektrálny index
| 12.1 | BIS s digitálnym spracovaním signálov EEG pre parameter, ktorý koreluje s hladina hypnózy pacienta v rozsahu hodnôt 0 až 100
| 13. | Transpulmonálny kontinuálny srdcový výdaj
| 13.1 | Možnosť merania kontinuálneho srdcového výdaja metódou transpulmonálnej termodilúcie so zobrazením parametrov:
| 13.2 | Continuous cardiac output (CCO) ,cardiac output (CO), Stroke volume (SV), Stroke volume index (SVI), Cardiac index (CI), Continuous cardiac output index (CCI)
| 13.3 | Rozsah merania CO 0.1-15.0 l/min/m2 (Pulse contour cardiac output index)
| 13.4 | Ďalšie merané parametre:
| 13.5 | Global end-diastolic volume (GEDV)
| 13.6 | Global end-diastolic volume index (GEDI)
| 13.7 | Intrathoracic blood volume (ITBV)
| 13.8 | Intrathoracic blood volume index (ITBI)
| 13.9 | Stroke volume variation (SVV)
| 13.10 | Pulse pressure variation (PPV)
| 13.11 | Global ejection fraction (GEF)
| 13.12 | Cardiac function index (CFI)
| 13.13 | Index of left ventricular contractility (dPmx)
| 13.14 | Systemic vascular resistance (SVR)
| 13.15 | Systemic vascular resistance index (SVRI)
| 13.16 | Merané pľúcne parametre:
| 13.17 | Extravascular lung water (EVLW)
| 13.18 | Extravascular lung water index (ELWI)
| 13.19 | Cardiac power output (CPO)
| 13.20 | Cardiac power index (CPI)
| 13.21 | Pulmonary vascular permeability index (PVPI)
| 14. | Termodilučný srdcový výdaj
| 14.1 | Možnosť merania srdcového výdaja termodilučnou metódou pľúcnicovým katétrom so zobrazením parametrov:
| 14.2 | C.I., SV, SI, SVR, SVRI, PVR, PVRI, LVSW, LVSWI, LCW, LCWI, RCW, RCWI
| 14.3 | Výpočty okysličenia s indexovanými hodnotami aj neindexovanými hodnotami: CaO2, CvO2, C(a-v)O2, VO2, VO2I, O2ER, DO2, DO2I, AaDO2, Qs/Qt
Položka č. 9 - Transportný modul monitora VF
| 1.1 | musí monitorovať: EKG (ST segment), respiráciu, SpO2, neinvazívny TK, 2x invazívny TK, telesnú teplotu, EtCO2
| 1.2 | farebná dotyková obrazovka s veľkosťou minimálne 6" s rozlíšením min. 1024x480 px
| 1.3 | prevádzka na internú batériu minimálne 3 hodiny so zobrazením zostávajúceho času prevádzky
| 1.4 | hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie max. 2 kg s odolnosťou na pád z výšky min. 1m
| 1.5 | dobíjanie modulu priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice
| 1.6 | minimálny počet zobrazených kriviek - 3x
| 1.7 | automatická rotácia displeja podľa polohy transportného modulu min. o 90° a 180°
| 1.8 | grafické a numerické trendy všetkých monotorovaných parametrov v dĺžke min. 48 hodín
| 1.9 | transportný modul musí byť kompatibilný a priamo pripojiteľný s ľubovoľným monitorom vitálnych funkcií opísaným v položke 1 a 2
| 1.10 | pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu 0-100%
| 1.11 | meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu min. 40-300 úderov za minútu
| 1.12 | monitorovanie 12 -zvodového EKG
| 1.13 | analýza arytmií a analýza ST segmentu
| 1.14 | možnosť mechanického prichytenia monitora na infúzny stojan alebo eurolištu
| 1.15 | batériu môže vymeniť používateľ bez akéhokoľvek ďalšieho nástroja
| 1.16 | Minimálny rozsah pre merania HR od 30-240 úderov/min.
| 1.17 | Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 4-120 dych/min
| 1.18 | Nepretržité neinvazívne monitorovanie nasledujúcich parametrov SpO2, plne integrované do transportného zásuvného modulu monitora bez potreby ďalších modulov a adaptérov: Pleth variability index, Oxygen content, Perfusion index
| 1.19 | Meranie pulzov pri SpO2 min. 30-240 úderov za minútu s presnosťou max. ± 3 údery za minútu
| 1.20 | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
| 1.21 | Rozsah merania systolického tlaku min. 30-240 mmHg
| 1.22 | Rozsah merania invazívneho tlaku krvi min. -40 až 320 mmHg
| 1.23 | Monitorovanie 12-zvodového EKG
| 1.24 | Zobrazenie grafických trendov na obrazovke aj bez modulárneho monitora VF
| 1.25 | Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu pre všetky zvody
| 1.26 | Transportný modul musí kontinuálne monitorovať pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora
| 1.27 | Transportný modul musí mať možnosť priameho pripojenia do centrálnej stanice aj bez modulárneho monitora VF
Kompletné príslušenstvo v množstve podľa počtu požadovaných modulov:
Položka č. 10 - EKG káble pre 5 zvodové EKG
Položka č. 11 - EKG káble pre 12 zvodové EKG
Položka č. 12 - saturačný senzor ušný
Položka č. 13 - saturačný senzor prstový
Položka č. 14 - manžeta na meranie neinvazívneho tlaku po 3 velkosti
Položka č. 15 - káble na meranie invazívnych tlakov pre štyri vstupy kompatibilné so spotrebným materiálom výrobcu Edwards
Položka č. 16 - káble pre meranie teploty napojiteľné na močový katéter s termistorom
Položka č. 17 - príslušenstvo pre modul kontinuálneho srdcového výdaja transpulmonálnou termodilúciou
Položka č. 18 - príslušenstvo pre modul srdcového výdaja termodilučnou metódou pľúcnicovým katétrom
Položka č. 19 - príslušenstvo pre modul entropie alebo BIS
Položka č. 20 - príslušenstvo pre modul metaboliky s nepriamou kalorimetriou, meraním EtCO2 a gas analyzér
Položka č. 21 - Centrála
| 1.1 | uchovanie kontinuálnych kriviek všetkých monitorovaných parametrov za minimálne 72 hodín
| 1.2 | možnosť nastavenia alarmov lokálne priamo z monitora alebo z centrálneho monitora.
| 1.3 | prenos informácií z postele na posteľ v rámci siete
| 1.4 | možnosť nastavenia rôznych konfiguračných stavov
| 1.5 | umožnenie stanice k úplnemu prístupu k nastaveniam alarmov na prepojených lôžkových monitoroch
| 1.6 | možnosť nastavenia rôznych priorít alarmov na prepojených lôžkových monitoroch
| 1.7 | kalkulácie a analýzy: liekové, laboratárne, hemodynamické, oxygenačné, ventilačné, možnosť robiť poznámky ku stavu, možnosť robiť objednania výkonov ak je centrála zapojená do NIS
| 1.8 | možnosť sledovania pacientských údajov na vzdialenom pracovisku
| 1.9 | podpora IKT štandardu HL7, možná kompatibilita s inými informačnými systémami
| 1.10 | počet monitorov vitálnych funkcií pripojiteľných a zároveň zobrazených na centrálnej stanici - min. 16 ks
| 1.11 | veľkosť farebnej obrazovky - min. 21 palcov
| 1.12 | pamäť plnej EKG krivky so spätným prezeraním - min. 144 hod.
| 1.13 | Možnosť sledovania parametrov v reálnom čase, trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete.
| 1.14 | Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi (meno, identifikačné číslo, hmotnosť, výška, dátum narodenia, pohlavie).
| 1.15 | Potlačenie všetkých alarmov priamo z centrálnej stanice (pre všetky úrovne alarmu) alebo lokálne na monitore VF
| 1.16 | laserová tlačiareň pre tlačenie z centrálnej stanice a monitorov VF na kancelársky papier - min. A4
| 1.17 | Centrálna stanica musí umožňovať zobrazenie všetkých meraných parametrov jednotlivých lôžkových monitorov súčasne
| 1.18 | Centrálna stanica: musí obojsmerne komunikovať s lôžkovými a diagnostickými monitormi pre diaľkové ovládanie a zadávanie pacientskych údajov s ich následným zobrazením na lôžkovom monitore
| 1.19 | Centrálna stanica: musí umožniť prístup do nemocničnej siete v HL7 medicínskom protokole.
| 1.20 | Monitorovací systém musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo
| 1.21 | Monitorovací systém musí umožňovať využitie existujúcej nemocničnej siete pre pripojenie monitorov a centrálnej stanice
| 1.22 | Monitorovací systém musí mať vlastný zálohový zdroj elektrickej energie
| 1.23 | Centrálna stanica musí mať možnosť pre zobrazenie a archiváciu dát z monitorov vitálnych funkcií v lekárskom zázname každého pacienta v NIS (keď bude toto pripojenie funkčné)
| 1.24 | Možnosť odoslať namerané a uložené EKG z pamäte pacientkého monitora do SW analýzy Holtera na vykonanie holterovej analýzy
| 1.25 | Centrálna stanica musí v sektore pre pacienta na hlavnej obrazovke zobraziť min. 8 vĺn na pacienta
| 1.26 | Centrálna stanica musí podporovať zobrazenie s vysokým rozlíšením (minimálne 1920x1080)
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
| Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
| 2. | Požaduje sa dodanie zariadenia: | xxx
| 2.1 | do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie"),
| 2.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
| 2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
| 2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
| 2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
| 2.6 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
| 3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
| 4. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
| 5. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
| 6. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum" a pod. pre potreby plnenia zmluvy.
| 7. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
| 8. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
| 9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
| 10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z fakturovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
| 11. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
| 12. | Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: - uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejné obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade, ak je to relevantné, odstúpiť od zmluvy.
| 13. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
| 14. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
| 14.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
| 14.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
| 14.3 | vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisná aktualizácia softvérového vybavenia zariadenia, k splneniu uvedenej povinnosti sa vyžaduje poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
| 14.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadnia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
| 14.5 | vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
| 14.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 19. tejto časti,
| 14.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
| 14.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
| 14.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy.
| 15. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsiatichôsmich (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
| 16. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
| 16.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín,
| 16.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do stodvadsiatich (120) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s objednávateľom.
| 17. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
| 17.1 | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 10,- € (slovom: desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,
| 17.2 | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 10,- € (desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.
| 18. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
| 19. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
| 20. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
| 21. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
| 22. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
| 23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
| 24. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
| 25. | Požaduje sa, aby sa dodávateľ oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe objednávateľa.
| 26. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
| Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
| 2. | V prípade, ak je to relevantné, Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
| 3. | Prospektový materiál
| 4. | V prípade, ak je to relevantné, právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM
7. PRÍLOHY
| Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
| Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené položky v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedených položiek, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
| V: |  | podpis:
| Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač