Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Zariadenie na stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla s príslušenstvom

Predmetom zákazky je nákup zariadenia na stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla s príslušenstvom.

- Hlavný kód CPV:

42990000-2	 – 	Rôzne špeciálne strojové zariadenia

60000000-8	-	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- do 30.09. 2025

- Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:

Požiarnotechnický a expertízny ústav HaZZ, Rožňavská 11, 831 04  Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

- Ostatné požiadavky:

Inštalácia zariadenia, zaškolenie pracovníkov, návody na obsluhu zariadenia a meracieho softvéru v Slovenskom jazyku.

* uchádzač doplní len polia, v ktorých je uvedené „doplní uchádzač“, polia označené  „N/A“ = neaplikuje sa, nevypĺňa

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zariadenie na stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla s príslušenstvom |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |  |
| Množstvo: 1 ks |  |  |  |  |
| Výrobca | Vyplniť |  |  |  |
| Typové označenie | Vyplniť |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: | Vyplniť |  |  |  |
| Zariadenie umožňujúce stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla podľa normy STN EN ISO 4589-2 |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Zariadenie má byť vyrobené z nerezových materiálov a opatrené trubicou zo žiaruvzdorného skla |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Plynové príslušenstvo a ventily |  |  |  |  |
| Plynové príslušenstvo a ventily tvoria: |  |  |  |  |
| Tlakové fľaše so stlačeným kyslíkom a dusíkom o minimálnej čistote 98%(m/m) Požadovaný - 1 kus každej fľaše |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Redukčný ventil na stlačený dusík – vstupný tlak 200-300 bar, výstupný tlak 0-15 bar Požadovaný - 1 kus |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Redukčný ventil na stlačený kyslík - vstupný tlak 200-300 bar, výstupný tlak 0-15 bar Požadovaný - 1 kus |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Redukčný ventil na stlačený vzduch- vstupný tlak 200-300 bar, výstupný tlak 0-20 bar Požadovaný - 1 kus |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Prípojka na zdroj kyslíka Požadovaný - 1 kus |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Prípojka na zdroj dusíka Požadovaný - 1 kus |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Meracie a regulačné zariadenie pre prívod plynu |  |  |  |  |
| Paramagnetické kyslíkové čidlo pre stanovenie presných koncentrácii kyslíka (< 0,1%) Požadovaný - 1 kus |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Digitálny ukazovateľ koncentrácie kyslíka v atmosfére počas skúšky Požadovaný - 1 kus |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Riadiaca jednotka na nastavenie prietoku kyslíka umožňujúca nastavenie požadovanej koncentrácie Požadovaný - 1 kus |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Digitálne zobrazenie teploty plynnej zmesi vstupujúcej do skúšobného valca (23±2)°C Požadovaný - 1 kus |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Skúšobná trubica zo žiaruvzdorného skla |  |  |  |  |
| Požadované rozmery: |  |  |  |  |
| Vnútorný priemer minimálne 95 mm |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Výšku 450-500 mm so zúženým výstupom na 40 mm |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Horný vývod zúžený redukciou tak, aby odchádzajúce plyny, mali min. rýchlosť priechodom cez redukciu 90mm/s |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| V spodnej časti trubice - perforované kovové sito na zachytávanie častíc padajúcich z horiacej skúšobnej vzorky Požadované – 2 kusy |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Digitálny analyzátor kyslíka a dusíka Požadovaný - 1 kus |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Držiak skúšobného telesa pre pevné aj flexibilné vzorky Rám z nerezovej ocele Požadované – 3 ks na pevné, 3 ks na flexibilné |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Horák Priemer rúrky na konci ( 2 ± 1 ) mm Požadované – 2 kusy |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Palivo Propán Požadované – 2 kusy fliaš |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Zariadenie na meranie času - kalibrované Časový interval do 120 min s presnosťou ± 0,5s Digitálne s veľkosťou displeja 100 – 150 mm Požadované – 2 kusy |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Kovové dĺžkové meradlo s dĺžkou 500mm- kalibrované Požadované – 1 kus |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Digitálny psychrometer s presnosťou 3% pri 25°C a 0,6°C teploty Teplotný rozsah -20°C – 50°C Vlhkostný rozsah 0-100% Požadované – 2 kusy |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Kompresor |  |  |  |  |
| Prípojka Napájanie: 230 V |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Frekvencia / druh ochrany: 50 Hz/ min. IP 23 |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Výkon motora: min 1,5 PS (1,1 kW) min 3.400 min-1 |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Počet válcov: min. 1 |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Agregát: bezolejový |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Sací výkon: min 180 l/min |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Dodávané množstvo: min 140 l/min |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Max. tlak: 10 bar |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Hlučnosť: max. 97 dB (A) |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Hmotnosť: max. 50 kg |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Min 2,5m tlaková hadica s rýchlospojkou |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Vyfukovacia pištoľ |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Hustilka s manometrom a 3 tryskami |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Box na príslušenstvo |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Komplet sada adaptérov koncoviek pre kompresor |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Kolesá a rukoväť |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Požadované – 1 kus |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Notebook pripojený k zariadeniu |  |  |  |  |
| Prenosný počítač min displej antireflexný 1920 x 1080, min.15“ |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Min. RAM 32GB DDR4 |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Intel UHD Graphics alebo ekvivalent |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Min SSD 1000 GB |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Webkamera |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Výstup USB 3.0 min. 1 |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Výstup USB-C min. 1 |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Výstup HDMI min 1 |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| WiFi |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Min. Windows 11 Pro alebo ekvivalent |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Napájanie notebooku: 230V |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Požadované – 1 kus |  |  |  |  |
| Software umožňujúci záznam meraných hodnôt a ich export v textovej podobe k ďalšiemu spracovaniu |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Tlačiareň pripojená k notebooku Laserová tlačiareň – multifunkčná, farebná, A4 Požadované – 1 kus |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Napájanie tlačiarne : 230 V |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |  |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.