## Hárok1
Verejný obstarávateľ: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Uchádzač:
Bodovacia tabuľka
Položka č. | Technický parameter | Hodnota parametra ponúknutého zariadenia (vyplní uchádzač) | Splnenie požadovaného parametra resp. hodnota kvalitatívne vyššieho parametra pre získanie bodov naviac | Počet pridelených bodov pri splnení parametra resp. poskytnutí kvalitatívne výhodnejšej hodnoty parametra | Splnenie požadovaného parametra resp. hodnota kvalitatívne vyššieho parametra pre získanie bodov naviac | Počet pridelených bodov pri splnení parametra resp. poskytnutí kvalitatívne výhodnejšej hodnoty parametra | Počet získaných bodov (vyplní uchádzač v zmysle špecifikácie tovaru, ktorý ponúka)
3 | Max. FOV v osiach XYZ v cm, min. 50x50x45 cm3 |  | ak 55x55x50 cm3 | 0.2
10 | Max. výkon RF-systému v kW, min. 30 |  | ak viac ako 40 kW | 0.4
20 | Počet elementov špecializovanej hlavovej alebo hlavovo-krčnej cievky na perfúziu a angio s počtom elementov minimálne 48 (skutočný počet elementov samotnej cievky) |  | ak viac ako 60 | 3
21 | Integrované extra shimovanie pre anatomicky špecifickú homogenitu v hlavovej cievke s min. počtom elemntov 48 |  | ak áno | 1.2
23 | Integrované extra shimovanie pre anatomicky špecifickú homogenitu v hlavovej cievke s min. počtom elementov min.20 (max. 30) |  | ak áno | 1.2
25 | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky ), min. 40 |  | ak viac ako 70 | 4
26 | Zabudovaný senzor dýchania v chrbticovej cievke |  | ak áno | 1.2
28 | Zabudovaný senzor EKG v telovej cievke, pre elimináciu jednorázových EKG elektród do MR prostredia |  | ak áno | 6
29 | Dedikovaná cievka pokrývajúca nohy (Peripheral vascular) - počet cievkových elementov - (samotnej cievky bez kombinácie s posteriórnou cievkou). Rozmery cievky musia zabezpečiť vyšetrenie cievneho systému celých dolných končatín. Počet elementov musí byť min. 30, umožňuje sa aj splnenie dvoma flexibilnými cievkami so schopnosťou obopnutia dolných končatín s minimálne 60 elementami |  | ak dedikovaná cievka pokrývajúca nohy (Peripheral vascular) - počet cievkových elementov - (samotnej cievky bez kombinácie s posteriórnou cievkou). Rozmery cievky musia zabezpečiť vyšetrenie cievneho systému celých dolných končatín. Počet elementov musí byť min. 30, | 2 | ak dedikovaná cievka pokrývajúca nohy (Peripheral vascular) - počet cievkových elementov - (samotnej cievky bez kombinácie s posteriórnou cievkou). Rozmery cievky musia zabezpečiť vyšetrenie cievneho systému celých dolných končatín. Počet elementov 35 a viac - 3 body | 3
36 | Špeciálna cievka s minimálne 4 kanálmi pre vyšetrovanie malých štruktúr pod povrchom ako je detské srdce či karotída s rozmerom plochy aktívnej minimálne 9x9 cm |  | ak áno | 2
41 | Zaručená homogenita ppm 10cm, max. 0,008 ppm |  | ak uvedené v produktovom liste s požadovanou minimálnou hodnotou | 0.1
53 | Pacientsky stôl, výškovo polohovateľný, plne odnímateľný vrátane základne s nosnosťou minimálne 227 kg s možnosťou KPR priamo na stole |  | ak motorizovaný | 3
55 | Počet jadier procesora rekonštrukčného počítača, min. 12 |  | ak 16 a viac jadrový | 0.1
59 | min.1 x monitor v inch ´´ ovládacej konzoly, min. 23 inch |  | ak 2 x monitor v inch " ovládacej konzoly, min. 23 inch | 0.5
86 | Nastavovanie polohy skupiny vrstiev v rámci anatómie chrbtice na základe detekcie medzistavcových platničiek a stavcov pomocou umelej inteligencie, automatické označenie stavcov pre celú chrbticu. Automatické navrhovanie polohovania pre sagitálne, koronálne a dvojité šikmé axiálne rezy v chrbtici. Automatické určenie veľkosti FOV, počtu vrstiev pre pokrytie C, T alebo L chrbtice |  | ak áno | 1.5
88 | Paralelné skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom |  | ak áno | 0.4
106 | Akceleračná technika dedikovaná len pre SWI snímkovanie, ktorú je možné kombinovať s minimálne 1 ďalšou akceleračnou technikou. Technikou musí byť dosiahnutá zvýšená rýchlosť snímkovania a vyššia kvalita snímok |  | ak áno | 0.2
130 | Kroková navigácia angio vyšetrením pomocou textu a obrázkov pre abdomén, dolné končatiny a chodidlá. Postkontrastné merania vykonávané automaticky po detekcii bolusu. Možnosť vizualizácie arteriálneho a venózneho časovacieho okna pre optimálne načasovanie podania kontrastu. Automatický výpočet príchodu do oblasti záujmu na základe techniky test bolus . Automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta. Automatické umiestnenie jednotlivých skenovacích úsekov angiografie (FOV stations) na základe veľkosti pacienta a automaticky určených anatómií. |  | ak áno | 3
155 | Automatické naplánovanie kardio vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov srdca. Automatická detekcia 5 anatomických bodov (apex, pravá komora, ľavá komora, ľavá predsieň, koreň aorty) pre automatické naplánovanie vyšetrenia srdca s vizuálnymi a hlasovými prvkami navádzania. Automatická úprava skenovacích parametrov na základe tepu srdca pacientra. Automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta. Automatický výber počtu slicov podľa zdetegovanej anatómie. Automatický výpočet LV funkcie zo cine sekvencií. Automatické zarovnanie pomocou umelej inteligencie pre štadardizovaný postup pri vyšetrení. Automatická segmentácia ľavej komory počas všetkých cine fáz a všetkých sliceov. |  | ak áno | 5
168 | Systém musí umožniť automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie - 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja, akceptuje sa aj vyhľadávanie štúdií v PACS |  | ak systém umožňuje automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie - 3 licencie počas celej doby životnosti prístroja | 0.5
200 | Poskytnutie prehľadového reportovacíeho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android)(uchádzač uvedie názov aplikácie) |  | ak áno | 0.2
201 | Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný MR prístroj v rozsahu pre 3 užívateľov ročne (uchádzač uvedie názov a link na vzdelávaciu platformu) |  | ak áno | 0.2
202 | Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android a telefonicky na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku (uchádzač uvedie telefónne číslo a názov aplikácie) |  | ak áno | 0.1
Maximálny počet možný bodov | [5 empty] | 37