## Špecifikácia-časť 1
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: RTG mobilné prístroje s C-ramenom
Časť č. 1 - RTG mobilný prístroj s C-ramenom 30cm x 30cm 1 ks
1.2 CPV:
33111000-1 - Röntgenové prístroje
51410000-8 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa |  | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Mechanické a dizajnové vlastnosti C-ramena
1. | C-rameno
2025-01-01 | Motorizované nastavenie výšky min. 40 cm
2025-02-01 | Manuálny horizontálny pohyb min. 20 cm
2025-03-01 | Manuálny orbitálny pohyb min. + 110°/- 40°
2025-04-01 | Manuálna rotácia min ± 220°
2025-05-01 | Manuálny výkyv min. ± 12°
2025-06-01 | Vertikálny voľný priestor oblúku min. 80 cm
2025-07-01 | Hĺbka ramena min. 70 cm
2025-08-01 | Farebné označenie aretácie pohybov
2. | Generátor
2025-01-02 | HF generátor mikroprocesorom riadený, napätie na rtg žiariči min. 40 - 110 kV
2025-02-02 | Rozsah skiaskopie min. 3 - 24 mA
2025-03-02 | Rozsah digitálnej rádiológie do 25 mA
2025-04-02 | Počet pulzov 1, 2,4, 8,12,5, 25 až 30 p/s
2025-05-02 | Výkon max. 2,5 kW
3. | Rentgenka
2025-01-03 | Stacionárna/rotačná anóda
2025-02-03 | Ohnisko min. 0,1 mm - 0,6 mm
2025-03-03 | Indikácia teploty bloku rentgenky
2025-04-03 | Monitorovanie záťaže rentgenky
2025-05-03 | Virtuálne kolimátory (nastavenie bez žiarenia)
2025-06-03 | Tepelná kapacita anódy min. 60 kHU
2025-07-03 | Chladenie - nie ventilátorové
4. | Flat-Panel
2025-01-04 | Typ detektora CMOS
2025-02-04 | Typ scintilátora: Csl
2025-03-04 | Veľkosť poľa: min. 30cm x 30cm
2025-04-04 | Rozlíšenie matrice min. 1 k²
2025-05-04 | Veľkosť pixelov max. 155 µm
2025-06-04 | Magnifikácia detektora (pixelov) min. 2 úrovne
2025-07-04 | Hĺbka zobrazenia 16 bitov
2025-08-04 | Laserový zameriavací kríž integrovaný v detektore v zelenej farbe pre lepšiu viditeľnosť
5. | Zobrazenie
2025-01-05 | Monitorový vozík s dvoma 19" monitormi, s vysokým rozlíšením
2025-02-05 | Možnosť synchrónneho ovládania na monitorovom vozíku a monitore C-ramena
2025-03-05 | Max. rozlíšenie zobrazovacieho systému min. 2,5 lp/mm
2025-04-05 | 250 000 digitálnych obrazových pamätí, LIH pamäť posledného obrazu
2025-05-05 | Multipulzná a pulzná fluoroskopia, digitálna rotácia obrazu bez žiarenia
2025-06-05 | Ručný spínač pre ovládanie expozícií
2025-07-05 | Dvojitý nožný spínač
2025-08-05 | Post processing obrazu (zoom, rotácia, redukcia šumu, kontrast, inverzia, reverz)
2025-09-05 | Výstupný obraz štvorcového formátu
2025-10-05 | Asymetrický kolimátor
2025-11-05 | Režimy skiaskopie s možnosťou voľby anatomického režimu
2025-12-05 | Kostné: končatiny, chrbtica
5.13 | Metal – eliminácia vkladaných kovových predmetov
5.14 | Automatický záznam obrazu a sekvencie
5.15 | SW na pre zobrazenie budúcej trajektorie v digitálnom obraze, pri umiestneni Kirschnerovho drôtu alebo iného zariadenia do zobrazovacieho poľa
5.16 | Zelený laserový kríž pre lepšiu viditeľnosť na strane detektora a žiariča
DAP meter a uloženie nameranej hodnoty k aktívnemu obrazu
6. | Výstupné rozhranie
6.1 | Výstup LAN pre káblové pripojenie do PACS
6.2 | DICOM 3.0
6.3 | Dicom Storage, Send
6.4 | Worklist s MPPS
6.5 | Query
6.6 | Retrieve
6.7 | Zápis pacientskych dát k aktívnemu obrazu, archivácia
6.8 | Samostatný AV a digitálny výstup obrazu
6.9 | Výstup obrazu na USB ( formát DICOM, TIF, JPG)
6.10 | Protokol o dávkach
6.11 | Video výstup min. 2x DVI-D
7. | Zariadenie spĺňajúce nasledujúce požiadavky na pripojenie do dátovej siete:
7.1 | Pripojenie k sieti typu Fast Ethernet alebo Gigabit Ethernet
7.2 | Rozhranie – konektor RJ-45, prepojovací kábel UTP cat. 5E medzi zariadením a prípojkou dátovej siete v potrebnej dĺžke
7.3 | Protokol – sieťový chod prostredníctvom TCP/IP
7.4 | Povinné nastavenie sieťovej adresy na DHCP (adresa IP musí byť fixovaná na adresu MAC prostriedky IT)
7.5 | Komunikácia s PACS-om
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované min. osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky: |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie prístroja :
2.1. | do deväťdesiatich (60) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.,
2.4. | do sídla kupujúceho na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení kupujúceho min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby kupujúci mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Kupujúci zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu prístroja.
4. | Prevzatie dodaného prístroja je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva kupujúcemu. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady kupujúceho pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu prístroj riadne prevziať.
5. | Súčasťou záväzku predávajúceho je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku, Vyhlásenie o zhode, ŠÚKL kód záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho s obsluhou prístroja.
8. | Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej predávajúcim, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Predávajúci je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
11. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k prístroju na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu.
12. | Predávajúci poskytuje na predmet plnenia a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. kupujúci a predávajúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny prístroja vykonávať predávajúci autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu plnenia a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od predávajúceho predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch prístroj, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,
13.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.5 | vykonanie validácií a kalibrácií nia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu prístroja, min. však jedenkrát ročne,
13.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne
13.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
14. | Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsaťštyri (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod. resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15. | Predávajúci je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu: |  | xx
15.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,
15.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do deväťdesiatšesť (96) hodín.
Predávajúci garantuje dodanie všetkých náhradných dielov na ním dodaný prístroj počas min. 10 (desiatich) rokov odo dňa inštalácie prístroja.
16. | Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na ní počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom klientského pracoviska predávajúceho. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska predávajúceho je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18. | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán (dotknutá osoba). Súhlas dotknutej osoby je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
20. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2 | Prospektový materiál
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
6.4 | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis.
6. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V ......................................, dňa .......................
podpis a pečiatka

## Špecifikácia-časť 2
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: RTG mobilné prístroje s C-ramenom
Časť II: RTG mobilný prístroj s C-ramenom 20cm x 20cm 1 ks
1.2 CPV:
33111000-1 - Röntgenové prístroje
51410000-8 - Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 - Zdravotnícke školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa |  | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Mechanické a dizajnové vlastnosti C-ramena
1. | C-rameno
2025-01-01 | Motorizované nastavenie výšky min. 40 cm
2025-02-01 | Manuálny horizontálny pohyb min. 20 cm
2025-03-01 | Manuálny orbitálny pohyb min. + 110°/- 40°
2025-04-01 | Manuálna rotácia min ± 220°
2025-05-01 | Manuálny výkyv min. ± 12°
2025-06-01 | Vertikálny voľný priestor oblúku min. 80 cm
2025-07-01 | Hĺbka ramena min. 72 cm
2025-08-01 | Farebné označenie aretácie pohybov
2. | Generátor
2025-01-02 | HF generátor mikroprocesorom riadený, napätie na rtg žiariči min. 40 - 110 kV
2025-02-02 | Rozsah skiaskopie min. 3 - 24 mA
2025-03-02 | Rozsah digitálnej rádiológie do 25 mA
2025-04-02 | Počet pulzov 1, 2,4, 8,12,5, 25 až 30 p/s
2025-05-02 | Výkon max. 2,5 kW
3. | Rentgenka
2025-01-03 | Stacionárna/rotačná anóda
2025-02-03 | Ohnisko min. 0,1 mm - 0,6 mm
2025-03-03 | Indikácia teploty bloku rentgenky
2025-04-03 | Monitorovanie záťaže rentgenky
2025-05-03 | Virtuálne kolimátory (nastavenie bez žiarenia)
2025-06-03 | Tepelná kapacita anódy min. 60 kHU
2025-07-03 | Chladenie - nie ventilátorové
4. | Flat-Panel
2025-01-04 | Typ detektora CMOS
2025-02-04 | Typ scintilátora: Csl
2025-03-04 | Veľkosť poľa: max. 20cm x 20cm
2025-04-04 | Rozlíšenie matrice min. 1 k²
2025-05-04 | Veľkosť pixelov max. 155 µm
2025-06-04 | Magnifikácia detektora (pixelov) min. 2 úrovne
2025-07-04 | Hĺbka zobrazenia 16 bitov
2025-08-04 | Laserový zameriavací kríž integrovaný v detektore v zelenej farbe pre lepšiu viditeľnosť
5. | Zobrazenie
2025-01-05 | Monitorový vozík s dvoma 19" monitormi, s vysokým rozlíšením
2025-02-05 | Možnosť synchrónneho ovládania na monitorovom vozíku a monitore C-ramena
2025-03-05 | Max. rozlíšenie zobrazovacieho systému min. 2,5 lp/mm
2025-04-05 | 250 000 digitálnych obrazových pamätí, LIH pamäť posledného obrazu
2025-05-05 | Multipulzná a pulzná fluoroskopia, digitálna rotácia obrazu bez žiarenia
2025-06-05 | Ručný spínač pre ovládanie expozícií
2025-07-05 | Dvojitý nožný spínač
2025-08-05 | Post processing obrazu (zoom, rotácia, redukcia šumu, kontrast, inverzia, reverz)
2025-09-05 | Výstupný obraz štvorcového formátu
2025-10-05 | Asymetrický kolimátor
2025-11-05 | Režimy skiaskopie s možnosťou voľby anatomického režimu
2025-12-05 | Kostné: končatiny, chrbtica
5.13 | Metal – eliminácia vkladaných kovových predmetov
5.14 | Automatický záznam obrazu a sekvencie
5.15 | SW na pre zobrazenie budúcej trajektorie v digitálnom obraze, pri umiestneni Kirschnerovho drôtu alebo iného zariadenia do zobrazovacieho poľa
5.16 | Zelený laserový kríž pre lepšiu viditeľnosť na strane detektora a žiariča
6. | Výstupné rozhranie
6.1 | Výstup LAN pre káblové pripojenie do PACS
6.2 | DICOM 3.0
6.3 | Dicom Storage, Send
6.4 | Worklist s MPPS
6.5 | Query
6.6 | Retrieve
6.7 | Zápis pacientskych dát k aktívnemu obrazu, archivácia
2025-08-06 | Výstup obrazu na USB ( formát DICOM, TIF, JPG)
2025-09-06 | Protokol o dávkach
2025-10-06 | Video výstup min. 2x DVI-D
7. | Zariadenie spĺňajúce nasledujúce požiadavky na pripojenie do dátovej siete:
2025-01-07 | Pripojenie k sieti typu Fast Ethernet alebo Gigabit Ethernet
2025-02-07 | Rozhranie – konektor RJ-45, prepojovací kábel UTP cat. 5E medzi zariadením a prípojkou dátovej siete v potrebnej dĺžke
2025-03-07 | Protokol – sieťový chod prostredníctvom TCP/IP
2025-04-07 | Povinné nastavenie sieťovej adresy na DHCP (adresa IP musí byť fixovaná na adresu MAC prostriedky IT)
2025-05-07 | Komunikácia s PACS-om
2025-06-07 | Kovový klip na uchytenie sterilného krytia
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované min. osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie prístroja :
2.1. | do deväťdesiatich (60) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.,
2.4. | do sídla kupujúceho na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení kupujúceho min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby kupujúci mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Kupujúci zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu prístroja.
4. | Prevzatie dodaného prístroja je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva kupujúcemu. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady kupujúceho pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu prístroj riadne prevziať.
5. | Súčasťou záväzku predávajúceho je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku, Vyhlásenie o zhode, ŠÚKL kód záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho s obsluhou prístroja.
8. | Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej predávajúcim, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Predávajúci je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
11. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k prístroju na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu.
12. | Predávajúci poskytuje na predmet plnenia a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. kupujúci a predávajúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny prístroja vykonávať predávajúci autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu plnenia a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od predávajúceho predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch prístroj, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,
13.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.5 | vykonanie validácií a kalibrácií nia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu prístroja, min. však jedenkrát ročne,
13.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne
13.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
14. | Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsaťštyri (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod. resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15. | Predávajúci je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu: |  | xx
15.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,
15.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do deväťdesiatšesť (96) hodín.
Predávajúci garantuje dodanie všetkých náhradných dielov na ním dodaný prístroj počas min. 10 (desiatich) rokov odo dňa inštalácie prístroja.
16. | Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na ní počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom klientského pracoviska predávajúceho. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska predávajúceho je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18. | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán (dotknutá osoba). Súhlas dotknutej osoby je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
20. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2 | Prospektový materiál
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
6.4 | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis.
6. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny pre časť II
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V ......................................, dňa .......................
podpis a pečiatka