NadLIMITNÁ zákazka

(podľa § 66. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

(TOVARY)

VEREJNÁ SÚŤAŽ

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

C. Spôsob určenia ceny a obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

V Bratislave jún 2018

C1. Spôsob určenia ceny

Cena za požadovaný tovar a súvisiace služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.375/1999 Z. z..

- Cena za predmet zákazky

- Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR (€).

- Cena je stanovená vrátane dane z pridanej hodnoty, dovoznej prirážky, plánovaného zisku, poistenia, dopravy, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v požadovanom rozsahu a ostatných nákladov spojených s dodávkou,

- Uchádzač uvedie cenu za dodaný tovar a súvisiace služby alebo spôsob jej určenia (výpočtu). Ceny uvádza bez DPH, % vyjadrenie DPH a cenu, vrátane DPH vyjadrenú v EUR za jednotku množstva.

- Určenie ceny alebo spôsob jej výpočtu musí byť zrozumiteľný a jasný.

- Všetky ceny (bez DPH aj s DPH), ich násobky a súčty a ostatné číselné vyjadrenia údajov o množstve, % a pod. a ostatné matematické výpočty musia byť stanovené v odpovedajúcich jednotkách, vyrátané s presnosťou na dve desatinné miesta  (v tvare 0,00). Vo výpočtoch použité číselné údaje musia byť rovnako zaokrúhlené s presnosťou na dve desatinné miesta.

  - Cena za predmet zákazky

Cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR je ako cena konečná a maximálna..

Uchádzač ku každej oceňovanej položke za dodanie rozdeleného predmetu zákazky uvedeného Prílohe č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov uvedie jednotkovú cenu (cena v EUR bez DPH / 1 ks konkrétneho tovaru (jednotkovú cenu USG prístroja a jednotkové ceny požadovanej doplnkovej výbavy – požadovaných sond dodávaných s USG prístrojom), v ktorej musia byť zarátané všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru v súlade s ponukou uchádzača.

Zároveň uvedie cenu v EUR bez DPH celkom za požadovaný počet kusov tovaru ako násobok požadovaného množstva a jednotkovej ceny tovaru (cena za požadovaný počet USG prístrojov konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky a cena za požadovaný počet sond dodávaných k predmetným USG prístrojom).

Cena za predmet zákazky – cena spolu je potom súčtom násobkov jednotkových cien tovarov.  súčtom všetkých oceňovaných položiek tovaru, t.j. cena za požadovaný počet USG prístrojov a cena za požadovaný počet sond).

Všetky ceny, ich násobky a súčty budú vyjadrená v EUR, so zaokrúhlením s presnosťou na 2 desatinné miesta. Cena za predmet zákazky bude vyjadrená v EUR bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH (kritérium hodnotenia).

Uchádzač uvedie jednotkové ceny a vyráta cenu za požadované množstvo tovaru a cenu celkom v EUR bez DPH a doplní do tabuľky, ktorá tvorí prílohu č. 1 časti „B. Opis predmetu zákazky“, týchto súťažných podkladov (s tým, že cena za predmet zákazky je potom návrhom uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk podľa časti F. týchto súťažných podkladov.

C2. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

### Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok

KÚPNA ZMLUVA

na dodávku USG prístrojov

číslo: ...............................................

(uzavretá podľa  § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

I.

Zmluvné strany

Predávajúci:		Názov:

sídlo:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného (Krajského) súdu v ........ . Vložka číslo: ...... Oddiel: ....

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:		Univerzitná nemocnica Bratislava

Pažítková 4, 821 01 Bratislava

zastúpený:		Rada riaditeľov								IČO: 			31 813 861

DIČ:			202 17 00 549

IČ DPH:		SK 202 17 00 549

bankové spojenie:	Štátna pokladnica

IBAN:			SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Internetová adresa:	www.unb.sk

(ďalej len „kupujúci“)

II.

Preambula

Táto kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzaviera s úspešným uchádzačom na základe výsledkov  realizovanej verejnej súťaže vyhlásenej zverejnením oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania č. ............... z ...............2018 pod značkou ................a následnej eAukcie, ako postupu zadávania nadlimitnej zákazky, ktorej predmet je zhodný s predmetom tejto zmluvy a úspešnej ponuky uchádzača,  za nasledujúcich podmienok.

III.

Predmet zmluvy

- Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kúpe tovaru a záväzok predávajúceho dodávať a predávať kupujúcemu tovar a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu, za podmienok stanovených touto dohodou.

- Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ktorý je predmetom dodávky je nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, najvyššej kvality a odpovedá všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

- Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy sú RTG prístroje:

  - Kat. 1: USG - PRENOSNÝ (anesteziológia, vykonávanie punkcií) - 5 ks /*

  - Kat. 2: USG - STREDNEJ TRIEDY (rádiológia, gynekológia, urológia) - 22 ks /*

  - Kat. 3: USG - STREDNEJ TRIEDY (kardiológia) - 5 ks /*

  - Kat. 4: USG - TOP SRDCOVO-CIEVNY (umožňuje 3D TTE a TTE vyšetrenia) - 7 ks /*

  - kat. 5: USG - TOP PRÍSTROJ PRE RÁDIOLÓGIU (umožňuje fúziu s CT/MR) - 9 ks /*

  - Kat. 6: USG - TOP GYNEKOLOGICKÝ. (aj 3D zobr. a diagn. rizikovej gravidity) - 3 ks /*

v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 Technická a medicínska špecifikácia „USG prístroje“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (/* nehodiace sa škrtnúť).

- Súčasťou dodávky tovaru je zároveň dodanie sprievodnej dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä: návodu na  obsluhu a údržbu tovaru v slovenskom jazyku, všetkých platných certifikátov a osvedčení, dokladu o pridelení ŠUKL kódu a iné..

- Predmetom dohody je zároveň záväzok predávajúceho poskytnúť kupujúcemu služby spojené s dodaním tovaru, t.j. doprava do miesta plnenia, vyloženie v mieste plnenia a kompletizácia tovaru, inštalácia v mieste plnenia, vrátane zaškolenia zdravotníckeho personálu v nevyhnutnom rozsahu s vydaním protokolu o zaškolení.

- Zároveň je predmetom tejto zmluvy záväzok predávajúceho poskytovať služby autorizovaného servisu a opráv ním dodaných prístrojov po celú dobu poskytovanej záruky, vrátane vykonávania pravidelných odborných prehliadok v intervaloch stanovených výrobcom a vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. Tiež sa predávajúci zaväzuje, najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku.

- Špecifikácia služieb poskytovaných predávajúcim počas záručnej doby je uvedená v prílohe č. 2,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že po celú dobu poskytovanej záruky zabezpečí pre kupujúceho poskytovanie aj ďalších servisných služieb, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 2, súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a funkčnosti dodaných prístrojov (napr. revízie a kontroly a opravy spôsobené neodbornou obsluhou a pod.), a to vždy odplatne na základe osobitnej objednávky doručenej kupujúcim, za podmienok dohodnutých v písomnej objednávke.

IV.

Dodacie podmienky, záručné podmienky a zodpovednosť za vady

- Kupujúci a predávajúci sa dohodli na čiastkovom plnení zmluvy v súlade s potrebami kupujúceho a možnosťami predávajúceho, za podmienok v nej dohodnutých, v lehotách a množstvách v nej určených.

- Predmet zmluvy sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom kupujúceho. Kupujúci po vykonaní fyzickej kontroly tovaru, poskytovaných záruk, označenia tovaru, súladu dodaného tovaru so špecifikáciou, množstva tovaru, po inštalácii v mieste plnenia, odskúšania funkčnosti a zaškolenia zamestnancov kupujúceho, potvrdí prevzatie tovaru  na dodacom liste.

- Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar poškodený, neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru a funkčných skúšok tovaru kupujúci zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho  nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Predávajúci je povinný na vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 48 hodín od uplatnenej reklamácie.

- Záruka na dodaný tovar je najmenej 36 mesiacov od prevzatia tovaru a jeho inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy, a uvedenia zariadenia do prevádzky.

- Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobkov kupujúcim.

- Skryté vady a vady nezistené pri preberacom konaní kupujúci bez zbytočného odkladu reklamuje.  Reklamáciu uplatní písomnou formou u predávajúceho najneskôr do uplynutia záručnej doby. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 24 hodín po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamacie.

- Reklamácia vád výrobkov musí obsahovať:

-	číslo zmluvy,

-	číslo dodacieho listu,

-	popis vady.

- Oprávnené vady predávajúci odstráni najneskôr do 48 hodín od prevzatia reklamácie v prípade, že si nevyžadujú dlhšiu dobu, napr. z dôvodu dodania náhradného dielca alebo prevzatia zariadenia do opravy na nevyhnutnú dobu. V nevyhnutnom prípade prevzatia zariadenia na opravu v lehote dlhšej ako 7 dní, poskytne predávajúci kupujúcemu na nevyhnutnú doby opravy náhradný ekvivalentný prístroj.

- Na vady výrobkov, ktoré vznikli používaním v rozpore s návodom na obsluhu sa záruka nevzťahuje.

- Kupujúcemu vyplývajú z opakujúcich sa vád nasledovné nároky:

-	možnosť odstúpenia od zmluvy

-	požadovať do určeného termínu bezplatnú výmenu vadného predmetu zákazky,

-	požadovať náhradu vzniknutej škody, pričom spôsob uplatnenia svojho nároku kupujúci oznámi predávajúcemu v písomnej reklamácii.

V.

Odmietnutie predmetu zmluvy

Kupujúci si vyhradzuje právo predmet zmluvy odmietnuť v prípadoch, ak:

- technické a úžitkové parametre nezodpovedajú požadovaným hodnotám

- počas záručnej doby sa opakovane vyskytujú závažné nedostatky v kvalite

- zistí, že kvalita nezodpovedá predloženej ponuke.

VI.

Miesto a termín plnenia

- Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania tovaru. Miestom dodania sú kliniky a oddelenia v zdravotnických zariadeniach kupujúceho na adrese:

  - Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava,

  - Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava,

  - Nemocnica sv. Cirila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava,

  - Nemocnica Staré Město, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava.

- Konkrétne miesto inštalácie bude predávajúcemu spresnené zástupcom kupujúceho.

- Termín plnenia je dohodnutý priebežne po dobu platnosti zmluvy. Termín poslednej dodávky je stanovený najneskoršie do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

VII.

Cena  a platobné podmienky

- Cena za predmet dohody je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, v prípade ak je to relevantné, v súlade s výsledkom  verejnej súťaže a eAukcie, dohodou zmluvných strán.

- Cena je dohodnutá cena ako konečná a maximálna.

- Cenou sa rozumie cena, vrátane cla, DPH a dopravy a inštalácie v mieste plnenia určeného kupujúcim, uvedenia do prevádzky, poučenia a zaškolenia obsluhy a ostatných nákladov spojených s dodávkou,  uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.

- Cena (kúpna cena) za tovar je súčasťou prílohy č. 1 tejto zmluvy.

- Dohodnutú cenu je možné zmeniť iba pri zmene colných a daňových predpisov alebo preukázateľnou zmenou cien výrobného závodu alebo štátom uznanej inflácie na základe údajov Štatistického úradu SR , vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z.

- Ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len „nižšia cena“) za rovnaké plnenie ako je dohodnuté v tejto zmluve a predávajúci preukázateľne za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takéto plnenie dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

- Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.

- Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami predávajúceho a kupujúceho, na faktúru, ktorej splatnosť je max. 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Zaplatením faktúry sa rozumie deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho.

- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na doplnenie, opravu alebo vystavenie novej faktúry. U takto doplnenej, opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

VIII.

Zánik zmluvy

- Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou  vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Dôvod odstúpenia od zmluvy bude špecifikovaný v oznámení o odstúpení od zmluvy.

- Zmluvu je možné zrušiť:

- dohodou zmluvných strán. Dohoda o skončení platnosti zmluvy musí byť písomná. V tomto prípade platnosť zmluvy končí dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou zmluvy o skončení platnosti tejto zmluvy musí byť aj spôsob vzájomného zúčtovania záväzkov a pohľadávok zmluvných strán.

- v prípade neakceptovania procesu obstarania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov (MZ SR), resp. ak finančné prostriedky zo strany poskytovateľa nebudú pridelené, objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť. Súčasťou odstúpenia od zmluvy musí byť aj spôsob vzájomného zúčtovania záväzkov a pohľadávok zmluvných strán.

- Písomné zásielky jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené piatym (5) dňom po ich odoslaní doporučenou poštou na adresu účastníka Zmluvy uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak sa táto listová zásielka nedostane do dispozície tej zmluvnej strany, ktorej je adresovaná.

IX.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- V prípade, že predávajúci je v omeškaní s dodávkou tovaru alebo jeho časti, kupujúci má právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok  z omeškania vo výške 0,01 % z neuhradenej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade omeškania predávajúceho s plnením služieb v rámci záručného servisu a odstránením vád  tovaru v termínoch dohodnutých podľa prílohy č. 2 tejto dohody, má kupujúci právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok podľa prílohy č. 2 tejto dohody.

X.

Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 3 mesiace odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

XII.

Záverečné ustanovenia

  - Kupujúci poveruje svojho zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných, odborných a akvizície zmluvy v osobách ................................... /tel., e-mail/

  - Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných a akvizície predmetu zmluvy v osobe ......................... /tel., e-mail/.

  - Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené, doplňované, resp. rušené iba formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

  - Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o možnej dohode.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla žalovaného.

  - Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.

  - Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Písomný súhlas kupujúceho s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.

  - Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci aj predávajúci obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.

  - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 OZ v centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk, nakoľko ide o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

Prílohy:

č. 1- Technická a medicínska špecifikácia „USG prístroje“

č. 2- Služby poskytované počas záručnej doby

č. 3- Zoznam subdodávateľov

V ....................................................				V Bratislave ...................................

_____________________________			___________________________________

Za predávajúceho					         Za kupujúceho

Rada riaditeľov

Príloha č. 1

Kúpnej zmluvy

Technická a medicínska špecifikácia

"USG prístroje"

|  | Časť I. 1. kategória: USG - PRENOSNÝ (anesteziológia, vykonávanie punkcií) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 209.648,20 EUR bez DPH, pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie |  |  |  |  |
|  | Predkladá (dodávateľ): |  |  |  |  |
|  | Ponúkaný typ (označenie): |  |  |  |  |
|  | Výrobca: |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 5 ks (USG prístroj) : |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 6 ks (lineárna sonda 5-13 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 5 ks (konvexná sonda 2-5 MHz) : |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH spolu : |  |  |  |  |
|  | DPH v EUR: |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR s DPH spolu: |  |  |  |  |
|  | 1. kategória: USG - PRENOSNÝ (anesteziológia, vykonávanie punkcií) |  |  |  |  |
|  | I. Technické špecifikácie USG prístroja |  |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks |  |  |
|  | Typ prístroja | prenosný |  |  |  |
|  | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 12" |  |  |  |
|  | Dynamický rozsah | min. 170 dB |  |  |  |
|  | Snímková frekvencia na 2D | min. 500 Hz |  |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah | min. 1,7 až 15 MHz |  |  |  |
|  | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 270 mm |  |  |  |
|  | Hmotnosť prístroja | max. 8,00 kg |  |  |  |
|  | Prevádzka na integrovanú batériu | min. 40 minút |  |  |  |
|  | Ethernetový konektor | áno |  |  |  |
|  | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |  |  |
|  | Dĺžka štartu prístroja z vypnutého stavu | max. 50 sekúnd |  |  |  |
|  | Pracovné režimy |  |  |  |  |
|  | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |  |  |
|  | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |  |  |
|  | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |  |  |
|  | Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  |  |
|  | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |  |  |
|  | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno |  |  |  |
|  | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |  |  |
|  | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |  |  |
|  | Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy | áno |  |  |  |
|  | Doplnková výbava a príslušenstvo |  |  |  |  |
|  | vozík | áno |  |  |  |
|  | II. Sondy |  |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie sondy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks |  |  |
|  | lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 5-13 MHz |  |  |  |
|  | konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz |  |  |  |
|  | III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja |  |  |  |  |
|  | Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH |  |  |
|  | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty:Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja |  |  |
|  | Časť II. 2. kategória: USG - STREDNEJ TRIEDY (rádiológia, gynekológia, urológia) |  |  |  |  |
|  | Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 1 085.949,96 EUR bez DPH, pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie |  |  |  |  |
|  | Predkladá (dodávateľ): |  |  |  |  |
|  | Ponúkaný typ (označenie): |  |  |  |  |
|  | Výrobca: |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 22 ks (USG prístroj) : |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 20 ks (lineárna sonda 7-16 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 15 ks (lineárna sonda 4-9 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 21 ks (abd.konv.sonda 2-5 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 4 ks (vaginálna sonda 4-9 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 3 ks (mikrokonvexná sonda): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 5 ks (sektorová sonda): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 10 ks (endorektálna sonda): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH spolu : |  |  |  |  |
|  | DPH v EUR: |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR s DPH spolu: |  |  |  |  |
|  | 2. kategória: USG - STREDNEJ TRIEDY (rádiológia, gynekológia, urológia) |  |  |  |  |
|  | I. Technické špecifikácie USG prístroja |  |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka |  | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks |  |
|  | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 17" |  |  |  |
|  | Dynamický rozsah | min. 210 dB |  |  |  |
|  | Snímková frekvencia na 2D | min. 498 Hz |  |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah | min. 1,7 až 18 MHz |  |  |  |
|  | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm |  |  |  |
|  | Interný HDD s kapacitou | min. 200 GB |  |  |  |
|  | Ovládanie pomocou trackballu | áno |  |  |  |
|  | USB porty | min. 2 |  |  |  |
|  | Ethernetový konektor | áno |  |  |  |
|  | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |  |  |
|  | Počet portov pre zapojenie sond | min. 3 |  |  |  |
|  | Pracovné režimy |  |  |  |  |
|  | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |  |  |
|  | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |  |  |
|  | M-mód | áno |  |  |  |
|  | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno |  |  |  |
|  | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno |  |  |  |
|  | Harmonické zobrazenie | áno |  |  |  |
|  | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |  |  |
|  | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |  |  |
|  | Dual Live zobrazovací mód | áno |  |  |  |
|  | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |  |  |
|  | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |  |  |
|  | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |  |  |
|  | Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  |  |
|  | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí | áno |  |  |  |
|  | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |  |  |
|  | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno |  |  |  |
|  | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno |  |  |  |
|  | Programovateľné kalkulácie | áno |  |  |  |
|  | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |  |  |
|  | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |  |  |
|  | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno |  |  |  |
|  | Doplnková výbava a príslušenstvo |  |  |  |  |
|  | II. Sondy |  |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie sondy | Podmienka |  | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks |  |
|  | lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 7-16 MHz |  |  |  |
|  | lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-9 MHz |  |  |  |
|  | abdominálna konvexná sonda | sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz |  |  |  |
|  | vaginálna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-9 MHZ |  |  |  |
|  | mikrokonvexná sonda | áno |  |  |  |
|  | sektorová sonda | áno |  |  |  |
|  | endorektálna sonda | áno |  |  |  |
|  | III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja |  |  |  |  |
|  | Záručná doba | Podmienka |  | Nacenenie v EUR bez DPH |  |
|  | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno |  | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja |  |

|  | Časť III. 3. kategória: USG - STREDNEJ TRIEDY (kardiológia) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 366.629,11 EUR bez DPH, pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie |  |  |  |
|  | Predkladá (dodávateľ): |  |  |  |
|  | Ponúkaný typ (označenie): |  |  |  |
|  | Výrobca: |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 5 ks (USG prístroj) : |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 5 ks (lineárna sonda 4-11 MHz): |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 1 ks (mikrokonvexná sonda): |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 5 ks (abd.konv.sonda 2-5 MHz): |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 4 ks (2D TEE sonda 3-7 MHz): |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 5 ks (sektorová sonda): |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH spolu |  |  |  |
|  | DPH v EUR: |  |  |  |
|  | Cena v EUR s DPH spolu : |  |  |  |
|  | 3. kategória: USG - STREDNEJ TRIEDY (kardiológia) |  |  |  |
|  | I. Technické špecifikácie USG prístroja |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks |  |
|  | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 19" |  |  |
|  | Dynamický rozsah | min. 205 dB |  |  |
|  | Snímková frekvencia na 2D | min. 498 Hz |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah | min. 1,7 až 12 MHz |  |  |
|  | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm |  |  |
|  | Interný HDD s kapacitou | min. 200 GB |  |  |
|  | Ovládanie pomocou trackballu | áno |  |  |
|  | USB porty | min. 2 |  |  |
|  | Ethernetový konektor | áno |  |  |
|  | HDMI/VGA/DVI výstup | áno |  |  |
|  | Počet portov pre zapojenie sond | min. 3 |  |  |
|  | Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň | áno |  |  |
|  | Pracovné režimy |  |  |  |
|  | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |  |
|  | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |  |
|  | M-mód | áno |  |  |
|  | Anatomický M-mód | áno |  |  |
|  | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno |  |  |
|  | Kontinuálny CW doppler | áno |  |  |
|  | Pulzný tkanivový doppler (TDI) | áno |  |  |
|  | Harmonické zobrazenie | áno |  |  |
|  | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |  |
|  | Dual Live zobrazovací mód | áno |  |  |
|  | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |  |
|  | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |  |
|  | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |  |
|  | Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  |
|  | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno |  |  |
|  | Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain | áno |  |  |
|  | Softvér pre automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D | áno |  |  |
|  | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |  |
|  | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno |  |  |
|  | Programovateľné kalkulácie | áno |  |  |
|  | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |  |
|  | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |  |
|  | Technológia umožňujúca 2D TEE kardio vyšetrenie | áno |  |  |
|  | EKG modul | áno |  |  |
|  | Doplnková výbava a príslušenstvo |  |  |  |
|  | II. Sondy |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie sondy | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks |  |
|  | lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-11 MHz |  |  |
|  | mikrokonvexná sonda | áno |  |  |
|  | abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz |  |  |
|  | 2D TEE sonda | s frekvenčným rozsahom min. 3-7 MHz |  |  |
|  | sektorová sonda | áno |  |  |
|  | III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja |  |  |  |
|  | Záručná doba | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH |  |
|  | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja |  |

|  | Časť IV. 4. kategória: USG - TOP SRDCOVO-CIEVNY (umožňuje 3D TTE a TEE vyšetrenia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 1 302.012,31 EUR bez DPH, pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie |  |  |  |  |
|  | Predkladá (dodávateľ): |  |  |  |  |
|  | Ponúkaný typ (označenie): |  |  |  |  |
|  | Výrobca: |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 7 ks (USG prístroj) : |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 6 ks (lineárna sonda 5-10 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 4 ks (konvexná sonda 2-6 MHz) : |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 10 ks (Transezofag.echokard.sonda) : (Transezofag.echokard.sonda) : |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 6 ks (Transtorakálna echokard.sonda): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH spolu : |  |  |  |  |
|  | DPH v EUR: |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR s DPH spolu: |  |  |  |  |
|  | 4. kategória: USG - TOP SRDCOVO-CIEVNY (umožňuje 3D TTE a TEE vyšetrenia) |  |  |  |  |
|  | I. Technické špecifikácie USG prístroja |  |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie USG prístroja |  | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH |  |
|  | Uhlopriečka obrazovky monitora |  | min. 21" |  |  |
|  | Dynamický rozsah |  | min. 230 dB |  |  |
|  | Snímková frekvencia na 2D |  | min. 950 Hz |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah |  | min. 1,0 až 15 MHz |  |  |
|  | Maximálna zobrazovacia hĺbka |  | min. 300 mm |  |  |
|  | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku |  | min. 2 až 15 mm |  |  |
|  | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo |  | áno |  |  |
|  | Interný HDD s kapacitou |  | min. 200 GB |  |  |
|  | Ovládanie pomocou trackballu |  | áno |  |  |
|  | USB porty |  | min. 2 |  |  |
|  | Ethernetový konektor |  | áno |  |  |
|  | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup |  | áno |  |  |
|  | Počet portov pre zapojenie sond |  | min. 3 |  |  |
|  | Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň |  | áno |  |  |
|  | Pracovné režimy |  |  |  |  |
|  | Technológia na potlačenie šumu |  | áno |  |  |
|  | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  | áno |  |  |
|  | M-mód |  | áno |  |  |
|  | Anatomický M-mód |  | áno |  |  |
|  | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou |  | áno |  |  |
|  | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku |  | áno |  |  |
|  | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky |  | áno |  |  |
|  | Kontinuálny CW doppler |  | áno |  |  |
|  | Pulzný tkanivový doppler (TDI) |  | áno |  |  |
|  | Harmonické zobrazenie |  | áno |  |  |
|  | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  | áno |  |  |
|  | Dual Live zobrazovací mód |  | áno |  |  |
|  | Simultánne módy zobrazenia |  | áno |  |  |
|  | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) |  | áno |  |  |
|  | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  | áno |  |  |
|  | Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  |  |
|  | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA |  | áno |  |  |
|  | Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain |  | áno |  |  |
|  | Stress echo |  | áno |  |  |
|  | Softvér pre automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D |  | áno |  |  |
|  | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  | áno |  |  |
|  | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zosilnenia, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pri dopplerovskom zobrazení |  | áno |  |  |
|  | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi |  | áno |  |  |
|  | Programovateľné kalkulácie |  | áno |  |  |
|  | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |  | áno |  |  |
|  | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM |  | áno |  |  |
|  | Rozšírenie o kardio strain - založené na speckle trackingu |  |  |  |  |
|  | Technológia umožňujúca 2D TEE kardio vyšetrenie |  | áno |  |  |
|  | Technológia umožňujúca 3D / 4D TEE kardio vyšetrenie |  | áno |  |  |
|  | Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne fokusovaný obraz bez potreby meniť ostriacy bod. |  | áno |  |  |
|  | Kvantifikačné programy pre analýzu objemových dát srdca |  | áno |  |  |
|  | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) |  | áno |  |  |
|  | EKG modul |  | áno |  |  |
|  | Technológia umožňujúca 3D / 4D TTE kardio vyšetrenie |  | áno |  |  |
|  | Doplnková výbava a príslušenstvo |  |  |  |  |
|  | II. Sondy |  |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie sondy |  | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH |  |
|  | lineárna sonda |  | s frekvenčným rozsahom min. 5-10 MHz |  |  |
|  | konvexná sonda |  | s frekvenčným rozsahom min. 2-6 MHz |  |  |
|  | transezofageálna echokardiografická sonda |  | áno |  |  |
|  | transtorakálna echokardiografická sonda |  | áno |  |  |
|  | III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja |  |  |  |  |
|  | Záručná doba |  | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH |  |
|  | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. |  | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja |  |

|  | Časť V. 5. kategória: USG - TOP PRÍSTROJ PRE RÁDIOLÓGIU (umožňuje fúziu s CT/MR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 1 286.599,89 EUR bez DPH, pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie |  |  |  |  |
|  | Predkladá (dodávateľ): |  |  |  |  |
|  | Ponúkaný typ (označenie): |  |  |  |  |
|  | Výrobca: |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 9 ks (USG prístroj) : |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 7 ks (lineárna sonda 7-18 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 8 ks (lineárna sonda 4-9 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 9 ks (abd.konv.sonda 2-5 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 2 ks (mikrokonvexná sonda): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 3 ks (sektorová sonda): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 8 ks (endorektálna sonda): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH spolu : |  |  |  |  |
|  | DPH v EUR: |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR s DPH: |  |  |  |  |
|  | 5. kategória: USG - TOP PRÍSTROJ PRE RÁDIOLÓGIU (umožňuje fúziu s CT/MR) |  |  |  |  |
|  | I. Technické špecifikácie USG prístroja |  |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie USG prístroja |  | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks |  |
|  | Uhlopriečka obrazovky monitora |  | min. 21" |  |  |
|  | Dynamický rozsah |  | min. 230 dB |  |  |
|  | Snímková frekvencia na 2D |  | min. 1.000 Hz |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah |  | min. 1,0 až 18 MHz |  |  |
|  | Maximálna zobrazovacia hĺbka |  | min. 300 mm |  |  |
|  | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku |  | min. 2 až 15 mm |  |  |
|  | Interný HDD s kapacitou |  | min. 200 GB |  |  |
|  | Ovládanie pomocou trackballu |  | áno |  |  |
|  | USB porty |  | min. 2 |  |  |
|  | Ethernetový konektor |  | áno |  |  |
|  | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup |  | áno |  |  |
|  | Počet portov pre zapojenie sond |  | min. 3 |  |  |
|  | Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň |  | áno |  |  |
|  | Pracovné režimy |  |  |  |  |
|  | Technológia na potlačenie šumu |  | áno |  |  |
|  | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  | áno |  |  |
|  | M-mód |  | áno |  |  |
|  | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou |  | áno |  |  |
|  | Energetický doppler |  | áno |  |  |
|  | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky |  | áno |  |  |
|  | Kontinuálny CW doppler |  | áno |  |  |
|  | Harmonické zobrazenie |  | áno |  |  |
|  | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  | áno |  |  |
|  | Vyšetrenie kompresnou elastografiou |  | áno |  |  |
|  | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov |  | áno |  |  |
|  | Dual Live zobrazovací mód |  | áno |  |  |
|  | Simultánne módy zobrazenia |  | áno |  |  |
|  | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) |  | áno |  |  |
|  | Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde |  | áno |  |  |
|  | Elastografia typu shear wavev 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde |  | áno |  |  |
|  | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  | áno |  |  |
|  | Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  |  |
|  | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA |  | áno |  |  |
|  | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) |  | áno |  |  |
|  | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  | áno |  |  |
|  | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov |  | áno |  |  |
|  | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania |  | áno |  |  |
|  | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi |  | áno |  |  |
|  | Programovateľné kalkulácie |  | áno |  |  |
|  | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |  | áno |  |  |
|  | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM |  | áno |  |  |
|  | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva |  | áno |  |  |
|  | Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky |  | áno |  |  |
|  | Technológia skladania obrazu tzv. compounding |  | áno |  |  |
|  | Technológia umožňujúca automatickú fúziu dát z CT/MR so živým USG obrazom |  | áno |  |  |
|  | Softvér pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov |  | áno |  |  |
|  | Doplnková výbava a príslušenstvo |  |  |  |  |
|  | II. Sondy |  |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie sondy |  | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks |  |
|  | lineárna sonda |  | s frekvenčným rozsahom min. 7-18 MHz |  |  |
|  | lineárna sonda |  | s frekvenčným rozsahom min. 4-9 MHz |  |  |
|  | abdominálna konvexná sonda |  | s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz |  |  |
|  | mikrokonvexná sonda |  | áno |  |  |
|  | sektorová sonda |  | áno |  |  |
|  | endorektálna sonda |  | áno |  |  |
|  | III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja |  |  |  |  |
|  | Záručná doba |  | Podmienka | Nacenenie v EUR bez DPH |  |
|  | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. |  | áno | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja |  |
|  | Časť VI. 6. kategória: USG - TOP GYNEKOLOGICKÝ (aj 3D zobr. a diagn. rizikovej gravidity) |  |  |  |  |
|  | Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 303.905,01 EUR bez DPH, pri počte USG prístrojov a dodávaných sond podľa nasledujúcej špecifikácie |  |  |  |  |
|  | Predkladá (dodávateľ): |  |  |  |  |
|  | Ponúkaný typ (označenie): |  |  |  |  |
|  | Výrobca: |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 3 ks (USG prístroj) : |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 2 ks (lineárna sonda 7-12 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 2 ks (abd.konv.sonda 2-5 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 1 ks (vaginálna sonda 4-9 MHz): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 3 ks (vaginálna sonda 3D/4D): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH / 1 ks (endorektálna sonda): |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR bez DPH spolu : |  |  |  |  |
|  | DPH v EUR: |  |  |  |  |
|  | Cena v EUR s DPH: |  |  |  |  |
|  | 6. kategória: USG - TOP GYNEKOLOGICKÝ (aj 3D zobrazenie a diagnostika rizikovej gravidity) |  |  |  |  |
|  | I. Technické špecifikácie USG prístroja |  |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka |  | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks |  |
|  | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21" |  |  |  |
|  | Dynamický rozsah | min. 210 dB |  |  |  |
|  | Snímková frekvencia na 2D | min. 1.000 Hz |  |  |  |
|  | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 18 MHz |  |  |  |
|  | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm |  |  |  |
|  | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 2 až 15 mm |  |  |  |
|  | Interný HDD s kapacitou | min. 200 GB |  |  |  |
|  | Ovládanie pomocou trackballu | áno |  |  |  |
|  | USB porty | min. 2 |  |  |  |
|  | Ethernetový konektor | áno |  |  |  |
|  | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |  |  |
|  | Počet portov pre zapojenie sond | min. 4 3 |  |  |  |
|  | Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň | áno |  |  |  |
|  | Pracovné režimy |  |  |  |  |
|  | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |  |  |
|  | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |  |  |
|  | M-mód | áno |  |  |  |
|  | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno |  |  |  |
|  | Energetický doppler | áno |  |  |  |
|  | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno |  |  |  |
|  | Harmonické zobrazenie | áno |  |  |  |
|  | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |  |  |
|  | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |  |  |
|  | Dual Live zobrazovací mód | áno |  |  |  |
|  | Simultánne módy zobrazenia | áno |  |  |  |
|  | Automatické širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča |  |  |  |  |
|  | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |  |  |
|  | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |  |  |
|  | Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  |  |
|  | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno |  |  |  |
|  | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |  |  |
|  | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno |  |  |  |
|  | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno |  |  |  |
|  | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno |  |  |  |
|  | Programovateľné kalkulácie | áno |  |  |  |
|  | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |  |  |
|  | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |  |  |
|  | Podpora matrixovej technológie | áno |  |  |  |
|  | Semi-automatické merania rozmerov pri pôrodníckych vyšetreniach (HC,AC, FL, BPD) | áno |  |  |  |
|  | Fetal Echo STIC | áno |  |  |  |
|  | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno |  |  |  |
|  | Doplnková výbava a príslušenstvo |  |  |  |  |
|  | II. Sondy |  |  |  |  |
|  | Technické špecifikácie sondy | Podmienka |  | Nacenenie v EUR bez DPH / 1 ks |  |
|  | lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 7-12 MHz |  |  |  |
|  | abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz |  |  |  |
|  | vaginálna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-9 MHz |  |  |  |
|  | vaginálna sonda 3D/4D | áno |  |  |  |
|  | endorektálna sonda | áno |  |  |  |
|  | III. Záručný a pozáručný servis USG prístroja |  |  |  |  |
|  | Záručná doba | Podmienka |  | Nacenenie v EUR bez DPH |  |
|  | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno |  | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja |  |

Príloha č. 2

Kúpnej zmluvy

Služby poskytované počas záručnej doby

- Za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a dodržania všetkých kvalitatívnych, prevádzkových a technicko-medicínskych parametrov uvedených v technickej špecifikácií predmetu zmluvy minimálne po dobu poskytovanej záruky (36 mesiacov) sa predávajúci zaväzuje najmä (nie však výlučne) :

- 	dostaviť sa k miestu poruchy a vykonanie servisného zásahu v lehote najneskoršie do 24 hod. od nahlásenia poruchy kupujúcim,

-	odstrániť vady a poruchy predmetu zmluvy, t.j. uvedenie predmetu zmluvy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom na mieste, resp. v lehote najneskoršie do 48 hodín, ak si predmet a charakter poruchy nevyžaduje dlhšiu dobu opravy (t.j. prevzatia zariadenia do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca od výrobcu).

- 	zabezpečiť, dodať a vymeniť všetky originálne náhradné dielce nevyhnutné k riadnej a bezpečnej prevádzke predmetu zmluvy v prípade ich poruchy alebo ak dielec má kratšiu dobu životnosti ako je poskytovaná záruka,

- 	vykonať demontáž vadných náhradných dielcov a montáž nových originálnych náhradných dielcov , zabezpečiť odvoz a ekologickú likvidáciu vadných dielcov; zabezpečiť odvoz a likvidáciu spotrebného materiálu,

- 	vykonávať pravidelné odborné prehliadky v intervaloch stanovených výrobcom,

-	najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú  prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky spadajúce pod záruku,

-	vykonávať ďalšie servisné úkony a činnosti v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami.

2. 	Na vady spôsobené neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu sa záruka nevzťahuje, podobne sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmom.

3. 	Kupujúci je povinný vadu alebo poruchu, zistenú v záručnej dobe bezodkladne nahlásiť predávajúcemu. Pre uvedený účel má predávajúci zriadené „Klientské centrum“ s nepretržitou prevádzkou minimálne v čase od 8:00 – 16:00 hod. v pracovných dňoch. Kontakt na prevádzku klientskeho centra tzv. „Hotline", na tel. čísle ..................................... alebo e-mailovej adrese: .................................................

4.	Kupujúci bezodkladne po zistený vady alebo poruchy, nahlási vadu / poruchu predávajúcemu telefonicky alebo elektronickou poštou v čase uvedenom v predchádzajúcom bode v rozsahu popis vady, miesto výskytu vady, kontaktnú osobu kupujúceho, jeho emailovú adresu a telefónne číslo.

5.	Predávajúci obratom potvrdí prijatie žiadosti rovnakou formou, akou bola žiadosť dodávateľovi odoslaná s informáciou, v akom možnom najskoršom čase bude kupujúceho kontaktovať servisný technik, za účelom nástupu k diagnostikovaniu vady / poruchy, resp. opravy poruchy na mieste. Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia; v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.

6.	Ak to charakter vady / poruchy umožňuje odstráni predávajúci vadu / poruchu na mieste.

V prípade keď si charakter vady / poruchy vyžaduje prevzatie zariadenia na opravu do miesta opravy mimo miesto poruchy, odstráni vadu / poruchu v lehote najneskoršie do 48 hodín (v pracovných dňoch) od prevzatia zariadenia na opravu.

V prípade ak si to charakter vady / poruchy vyžaduje (oprava u výrobcu, dodávka originálneho náhradného dielca a pod.) prevezme zariadenie do opravy a oznámi kupujúcemu najskorší termín odstránenia vady / poruchy. Tento termín pre odstránenie vady / poruchy je pre predávajúceho záväzný.

7.	V prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho uvedených v bode 5. a 6. alebo nedostupnosti Hotline, resp. prípadnej nereakcie na nahlásenie vady kupujúcim (čas nahlásenia musí byť preukázateľný kupujúcim), sa nečinnosť resp. omeškanie predávajúceho bude považovať za porušenie zmluvných povinnosti. V uvedenom prípade si kupujúci môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR, za každý deň omeškania, za každé jedno porušenie zvlášť.

Príloha č. 3

Kúpnej zmluvy

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

|  | Subdodávateľ ( obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail) | Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky) | Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác | Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |