Opis predmetu zákazky – časť 1.

- Názov predmetu zákazky:

„Zariadenie na hodnotenie materiálov a kombinácií materiálov vystavených účinkom sálavého tepla, s príslušenstvom.“

Predmetom zákazky je nákup zariadenia na hodnotenie materiálov a kombinácií materiálov vystavených účinkom sálavého tepla.

Skúšky sa vykonávajú na jednovrstvových a viacvrstvových textíliách alebo iných materiáloch na odevy chrániace proti teplu. Metódy slúžia na vizuálne posúdenie akýchkoľvek zmien materiálu po pôsobení sálavého tepla a na stanovenie ochranného účinku materiálu (indexu prestupu tepla), ktoré sú podkladom pri klasifikácii materiálov.

- Hlavný kód CPV:

42990000-2	 – 	Rôzne špeciálne strojové zariadenia

60000000-8	-	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

Do 10.12.2025

- Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:

PTEÚ MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Por. č. | Názov a špecifikácia | Počet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zariadenie na hodnotenie materiálov a kombinácií materiálov vystavených účinkom sálavého tepla podľa normy STN EN ISO 6942 Zariadenie musí obsahovať: - Zdroj sálania (Obrázok 1, 2): - skladá sa zo 6 výhrevných tyčí z SiC s vlastnosťami: - Celková dĺžka: 356 mm ± 2 mm, - Dĺžka výhrevnej časti: 178 mm ± 2 mm, - Priemer: 7,9 mm ± 0,1 mm, - Elektrický odpor: 3,6 Ω ± 10% pri 1 070 °C - tyče sú umiestnené v držiaku tvaru U vyrobeného z izolačného nehorľavého materiálu, - Držiak vzoriek: - vyrobené z oceľového plechu hrubého 2 mm pripevneného k hliníkovej doske s hrúbkou 10 mm - držiak pre metódu A – širšie bočnice ako držiak pre metódu B, zadná strana vzorky vo vzdialenosti 10 mm za krycím plechom v prednej časti skúšobného rámu - držiak pre metódu B – udržuje zvislú stredovú os kalorimetra 10 mm za krycím plechom v prednej časti skúšobného rámu - Kalorimeter (Obrázok 3): - medený kryt, - z medeného plechu čistoty 99% s hrúbkou 1,6 mm sa vyreže doštička s rozmermi 50 mm x 50,3 mm, - váha medenej doštičky 35,9 g – 36 g, - termočlánok typu meď / konštantán s výstupom v mV, - základová doska – nehorľavá, tepelne izolačná, neobsahuje azbest – rozmery 90 mm x 90 mm, hrúbka 25 mm, - tepelné vlastnosti dosky: - hustota: 750 kg/m3 ± 50 kg/m3, - tepelná vodivosť: 0,18 W/ (m.K) ± 0,018 W/ (m.K), - medená doštička prilepená lepidlom, ktoré musí odolávať teplote 200°C, - čelná stena kalorimetra pokrytá tenkou vrstvou opticky čiernej farby s koeficientom absorpcie α vyšším ako 0,9 - Zariadenie na zaznamenávanie teploty: - záznam napätia s rozlíšením 10 µV, - záznam času s rozlíšením 0,1 s Zariadenie na opracovanie vzoriek: - Súprava má obsahovať komponenty na zostavenie min . 8 variantov zariadení na úpravu materiálu. Motor s otáčkami 20 000 ot./min., 3A., rozmery stoika 70x80 mm, otočný stierací hrot, stabilizačné dosky, upinacie klieštiny, zdroj 12V - -Príkon: 7 500 W, - -Napätie: 230 V, - Prúd: 34 A, - Teplota povrchu žiariča: 1 100°C - Termočlánky – typ T: Cu/Co, priemer 0,25 mm, - Napájací kábel - 3 m, - Prepojovací kábel s PC, - PC so softvérom, monitor 2x s min uhlopriečkou 32" , 3 m signálnx kabel , - Tlačiareň, - Stopky s rozlíšením ± 0,1 s, - Prívod a odvod chladiacej vody | 1 12 2x metóda A 2x metóda B 1 1 3 1 1 1 1 |

V cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním zariadenia, inštalácia, doprava, zaškolenie a iné.

Parametre uvedené v opise predmetu zákazky sú minimálne požadované parametre.

Na overenie splnenia všetkých požiadaviek na predmet zákazky Vás žiadame predložiť technické listy, katalógové listy, potvrdenie výrobcu, fotografie a/alebo iné doklady vrátane www linkov preukazujúce splnenie všetkých požiadaviek uvedených a požadovaných v opise predmetu zákazky.

Ostatné požiadavky:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania,

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar,

- tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený,

- tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný,

- súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie, údržbu, servis),

- súčasťou dodávky musí byť technický (produktový) list výrobku.

Prílohy opisu časť 1. :

Zariadenie na hodnotenie materiálov a kombinácií materiálov vystavených účinkom sálavého tepla podľa normy STN EN ISO 6942