## I.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Defibrilátory
Uchádzač/Dodávateľ
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
počet ks 5 | I. Defibrilátor najvyššej triedy
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | hmotnosť vrátane batérií a pádiel | max 7 kg
2 | displej veľkosť | min. 6,5"
3 | farba | áno
4 | zobrazenie | súčasne aspoň 4 krivky
5 | pádla | áno (spolu s detskými), požadujeme nasúvací systém alebo jeho ekvivalent s možnosťou výmeny pádiel do 2 s
6 | ovládanie na pádlach | áno (nabitie a výboj)
7 | interné pádla | áno
8 | veľkosť lyžice intraoperatívnych pádiel | aspoň 5 veľkostí
9 | ovládanie | na pádlach
10 | nalepovacie elektródy | áno (univerzálne pre transkutánnu stimuláciu a defibriláciu bez nutnosti výmeny)
11 | AED výboj: max.energia | minimálne 200 J
12 | typ výboja | bifázický (akýkoľvek typ)
13 | stupeň nastavenia | aspoň 14 krokov
14 | rýchlosť nabíjania (max.energia) | do 5 s
15 | detekcia odpojenia defibrilačných elektród | áno
16 | synchronizovaný režim | áno
17 | transkutánny kardiostimulátor demand | áno
18 | fix-rate | áno
19 | batéria dĺžka monitorovania | min 180 min.
20 | dĺžka stimulácie | min 120 minút
21 | počet výbojov s max.energiou na batériu | min. 100
22 | doba nabíjania | do 3 hodín
23 | interná nabíjačka | áno
24 | monitorované parametre EKG | 6 zvodové
25 | SpO₂ | áno
26 | etCO₂ | áno, minimálne opcia
27 | NIBP | áno, minimálne opcia
28 | tlačiareň | áno (šírka papieru min. 5cm)
29 | režim AED | áno
30 | dátový management komunikácia | bezdrôtová komunikácia (možnosť rozšírenia)
31 | kapacita pamäte | trendy aspoň 160 hodín
32 | Dodanie príslušenstva pre každý prístroj: EKG kábel 3/6 -zvodový, SpO₂ prstový snímač (čidlo), externé defibrilačné pádla, jednorázové defibrilačné/stimulačné nalepovacie pádla, batéria, papier do zapisovača | áno
33 | Dodanie príslušenstva: Minimálne 1 sada intraoperačných pádiel 5 veľkostí s ovládaním na pádlach. | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Defibrilátory
Uchádzač/Dodávateľ
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
počet ks 7 | II. Prenosný bifázický defibrilátor s EKG
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | hmotnosť vrátane batérií a pádiel | max 7 kg
2 | displej veľkosť | min. 6,5"
3 | farba | áno
4 | Zobrazenie | súčasne aspoň 4 krivky
5 | pádla | áno (spolu s detskými), požadujeme nasúvací systém alebo jeho ekvivalent s možnosťou výmeny pádiel do 2 s
6 | ovládanie na pádlach | áno (nabitie a výboj)
7 | interné pádla | áno
8 | veľkosť lyžice intraoperatívnych pádiel | aspoň 5 veľkostí
9 | ovládanie na pádlach | na pádlach
10 | nalepovacie elektródy | áno (univerzálne pre transkutánnu stimuláciu a defibriláciu bez nutnosti výmeny)
11 | AED výboj: max.energia | minimálne 200 J
12 | typ výboja | bifázický (akýkoľvek typ)
13 | stupeň nastavenia | aspoň 14 krokov
14 | rýchlosť nabíjania (max.energia) | do 5 s
15 | detekcia odpojenia defibrilačných elektród | áno
16 | synchronizovaný režim | áno
17 | batéria dĺžka monitorovania | min 180 min.
18 | dĺžka stimulácie | min 120 minút
19 | počet výbojov s max.energiou na batériu | min. 100
20 | doba nabíjania | do 3 hodín
21 | interná nabíjačka | áno
22 | monitorované parametre EKG | 6 zvodové
23 | SpO₂ | áno, minimálne opcia
24 | etCO₂ | áno, minimálne opcia
25 | tlačiareň | áno (šírka papieru min. 5cm)
26 | režim AED | áno
27 | dátový management komunikácia | bezdrôtová komunikácia (možnosť rozšírenia)
28 | kapacita pamäte | trendy aspoň 160 hodín
29 | Dodanie príslušenstva pre každý prístroj: EKG kábel 3/6 zvodový, externé defibrilačné pádla, jednorázové defibrilačné/stimulačné nalepovacie pádla, batéria, papier do zapisovača | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu