OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Pozáručný servis a pravidelná údržba lineárnych urýchľovačov, CT simulátora a plánovacích systémov

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti

Časť č.1

Pozáručný servis a pravidelná údržba lineárnych urýchľovačov a plánovacích systémov

Dĺžka pozáručného servisu:

TrueBeam od 16.02.2026 do 15.02.2031 t.j. 60 mesiacov

VitalBeam od 07.10.2026 do 06.02.2031 t.j. 52 mesiacov

Plánovací systém ARIA OIS od 16.02.2026 do 15.02.2031 t.j. 60 mesiacov

Plánovací systém Eclipse a TPS Eclipse od 16.02.2026 do 15.02.2031 t.j. 60 mesiacov

| Pozáručný servis a pravidelná údržba lineárnych urýchľovačov a plánovacích systémov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Predmetom servisnej činnosti budú nasledovné zariadenia: | TrueBeam (rok výroby 2020, daný do užívania 16.02.2021 (H194561) |  | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter |
|  | VitalBeam (rok výroby 2021, daný do užívania 07.10.2021 (H194913) |  |  |
|  | Plánovací systém ARIA OIS |  |  |
|  | Plánovací systém Eclipse Plánovací systém TPS Eclipse |  |  |
| 1 | Rozsah servisných úkonov požadovaných v rámci pozáručného servisu a pravidelnej údržby: |  |  |
| 1.1 | TRUEBEAM: Komplexné pokrytie dielmi; Technická podpora helpdesku; Vzdialený prístup; 1x Upgrade softvéru | áno |  |
| 1.2 | VITALBEAM: Komplexné pokrytie dielmi; Technická podpora helpdesku; Vzdialený prístup; 1x Upgrade softvéru | áno |  |
| 1.3 | ARIA: Technická podpora helpdesku; Vzdialený prístup; 1x Upgrade softvéru; Školenie po upgrade licencii | áno |  |
| 1.4 | Eclipse: Technická podpora helpdesku; Vzdialený prístup; 1x Upgrade softvéru; Školenie po upgrade licencii; Pokrytie dielmi IT komponenty; Ochrana kompatibility hardvéru | áno |  |
| 1.5 | Pozáručný servis a pravidelná údržba sa týka aj všetkého príslušenstva lineárnych urýchľovačov (laser, chladič, dozimetria) vrátane dovybavení resp. doplnení, ktoré boli vykonané od inštalácie lineárnych urýchľovačov | áno |  |
| 1.6 | Bez vyzvania vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok predpísaných výrobcom zariadení v potrebnom rozsahu a intervale | min. 3x ročne pre každý lineárny urýchľovač a 1x ročne pre plánovacie stanice |  |
| 1.7 | Bez vyzvania kontrola bezpečnosti zariadení | áno |  |
| 1.8 | Bez vyzvania kontrola elektrickej bezpečnosti zariadení vykonávané oprávnenou osobou | 1x ročne pre každý lineárny urýchľovač |  |
| 1.9 | Služba telefonickej podpory v čase od 7:00 do 16:30 hod. ktorá zahŕňa podporu okrem iného, no nie len, technicko-organizačnú pomoc a poradenstvo | áno |  |
| 1.10 | Online diagnostika zariadení | áno |  |
| 1.11 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadení | áno |  |
| 1.12 | Služby reaktívnej podpory - opravy porúch na zariadeniach | áno |  |
| 1.13 | Zahrnuté v cene dodávka a zabudovanie originálnych náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadení. | áno |  |
| 1.14 | V cene budú zahrnuté všetky náklady a práce servisného technika spojené s opravami zariadení vrátane servisných zásahov a preventívnych prehliadok | áno |  |
| 1.15 | Výkon pozáručného servisu a pravidelnej údržby zariadení bude realizovaný prostredníctvom autorizované servisného technika | áno |  |
| 1.16 | V cene budú zahrnuté celkové cestovné náklady od výjazdu servisného technika na miesto určenia a späť a nebudú dodatočne účtované | áno |  |
| 1.17 | V cene budú zahrnuté celkové náklady súvisiace s reaktívnou podporou, s online diagnostikou a službou telefonickej podpory, pričom tieto služby nebudú dodatočne účtované | áno |  |
| 1.18 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadení, pričom je v cene zahrnutá výmena náhradných dielov, odvoz a ich likvidácia | áno |  |
| 1.19 | V cene budú zahrnuté celkové náklady súvisiace s poskytovaním licencií počas celej doby trvania zmluvného vzťahu a nebudú dodatočne účtované. | áno |  |
| 1.20 | Vykonávanie validácií a kalibrácií zariadení resp. jeho relevantných častí predpísané výrobcom | áno |  |
| 2 | Podmienky vykonávania opráv a údržby: |  |  |
| 2.1 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | do 6 hodín od písomného nahlásenia poruchy v pracovných dňoch od 7:00 do 16:30 hod. |  |
| 2.2 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy v pracovných dňoch od 7:00 do 16:30 hod. |  |
| 2.3 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov (netýka sa príslušenstva, laseru, chladiča, dozimetrie) | do 48 hodín od nástupu servisného technika na opravu v pracovných dňoch od 7:00 do 16:30 hod. |  |
| 2.4 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov (netýka sa príslušenstva, laseru, chladiča, dozimetrie) | do dvoch dní od dodávky náhradného dielu ak je potrebné dodanie zo zahraničia na sklad poskytovateľa, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky na opravu. Ak oprava bude súvisieť s otvorením vákuových častí, je potrebné vykonať opravu do 10 pracovných dní od začatia opravy. Ak pôjde o opravu/výmenu serverov a plánovacích systémov je umožnené vykonať opravu max. do 25 pracovných dní od začatia opravy, a to za predpokladu, že by išlo o fatálne zlyhanie serverov. |  |
| 2.5 | O každom servisnom výkone, bude vyhotovený servisný výkaz | áno |  |
| 2.6 | Služba na diaľku - pripojenie poskytovateľa k zariadeniam na diaľku ak to zariadenie umožňuje | áno |  |
| 2.7 | Doba odozvy servisného technika cez službu na diaľku ak to zariadenie umožňuje | do 4 hodín od písomného nahlásenia poruchy v pracovných dňoch od 7:00 do 16:30 hod. |  |
| 2.8 | Dostupnosť prevádzky zariadení - Uptime zariadení | min. 90% |  |