OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Pozáručný servis a pravidelná údržba lineárnych urýchľovačov, CT simulátora a plánovacích systémov

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti

Časť č.2

Pozáručný servis a pravidelná údržba CT simulátora

Dĺžka pozáručného servisu:

CT simulátor Somatom Confidence 64RT od 30.06.2026 do 28.02.2031 t.j. 56 mesiacov

| Pozáručný servis a pravidelná údržba CT simulátora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Predmetom servisnej činnosti budú nasledovné zariadenia: | CT simulátor Somatom Confidence 64RT |  | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter |
| 1 | Rozsah servisných úkonov požadovaných v rámci pozáručného servisu a pravidelnej údržby: |  |  |
| 1.1 | Komplexné pokrytie dielmi; Technická podpora helpdesku; Vzdialený prístup | áno |  |
| 1.2 | Bez vyzvania vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok predpísaných výrobcom zariadení v potrebnom rozsahu a intervale | 4x ročne |  |
| 1.3 | Bez vyzvania kontrola bezpečnosti zariadení | áno |  |
| 1.4 | Bez vyzvania kontrola elektrickej bezpečnosti zariadení vykonávané oprávnenou osobou (el. bezpečnosť prístroja) | 1x ročne |  |
| 1.5 | Služba telefonickej podpory v čase od 8:00 do 16:30 hod. ktorá zahŕňa podporu okrem iného, no nie len, technicko-organizačnú pomoc a poradenstvo | áno |  |
| 1.6 | Online diagnostika zariadení | áno |  |
| 1.7 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadení | áno |  |
| 1.8 | Služby reaktívnej podpory - opravy porúch na zariadeniach | áno |  |
| 1.9 | Zahrnuté v cene dodávka a zabudovanie originálnych náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadení (vrátane RTG žiariča bez limitácie počtu skenovacieho času) a tiež vrátane detektora v prípade zlyhania, rovnako tak pokrytie aj vodného chladenia | áno |  |
| 1.10 | V cene budú zahrnuté všetky náklady a práce servisného technika spojené s opravami zariadení vrátane servisných zásahov a preventívnych prehliadok | áno |  |
| 1.11 | Výkon pozáručného servisu a pravidelnej údržby zariadení bude realizovaný prostredníctvom autorizované servisného technika | áno |  |
| 1.12 | V cene budú zahrnuté celkové cestovné náklady od výjazdu servisného technika na miesto určenia a späť a nebudú dodatočne účtované | áno |  |
| 1.13 | V cene budú zahrnuté celkové náklady súvisiace s reaktívnou podporou, s online diagnostikou a službou telefonickej podpory, pričom tieto služby nebudú dodatočne účtované | áno |  |
| 1.14 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadení, pričom je v cene zahrnutá výmena náhradných dielov, odvoz a ich likvidácia | áno |  |
| 1.15 | Vykonávanie validácií a kalibrácií zariadení resp. jeho relevantných častí predpísané výrobcom | áno |  |
| 2 | Podmienky vykonávania opráv a údržby: |  |  |
| 2.1 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | do 6 hodín od písomného nahlásenia poruchy v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod. |  |
| 2.2 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod. |  |
| 2.3 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | do 48 hodín od nástupu servisného technika na opravu v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod. |  |
| 2.4 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov | do dvoch dní od dodávky náhradného dielu ak je potrebné dodanie zo zahraničia na sklad poskytovateľa, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky na opravu. |  |
| 2.5 | O každom servisnom výkone, bude vyhotovený servisný výkaz | áno |  |
| 2.6 | Služba na diaľku - pripojenie poskytovateľa k zariadeniam na diaľku ak to zariadenie umožňuje | áno |  |
| 2.7 | Doba odozvy servisného technika cez službu na diaľku ak to zariadenie umožňuje | do 4 hodín od písomného nahlásenia poruchy v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod. |  |
| 2.8 | Dostupnosť prevádzky zariadení - Uptime zariadenia | min. 96% |  |