## ČASŤ 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | 3D elektromagnetický mapovací a alblačný systém s príslušenstvom a špeciálny zdravotnícky materiál
Časť 1 |  | 3D elektromagnetický mapovací a alblačný systém s príslušenstvom
Dokument: |  | Príloha č. 12 SP/Príloha č. 1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu | identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
Položka č. 1 - 3D mapovací systém |  | Merná jednotka | Min. | Max.
1. | 3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém s príslušenstvom pre elektrofyziologické zákroky na srdci pri liečbe srdcových arytmií, kompatibilný s katétrami osadenými mini elektródami zaznamenávajúcimi intrakardiálne elektrogramy, snímajúcimi lokálne impedancie a teplotu v reálnom čase pre zabezpečenie kontaktu so srdcovým tkanivom a zvýšenie bezpečnosti zákroku, s možnosťou využitia rádiofrekvenčnej energie (RF) alebo energie pulzného poľa (PF) pre tvorbu ablačných lézií, so zmenou požadovaného druhu energie kedykoľvek počas zákroku.
2. | Súčasťou mapovacieho a ablačného systému musí byť:
2.1 | jednotka rozhrania katétra,
2.2 | mapovací softvér,
2.3 | generátor magnetického poľa,
2.4 | pracovná stanica,
2.5 | generátor rádiofrekvenčnej energie (RF),
2.6 | generátor energie pulzného poľa (PF),
2.7 | preplachová pumpa a systémový vozík.
3. | Rozsah impedancie generátora RF v prevádzkovom režime | Ω | 20 | 120
4. | Výstupné napätie generátora RF | VRMS | 0 | 240
5. | Výstupný prúd generátora RF | VRMS | 0 | 3.75
6. | Napájanie generátora RF | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1200 VA
7. | Váha generátora RF | Kg | - | 20
8. | Výstupné napätie generátora PF | Vpeak | - | 3333
9. | Výstupný prúd generátora PF | A | - | 57
10. | Rozsah impedancie generátora PF v prevádzkovom režime | Ω | 20 | 120
11. | Napájanie generátora PF | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA
12. | Váha generátora PF | Kg | - | 15
13 | Rozsah prietoku preplachovej pumpy | mL/min | 0 | 55
14. | Detekcia bublín v preplachu | μL | ≥2
15. | Váha preplachovej pumpy | Kg | - | 11
16. | Napájanie preplachovej pumpy | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA
17. | Nosnosť systémového vozíka | Kg | - | 150
18. | 3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém s možnoťou využitia rádiofrekvenčnej energie (RF) a energie pulzného poľa (PF) pre abláciu srdcového tkaniva vrátane príslušenstva
19. | Systém pozostáva z nasledovných hlavných súčastí:
19.1 | jednotka rozhrania katétra,
19.2 | mapovací softvér,
19.3 | generátor magnetického poľa,
19.4 | pracovná stanica,
19.5 | káble a príslušenstvo.
20. | Generátor rádiofrekvenčnej energie (RF) vrátanie nožného pedálu a diaľkového ovládača s dotykovou obrazovkou.
21. | Generátor energie pulzného poľa (PF).
22. | Preplachová pumpa.
23. | Možnosť mapovania, aplikácie rádiofrekvenčnej energie (RF) aj energie pulzného poľa (PF) pomocou kompatibilného katétra so stlačitelnou mriežkovanou nitinolovou špičkou s mini elektródami.
24. | Možnosť výberu medzi rádiofrekvenčnou energiou (RF) alebo energiou pulzného poľa (PF) kedykoľvek počas zákroku.
25. | Možnosť tvorby anatomických, napäťových alebo aktivačných máp jednotlivých srdcových oddielov a okolitých štruktúr.
26. | Možnosť unipolárneho HD mapovania s vysokou hustotou bodov .
27. | Možnosť nastavenia automatického mapovania a anotácie bodov.
28. | Kontrola kontaktu katétra s tkanivom pomocou merania lokálnej impedancie a zobrazenie vzdialenosti k tkanivu srdca pomocou grafického kruhu v okolí špičky katétra v 3D mape.
29. | Meranie teploty na špičke katétra a farebné zobrazenie teploty na jednotlivých mini elektródach.
30. | Zobrazenie smeru priestorovo-časovej aktivácie na špičke katétra pomocou šípky v 3D mape srdca .
31. | Možnosť použitia viacerých indiferentných elektród pre umiestnenie na pacienta.
32. | Možnosť využitia externého alebo interného stimulátora srdca.
33. | Možnosť výberu stimulácie mini elektród alebo všetkých elektród na špičke katétra.
Súčasťou dodávky musia byť nasledovné služby:
1 | Služby spojené s dodaním tovaru, tj zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov.
2 | Kompletizácia a inštalácia prístroja.
3 | Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia.
4 | Zaškolenie min. 2 zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja.
5 | Odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia s príslušnú legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsluhu v listinnej a elektronickej podobe v úradom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia.
6 | Záverečný odovzdávací kompletný test prístroja potvrdzujúci kompletnosť technických vlastností a plnú funkčnosť zariadenia za prítomnosti primára príslušného oddelenia uskutočnený na začiatku odovzdávacieho konania.
7 | Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný.
V [●], dňa [●] | [5 empty] | ...................................................
[meno a priezvisko]
[obchodné meno / názov a funkcia]
[vlastnoručný podpis]
podľa bodu 15.2.3.1 súťažných podkladov

## ČASŤ 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | 3D elektromagnetický mapovací a alblačný systém s príslušenstvom a špeciálny zdravotnícky materiál
Časť 2 |  | Špeciálny zdravotnícky materiál
Dokument: |  | Príloha č. 12 SP/Príloha č. 1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu | identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
Položka č. 1 - Katéter |  | Merná jednotka | Min. | Max.
1. | Kompatibilita s časťou č.1
2. | Univerzálny, jednorazový katéter so schopnosťou aplikovať rádiofrekvenčnú energiu (RF) aj energiu pulzného poľa (PF) pre tvorbu širokoplošných lézií pri intervenčnej katétrovej liečbe srdcových arytmií vrátane príslušenstva. Katéter je osadený inovatívnou 9 mm konformnou mriežkovou špičkou, na ktorej je osadených 9 mini elektród zaisťujúcich presné monitorovanie teploty tkaniva v reálnom čase. Katéter je určený na dodanie ablačnej energie cez mriežkovú špičku za pomoci kompatibilného generátora a na elektro-anatomické mapovanie srdca pri využití uzavretých unipolárnych elektrogramov za pomoci kompatibilného 3D mapovacieho systému. Katéter je centrálne chladený fyziologickým roztokom použitím kompatibilnej preplachovej pumpy a umožňuje intrakardiálnu stimuláciu srdca. Príslušenstvo zahŕňa spojovací elektrický kábel, sadu preplachových hadičiek a sadu referenčných lokalizačných elektród.
3. | Počet mini elektród na špičke katétra | ks | 9 | -
4. | Počet centrálnych referenčných elektród v špičke katétra | ks | 1 | -
5. | Priemer tela katétru | Fr | 8 | -
6. | Priemer mriežkovej špičky katétra | mm | 9 | -
7. | Pracovná dĺžka katétru | cm | 115 | -
8. | Katéter umožňuje aplikáciu duálnej energie RF a PF cez nitinolovú ablačnú mriežku na špičke katétru.
9. | Katéter umožňuje mapovanie s vysokým počtom bodov a vysokým rozlíšením (HD) s využitím uzatvorených unipolárnych elektrogramov.
10. | 9 mini elektród na mriežke na špičke katétra pre presné monitorovanie teploty tkaniva v reálnom čase.
11. | Katéter využíva obojsmerné ovládanie so zakrivením D a F.
12. | Ovládač na rukoväti pre manažment mapovania.
13. | Magnetické snímače polohy na tele katétra pre vizualizáciu krivky.
14. | Centrálna irigácia fyziologickým roztokom.
15. | Príslušenstvo:
15.1 | Sada 4 ks preplachových hadičiek.
Položka č. 2 - Spojovací elektrický kábel |  | Merná jednotka | Min. | Max.
2. | Spojovací elektrický kábel
Položka č. 3 - Referenčné lokalizačné elektródy |  | Merná jednotka | Min. | Max.
3. | Sada 4 ks referenčných lokalizačných elektród (lokalizačná referenčná náplasť k mapovaciemu a alblačnému systému)
V [●], dňa [●] | [5 empty] | ...................................................
[meno a priezvisko]
[obchodné meno / názov a funkcia]
[vlastnoručný podpis]
podľa bodu 15.2.3.1 súťažných podkladov