OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Pozáručný servis a pravidelná údržba RTG prístrojov

Časť č.2

Pozáručný servis a pravidelná údržba digitálneho RTG prístroja Discovery XR565HD od výrobcu GE Healthcare

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval produkt konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že takýto produkt bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie produktu konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Dĺžka pozáručného servisu: 36 mesiacov

| Pozáručný servis a pravidelná údržba digitálneho RTG prístroja Discovery XR565HD od výrobcu GE Healthcare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Požiadavka na pozáručný servis a pravidelnú údržbu | Požadovaná hodnota | Požadujeme uviesť či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter |
| 1 | Rozsah servisných úkonov požadovaných v rámci pozáručného servisu a pravidelnej údržby: |  |  |
| 1.1 | Vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok predpísaných výrobcom zariadenia vrátane základných nastavení | min. 2x ročne |  |
| 1.2 | Kontrola bezpečnosti zariadenia | áno |  |
| 1.3 | Služba podpory s nepretržitou 24 hodinovou podporou | áno |  |
| 1.4 | Pravidelná kontrola kvality a parametrov obrazu | áno |  |
| 1.5 | Prevedenie zálohovania SW nastavenia a údržba lokálnej DB | áno |  |
| 1.6 | Služba vzdialeného prístupu (elektronická diaľková diagnostika), ak to prístrojová technika umožňuje | áno/nie |  |
| 1.7 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadení | aktualizácia zariadenia – update, ktorý bude kompatibilný s DICOM štandardom |  |
| 1.8 | Služby reaktívnej podpory - opravy porúch na zariadení | áno |  |
| 1.9 | Dodávka náhradného dielu - RTG žiariča v prípade zlyhania (1ks pre jeden RTG v priebehu trvania zmluvy) | áno |  |
| 1.10 | Dodávka náhradného dielu - plošného detektora v prípade zlyhania (2ks pre jeden RTG v priebehu trvania zmluvy) | áno |  |
| 1.11 | Dodávka náhradných dielov (okrem spotrebného tovaru) | áno |  |
| 1.12 | V cene budú zahrnuté všetky náklady a práce servisného technika spojené s opravami zariadenia vrátane servisných zásahov a preventívnych prehliadok | áno |  |
| 1.13 | Výkon pozáručného servisu a pravidelnej údržby zariadenia bude realizovaný prostredníctvom autorizované servisného technika | áno |  |
| 1.14 | V cene budú zahrnuté celkové cestovné náklady od výjazdu servisného technika na miesto určenia a späť a nebudú dodatočne účtované | áno |  |
| 1.15 | Elektrické revízie zariadenia vykonávané oprávnenou osobou | min. 1x ročne |  |
| 1.16 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia, pričom je v cene zahrnutá výmena náhradných dielov a ich likvidácia | áno |  |
| 2 | Podmienky vykonávania opráv a údržby: |  |  |
| 2.1 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | do 6 hodín od písomného nahlásenia poruchy v čase od 08:00 hod do 16:30 hod. |  |
| 2.2 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod. |  |
| 2.3 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod. |  |
| 2.4 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov | do troch pracovných dni od nástupu servisného technika na opravu resp. do 3 pracovných dní od potvrdenia cenovej ponuky na náhradný diel |  |
| 2.5 | Doba odozvy servisného technika cez službu na diaľku (ak to prístrojová technika umožňuje) | do 4 hodín od písomného nahlásenia poruchy v čase od 08:00 hod do 16:30 hod. |  |
| 2.6 | Dostupnosť prevádzky zariadenia - Uptime zariadenia | min. 95% |  |

Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

..........................................................

- meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača