Opis predmetu zákazky

Zdravotnícke prístroje a príslušenstvo – časť 3

Predmetom zákazky je zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia pre útvary MV SR.

CPV:  33100000-1 Zdravotnícke vybavenie, 33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely, 33141620-2 Lekárske kufríky, 33190000-8 Rôzne lekárske zariadenia a výrobky,

Záručná doba resp. exspiračná doba sa riadi podľa podmienok výrobcu, alebo dátumom spotreby (záručná, exspiračná doba) na dodávanom tovare, pričom predávajúci sa zaväzuje dodať tovar tak, aby záručná doba dodávaného tovaru mala min. 2 roky záruku, alebo exspiračná doba bola maximálna a najmenej 90 % z celkovej exspiračnej doby stanovenej výrobcom odo dňa prevzatia dodávaného tovaru na základe dodacieho listu, a mal vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami pri dodržaní podmienok distribúcie stanovených výrobcom tovaru. Dodaný tovar musí byť zabalený v originálnom nepoškodenom balení od výrobcu.

Súčasťou každej dodávky je návod na obsluhu (štítok/vonkajší obal produktu), ktorý musí byť v slovenskom alebo v českom jazyku. V prípade, ak súčasťou originálneho označenia zdravotníckej pomôcky nie sú údaje v slovenskom alebo českom jazyku, je možné označenie zdravotníckej pomôcky v slovenskom jazyku predložiť a na zdravotníckej pomôcke doplniť na samolepiacom štítku s písomným súhlasom výrobcu/autorizovaného zástupcu výrobcu v Európskej únii.

Ponúkaný produkt uchádzač v ponuke doloží odkazom na webovú stránku produktu, na ktorom bude obrázok ponúkaného výrobku a z ktorého musia byť zrejmé všetky technické parametre ponúkaného produktu vyžadované verejným obstarávateľom. Ak bude požadovaný link/webový odkaz na produkt v cudzom jazyku, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby súčasťou ponuky uchádzača bol úradný preklad do slovenského jazyka vo formáte PDF takejto web stránky produktu.

V prípade, ak  na web stránke výrobku nebudú uvedené všetky vyžadované parametre, prípadne webová stránka tovaru neexistuje, môže uchádzač v ponuke doručiť dokumentáciu vo formáte PDF (technický list, katalógový list a i.) v ktorej budú uvedené požadované technické parametre výrobku. Doručené dokumenty musia byť v súlade s bodom11 Súťažných podkladov.

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou pri dodávke rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky. V takom prípade môže uchádzač ponúknuť ekvivalentné (riešenie) v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO. Za ekvivalent sa považuje tovar, s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími, ako požadovaný.  V prípade ak uchádzač ponúkne ekvivalentný produkt (riešenie), verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovaného produktu (riešenia). Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje také riešenie, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky bez dodatočných nákladov.

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje taký, s ktorého prijatím alebo plnením by boli spojené a vyvolané ďalšie neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Výsledná cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace so zabezpečením dodávky na miesto dodania vrátane dopravných nákladov, vynesenie na miesto určenia, zapojenia a zaškolenia minimálne jedného pracovníka (pri položkách č. 18 – Mobilný EKG prístroj, č. 19 – Spirometer, č. 22 Vysokotlakový parný sterilizátor).

Zdravotnícke prístroje a príslušenstvo – časť 3

| P. č. | Druh tovaru | Opis predmetu zákazky - Minimálne požiadavky na predmet plnenia | Merná jednotka | Predpokl. množstvo za 48 mesiacov | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (doplní uchádzač) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Druh tovaru, výrobca, typové označenie, link/webový odkaz na produkt s obrázkom | Podrobný popis |
| 1 | Diagnostický prístroj CRP | Technické parametre imunofluorescenčného POCT analyzátora: • prenosný analyzátor s farebným dotykovým 7ʺ TFT LCD displejom • jednoduchý pracovný postup, ktorý sa prehľadne zobrazuje na displeji prístroja • hmotnosť: 2,5 kg +/- 0,2kg • rozmery: 200 x 240 x 200 mm +/-5 mm • zabudovaná tlačiareň • pamäť na 3 000 výsledkov • možnosť zadávania identifikačných údajov pacienta • možnosť pripojenia k LIS/NIS • záruka 5 rokov • možnosť analýzy v 2 módoch: štandardný – kvantitatívne a kvalitatívne analýzy (inkubácia v prístroji); len odčítanie – kvalitatívne analýzy (inkubácia mimo prístroja) • citlivá imunofluorescenčná analýza (FIA) • imunofluorescenčné testy značené európiom • uskladnenie všetkých reagencií pri izbovej teplote • QR kód obsahujúci všetky potrebné údaje (typ parametra, exspiráciu, šaržu, kalibračnú krivku) na každej reagenčnej platničke • zaškolenie obsluhy a aplikačná podpora zahrnutá v cene prístroja. Prístroj musí byť vyrábaný vo verzii s humánnym softvérom pre humánnu medicínu (9 ks) a pre veterinárnu medicínu s veterinárnym softvérom (1 ks). Humánna medicína: COVID-19 – antigén – výter z nosohltanu alebo z nosa; antigén + chrípka A/B (výter z nosa); Zápalové markery – CRP, PCT; Tumor markery – FOB kvantita; Diabetes - HbA1c, U-Alb; Kardiálne markery – Troponin I, NT-proBNP, CK-MB, hsCRP, D-dimér; Hormóny - TSH, beta-hCG, LH; Infekčné ochorenia - H. pylori Ag, C. difficile GDH, C. difficile Toxin A/B, Norovirus Ag, Rota/Adenovirus Ag, StrepA, Influenza A/B, RSV Ag, Adenovirus Ag, S. pneumoniae Ag, Legionella Ag, Lymská borelióza IgG/IgM, Dengue NS1 Ag FIA, Dengue IgM/IgG FIA, Zika IgM FIA, Chikungunya IgM/IgG FIA, Tsutsugamushi IgM/IgG FIA, Syphilis Ab FI Veterinárna medicína: Zápalové markery - cCRP; Pankreas - cPl (pankreatická špecifická lipáza); Obličky - SDMA; Kardiálne markery - cTroponin I, cNT-proBNP; Hormóny - TSH, T4, kortizol, progesteron; Koagulácia - D-dimér; Infekčné ochorenia - CCV, CDV, CPV, CPV/CCV, CHW | ks | 10 |  |  |
| 2 | CRP test kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Test CRP k diagnostickému prístroju CRP r. 1. Typ vzorky: krv. Objem vzorky: 5 μl rozsah merania: 1-150 mg/l Čas stanovenia: max. 3min. Počet testov v balení: 20 ks | bal | 50 |  |  |
| 3 | Test na detekciu antigenu SARS-CoV-2, chrípky A/B kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Test na detekciu antigenu SARS-CoV-2, chrípky A a chrípky B k prístroju CRP r. 1 Typ vzorky: výter Čas stanovenia: max. 20 min. Počet testov v balení: 25 ks | bal | 20 |  |  |
| 4 | Marker zvýšenej koagulačnej aktivity - D-dimér kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Špecifický marker zvýšenej koagulačnej aktivity, degradácie fibrínovej zrazeniny a nepriamy marker tvorby zrazenín Typ vzorky: kapilárna krv Objem vzorky: 10 μl Rozsah stanovenia: 0,05 – 10 mg FEU/l Čas stanovenia: max. 7 min. Počet testov v balení: 5 ks | bal | 10 |  |  |
| 5 | Test na krvácanie v stolici kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Citlivý marker na dôkaz mikroskopického krvácania v stolici, skríningový test kolorektálneho karcinómu Typ vzorky: stolica Objem vzorky: 3 kvapky Rozsah stanovenia: 25-1 000 ng/ml Čas stanovenia: max. 5 min. Počet testov v balení: 50 ks | bal | 10 |  |  |
| 6 | Test na glykovaný hemoglobín kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Špecifický marker na skríning diabetu a sledovanie účinnosti nastavenej terapie diabetu Typ vzorky: kapilárna krv Objem vzorky: 5 μl Rozsah stanovenia: 4 – 15% Čas stanovenia: max. 3 min. Počet testov v balení: 20 ks | bal | 10 |  |  |
| 7 | Test na Troponín I kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Test na troponín I ktorý je špecifickým markerom akútneho infarktu myokardu Typ vzorky: venózna krv Objem vzorky: 100 μl Rozsah stanovenia: 0,01 – 20 µg/l Čas stanovenia: max. 10 min. Počet testov v balení: 5 ks | bal | 10 |  |  |
| 8 | Test na NT-proBNP kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Test na NT-proBNP ktorý je citlivým a špecifickým markerom pre potvrdenie alebo vylúčenie diagnózy akútneho alebo akútne dekompenzovaného chronického zlyhania srdca Typ vzorky: venózna krv Objem vzorky: 100 μl Rozsah stanovenia: 50-25 000 pg/ml Čas stanovenia: max. 20 min. Počet testov v balení: 5 ks | bal | 10 |  |  |
| 9 | Veterinárny test na CRP kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Test na zápalový marker a marker rozsahu poškodenia tkaniva (rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie) pre psov Typ vzorky: sérum/plazma Objem vzorky: 5 μl Rozsah stanovenia: 10-200 mg/l Čas stanovenia: max. 5 min. Počet testov v balení: 10 ks | bal | 5 |  |  |
| 10 | Veterinárny test na cPL kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Test na senzitívny marker pancreatitídy pre psov Typ vzorky: sérum Objem vzorky: 25 μl Rozsah stanovenia: 50-2 000 ng/ml Čas stanovenia: max. 5 min. Počet testov v balení: 10 ks | bal | 5 |  |  |
| 11 | Veterinárny test SDMA kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Test na biomarker poškodenia obličiek, veľmi skorý záchyt poškodenia – pes, mačka Typ vzorky: sérum/plazma Objem vzorky: 100 μl Rozsah stanovenia: 10,00 – 100,00 µg/l Čas stanovenia: max. 11min. Počet testov v balení: 10 ks | bal | 5 |  |  |
| 12 | Veterinárny test na D-dimer kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Test na D-dimer ktorý je vysoko senzitívny marker trombózy, tromboembólie pre psov Typ vzorky: plazma Objem vzorky: 5 μl Rozsah stanovenia: 0,10 – 10,00 µg/ml Počet testov v balení: 10 ks | bal | 5 |  |  |
| 13 | Veterinárny test cProgesterne kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Test na biomarker cProgesterne slúžiaci na monitoring ovulácie a gravidity sučiek Typ vzorky: sérum Objem vzorky: 50 μl Rozsah stanovenia: 1,00 – 30,00 ng/ml Čas stanovenia: max. 15 min. Počet testov v balení: 10 ks | bal | 5 |  |  |
| 14 | Veterinárny test CDV kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Test na biomarker CDV – antigen Distemper virus – pes Typ vzorky: moč/sérum/plazma Objem vzorky: 2-3-kvapky do diluentu, nariedená vzorka 50 – 100 ul Rozsah stanovenia: semikvantívne vyšetrenie, cutt-index Čas stanovenia: max. 10min. Počet testov v balení: 10 ks | bal | 5 |  |  |
| 15 | Veterinárny test CPV/CCV ag kompatibilný s prístrojom v položke č. 1 | Test na antigen Parvo/Corona vírus - pes Typ vzorky: stolica Objem vzorky: rektálny ster do diluentu, vzorka 100 ul nariedenej vzorky Rozsah stanovenia: semikvantívne vyšetrenie, cutt-index Čas stanovenia: max. 10min. Počet testov v balení: 10 ks | bal | 5 |  |  |
| 16 | Reagenčná súprava na stanovenie CRP prístroja NycoCard READER II vlastníctva MV SR | Reagenčná súprava NycoCard® CRP Single Test 48T- reagenčná súprava na stanovenie CRP pomocou prístroja NycoCard READER II. Slúži na detekciu bakteriálnej alebo vírusovej infekcie. Výsledok analýzy za 2 minúty. Na testovanie stačí iba 5 μl vzorky. Obsah balenia : 48 testov + min. 48 kapilár. | bal | 10 |  |  |
| 17 | BIOPTRON lampa | Prístroj založený na princípe liečby polarizovaným svetlom využívajúcim elektromagnetické účinky na organizmus. Bioptron lampa je zdravotnícky prístroj, ktorý vďaka priemeru filtra 11 cm umožňuje ošetrovanie rôznych väčších plôch na tele. Aplikáciu liečby uľahčuje možnosť nastavenia výšky, otočná hlavica (360°), časovač či mierka na zaistenie dodržania odporúčanej vzdialenosti liečenej oblasti od prístroja. | ks | 2 |  |  |
| 18 | Mobilný EKG prístroj | Mobilný EKG prístroj 12-kanálový s dotykovým displejom pre kľudové aj záťažové EKG Displej zobrazuje 1, 3, alebo 12 kanálov súčasne Vnútorná pamäť na min. 80 ekg záznamov Výdrž akumulátora cca 8 hodín Rozmery: 80 x 85 x 25 mm ± 2mm Hmotnosť: max 180 g displej s rozlíšením: 240 x 320 Bezdrôtový prenos – WiFi možnosť sieťového zdielania dát možnosť prepojenia na ambulantný IS (GDT) možnosť prepojenia s NIS (GDT, HL7…) možnosť prepojenia na PACS (worklist, …) Balenie zahŕňa: software s vyhodnotením pomocou umelej inteligencie, samotný prístroj, dokovaciu stanicu, WiFi dongle, sadu elektród, pacientsky kábel, napájací kábel s magnetickým konektorom, adaptér na napájanie z el. siete. Súčasťou dodávky je zaškolenie zamestnanca a sprevádzkovanie zariadenia vrátane inštalácie softvéru | bal | 5 |  |  |
| 19 | Spirometer | Počítačový spirometer na funkčnú diagnostiku pľúc respektíve pre stanovenie spirometrických parametrov. parametre : schopnosť merať výdych dlhšie ako 15 sekúnd a objem väčší ako 8 litrov s presnosťou ±3 % alebo ±0,05 litrov v rozmedzí prietokov 0-15 l/s. Celkový odpor prúdenia vzduchu pri prietoku 14 l/s musí byť menší ako 1,5 cmH2O/l/s (0,15 kPa/l/s) princíp merania diferenčný tlak napájenie a pripojenie pomocou USB software v SR/ČR jazyku trendová analýza možnosť zapojenia do siete a zdieľanie výsledkov prenos dát cez rozhranie GDT/BDT bez nutnosti kalibrácie a dezinfekcie a používania bakteriálnych filtrov používanie jednorázových predkalibrovaných snímačov plná kontrola ATS/ERS kritérií, ako pri meraní, tak pri vyšetrení Pre/post analýza opakovaného vyšetrenia možnosť zobrazenia individuálnych trendov vybraných parametrov jednotlivého pacienta z rôznych vyšetrení Prístroj musí spĺňať štandardy ATS/ERS 2005 možnosť editácie protokolov podľa potrieb zákazníka export databázy pac. a výsledkov vyšetrení pac. do užívateľských SW pre ďalšie spracovanie a prezentácie (min. Excell, pdf) export grafov do pdf hmotnosť max 350g Obsah balenia : prístroj, kalibračná pumpa a 100 ks jednorazových spirometrických snímačov Súčasťou je aj zaškolenie a sprevádzkovanie každého dodaného zariadenia vrátane inštalácie softvéru | bal | 3 |  |  |
| 20 | Spirometrický snímač 100 ks k položke č. 19 | Jednorazový spirometrický snímač k prístroju spirometer r. 19, počet kusov v balení – 100 ks. | bal | 6 |  |  |
| 21 | Sterilizátor do ambulancie | Teplovzdušný sterilizátor určený do ambulancie s obj. od 20 do 60 l. Automatický ventilátor pre nútenú cirkuláciu vzduchu Tri sterilizačné programy Nerezový obal elektronické ovládanie teplotné rozmedzie: od 120 do 250 °C ± 20 °C Časovač: od 0 do 600 min. automatická kalkulácia času sterilizácie podľa nastavenej teploty digitálny displej na zobrazenie teploty a času vizuálny a akustický alarm pri prehriatí, poklese teploty, poruche sondy, poškodení vyhrievacieho telesa a výpadku elektrického prúdu bezpečnostný termostat horná zásuvka polohovateľná Balenie obsahuje: sterilizátor, dve nerezové zásuvky. | bal | 6 |  |  |
| 22 | Vysokotlakový parný sterilizátor (AUTOKLÁV) - (príprava pachových konzerv | Vysokotlakový parný sterilizátor (príprava pachových konzerv): jednodverová verzia integrovaný parný generátor alebo možnosť použitia pary z externého zdroja automatické dvere komora, ohrievací plášť a dvere sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele kryt je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele potrubie je vyrobené z nekorodujúcich materiálov min. 7" LCD farebný dotykový ovládací panel zabudovaná tlačiareň parametrov sterilizácie Min 1 validačný port, , ktorý umožní zavedenie min. 10 meracích senzorov celková kapacita komory: min 100 l nastaviteľný teplotný rozsah: 110 – 138 °C Set musí obsahovať: Nakladací a vykladací vozík celý vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, vzduchový ticho bežiaci kompresor, vnútorná výbava – košík a miska. Súčasťou dodávky je zaškolenie zamestnancov a sprevádzkovanie zariadenia | set | 1 |  |  |
| 23 | Dentálna jednotka | Dentálna jednotka je poháňaná zabudovaným bez-olejovým kompresorom. Hrebeň s nástrojmi obsahuje v štandardnej výbave: • trojcestnú striekačku • vysokootáčkovú turbínku s LED svetlom a s chladením priamo v hlavičke turbínky • nízkootáčkový priamy násadec so zabudovaným svetlom a chladením • uhlový nízkootáčkový násadec so zabudovaným svetlom a chladením • dentálny ultrazvukový piezoelektrický LED scaler • vrchná časť dentálnej jednotky je tvorená stolíkom, na ktorý sa pokladá samostatná nerezová umývateľná miska na nástroje • prístroj má zabudované 2 nádoby na vodu • Regulácia množstva vody scaler/rotačné nástroje separátne potenciometrom • Digitálny panel v prednej časti prístroja - regulácia otáčok mikromotora, výkonu scalera, zapnutie/vypnutie svetla, zapnutie/vypnutie vody, spätný chod mikromotora • Pamäť mikromotora nastaviteľné 2 režimy • Spustenie nástroja: nožný spínač s reguláciou. Súčasťou je: Zabudovaná polymerizačná lampa s maximálnou svietivosťou 1230 mW/cm² a 3 pracovnými režimami: kontinuálny, postupný a pulzný. Spektrum 385 – 515nm vhodné na polymerizáciu širokého spektra fotokompozitov a materiálov používaných v stomatológii. Autoklávovateľný svetlovod pri teplote 134º C a tlaku 0,20 MPa - 0,23 MPa. - pracovný čas: 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 23 s, 25 s, 30 s, 35 s alebo 40 s - spektrum 385 – 515 nm - svietivosť: 1 000 mW/cm² – 1 230 mW/cm² Ejektorová odsávačka k dentálnej jednotke Štartovací set vrtákov, diamantovej frézy, oleja na čistenie prac. násadcov, leštiace kalichy a pasta profylaktická 2x mikromotor, peristaltická pumpa Všetky nástroje dodávané s dentálnou jednotkou sú napájané jednoduchým systémom rýchlo spojky, čo výrazne uľahčuje údržbu nástrojov a zvyšuje životnosť prístroja. | bal | 1 |  |  |
| 24 | Kombinovaná ortopedická vŕtačka a píla | Set obsahuje: Telo - kanylované Jacobs nástavec, rýchlo posuvný nástavec pre K-dráty, nástavec pre rychloupínateľné vrtáky, oscilačnú pílu + 2 čepele, nabíjačka, 2 batérie, uťahovací kľúč, kufrík. Technické parametre: bezuhlíkový motor plynulé nastavenie otáčok 0 -1 100 ot/min u vŕtacích nástavcov 0 – 16 000 kmitov u píly 2,02 Ah Li-On batéria bez pamäťového efektu pracovné napätie: 7,4 V sterilizovateľná v autokláve na 138° (bez batérie) | set | 1 |  |  |
| 25 | Sterilizačné puzdro ku kombinovanej ortopedickej vŕtačke a píle k položke č. 24 | Sterilizačné puzdro pre vŕtačku k položke č. 24 2 vrstvy – pre telo vŕtačky a ostatné príslušenstvo vhodné pre základnú sterilizáciu a dezinfekciu | ks | 1 |  |  |
| 26 | Štandardný vrták pre Ortopedickú vŕtačku a pílu – sada k položke č. 24 | Štandardný vrták s upínaním pomocou uťahovacieho kľúča k položke r. 24 Priemer vrtákov 1,5 x 115 mm 2,0 x 115 mm 2,5 x 150 mm 2,7 x 150 mm 2,8 x 150 mm 3,2 x 150 mm | sada | 2 |  |  |
| 27 | Rýchloupínací vrták pre Ortopedickú vŕtačku a pílu – sada k položke č. 24 | Rýchloupínací vrták k položke č. 24 s AO rýchlospojkou Priemer vrtákov 1,5 x 110 mm 2,0 x 120 mm 2,5 x 150 mm 2,7 x 165 mm 2,8 x 165 mm 3,2 x 165 mm | sada | 2 |  |  |
| 28 | Ultrasonografický prístroj | – Vysoko pevné a odolné vyhotovenie, výrobok musí spĺňať parametre podľa normy EN 60601-1 a normy EN 60601-2-37 – Veľký 21,5ʺ HD farebný monitor so stranovým a výškovým nastavením – 9,9 ʺ dotykový LCD panel na ovládanie, výškovo nastaviteľný – Veľmi ľahko čistiteľný – jednoduché čistenie a dezinfekcia konzoly a sond pomáha predchádzať možným infekciám (odnímateľné ovládacie komponenty, ľahko uzamykateľné kontrolky dotykového panela, umývateľná klávesnica, vyberateľný vzduchový filter) – Výškovo nastaviteľná konzola prístroja – Predné umiestnenie konektorov na sondy pre jednoduchší prístup, 4 aktívne porty – Kompaktný kolieskový vozík na presun USG konzoly po priestore – Široké spektrum pripojenia rôznych typov sond – WHIZZ – jednotlačidlová dynamická obrazová optimalizácia – SRI – redukcia speklov v obraze – Kvalitné a citlivé zobrazenie vo všetkých módoch – Integrovaná pacientská databáza – RAW údaje vrátane možnosti ukladania obrázkov a slučiek na integrovaný disk – Možnosť 3D/4D zobrazenia – Výkonný farebný CFM, PDI doppler – Možnosť dokúpiť CW doppler, kontinuálny doppler, anatomický M-mód, tkanivový doppler, B-FLOW nedoplerovské meranie prietokov, panoramatické zobrazenie, vizualizácia ihly, STRAIN softvér pre elastografiu, nožný spínač, modul pre EKG, artikulačné rameno pre monitor, termotlačiareň, integrovaný ohrievač gélu Súčasťou prístroja sú dve sondy: mikrokonvexná sonda: frekvencia : 4,2 – 10 HHz, vyšetrovacia plocha: 16,9 x 21,2 mm, FOV 128° konvexná sonda: frekvencia 2 – 5 HHz, vyšetrovacia plocha : 18,3 x 66,2 mm, snímací uhol FOV 58° fr | bal | 1 |  |  |