## Popis
Simulačná výučba – Simulátory pre simulačné centrum ČASŤ 5 - Podrobný opis predmetu zákazky a cenová ponuka
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
V tabuľke prosíme o vyplnenie len bielych políčok!!!
Predmet zákazky: Simulačná výučba - simulátory pre simulačné centrum
P.č. | Názov položky | Opis položky - minimálne požiadavky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH (Eur) | Celková cena bez DPH (Eur) | Druh/označenie tovaru, typ, katalógové číslo | Poznámka
1 | 1A38 Imunologický analyzátor | Prenosný kvantitatívny imunologický analyzátor pre ambulantné použitie na rýchlu a presnú kvantitatívnu detekciu vybraných biomarkerov pomocou optoelektronickej fluorescenčnej technológie. Detegovanie min. nasledovných markrov: CRP (C-reaktívny proteín), FOB (skryté krvácanie v stolici), Strep A (streptokok skupiny A), D-dimér, NT-proBNP, Troponín I z biologického materiálu ako kapilárna krv, venózna krv (sérum/plazma), moč, výter (napr. z nosohltana) Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Metóda: fluorescenčná imunoanalýza (FIA) poskytujúca výsledok do max.15 min s pamäťou min. 3000 výsledkov, Identifikácia pacienta: možnosť zadania ID manuálne alebo cez čítačku čiarových kódov Farebný dotykový displej s intuitívnym ovládaním v slovenskom alebo anglickom jazyku Bluetooth (verzia min. 4.0) Kompatibilita s Android/iOS zariadeniami Vstavaná lítiová batéria, adaptér Rozmery: max. 170 x 80 x 40 mm Hmotnosť: max. 0,5 kg Odolný plastový kryt Prevádzková teplota: v rozsahu min. 10–30 °C Skladovanie testovacích kaziet pri izbovej teplote Napájací adaptér a štartovací balíček testov | kus | 1 |  | 0
2 | 1A39 Multiparametrové POCT analyzátory | Multiparametrový reálny POCT analyzátor s fluorescenčnou imunoanalýzou pre rýchlu a presnú diagnostiku v ambulantnom prostredí pomocou fluorescenčnej imunoanalýzy (FIA). Možnosť testovania viacerých parametrov z rôznych typov vzoriek v zmysle kvantitatívnej aj kvalitatívnej analýzy z kapilárnej krvi, venóznej krvi, moču, výteru (napr nosohltana) s kalibračným setom Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Kapacita: 1 test súčasne, rýchlosť analýzy: výsledok do max. 15 minút v závislosti od testu. Pamäť: min. 3 000 výsledkov, Identifikácia pacienta: možnosť zadania ID pacienta manuálne alebo pomocou čítačky čiarových kódov. Automatická detekcia testovacej kazety pomocou 2D kódu. Min. 7" farebný dotykový displej s intuitívnym ovládaním v slovenskom alebo anglickom jazyku Pripojenie k LIS (Laboratory Information System) – protokol HL7 v2.6 / POCT1-A. USB porty pre pripojenie klávesnice, myši, čítačky čiarových kódov. AC/DC adaptér (100–240 V, 50/60 Hz). Možnosť prevádzky z batérie (voliteľné alebo podľa modelu). Max. rozmery: 250 × 300 × 250 mm (Š × H × V). Hmotnosť: max. 3 kg. Odolný plastový kryt. Prevádzková teplota: min.10–30 °C. Skladovanie testovacích kaziet pri izbovej teplote. Štartovací balíček testov Kompatibilita s Android/iOS zariadeniami | kus | 2 |  | 0
3 | 2A48 USG prístroj vreckový | Prenosný, bezdrôtový ultrazvukový prístroj s duálnou sondou, kompatibilný s mobilným zariadením Android/iOS so zobrazovacím režimom B-mode, M-mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed-wave Doppler. Napájaný integrovanou batériou s výdržou minimálne 50 minút nepretržitého skenovania, USB-C alebo bezdrôtovým nabíjaním, dobitie do max.90 minút. Technické vlastnosti a ďalšie špecifikácie Prenos dát: Wi-Fi alebo Bluetooth, možnosť ukladania do cloudu alebo exportu cez USB. Ochrana: Odolnosť voči vode a prachu minimálne IP67, dezinfikovateľné povrchy. Certifikácia: CE značka, súlad s MDR (EU 2017/745). 2. Sondy (duálna alebo výmenné sondy) Zariadenie musí obsahovať duálnu sondu alebo dve samostatné sondy s nasledujúcimi parametrami: a) Konvexná (abdominálna) sonda, frekvenčný rozsah: 2 – 6 MHz, zobrazovacia hĺbka: min. 30 cm, počet elementov: min. 192, Zorné pole: min. 70° Použitie: abdominálne, pôrodnícke, gynekologické, pľúcne, FAST vyšetrenia b) Lineárna sonda, frekvenčný rozsah: 3 – 13 MHz, zobrazovacia hĺbka: min. 7 cm počet elementov: min. 192 Použitie: cievne, muskuloskeletálne, povrchové štruktúry, pediatria, intervenčné výkony Obrazová kvalita a spracovanie Dynamický rozsah: min. 160 dB Postprocessing: adaptívna redukcia šumu, zvýraznenie hrán, perzistencia Automatizované funkcie: TGC (Time Gain Compensation), detekcia kontaktu s pacientom, zvýraznenie ihly Vzorkovacia frekvencia: min. 60 MHz pri 14-bitovom rozlíšení Užívateľské rozhranie a ovládanie Ovládanie: cez mobilnú aplikáciu s intuitívnym rozhraním Funkcie: zmrazenie obrazu, zoom, nastavenie hĺbky, zisku, dopplerovské brány, korekcia uhla Podpora predvolieb: automatické nastavenia podľa typu vyšetrenia Kompatibilita a integrácia: Podpora exportu: DICOM, JPEG, MP4, Možnosť cloudového úložiska, Integrácia s nemocničnými systémami: PACS, RIS | kus | 2 |  | 0
SPOLU | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: V prípade, že sú v položkách uvedené kódy tovaru, referenčné názvy - konkrétne typy, komerčné typy a pod. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), je možné ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentný druh tovaru, spĺňajúci minimálne požiadavky opisu položky (pokiaľ nie je v opise uvedené inak).
Súčasťou dodania všetkých položiek musí byť dovoz, montáž, zaškolenie, návod na prácu/obsluhu v slovenskom/českom jazyku, záručný servis (záruka min. 24 mesiacov).
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Meno a priezvisko osoby zodpovednej osoby za vypracovanie ponuky:
Podpis: