Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Sonografický prístroj

| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH |  |
|  | Sadzba DPH |  |
| 1. | Cena za celý predmet zákazky v € s DPH |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

| Meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

- sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;

- všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;

- vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku

- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Sonografický prístroj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My .................... (doplniť názov uchádzača), čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 4 zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- sme neposkytli a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,

- sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html.

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 4 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Sonografický prístroj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

My ........................... (doplniť názov uchádzača) týmto vyhlasujeme, že poznáme § 32 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom sa o.i. uvádza:

„Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:“

- § 32 ods. 1 písm. a)

„nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.“

- § 32 ods. 7

„podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania.“

- § 32 ods. 8

„Za osobu podľa § 32 ods. 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa § 32 ods. 7

a)  vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,

b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,

c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo

d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.“

Týmto vyhlasujeme, že

- inými osobami ako osobami podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sú podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní nasledovné osoby:   *

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

(doplniť mená a priezviská týchto iných osôb)

a vyššie uvedené osoby neboli právoplatne odsúdené za trestné činy uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

- nemáme vedomosť o iných osobách (osoby podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní) ako osobách podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.     *

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

V ................................., dňa ..............................

*  záujemca vyberie jednu z možností

# Príloha č. 5 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj

| P.č. | Technická špecifikácia - sonografický prístroj | Parametre | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | USG prístroj | typ prístroja |  |
| 1.1 | OLED alebo QLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením | Áno |  |
| 1.2 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 22" |  |
| 1.3 | Rozlíšenie obrazovky monitora | min. 1920x1080 px |  |
| 1.4 | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | min. 20 cm |  |
| 1.5 | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | min. +/- 30° |  |
| 1.6 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 – 22MHz |  |
| 1.7 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm |  |
| 1.8 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 TB |  |
| 1.9 | Ovládanie pomocou trackballu | áno |  |
| 1.10 | Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja | áno |  |
| 1.11 | USB 3.0 porty | min. 2 |  |
| 1.12 | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | min. 4 |  |
| 1.13 | Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát | áno |  |
| 1.14 | Integrovaný ohrievač gélu | áno |  |
| 1.15 | LAN pripojenie min. 1Gbit | áno |  |
| 1.16 | Video výstupy HDMI, DVI, DP min. 1.4 | áno |  |
| 1.17 | WiFi modul | áno |  |
| 2. | Pracovné režimy |  |  |
| 2.1 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |
| 2.2 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
| 2.3 | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov | áno |  |
| 2.4 | Fareb. mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno |  |
| 2.5 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno |  |
| 2.6 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno |  |
| 2.7 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line | áno |  |
| 2.8 | CW doppler | áno |  |
| 2.9 | Tissue Doppler Imagine | áno |  |
| 2.10 | Harmonické zobrazenie | áno |  |
| 2.11 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |
| 2.12 | Vyšetrenie kompresnou elastografiou vrátane kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde | áno |  |
| 2.13 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |
| 2.14 | Dual Live zobrazovací mód | áno |  |
| 2.15 | Simultánne duálne zobrazovanie B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase | áno |  |
| 2.16 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |
| 2.17 | Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde pomocou lineárnej (prsná žľaza, štítna žľaza) a abdominálnej sondy (stupeň fibrózy pečeňového parenchýmu) | áno |  |
| 2.18 | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde | áno |  |
| 2.19 | Elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátane kvantifikačnej analýzy na lineárnej sonde | áno |  |
| 2.20 | Elastografia sa požaduje na konvexných a lineárnych sondách | áno |  |
| 2.21 | Možnosť aktívnej elastografie v 3D zobrazení (3D elastografia) | áno |  |
| 2.22 | Elastografia aktívna pri fúzii obrazov s CT/MRI | áno |  |
| 2.23 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |
| 2.24 | Duplexné zobrazenie v reálnom čase | áno |  |
| 2.25 | Triplexné zobrazenie v reálnom čase | áno |  |
| 2.26 | Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke | min. 30 s |  |
| 2.27 | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu – zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod | áno |  |
| 2.28 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno |  |
| 2.29 | Mikrovaskulárne zobrazenie (Microvascular flow imaging) | áno |  |
| 3. | Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |
| 3.1 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy | áno |  |
| 3.2 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | áno |  |
| 3.3 | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D) | áno |  |
| 3.4 | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) a trasovanie cievnej steny v reálnom čase | áno |  |
| 3.5 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno |  |
| 3.6 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské meranie | áno |  |
| 3.7 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.avi, DICOM 3.0 | áno |  |
| 3.8 | Softvér na hodnotenie steatózy pečene (Attenuation Index v dB/cm/MHz) | áno |  |
| 3.9 | Softvér na meranie hepatorenálneho indexu | áno |  |
| 3.10 | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva | áno |  |
| 3.11 | Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky | áno |  |
| 3.12 | Fúzia živého USG obrazu s 3D dátami získanými z kontrastného echa | áno |  |
| 3.13 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov | áno |  |
| 3.14 | Technológia umožňujúca automatickú fúziu dát z CT/MR so živým USG obrazom | áno |  |
| 3.15 | Softvér pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov | áno |  |
| 3.16 | Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie | áno |  |
| 3.17 | Softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou | áno |  |
| 3.18 | Zobrazenie cirkulačne atypických tokov | áno |  |
| 3.19 | Fúzia živého USG obrazu s 3D dátami získanými z kontrastného echa | áno |  |
| 3.20 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno |  |
| 3.21 | Možnosť dodatočne dovybaviť prístroj plnou SW výbavou abdominálnych, mamodiagnostických a vaskulárnych vyšetrení a meraní s AI, dostupných od výrobcu | Áno |  |
| 4. | Doplnková výbava a príslušenstvo: Sondy |  |  |
| 4.1 | Lineárna sonda – pre vyšetrenie periférnych ciev vrátane CEUS s frekvenčným rozsahom min. 3-11 MHz | áno |  |
| 4.2 | Lineárna sonda – pre vyšetrenie mäkkých tkanív (prsná žľaza, štítna žľaza) umožňujúca vyšetrenie elastografiou; s frekvenčným rozsahom min. 5-13 MHz a veľkosťou min. 50mm | áno |  |
| 4.3 | Konvexná sonda pre vyšetrenie abdomenu vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra pre punkcie pod USG kontrolou, možnosťou CEUS vyšetrenia a vyšetrenia elastografiou | áno |  |
| 4.4 | Lineárna sonda vysokofrekvenčná – pre vyšetrenie ciev a malých častí s frekvenčným rozsahom min. 4-20 MHz | áno |  |
| 5. | Súčasťou dodávky predmetu zákazky bude doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, odovzdanie dokumentácie a bezplatné zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu. | áno |  |