Všeobecný opis

Jedná sa o laboratórnu chladničku (ďalej len „zariadenie“), ktorá slúži pre bezpečné, stabilné a hygienické uskladnenie biologických vzoriek, chemikálií, reagencií, liekov, vakcín a ďalšieho citlivého laboratórneho materiálu. Vlastnosti a minimálne funkčné požiadavky sú stanovené tak, aby chladnička zabezpečovala ochranu uložených látok pred zhoršením kvality, kontamináciou alebo stratou účinnosti v dôsledku nesprávnych teplotných podmienok. Zariadenie je určené na uskladnenie očkovacích látok, ktoré slúžia na prevenciu prenosných ochorení v podmienkach Ministerstva vnútra SR.

Minimálne technické požiadavky na zariadenie

- vonkajšie rozmery zariadenia musia by max. 2200x720x850 mm (VxŠxH),

- musí zabezpečovať rovnomerné chladenie pomocou dynamického chladiaceho systému,

- zariadenie musí umožňovať automatické odmrazovanie,

- musí byť vybavené vonkajším displejom teploty,

- úžitkový objem zariadenia musí byť minimálne 430 l a maximálne 480 l,

- riadenie zariadenia musí byť elektronické,

- zariadenie sa musí ovládať prostredníctvom tlačidiel alebo dotykového displeja,

- zariadenie umožňuje nastavenie teploty po 0,1 ℃,

- musí mať optický a akustický výstražný signál pri poruche,

- musí mať funkciu alarmu výpadku siete,

- musí spĺňať požiadavky na spotrebiče určené na skladovanie liekov podľa normy DIN-13277,

- musí spĺňať požiadavky na skladovanie produktov citlivých na teplotu podľa normy IEC 61010-2-011,

- rozsah teploty chladiacej časti musí byť min. od 2 °C do min. +8 °C,

- maximálna fluktuácia teploty nesmie presiahnuť 1,5 °C,

- zariadenie musí byť vybavené výškovo nastaviteľnými policami s nosnosťou minimálne 10 kg,

- zariadenie musí byť vybavené plnými dverami (bez presklenia) s uzamykateľným zámkom,

- smer otvárania dverí zariadenia musí byť vymeniteľný.

Všeobecné požiadavky

Dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku musí obsahovať:

- návod na obsluhu, opravy a údržbu,

- technický popis,

- záručné podmienky.

Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K návrhu je potrebné predložiť:

- potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií,

- príslušné certifikáty preukazujúce splnenie medzinárodných a slovenských technických noriem, alebo čestné vyhlásenie o príslušnej certifikácií vystavené autorizovanou osobou s uvedením čísla osvedčenia o zhode (napr. STN, EN, ISO, DIN, IEC a pod.).

Dodávajúci zabezpečí dodanie na miesto určenia, vyloženie, vynesenie, inštaláciu a zaškolenie obsluhy. Dodávajúci je povinný si plniť ďalšie príslušné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. záručná doba).