## nitril-prodlo.
příloha č. 3 - technická specifikace zboží
Část 3 - Rukavice vyšetřovací nitrilové - prodloužené
Položka č. | Název zboží | Účel použití dle norem a směrnic ES certifikáty, fyzikální vlastnosti | Technické parametry, základní specifikace | Splnění požadovaného tech. parametru a základní specifikace ANO x NE (každý účastník doplní do tabulky ano či ne, podle toho, zda je požadavek splněn)
3.1. | nitrilové prodloužené velikost S | * ČSN EN 455 - část 1 až 4 * ČSN EN 420 + A1 * ČSN EN ISO 374 - část 1, 4, 5 * ČSN EN 16523-1 + A1 * Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích * Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích - kategorie III * síla při roztržení ≥ 6 N * AQL 1,5 nebo nižší * délka rukavice (střední hodnota) ≥ 265mm * množství zbytkového pudru ≤ 2 mg / rukavice | Materiál rukavice - nitril butadien. Bez latexových proteinů, bez pudru. Rovné prsty, pravolevé. Manžeta s rovnoměrně zesíleným lemem. Mikrodrsná úprava povrchu s texturou prstů pro lepší úchop mokrých nebo suchých předmětů. Barva rukavice - né černá. Snadná manipulace, při nasazování se netrhají. Při práci nedochází k perforaci rukavice. Rukavice nesmí být slepené. Při vytahování z krabičky by nemělo vypadnout větší množství než je požadované množství. Rukavice musí mít dotekovou citlivost, nepropustné, hypoalergenní, dostatečně pružné a elastické. Odolnost vůči dezinfekčním roztokům, chemikáliím, patogenům. Jednorázové použití, nesterilní. Rukavice jsou uložené v papírové krabici, boxu s otvorem, který lze snadno otevřít. Na krabici jsou uvedené všechny potřebné piktogramy dle norem.
3.2. | nitrilové prodloužené velikost M
3.3. | nitrilové prodloužené velikost L
3.4. | nitrilové prodloužené velikost XL