# Príloha č. 5 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj

Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM

|  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základné technické parametre | 1 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 22" |  |
|  | 2 | Dynamický rozsah | min. 300 dB |  |
|  | 3 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 20 MHz |  |
|  | 4 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm |  |
|  | 5 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 0,5 až 20 mm |  |
|  | 6 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 T |  |
|  | 7 | USB porty 3.0 | min. 4 |  |
|  | 8 | Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu | min. 20 cm |  |
|  | 9 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |
|  | 10 | Počet portov pre zapojenie sond | min. 4 |  |
|  | Pracovné režimy |  |  |  |
|  | 11 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |
|  | 12 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
|  | 13 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno |  |
|  | 14 | Farebné mapovanie prietokov | áno |  |
|  | 15 | Nedopplerovské farebné mapovanie - uhlovo nezávislé a bez vplyvu na PRF | áno |  |
|  | 16 | Zobrazenie nedopplerovskými metódami s možnosťou zobrazenia orientácie toku | áno |  |
|  | 17 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla | áno |  |
|  | 18 | Harmonické zobrazenie | áno |  |
|  | 19 | Rekonštrukcia dopplerovskej krivky po zamrazení z farebného mapovania | áno |  |
|  | 20 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |
|  | 21 | SW pre CEUS - vyšetrenie kontrastnou látkou | áno |  |
|  | 22 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |
|  | 23 | Automatická elektronická fokusácia v celom rozsahu - bez potreby nastavovania fokusačného bodu | áno |  |
|  | 24 | Shear-wave elastografia umožňujúca kvantifikáciu | áno |  |
|  | Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  |
|  | 25 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno |  |
|  | 26 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno |  |
|  | 27 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) a reporty | áno |  |
|  | 28 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |
|  | 29 | Možnosť zobrazenia počtu už prevedených meraní pre každý parameter | áno |  |
|  | 30 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno |  |
|  | 31 | Spôsob pripojenia prístroja do počítačovej siete kupujúceho musí predávajúci konzultovať s IT administrátormi kupujúceho minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky | áno |  |
|  | 32 | Ak bude predávajúci požadovať vzdialenú správu dodaného prístroja, musí spĺňať zmluvne definované podmienky na plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktoré bližšie upravujú zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov kupujúceho. | áno |  |
| Požadované sondy | 33 | 1. Konvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 1-5,5 MHz, počet elementov min. 192 | áno |  |
|  | 34 | 2. Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom 5-18 MHz, počet elementov min. 192, plocha zobrazenia min. 35 mm | áno |  |
|  | 35 | 3. Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom 2,5 - 9 MHz, počet elementov min. 192, plocha zobrazenia min. 35 mm | áno |  |
| Ostatné požiadavky | 36 | Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný | áno |  |
|  | 37 | Záruka na prístroj a príslušenstvo min. 24 mesiacov | áno |  |
|  | 38 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované s prístrojom, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené | áno |  |
|  | 39 | Požiadavka na certifikovaného servisného technika. | áno |  |
|  | 40 | Odborné zaškolenie certifikovaným aplikačným špecialistom (servisným technikom) výrobcu prístroja min. v dĺžke 3 hodiny | áno |  |
|  | 41 | Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom alebo českom jazyku | Áno |  |
|  | 42 | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s dodaním prístroja, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto určenia, inštalácie, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja do určených priestorov, uvedením do prevádzky, odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom (servisným technikom) výrobcu prístroja, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k prístroju na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie. | Áno |  |
|  | 43 | Služba na diaľku - pripojenie predávajúceho k prístroju na diaľku ak to prístroj umožňuje. | Bez preferencie uveďte: áno / nie |  |