## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | Bed side ABR analyzátor
počet: |  |  | 1
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Bed side ABR analyzátor | 1 | Minimálne 15 priamo meraných parametrov vrátane hemoglobínu | áno
|  | 2 | Možnosť merania všetkých parametrov z jednej vzorky | áno
|  | 3 | IVD schválený typ vzorky: plná krv a dialyzát pri všetkých meraných a počítaných parametroch, pre meranie pH aj pleurálna tekutina | áno
|  | 4 | Stanovenie do cca 60 s. | áno
|  | 5 | Výkon min. 30 vzoriek za hoidnu | áno
|  | 6 | Maximálny objem vzorky v kapiláre pre stanovenie všetkých dostupných parametrov analyzátora: 100 μl | áno
|  | 7 | Možnosť zachytávať zrazeniny pomocou jednoduchého, jednorazového, bezúdržbového zachytávača zrazenín ( bez procesov "clot managementu" ako je preplach a údržba elektród v prípade záchytu zrazeniny) | áno
|  | 8 | Integrované 3 hladiny kontrol kvality denne | áno
|  | 9 | Automatická kalibrácia | áno
|  | 10 | Roztoky uložené v jednom balení roztokov - uzatvorený systém odpadu | áno
|  | 11 | Aktivita (doba použiteľnosti) reagenčnej kazety po vložení do analyzátora: min. 25 dní pre všetky veľkosti kaziet | áno
|  | 12 | Kazetový systém detekcie parametrov v jednej meracej kazete | áno
|  | 13 | Elektródy súčasťou meracej (reagenčnej) kazety | áno
|  | 14 | Vstavaná batéria pre min. udržanie údajov v kazete po dobu cca 1 hod v prípade výpadku elektr. Energie | áno
|  | 15 | Zabudovaná (interná) čítačka čiarových kódov | áno
|  | 16 | Štandardné pripojenie zariadenia do LIS,NIS | áno
|  | 17 | Možnosť vzdialenej správy zariadenia pre 24 hod servis | áno
|  | 18 | Bezúdržbová prevádzka | áno