## Terapeutický RTG
Opis technicko - medicínskych parametrov a vlastností
| Verejný obstarávateľ/Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín |  | Príloha č. 2 SP / Zmluvy
Predmet zákazky/Zmluvy: Terapeutický RTG prístroj na ortovoltážnu terapiu
Uchádzač/Dodávateľ: názov, sídlo, IČO................................................................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia: ................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ: ........................................................................................................................................................................................................
Terapeutický RTG prístroj na ortovoltážnu terapiu
I. Technické špecifikácie RTG generátora
Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / iná požiadavka |  | Podmienka | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia / návrh na plnenie predmetu zákazky
1 | Prístroj je určený pre liečbu degeneratívnych a zápalových ochorení pohybového aparátu, zápalových ochorení kože, na prevenciu osifikácie po TEP, povrchové tromboflebitídy, gynekomastia, dupuytrenové kontraktúry a liečbu kožných nádorov | áno
2 | výkon | min. 3 kW
3 | stabilita napätia a prúdu z nastavenej hodnoty | min. 0,1 %
4 | reprodukovateľnosť' napätia a prúdu | min. 0,1 %
5 | presnosť napätia | min. 2 %
6 | presnosť prúdu | min. 1 %
7 | napätie na röntgenke v rozsahu | min. 40 - 300 kV
8 | prúd pre röntgenku v rozsahu | min. 0 -30 mA
9 | predvolené klinické energie - počet | min. 7
10 | chladenie: voda-voda alebo voda-olej | áno
II. Kódované aplikátory
11 | Kódované aplikátory | min. 12 ks
12 | z toho kruhové s priemerom od 3 cm | min. 3 ks
13 | z toho pravouhlé - štvorcové a obdĺžnikové s dĺžkou strany do 20 cm | min. 8 ks
14 | Kódovací systém: na jednoznačnú identifikáciu filtrov a aplikátorov | áno
15 | Kódované klinické filtre | min. 7 ks
16 | Kódovaný zahrievací filter | min. 1 ks
III. Ostatné požiadavky
17 | Rozsah HVL 1 pre klinické použitie | od max 1,5 mm Al do min 3,0 Cu
18 | Napájanie elektrickou energiou 230/50 V/Hz | áno
19 | Dozimetria: kompletná dozimetria pre mäkké žiarenie kompatibilná s dozimetriou pracoviska (ionizačná komora na mäkké žiarenie, konektor pripojiteľný k elektromeru „IBA DOSE 1“ fantóm pre spätný rozptyl) | áno
20 | Ochrana pred žiarením: núdzový spínač, dverný kontakt, kódovanie filtrov a aplikátorov | áno
IV. Ovládacia konzola
21 | automatická štartovacia procedúra | áno
22 | pracovné režimy, fyzikálny a liečebný | áno
23 | dvojkanálový monitorovací systém obsahujúci systém pre monitorovanie dávky | áno
24 | záložný časový spínač | áno
V. Statív
25 | stropné ukotvenie | áno
26 | systém s elektromagnetickými brzdami | áno
27 | ako súčasť sa požaduje dodávka a inštalácia stropnej nosnej konštrukcie | áno
28 | v prípade potreby, ak dodávateľ' požaduje ako súčasť dodávky, vypracovať statický posudok pre priestory, kde bude RTG prístroj inštalovaný | áno
29 | stupne rotácie lampy: okolo osi horizontálneho ramena röntgenky a okolo osi kolmej k osi ramena röntgenky | áno
30 | pohyby: vo vertikálnom, longitudinálnom a transverzálnom smere | áno
VI. Príslušenstvo
31 | polohovateľné ožarovacie lôžko — elektricky ovládané, brzdené kolieska | áno
32 | kamerový a komunikačný systém medzi ožarovňou a ovládacou miestnosťou | áno
VII. Terapeutický RTG prístroj
Požiadavky súvisiace s dodaním predmetu zákazky |  | Podmienka | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
33 | Odborná skúška zariadenia - elektrorevízia | áno
34 | Odborné skúšky RTG zariadení v súlade s legislatívou (akceptačné sk., preberacia skúška) | áno
35 | Dokumentácia potrebná pre ÚVZ SR - povolenie prevádzky RTG zariadenia | áno
36 | Vypracovanie technologického a stavebného projektu, projekt radiačnej ochrany, dokumentácia potrebná pre ÚVZ SR na povolenie RTG zariadenia na prevádzku. Dodávka a inštalácia terapeutického RTG, dodávka a inštalácia stropnej nosnej konštrukcie. | áno
37 | Požiadavka je na nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar | áno
38 | Splnenie podmienok §76,§114,§115,§116 Zákona NR SR č.87/2018 Z. z. v aktuálnom znení | áno
39 | V závislosti na vybranom technickom riešení, neuvedených všetkých technických parametrov v technickej špecifikácii, požadujeme splnenie parametrov podľa Prílohy č.6, časť C.3. k Vyhláške MZ SR č.101/2018 Z.z. | áno
40 | Záručná doba | min. 24 mesiacov
41 | Prepojenie so súčasným objednávacím systémom oddelenia na rádioterapiu | áno
V ..........................................dňa: ................. 2021
.....................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu