## Lôžka
G.1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky
Nemocnica s poliklinokou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
V prospech organizácie:: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Názov zákazky: Elektricky polohovateľné lôžka - 100ks
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo:
Ponuku vypracoval:
Tel.:
Mail:
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Elektricky polohovateľné lôžka požadovaný počet: 100 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | ložná plocha 4-dielna, z vyberateľných, plastových, ľahko čistiteľných krytov |  | uveďte hodnotu
2. | rozmer ložnej plochy min 200x90cm |  | uveďte hodnotu
3. | vonkajšie rozmery lôžka maximálne 225x100 cm
4. | ložná plocha umiestnená na 2 teleskopických ľahko umývateľných a dezinfikovateľných stĺpoch |  | áno/nie
5. | plastový kryt podvozku lôžka zabraňujúci vniknutiu nečistôt do podvozku lôžka
6. | bezpečné pracovné zaťaženie lôžka min. 250 kg |  | uveďte hodnotu
7. | elektrické polohovanie: chrbtový a stehenný diel |  | áno/nie
8. | elektrické polohovanie: zdvih ložnej plochy v rozsahu min. 40 – 76 cm |  | uveďte hodnotu
9. | mechanické polohovanie: lýtkový diel |  | áno/nie
10. | trendelenburgova a antitrendelenburgova poloha min. 15 stupňov elektromotorom |  | uveďte hodnotu
11. | možnosť predĺženia ložnej plochy o min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
12. | sesterský ovládací panel s bezpečnostným tlačidlom, funkciou okamžitého zastavenia polohovania STOP, zámkami ovládania jednotlivých polôh samostatne pre každú polohu a predprogramovanými dôležitými polohami: minimálne kardio kreslo, CPR, Trendelenburgova poloha, vyšetrovacia poloha |  | áno/nie
13. | pacientský ovládač - ľahko odpojiteľný, s integrovaným LED svetlom, polohovanie výšky ložnej plochy, chrbtového a stehenného dielu, autokontúry. Ručný ovládač musí byť zároveň blokovateľný pre jednotlivé polohy samostatne
14. | automatické zastavenie chrbtového dielu v uhle 30 stupňov pre pacientov s dýchacími problémami pri polohovaní z ktoréhokoľvek ovládača na lôžku |  | áno/nie
15. | alarm upozorňujúci na nezabrzdené lôžko |  | áno/nie
16. | vyberateľné plastové čelá s jednoduchou aretáciou na prednej strane |  | áno/nie
17. | hlavové čelo s konštantnou výškou, nezávislé na polohe ložnej plochy, pre zabránenie kolízie príslušenstva s okolím lôžka |  | áno/nie
18. | farebné výplne čiel – výber minimálne zo 6 farieb |  | áno/nie
19. | sklopné lakované 3/4 postranice s ergonomickou aretáciou zvrchu postranice, nereštriktívne, t.j. umožňujú opustenie lôžka pacientom
20. | pár protectorov (dodatočný diel postraníc) pre uzatvorenie ložnej plochy | 50 ks
21. | prevedenie lôžka spĺňajúce požiadavky na zvýšenú hygienu a ľahkú očistu: bezšpárové plasty, stĺpové jednotky s hladkým povrchom, vyberateľné plastové kryty ložnej plochy, bezpečne zakrytované vedenie elektroinštalácie |  | áno/nie
22. | pevná a stabilná konštrukcia lôžka (lôžko sa nesmie krútiť ani kývať pri maximálnom zaťažení), musí byť v súlade s normou STN EN 60601-2-52
23. | lišta na drobné príslušenstvo na oboch stranách lôžka (vrátane 2 pohyblivých háčikov)
24. | 4 rohové ochranné protinárazové kolieska
25. | bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania pri preťažení lôžka
26. | kolieska min. 4 x 150 mm s centrálnym ovládaním, 3 polohy (všetky kolieska odbrzdené k jazde, kolieska aretované do priameho smeru, všetky kolieska úplne zabrzdené) |  | áno/nie
27. | 5. pojazdové koliesko pre ľahšiu manipuláciu a manévrovateľnosť s lôžkom v úzkych priestoroch | pre 50 ks lôžok
28. | minimálne 2 držiaky v oblasti čiel na umiestnenie hrazdy alebo infúzneho stojana. Hrazda musí byť aretovateľná
29. | hrazda s hrazdičkou |  | áno/nie
30. | zálohová batéria s indikátorom stavu
31. | páky mechanického CPR odblokovania chrbtového dielu po obidvoch stranách lôžka, dobre dostupné v akejkoľvek polohe lôžka
| Matrac: |  | Matrac
32. | pasívny antidekubitový matrac pre pacientov so stredným rizikom vzniku dekubitov /Norton III./ |  | áno/nie
33. | jadro – studená PUR pena (min. hustota 40 kg/m3) |  | áno/nie
34. | profilácia hornej vrstvy- antidekubitový prierez matraca v pozdĺžnom aj priečnom smere pre zvýšenie komfortu pacienta, s rôznou hustotou prierezu zaisťujúcu aj zónovú tuhosť jadra minimálne v 3 zónach-hlava, panva, päty |  | uveďte hodnotu
35. | znížená horľavosť jadra triedy min. CRIB 5 |  | uveďte hodnotu
36. | paropriepustný vodeodolný poťah so zníženou horľavosťou min. CRIB 5, poťah ľahko snímateľný – najlepšie zips s ochranou – krycou chlopňou proti znečisteniu a vniknutiu nečistôt, tekutín paropriepustný (minimálne 600 g/m2/24 hod.), vodovzdorný (minimálne 2000 mm vodného stĺpca) |  | uveďte hodnotu
37. | materiál poťahu dezinfikovateľný bežnými dezinfekčnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch
38. | rozmery 200 x 90 x 14cm
39. | nosnosť min. 200 kg |  | uveďte hodnotu
40. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
41. | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
42. | Súvisiace služby: doprava na miesto dodania, vyloženia v mieste plnenia, montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenie do prevádzky, konfigurácia predmetu zákazky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky, protokolárne odovzdanie, odborné zaškolenie poverených zamestnancov verejného obstarávateľa ohľadne obsluhy predmetu zákazky, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu, odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky, vykonanie všetkých ostatných činností nevyhnutých pre riadnu prevádzku predmetu zákazky, poskytovanie služieb záručného servisu počas záručnej doby vrátane pravidelných bezpečnostných, technických a elektrických kontrol podľa odporúčaní výrobcu a platnej legislatívy v SR. |  | áno/nie
Cena za 100 ks bez DPH v EUR
Sadzba a výška DPH v EUR
Cena spolu za 100ks s DPH v EUR
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis