## Časť 2 Systémové operačné stoly
Predmet: Časť 2 - Operačný stôl - systémový prenosný
Parameter | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota
Základňa operačného stola s výškou | mm |  | 65
Zaťaženie stola v akomkoľvek zložení a polohovaní dosky stola | kg | 380
Minimálna výška dosky operačného stola | mm |  | 620
Maximálna výška dosky operačného stola | mm | 1100
Celková šírka dosky stola - bez bočných líšt | mm | 500 | 560
Motorizovaný sklon: Trendelenburg / antitrendelenburg | stupne | +/- 45°
Motorizovaný sklon: Laterálny | stupne | +/- 28°
Motorizovaný kombinovaný sklon: Trendelenburg + Laterálny | stupne | 15° / 20°
Motorizovaný sklon: Nožných segmentov individuálne | stupne | +/- 90°
Motorizovaný sklon: Spodný chrbtový diel | stupne | +70° / -40°
Celkový pozdĺžny posun stola | mm | 320
Stupne rýchlosti nastavenia stola | počet | 3
Počet prednastavení polohy stola do pamäte ovládača | počet | 5
Počet vrstiev matrace | počet | 1
Počet segmentov stola | počet | 6
Multidisciplinárny operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou |  |  |  | áno
Pevná základňa s nízkym profilom max.40 mm so zníženými okrajmi pre dobrý prístup operatéra k pacientovi |  |  |  | áno
Základňa operačného stola vybavená záložným ovládaním pre bezpečnú prevádzku v akomkoľvek stave stola, ako aj počas navezenia dosky stola |  |  |  | áno
Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navezenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikolíznym systémom |  |  |  | áno
Záložné ovládanie na bočnom kryte nohy operačného stola a je vždy prístupné aj v prípade navezenia dosky stola s transportným vozíkom |  |  |  | áno
Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchloupínacím systémom, bez zdĺhavého doťahovania skrutiek |  |  |  | áno
Základňa operačného stola využiteľná minimálne pre 5 typov operačných dosiek pre rôzne chirurgické odbory – detská chirurgia, operačné výkony na hlave (ORL,Oftalmológia), doska stola pre univerzálne využitie, ortopedicko/traumatologická špeciálna doska, karbónová doska stola a doska stola pre špeciálne účely – napr.pre presun pacienta do MRI, bez potreby jeho prekladania |  |  |  | áno
Možnosti ovládania operačného stola : záložné ovládanie na nohe stola, diaľkové ovládanie káblové a bezkáblové, nožné ovládanie |  |  |  | áno
Vlastnosti ručného diaľkového ovládača: zabudovaný displej so zobrazením aktuálnej polohy stola, alarmovými a stavovými hláseniami najmä pre krajné polohy nastavenia jednotlivých segmentov, pre stav nabitia batérii; pamäť pre prednastavené polohy stola; funkcia automatického prepnutia (normal/reverz poloha) po rozovnaní orientácie navezenej dosky stola |  |  |  | áno
Operačný stôl musí mať možnosť ovládania rýchlosti polohovania jednotlivých častí dosky stola aspoň v 3 úrovniach rýchlosti pre špecifické výkony. |  |  |  | áno
Transportér dosiek stola, umožňujúci navezenie stola z obidvoch strán bez prekrytia záložného ovládania stola |  |  |  | áno
Segmenty dosky stola vybavené odoberateľným polstrovaním |  |  |  | áno
Všetky diely/segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné |  |  |  | áno
Polstrovanie s antidekubitnou funkciou s poťahom tepelne izolujúcim, paropriepustným a zároveň vodeodolným |  |  |  | áno
Zostava operačného stola pre IV. Chirurgickú kliniku (Ru) 1 ks
Základňa operačného stola s nízkym profilom a so záložným ovládanám | ks |  |  | 1
Diaľkový bezkáblový ovládač s nabíjacou stanicou | ks |  |  | 1
Univerzálna hlavná doska stola s rýchloupínacím systémom pre chrbtovú aj nožnú časť | ks |  |  | 1
Chrbtový diel | ks |  |  | 1
Hlavový dvojkĺbový diel – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +45°/-45° | ks |  |  | 1
Nožný diel zo 4 častí, odklopný do strán, výklopný nahor, sklopný nadol, odoberateľné lýtkové diely. | ks |  |  | 1
Mäkká podložka pre rektálnu polohu pacienta | ks |  |  | 1
Anestéziologický rám | ks |  |  | 1
Uchytenie ruky na anestéziologický rám | ks |  |  | 1
Pás uchytenia pacienta | ks |  |  | 1
Radiálnej svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  |  | 5
Podpery nôh pre gynekologickú polohu - korýtka s mäkkým polstrovaním | ks |  |  | 2
Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením, s guľovým kĺbom pre prispôsobenie k polohe pacienta | ks |  |  | 2
Gélová podložka pod telo pacienta - tvar polvalec, veľkosť univerzálna | ks |  |  | 1
Vankúšiky pre podperu tela pacienta v laterálnej polohe. Vankúšiky v 2 rôznych veľkostiach pre podpery v hrudníkovej a chrbtovej oblasti | ks |  |  | 2
Gélová podložka pod lýtkovú časť pacienta - veľkosť pre dospelých | ks |  |  | 2
Gélová podložka pod hlavu - tvár pacienta pri polohovaní na bruchu | ks |  |  | 1
Protišmykové ramenné zarážky pacienta s polstrovaním s uchytením na bočnú lištu | ks |  |  | 2
Transportér dosky stola a základne operačného stola | ks |  |  | 1
Zostava operačného stola pre Gynekologickú operačnú sálu (Ru) 1 ks
Základňa operačného stola s nízkym profilom a so záložným ovládanám | ks |  |  | 1
Diaľkový bezkáblový ovládač s nabíjacou stanicou | ks |  |  | 1
Univerzálna hlavná doska stola s rýchloupínacím systémom pre chrbtovú aj nožnú časť | ks |  |  | 1
Chrbtový diel | ks |  |  | 1
Hlavový dvojkĺbový diel – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu | ks |  |  | 1
Nožný diel z 2 častí s dvomi kĺbmi výklopnými do strán do U profilu pre gynekologické výkony | ks |  |  | 1
Anestéziologický rám | ks |  |  | 1
Uchytenie ruky na anestéziologický rám | ks |  |  | 1
Pás uchytenia pacienta | ks |  |  | 1
Radiálnej svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  |  | 3
Podpery nôh pre gynekologickú polohu s plynovou pružinou, ovládanie jednou rukou, s mäkkým polstrovaním | ks |  |  | 2
Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením, s guľovým kĺbom pre prispôsobenie k polohe pacienta | ks |  |  | 2
Protišmykové ramenné zarážky pacienta s polstrovaním s uchytením na bočnú lištu | ks |  |  | 2
Transportér dosky stola a základne operačného stola | ks |  |  | 1
Zostava operačného stola pre Urologickú operačnú sálu KOS (Ru) 1 kus a (Kr) 1 ks
Základňa operačného stola s nízkym profilom a so záložným ovládanám | ks |  |  | 2
Diaľkový bezkáblový ovládač s nabíjacou stanicou | ks |  |  | 2
Univerzálna hlavná doska stola s rýchloupínacím systémom pre chrbtovú aj nožnú časť | ks |  |  | 2
Urologický sedací diel | ks |  |  | 2
Hlavový dvojkĺbový diel – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu | ks |  |  | 2
Nožný diel z 2 častí s dvomi kĺbmi výklopnými do strán do U profilu pre gynekologické výkony | ks |  |  | 2
Anestéziologický rám | ks |  |  | 2
Uchytenie ruky na anestéziologický rám | ks |  |  | 2
Pás uchytenia pacienta | ks |  |  | 2
Radiálnej svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  |  | 10
Podpery nôh pre gynekologickú polohu - Goepel s mäkkým polstrovaním | ks |  |  | 10
Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením | ks |  |  | 10
Vankúšiky pre podperu tela pacienta v laterálnej polohe. Vankúšiky v 2 rôznych veľkostiach pre podpery v hrudníkovej a chrbtovej oblasti | ks |  |  | 4
Urologická drenážna misa s odtokom, zasúvateľná pod sedací diel stola | ks |  |  | 2
Transportér dosky stola a základne operačného stola | ks |  |  | 2
Kr - Nem. akad. L.Dérera - Kramáre
Pe - Nem. sv. Cyrila a Metoda - Petržalka
Ru - Nem. Ružinov

## Časť 3 - Mobilné operačné stoly
Predmet: Časť 3 - Operačný stôl - mobilný
Parameter | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota
Zabudvané batérie s výdržou | dni | 4
Minimálna výška dosky operačného stola s matracom | mm | 650 | 720
Maximálna výška dosky operačného stola s matracom | mm | 1000 | 1140
Celková šírka dosky stola - bez bočných líšt | mm | 500 | 540
Motorizovaný sklon: Trendelenburg / antitrendelenburg | stupne | +/- 30°
Motorizovaný sklon: Laterálny | stupne | +/- 20°
Motorizovaný sklon: Nožných segmentov | stupne | +25°/-80°
Motorizovaný sklon: Chrbtový segment | stupne | -30°/+70°
Pozdĺžne predĺženie stola | mm | 220
Otočné kolieska operačného stola v uhle | stupne | 360°
Veľkosť otočných koliesok stola | mm | 70 | 150
Zaťažiteľnosť stola v akejkoľvek polohe dosky stola - normálna aj reverzná | kg | 180
Maximálna zaťažiteľnosť stola v štandardnej polohe | kg | 380
Mobilný operačný stôl s kolieskami s možnosťou ich zabrzdenia, aretácie a uvoľnenia pre ľahkú manipuláciu a transport s pacientom aj bez pacienta. |  |  |  | áno
Doska operačného stola RTG transparentná po celej dĺžke |  |  |  | áno
Operačný stôl s možnosťou ovládania: záložným ovládanám na nohe stola, diaľkovým ručným ovládačom (káblový resp. bezkáblový) a nožným ovládačom |  |  |  | áno
Možnosti polohovania jedným tlačítkom pre: nulovú polohu, polohu kresla, flex/reflex polohu |  |  |  | áno
Mobilný operačný stôl vybavený svetelnou indikáciou stavu stola |  |  |  | áno
Zvuková signalizácia krajných polôh |  |  |  | áno
Vyskladanie dosky stola rýchloupínacím systém, bez nutnosti skrutkovania |  |  |  | áno
Jednotlivé časti dosky operačného stola vybavené polstrovaním. Polstre: bezšvové, nešité, umývateľné bežnými dezinfekčnými prostriedkami, odnimateľné |  |  |  | áno
Zostava operačného stola pre Operačný sál centrálneho príjmu (Ru)
Základňa operačného stola so základnou doskou | ks |  |  | 1
Ručný diaľkový ovládač bezkáblový | ks |  |  | 1
Hlavový dvojkĺbový diel – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +35°/-45° | ks |  |  | 1
Nožný diel z 2 častí, odklopný do strán, výklopný nahor, sklopný nadol | ks |  |  | 1
Chrbtový obojstranne použiteľný diel | ks |  |  | 1
Anestéziologický rám | ks |  |  | 1
Výškovo nastaviteľný teleskopický infúzny stojan | ks |  |  | 1
Pás uchytenia pacienta | ks |  |  | 1
Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  |  | 4
Podpery nôh pre gynekologickú polohu | ks |  |  | 2
Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením | ks |  |  | 2
Zostava operačného stola pre Gynekológiu (Ru)
Základňa operačného stola so základnou doskou | ks |  |  | 1
Ručný diaľkový ovládač káblový | ks |  |  | 1
Urologický sedací diel s držiakom pre drenážnu misu | ks |  |  | 1
Hlavový dvojkĺbový diel – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +35°/-45° | ks |  |  | 1
Nožný diel z 2 častí, odklopný do strán, výklopný nahor, sklopný nadol | ks |  |  | 1
Anestéziologický rám | ks |  |  | 1
Výškovo nastaviteľný teleskopický infúzny stojan | ks |  |  | 1
Pás uchytenia pacienta | ks |  |  | 1
Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  |  | 3
Podpery nôh pre gynekologickú polohu | ks |  |  | 2
Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením | ks |  |  | 2
Drenážna misa s odtokom | ks |  |  | 1
Zostava operačného stola pre Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie (Ru)
Základňa operačného stola so základnou doskou | ks |  |  | 1
Ručný diaľkový ovládač káblový | ks |  |  | 1
Hlavový dvojkĺbový diel – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +35°/-45° | ks |  |  | 1
Nožný diel z 2 častí, odklopný do strán, výklopný nahor, sklopný nadol | ks |  |  | 1
Chrbtový | ks |  |  | 1
Anestéziologický rám | ks |  |  | 1
Výškovo nastaviteľný teleskopický infúzny stojan | ks |  |  | 1
Držiak ruky na anestéziologický rám | ks |  |  | 1
Pás uchytenia pacienta | ks |  |  | 1
Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  |  | 5
Podpery nôh pre gynekologickú polohu - Goepel, s mäkkým polstrovaním | ks |  |  | 1
Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením | ks |  |  | 2
Vankúšiky pre podperu tela pacienta v laterálnej polohe. | ks |  |  | 2
Matrac pod telo pacienta v polohe na bruchu | ks |  |  | 1
Gélová podložka pod hlavu pacienta v polohe na bruchu | ks |  |  | 1
Gélová podložka o veľkosti (180 x 52 x 10 mm +/- 20% alebo ekvivalen) | ks |  |  | 1
Polvacová podložka pod telo pacienta | ks |  |  | 1
Podložka pod krk pacienta | ks |  |  | 1
Doska pre operáciu ruky - plne RTG priehľadná | ks |  |  | 1
Vozík na príslušenstvo | ks |  |  | 1
Zostava operačného stola pre Neurochirurgiu 2ks (Kr)
Základňa operačného stola so základnou doskou | ks |  |  | 2
Ručný diaľkový ovládač káblový | ks |  |  | 2
Urologický sedací diel s držiakom pre drenážnu misu | ks |  |  | 2
Hlavový dvojkĺbový diel – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +35°/-45° | ks |  |  | 2
Nožný diel z 2 častí, odklopný do strán, výklopný nahor, sklopný nadol | ks |  |  | 2
Anestéziologický rám | ks |  |  | 2
Pás uchytenia pacienta | ks |  |  | 4
Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  |  | 6
Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením | ks |  |  | 4
Neurochirurgický držiak hlavy pacienta v polohe kresla (typ Mayfield, Doro a pod.) | ks |  |  | 2
Ramenný systém uchytenia o bočné lišty stola so spojovacím adaptérom pre držiak hlavy pacienta (typ Mayfield, Doro a pod.) | ks |  |  | 2
Gélový matrac na dosku stola o veľkosti (1100x500x10 do 1200x520x15 alebo ekvivalent) | ks |  |  | 2
Gélová podložka pod hlavu pacienta pre deti a dospelých (1. priemer 180 - 200 mm; 2. priemer 120 - 160 mm) | ks |  |  | 4
vankúšiky pre podperu tela pacienta v laterálnej polohe. | ks |  |  | 4
Zostava operačného stola pre Traumatológiu (Klinika úrazovej chirurgie Kr a II. ortopedicko-traumatologická klinika Pe)
Vankúšiky pre podperu tela pacienta v laterálnej polohe. Vankúšiky v 2 rôznych veľkostiach pre podpery v hrudníkovej oblasti | ks |  |  | 2
Ručný diaľkový ovládač káblový | ks |  |  | 2
Hlavový diel 2 kĺbový, sklopný/výklopný +/- 35° a výškovo nastaviteľný | ks |  |  | 2
Chrbtový predlžovací diel | ks |  |  | 2
Nožný diel zo 4 častí (2x pod stehno, 2x pod lýtko), každá časť sklopná nadol, výklopná nahor a odklopná do strán. | ks |  |  | 2
Anestéziologický rám |  |  |  | 2
Pás uchytenia tela pacienta |  |  |  | 2
Držiak druhej ruky na anestéziologický rám |  |  |  | 2
Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením |  |  |  | 4
Vankúšiky pre podperu tela pacienta v laterálnej polohe. Vankúšiky v 2 rôznych veľkostiach pre podpery v hrudníkovej oblasti |  |  |  | 8
Chrbtový diel pre operáciu ramena s odoberateľnými časťami pre ramená, adaptérom pre fixáciu hlavy pacienta,bočnými laterálnymi podperami pacienta |  |  |  | 2
Fixácia hlavy k chrbtovému dielu na operáciu ramena |  |  |  | 2
Kolenná podpera pre artroskopiu kolena (obojstranne použiteľná) |  |  |  | 2
Extenzné zariadenie pre obe dolné končatiny (Tibia a Fermoral trakčné zariadenie) s trakčnými topánkami a mäkkou výplňou, ťahovým aparátom a protiťahovým kolíkom umožňujúcim pohybu v 3D rozmere |  |  |  | 2
Doska pre operáciu ruky úplne RTG priehľadnou |  |  |  | 2
Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom |  |  |  | 10
Zostava operačného stola pre ORL (Pe)
Základňa operačného stola so základnou doskou | ks |  |  | 1
Ručný diaľkový ovládač bezkáblový | ks |  |  | 1
Hlavový dvojkĺbový diel – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +35°/-45° | ks |  |  | 1
Nožný diel vcelku | ks |  |  | 1
Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením | ks |  |  | 1
Anestéziologický rám | ks |  |  | 1
Výškovo nastaviteľný teleskopický infúzny stojan | ks |  |  | 1
Pás uchytenia pacienta | ks |  |  | 1
Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  |  | 5
Vankúšiky pre podperu tela pacienta v laterálnej polohe. Vankúšiky v 2 rôznych veľkostiach pre podpery v hrudníkovej oblasti | ks |  |  | 2
Zostava operačného stola II Chir.klinika - 2 ks (Pe-COS)
Základňa operačného stola so základnou doskou | ks |  |  | 2
Ručný diaľkový ovládač bezkáblový | ks |  |  | 2
Hlavový dvojkĺbový diel – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +35°/-45° | ks |  |  | 2
Nožný diel z 2 častí, odklopný do strán, výklopný nahor, sklopný nadol | ks |  |  | 2
Chrbtový diel | ks |  |  | 2
Anestéziologický rám | ks |  |  | 2
Výškovo nastaviteľný teleskopický infúzny stojan | ks |  |  | 2
Držiak ruky na anestéziologický rám | ks |  |  | 2
Pás uchytenia pacienta | ks |  |  | 2
Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  |  | 10
Podpery nôh pre gynekologickú polohu - Goepel, s mäkkým polstrovaním | ks |  |  | 2
Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením | ks |  |  | 4
Vankúšiky pre podperu tela pacienta v laterálnej polohe. Vankúšiky v 2 rôznych veľkostiach pre podpery v hrudníkovej oblasti | ks |  |  | 4
Zostava operačného stola (lacnejšia varianta) pre Gynekológiu - 2 ks (Ru - sekčná sála-cisárske rezy a zákrokovňa-malé operačné výkony) a Gynekologicko-pôrodnickú kliniku (Kr) - 1 ks
Základňa operačného stola so základnou doskou | ks |  |  | 3
Ručný diaľkový ovládač bezkáblový | ks |  |  | 3
Urologický sedací diel s držiakom pre drenážnu misu | ks |  |  | 3
Hlavový dvojkĺbový diel – sklopný, výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +35°/-45° | ks |  |  | 3
Nožný diel z 2 častí, odklopný do strán, výklopný nahor, sklopný nadol | ks |  |  | 3
Anestéziologický rám | ks |  |  | 3
Výškovo nastaviteľný teleskopický infúzny stojan | ks |  |  | 3
Pás uchytenia pacienta | ks |  |  | 3
Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom | ks |  |  | 9
Podpery nôh pre gynekologickú polohu s mäkkým polstrovaním | ks |  |  | 6
Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením | ks |  |  | 6
Drenážna misa s odtokom | ks |  |  | 3
Kr - Nem. akad. L.Dérera - Kramáre
Pe - Nem. sv. Cyrila a Metoda - Petržalka
Ru - Nem. Ružinov

## Časť 1 Operačný stôl - očný
Predmet: Časť 1 - Očný operačný stôl - mobilný
Parameter: | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota
Mobilný podvozok s kolieskami v počte | ks | 4
Minimálny rozsah zdvihu stola (väčší rozsah povolený) | mm | 650 | 880
Minimálny rozsah sklonu hlavového dielu | ° | -35 | +35°
Minimálny rozsah sklonu chrbtového dielu | ° | 0° | +85
Minimálny rozsah sklonu sedacieho dielu | ° | 0 | +35°
Minimálny rozsah sklonu nožného dielu | ° | 0° | -75°
Výdrž prevádzky na plne nabité integrované batérie | deň | 5
Počet užívateľom definovaných polôh v pamäti ovládača | počet | 2
Nosnosť stola | kg | 250
Operačný stôl s elektrickým motorizovaným zdvihom dosky stola, s elektricky aj manuálne ovládaným hlavovým dielom polkruhového tvaru - vyhotovenie pre oftalmológa |  |  |  | áno
Zloženie dosky stola: nožný diel (postačuje z 1 časti), chrbtový diel, hlavový diel (elektrický), postranné podložke pod ruky pacienta | ks |  |  | 1
Ručný ovládač stola pre elektrické polohovanie | ks |  |  | 1
Mobilný podvozok oftalmologického stola vybavený aj centrálnou brzdou |  |  |  | áno
Jednotlivé diely dosky stola vybavené komfortnými polstrami. |  |  |  | áno
Radiálne svorky pre príslušenstvo | ks |  |  | 4
Možnosť doplnenia oftalmologického stola minimálne o tieto položky : držiak rúk operatéra v okolí hlavy pacienta, držiak O2 fľaše, držiak infúzii, nožný ovládač |  |  |  | áno
2 ks - Klinika Oftalmológie LFUK a UNB (Ru)
1 ks - Očná klinika SZU a UNB (Pe)