## Hárok1
Operačný mikroskop
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne
Operačný mikroskop | ks |  |  | 1
Binokulárne tubusy, naklápanie v rozsahu | stupňov | 0 | 180
Maximálna pracovná vzdialenosť musí byť | mm | 600
Minimálna pracovná vzdialenosť musí byť | mm |  | 225
Rozsah pracovnej vzdialenosti musí byť | mm | 415
Integrované xenónové osvetlenie vrátanie zálohy | W | 2x300 | 2x400
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika
Robotické riadenie rotácie statívu, ramien a optiky mikroskopu | min. v 6 osiach
Podlahový statív s kolieskami pre ľahkú manipuláciu vo všetkých smeroch s centrálnou brzdou | Áno
Uzavretý a kompaktný design s plne integrovanými káblami a svetlovodičmi | Áno
Integrovaný optický delič pre bočnú pozíciu | Áno
Integrovaný optický delič pre pozíciu face-to-face | Áno
Širokouhlé okuláre s dioptrickou korekciou | Áno
Integrovaná clona pre zlepšenie hĺbky ostrosti | Áno
Nastaviteľné ergonomické rúčky, symetrické, s programovateľnými tlačidlami pre ovládanie min. 5 funkcií mikroskopu | Áno
Laserový autofokus | Áno
Automatická úprava rýchlosti zaostrenia v závislosti na aktuálnom zväčšení | Áno
Automatická úprava intenzity svetla v závislosti na aktuálnom zväčšení | Áno
Motorizované zaostrenie s nastaviteľnou rýchlosťou | Áno
Funkcia zapamätania pozícií ohniska | Áno
Používateľ musí mať možnosť výberu uloženej pozície ohniska buď z rukoväte alebo nožného ovládača a presúvať mikroskop automaticky do zvolenej pozície | Áno
Zobrazenie zostávajúcej doby životnosti aktuálne používanej lampy osvetlenia | Áno
Automatická indikácia chybnej lampy osvetlenia | Áno
Monitorovanie a výstraha systému pri prekročení individuálne zadanej intenzity osvetlenia | Áno
Automatické vyváženie mikroskopu vo všetkých osiach | Áno
Videokamera integrovaná do hlavy mikroskopu | rozlíšenie min. 1080p full HD
Ovládanie mikroskopu pomocou dotykového LCD | veľkosť min. 24“
Rotácia dotykového LCD v rozsahu | min. ±120°
Integrovaný digitálny rekordér do statívu mikroskopu s možnosťou zhotovenia snímkov alebo videozáznamu | Áno
Nahrávanie videozáznamu v rozlíšení | min. 1080p full HD
Integrovaný LAN interface | Áno
Integrovaný DICOM interface | Áno
Integrovaný konektor pre pripojenie navigácie | Áno
Integrovaný modul pre endoskopické zobrazenie operačného poľa | Áno
Servisný modul pre vzdialenú diagnostiku | Áno
Celková cena za predmet zákazky | cena v EUR bez DPH
cena v EUR s DPH