## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre automatickú kompresiu hrudníka
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Prístroj pre automatickú kompresiu hrudníka (2 ks)
1. | Automatická kompresia
2. | Režimy kompresie: min. 2 režimy (nepretržitý resp. premenlivý)
3. | Kompresný pomer:
2022-01-03 | Nepretržitý - konfigurovateľný na 100 - 120 kompresií za minútu
2022-02-03 | Premenlivý počas činnosti v pomere 30:2, s krátkou pauzou na 2 vdychy po predchádzajúcej zvukovej signalizácii
4. | Hĺbka stlačenia: nastaviteľná na min. 40 až 55 ± 2 mm
5. | Variabilita zdrojov energie:
2022-01-05 | napájanie z dobíjacej výmeniteľnej batérie
2022-02-05 | napájanie zo siete 230V
6 | Schopnosť súbežného použitia 12 zvodového EKG
7. | Schopnosť súbežného použitia jednorazových elektród pre defibriláciu
8. | Schopnosť súbežnej ventilácie pacienta
9. | Chrbtová doska iba pod hrudník pacienta
10. | Prenos údajov po udalostiach, pomocou: Bluetooth® alebo Wifi
11. | Typ akumulátora: Dobíjateľný
12. | Doba prevádzky akumulátora: aspoň 30minút (bežná, pri plnom nabití batérie), predĺžená doba po pripojení k externému zdroju napájania
13. | Hmotnosť prístroja s akumulátorom (bez popruhov): max. 10 kg
14. | Povinné min. príslušenstvo dodávané k prístroju:
2022-01-14 | 2 ks dobíjacich batérií (1 ks v prístroji + 1 ks náhradný)
2022-02-14 | napájací kábel (adaptér) umožňujúci dobíjanie batérie v prístroji zo zdroja 230 V
2022-03-14 | súprava popruhov na fixáciu polohy pacienta k prístroju
2022-04-14 | návod na použitie v slovenskom jazyku
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre automatickú kompresiu hrudníka
P.č. | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
[10 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16
1. | Prístroj pre automatickú kompresiu hrudníka | ks | 2 | 11.: 0; 12.: 0%; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0; 16: 0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania |  |  | 6.: pracovných dní
2 | Záručná doba |  |  | 6.: mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  | 6.: na hodinu
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa: |  |  |  | 14.: podpis:
meno:
V: |  |  |  | 14.: pracovná pozícia:
Dňa: |  |  |  | 14.: pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena, ktorú uchádzač vloží do systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre automatickú kompresiu hrudníka
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač