## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre automatickú kompresiu hrudníka
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č.1 - Spiroergometrický prístroj
1. Základné údaje:
2022-01-01 | Testovací systém kardiopulmonálnej záťaže (Cardiopulmonary Excercise Test System - CPET system)
2. Aplikácia:
Pokojové EKG
Záťažové EKG
Kardiopulmonálny záťažový test (CPET)
Spirometria
Nepriama kalorimetria
3. Nepriama kalorimetria:
Meranie respiračných, metabolických a hemofynamických parametrov v kľude a pri záťaži systémom "Breath by Breath"
4. Prietokový senzor:
Pneumotachograf so senzorom s membránou odolávajúcej vlhkosti pre meranie prietoku - objem, lineárny rozsah merania: 0 až +/- 18l/s, presnosť +/- 2% alebo 50ml/s
5. CO2 senzor :
Metóda merania: senzor absorbujúci infračervené svetlo, doba odozvy t90 <130ms, rozsah: 0-10%, presnosť 0,05%, rozlíšenie: 0,1%
6. O2 senzor :
Metóda merania: elektrochemický analyzátor, rozsah 0-100%, doba odozvy t90 <130ms, presnosť 0,05%, rozlíšenie: 0,1%
7. Požiadavky na PC:
Windows 10 (32 bit, 64bit), Windows 11 (64bit), CPU ≥ 2Ghz, RAM ≥ 4GB, HD ≥ 10GB, rozlíšenie monitora ≥ 1366x768 pixel, ≥2 USB port
hardvér
softvér
8. EKG:
2022-01-08 | 12 zvodové kľudové (pokojové) a záťažové EKG s prísavkovým systémom
2022-02-08 | Kontrola správneho priloženia elektród
2022-03-08 | Snímanie a zobrazovanie EKG "online"
2022-04-08 | Meranie a archivácia EKG
2022-05-08 | Plnoautomatické EKG s možnosťou manuálnych zásahov v priebehu testu - podržanie záťaže, skok na ďalší záťažový stupeň, ukončenie kedykoľvek počas testu.
2022-06-08 | Zabudovaný akumulátor v EKG
2022-07-08 | Kľudový rytmus s označením udalosti až do 120 min.
2022-08-08 | Zobrazenie 12 zvodového EKG s interpretáciou z akéhokoľvek úseku záznamu s možnosťou tlačenia
2022-09-08 | Nastavenie záťaže vo W aj vo W/kg
2022-10-08 | Detekcia kardiostimulátora
2022-11-08 | Voľba referenčného QRS komplexu pre ST analýzu pri ergometrii z akéhokoľvek zvodu
2022-12-08 | Detekcia arytmií už v priebehu záťaže
2013-08-01 | Reanalýza ST zmien
2014-08-01 | Zobrazenie spriemerovania rytmov zo všetkých 12 zvodov
2015-08-01 | Borgova stupnica záťažového testu
2016-08-01 | Manuálne aj automatické meranie TK počas testu
8.17 | Vloženie poznámok počas testu
8.18 | Výpočet očakávanej záťaže Wmax podľa Wassermana
8.19 | Prepočet Watt - METs
8.20 | Tlač a export vyšetrení do PDF
8.21 | Zdieľaná databáza s ďalšími vyšetreniami - kľudové EKG, záznam rytmu, kľudová spirometria, záťažové EKG, spirometria, EKG Holter
8.22 | Podpora štandardov XML, HL7 a GDT pre integritu do HIS
8.23 | Možnosť prispôsobenia testu aj v jeho priebehu
8.24 | Plná kompatibilita s dodávanou spirometriou
8.25 | Bezdrôtový prenos - Wi-Fi alebo Bluetooth
9. Merané a vypočítané parametre
9.1 | Záťaž
9.2 | Metabolický ekvivalent (MET)
9.3 | Minútová ventilácia (MV)
9.4 | Dychový objem (VT)
9.5 | Dychová frekvencia
9.6 | Spotreba kyslíka (VO2)
9.7 | Maximálna spotreba kyslíka (VO2max)
9.8 | Maximálna spotreba kyslíka na telesnú hmotnosť (VO2 max/kg)
9.9 | Produkcia oxidu uhličitého (VCO2)
9.10 | Maximálna produkcia oxidu uhličitého (VCO2 max)
9.11 | Efektivita vstrebávania kyslíka (OUES)
9.12 | Respiračný kvocient (RER)
9.13 | Bazálny energetický výdaj (REE)
9.14 | Energetický výdaj (EE)
9.15 | Tepová frekvencia (HR)
9.16 | Koncentrácia O2 (pO2)
9.17 | Koncentrácia CO2 (pCO2)
9.18 | Parciálny tlak O2 na konci výdychu (PETO2)
9.19 | Parciálny tlak CO2 na konci výdychu (PETCO2)
9.20 | Úsilná vitálna kapacita (FVC)
9.21 | Pomalá vitálna kapacita (SVC)
9.22 | Maximálna minútová ventilácia (MVV)
9.23 | Inspiračná kapacita pri záťaži (IC)
9.24 | Koncovo - expiračný objem pľúc
9.25 | Úroveň ST segmentu
10. Hodnotenia
10.1 | Hodnotenie anaeróbneho prahu
10.2 | Interpretácia aeróbnej kapacity
10.3 | Meranie pred/po
10.4 | Analýza krvných plynov
10.5 | Kalorimetria – hodnotenie energetického výdaja a spaľovania tukov
10.6 | Automatická detekcia arytmie
10.7 | QT modul – hodnotenie syndrómu dlhého QT
10.8 | Rizikové skóre pre interpretáciu koronárnej choroby srdca
10.9 | Plnoautomatická ergometria, kompletný záznam 12 zvodov počas celého testu
11. Medicínsky vozík
11.1 | Medicínsky vozík s PC a dvoma monitormi, softvér a kompletným vybavením potrebným pre kardiopulmonálne záťažové testy (prietokomer, adaptéry, kalibračná striekačka, snímač tepovej frekvencie)
12. Tlakomer s automatickým meraním
12.1 | Meranie krvného tlaku v pokoji
12.2 | Záznam profilu krvného tlaku
12.3 | Stresové meranie krvného tlaku pri ergometrii
12.4 | Možnosť kompletnej elektronickej dokumentácie celého procesu merania
12.5 | Manžeta veľkosť L - 1 ks
12.6 | Manžeta veľkosť M - 1 ks
13. Tlačiareň
13.1 | laserová farebná tlačiareň, klávesnica, myš
14. Bicyklový ergometer
14.1 | robustná konštrukcia
14.2 | elektrické nastavenie výšky sedadla
14.3 | otočný a výškovo nastaviteľný volant
14.4 | programovateľný riadiaci panel s LCD displejom
14.5 | rozsah otáčok: 30-130 ot./min.
14.6 | modul pre automatické meranie krvného tlaku
14.7 | hmotnosť pacienta do 180kg
14.8 | záťaž do 999 W
15. Príslušenstvo:
15.1 | Držiak na 1 plynovú nádobu (120V alebo 240V) - 1 ks
15.2 | Plynová nádoba 16% O2, 5% CO2, N2 bal - 1 ks
15.3 | Regulátor tlaku pre fľašu s kalibračným plynom - 1 ks
15.4 | Vzorkovacia hadička - opakovane použiteľná hadička na odber vzoriek plynu
15.5 | Sada pripájacích hadičiek
15.6 | Opakovane použiteľné tvárové masky (S, M, L)
15.7 | Opakovane použiteľné čiapky ( S, M, L)
15.8 | Okrúhle náustky jednorazové
15.9 | Nosová spona
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie
P.č. | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
[10 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16
1. | Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a šporovej kardiológie | celok * | 1 | 11.: 0; 12.: 0%; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0; 16: 0
* Viď. Príloha č. 2a) Kúpnej zmluvy - Rozpis jednotlivých položiek
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania |  |  | 6.: pracovných dní
2 | Záručná doba |  |  | 6.: mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  | 6.: na hodinu
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa: |  |  |  | 14.: podpis:
meno:
V: |  |  |  | 14.: pracovná pozícia:
Dňa: |  |  |  | 14.: pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena, ktorú uchádzač vloží do systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie

## Príloha č. 2 a)
Názov predmetu zákazky:
Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie
Por. č. | Rozpis jednotlivých položiek | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ
1. | EKG | ks | 1
2. | Bicyklový ergometer | ks | 1
3. | Medicínsky vozík | ks | 1
4. | PC s 2 monitormi | celok | 1
5. | Laserová farebná tlačiareň, klávesnica, myš | celok | 1
6. | CO2 senzor | ks | 1
7. | O2 senzor | ks | 1
8. | Tlakomer s automatickým meraním | ks | 1
9. | Tvárové masky - opakovane použiteľné - veľkosť S | ks | 5
10. | Tvárové masky - opakovane použiteľné - veľkosť M | ks | 5
11. | Tvárové masky - opakovane použiteľné - veľkosť L | ks | 5
12. | Čiapky opakovane použiteľné - Veľ. S | ks | 5
13. | Čiapky - opakovane použiteľné veľ. M | ks | 5
14. | Čiapky - opakovane použiteľné veľ. L | ks | 5
15. | Vzorkovacia hadička na odber vzoriek plynu - opakovateľne použiteľná | ks | 1
16. | Náhradná sada pripájacích hadičiek | ks | 2
17. | Okrúhle náustky jednorazové | ks | 10
18. | Nosová spona | ks | 2
19. | Plynová nádoba 16% O2, 5% CO2, N2 bal | ks | 1

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač