## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Aortálne punche
Špecifikácia predmetu zákazky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Dodávateľ uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa objednávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu) a zároveň uvedie názov predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu | názov predloženého dokladu (u každej požiadavky samostatne), prostredníctvom ktorého preukazuje dodávateľ splnenie príslušnej požiadavky na predmet zákazky (napr. prospektový materiál/strana č. 15)
Položka č. 1 - Aortálny punch
1. | určený na vytvorenie kruhového otvoru v stene aorty s cieľom pripraviť aortu pre anastomózu
2. | celková dĺžka: od 19 cm do 20 cm
3. | dĺžka pracovnej časti: od 14 cm do 16 cm
4. | s ergonomickou rukoväťou v tvare T, vo výške 6 cm, s kruhovitým zakončením pre lepšie držanie v dlani a ľahkú manipuláciu pri vytváraní otvoru v stene aorty
5. | musí byť k dispozícií minimálne v nasledovných veľkostiach (a v rovnakej jednotkovej cene): 2,7 mm; 3,5 mm; 4,0 mm; 4,5 mm; 4,8 mm; 5,0 mm
6. | špička puncha musí:
6.1 | byť vyrobená z nerezovej nehrdzavejúcej chirurgickej ocele
6.2 | byť kruhovitá s jemným zošikmením po celom obvode
6.3 | mať dĺžku pracovnej (kovovej) časť: 1,5 cm - 2,0 cm
7. | požaduje sa špeciálny duálny pohyb špičky, t.j. pri prerezávaní špička súčasne rotuje o 90 stupňov, čím sa zabezpečí hladký a presný okraj otvoru v stene aorty
8. | požadujú sa dve samorezacie rotačné ostré rezné plochy, ktoré musia umožňovať prerezanie všetkých vrstiev tkaniva a umožniť čistotu rezu, pričom znížia traumu tkaniva, zabránia pomliaždeniu hrany rezu a zapadávajú do seba, čím vytvárajú kruhový otvor v stene aorty
9. | každý kus musí byť samostatne balený v sterilnom obale
10. | obal musí obsahovať minimálne tieto údaje:
10.1 | názov
10.2 | exspiráciu
10.3 | veľkosť
10.4 | katalógové číslo
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Oprávnená kontaktná osoba pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky a overovanie správnosti v prílohách uvedených údajov:
Meno, priezvisko, titul:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
Oprávnená kontaktná osoba pre účely plnenia zmluvy na predmetnú zákazku:
Meno, priezvisko, titul:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Aortálne punche
Sortiment ponúkaného tovaru
Položka č. 1 - Aortálny punch
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Veľkosť balenia (počet kusov v balení) | Cena za balenie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH |  | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3 RD
Názov predmetu zákazky:
Aortálne punche
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač