## Umývačka podložných mís
Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Názov zákazky: Umývačka podložných mís
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Umývačka podložných mís požadovaný počet: 6 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks - Umývačka podložných mís) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Dezinfektor (umývačka) podložných mís je určený k výplachu, čisteniu a dezinfikovaniu opakovane použiteľných toaletných nádob ako sú podložné misy a veká, držiaky jednorazových podložných mís, umývacie misy klientov, urinálne fľaše, vedierka na vytieranie, odsávacie fľaše, odmerky a všetky znovu použiteľné produkty, ktoré slúžia pri starostlivosti o klienta podobnému účelu |  | áno/nie
2. | Zabezpečenie vnútornej komory umývačky tak, aby sa nečistoty nemohli ukladať v čistiacej komore. (Hladká hygienická komora bez záhybov na minimalizáciu rizík a usadenín a baktérií) |  | áno/nie
3. | Ergonomická pracovná výška pre výkladku a nákladku podložných mís a iných predmetov na to určených. |  | áno/nie
4. | Min. 2 programovateľné cykly umývačky: ekonomický a normálny |  | uveďte hodnotu
5. | Zamknutá počas cyklu pre zvýšenie bezpečnosti personálu a zabezpečenie úplného vyčistenia a dezinfekcie |  | áno/nie
6. | Zostávajúci čas cyklu sa zobrazuje na displeji |  | áno/nie
7. | Súčasťou dezinfektora (umývačky) musia byť aj koše alebo držiaky určené na uloženie a následné umytie predmetov, ktoré sa dezinfikujú a čistia (podložné misy a veká, urinálne fľaše, vedierka na vytieranie, odsávacie fľaše, odmerky) |  | áno/nie
8. | Detergent je vpúšťaný do cirkulujúcej vody automatickým integrovaným dávkovacím systémom |  | áno/nie
9. | Detergent (čistiaci prostriedok + prostriedok na zmäkčenie vody) súčasťou umývačky |  | áno/nie
10. | Uzamykateľný priestor pre bandasky s dezinfekciou
11. | Sušenie/chladenie pre rýchle a hygienické vysušenie a ochladenie vzduchom filtrovaným HEPA filtrom |  | áno/nie
12. | Celonerezové prevedenie |  | áno/nie
13. | Max.rozmer: v x h x š – 1550 x 600 x 500 mm |  | uveďte hodnotu
14. | Úroveň hluku max. 53 DB (A) podľa normy EN ISO 3747:200 |  | uveďte hodnotu
15. | Dezinfektor podložných mís (umývačka) musí obsahovať potrebné príslušenstvo, aby po dodaní a inštalácii bola schopná plnej prevádzky. |  | áno/nie
16. | Celonerezové prevedenie |  | áno/nie
17. | Pripojenie : 230 V, 50 Hz, 1 x 16 A |  | áno/nie
17. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
17.1. | Záruka min. 24 mesiacov |  | uveďte hodnotu
2021-02-17 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis