Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie lôžok s antidekubitnými matracmi, doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, zaškolenie zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Lôžka na intenzívnu starostlivosť s antidekubitnými matracmi

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Lôžko na intenzívnu starostlivosť – 6ks

- požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  | Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: |  | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Bezpečné pracovné zaťaženie lôžka | väčšie alebo rovné 250 kg |  |
| 1.2 | Nastaviteľná výška ložnej plochy | minimálne v rozsahu 46 -76 cm |  |
| 1.3 | Ložná plocha: šírka | väčšie alebo rovné 85 cm |  |
| 1.4 | Ložná plocha: dĺžka | min. 200 cm |  |
| 1.5 | Vonkajšie rozmery: dĺžka | max. 225 cm |  |
| 1.6 | Vonkajšie rozmery: šírka s bočnicami | max. 102 cm |  |
| 1.7 | Nastavenie výšky ložnej plochy | elektricky |  |
| 1.8 | Delené plastové sklápacie bočnice (min. 2 bočnice na každej strane) po celej dĺžke | áno, min. výška 45 cm |  |
| 1.9 | Podjazdnosť | min. 4 cm |  |
| 1.10 | Dielna ložná plocha | 4 diely |  |
| 1.11 | Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek a pod. | áno |  |
| 1.12 | Polohovanie chrbtového dielu | elektricky |  |
| 1.13 | Polohovanie stehenného dielu | elektricky |  |
| 1.14 | Polohovanie lýtkového dielu | mechanicky / hydraulicky / pneumaticky / elektricky |  |
| 1.15 | Rozsah polohovania chrbtového dielu | v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0°- 60° |  |
| 1.16 | Rozsah polohovania stehenného dielu | v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0°- 20° |  |
| 1.17 | Rozsah polohovania lýtkového dielu | v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0°- 10° |  |
| 1.18 | Priemer koliesok | min. 150 mm |  |
| 1.19 | Centrálne brzdenie koliesok (min. 3 kolieska) | áno |  |
| 1.20 | Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie | áno |  |
| 1.21 | Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu EN 60601-2-52 | áno |  |
| 1.22 | Pohon TR náklonu | elektricky |  |
| 1.23 | Pohon ATR náklonu | elektricky |  |
| 1.24 | TR náklon | min. 12° |  |
| 1.25 | ATR náklon | min. 12° |  |
| 1.26 | Predné, zadné plastové čelá, podľa potreby vyberateľné | áno |  |
| 1.27 | Zálohová batéria | áno |  |
| 1.28 | Ovládacie možnosti na polohovanie výšky lôžka, ložných dielov ak je elektricky ovládateľné | ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach; s ochranou pred nechceným polohovaním |  |
| 1.29 | Pamäťové polohy: | min: Kardio poloha, Trendelenburg, CPR |  |
| 1.30 | Ukazovateľ zobrazujúci náklon ložnej plochy a chrbtového dielu | áno |  |
| 1.31 | CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu | áno |  |
| 1.32 | Ložná plocha kompatibilná s RTG | áno, min. pre chrbtovú časť |  |
| 1.33 | Držiak RTG kazety | áno |  |
| 1.34 | Integrovaná váha | áno |  |
| 1.35 | Ovládanie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií | áno možnosť polohovania pacientom: chrbát, stehná, výška ložnej plochy, súčasné polohovanie chrbta a stehien (autokontúra) |  |
| 1.36 | Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo | áno |  |
| 1.37 | Hrazda + hrazdička | áno |  |
| 1.38 | Držiak infúznych púmp | áno |  |

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Pasívny antidekubitný matrac – 6ks

- požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  | Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: |  | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Rozmery matraca | rozmery zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka |  |
| 2.2 | Počet vrstiev matraca | min. 3 vrstvy |  |
| 2.3 | Vonkajšie rozmery: výška matraca | min. 14 cm |  |
| 2.4 | Hustota peny (spodnej, strednej a vrchnej časti peny) | min. 40 kg/m3 |  |
| 2.5 | Vystužené okraje matraca | áno |  |
| 2.6 | Počet anatomických zón matraca | min. 3 |  |
| 2.7 | Stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton | riziko vzniku dekubitu min. stupňa II |  |
| 2.8 | Nosnosť matraca | min. 200 kg |  |
| 2.9 | Vodeodolnosť poťahu | min. 200 cm |  |
| 2.10 | Paropriepustnost poťahu | min. 600 g/m2/24 h |  |
| 2.11 | Ohňovzdornosť poťahu matraca | min. CRIB 5 |  |
| 2.12 | Jadro matraca so zníženou horľavosťou | áno |  |
| 2.13 | Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám | áno |  |
| 2.14 | Profilácia matraca pre lepšie rozloženie tlaku | áno |  |
| 2.15 | Poťah matraca | antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný činidlami v koncentráciách pre zdravotníctvo, odolný voči účinkom krvi, moču |  |