## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Leadless trvalé kardiostimulátory
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Leadless trvalé kardiostimulátory
1. | Stimulačný bezelektródový systém pre transkatétrovú implantáciu vrátane zavádzacieho puzdra s hydrofilnou vrstvou.
2. | Programovateľné srdcové zariadenie, ktoré stimuluje a reguluje srdcovú frekvenciu pacienta poskytovaním antibradykardickej stimulácie v závislosti od frekvencie.
3. | Stimulačný bezelektródový systém sa skladá:
3.1 | Kardiostimulátor:
3.1.1 | Hmotnosť: max. 1,75 g
3.1.2 | Objem: max. 0,8 cm3
3.1.3 | Fixačný mechanizmus: nitinolové FlexFix rozvinuteľné výbežky
3.1.4 | Požaduje sa celotelová MRI kompatibilita 1,5 a 3T
3.2 | Zavádzací katéter:
3.2.1 | Vonkajší priemer: max. 23 Fr
3.2.2 | Pracovná dĺžka: min. 105 cm
3.3 | Zavádzacie puzdro s hydrofilnou vrstvou:
3.3.1 | Vnútorný priemer: max. 23 Fr
3.3.2 | Vonkajší priemer: max. 27 Fr
3.3.3 | Pracovná dĺžka: min. 56 cm
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Leadless trvalé kardiostimulátory
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Leadless trvalé kardiostimulátory
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 24 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
20
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Leadless trvalé kardiostimulátory
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač