## PTK - ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál na liečbu rán podtlakovou terapiou a prenájom odsávacích zariadení
1.2 CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33141110-4 Chirurgické obväzy
33141600-6 Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy
33155000-1 Prístroje na fyzikálnu terapiu | 33155000-1 Prístroje na fyzikálnu terapiu
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu (kompatibilný s prenajatým odsávacím zariadením na liečbu rán podtlakovou terapiou) a prenájom 10 ks nových, nepoužívaných, nerepasovaných mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane poskytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie 24 mesiacov
| Položka č. 1 | Krytie rany, veľkosť S |  | ks | 24
| Položka č. 2 | Krytie rany, veľkosť M |  | ks | 138
| Položka č. 3 | Krytie rany, veľkosť L |  | ks | 164
| Položka č. 4 | Biele penové krytie |  | ks | 22
| Položka č. 5 | Zberná nádoba s väčším objemom |  | ks | 356
| Položka č. 6 | Port (pelota) s hadičkou |  | ks | 14
| Položka č. 7 | Konektor v tvare "Y" |  | ks | 20
| Položka č. 8 | Prenájom odsávacích zariadení |  | ks | 10
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Krytie rany, veľkosť S
| 1. | sterilný krycí set, ktorého obsahom je: |  | xxx
| 1.1 | Penové krytie:
| 1.1.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu S (š x d x v ) 10x7,5x3,3 cm (+/- 1 mm),
| 1.1.2 | materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,
| 1.1.3 | uľahčuje vylučovanie exudátu,
| 1.1.4 | účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
| 1.1.5 | v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,
| 1.1.6 | vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
| 1.1.7 | ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
| 1.1.8 | určené na jednorazové použitie,
| 1.1.9 | protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
| 1.1.10 | prítomnosť antibakteriálnej zložky,
| 1.1.11 | možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
| 1.2 | Fóliové krytie:
| 1.2.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu S: 2x15x30 cm (+/- 1 mm),
| 1.2.2 | určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
| 1.2.3 | transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,
| 1.2.4 | umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,
| 1.2.5 | chráni pred prenikaním baktérií,
| 1.2.6 | zabezpečuje nepriedušnosť systému,
| 1.2.7 | s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
| 1.2.8 | lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,
| 1.2.9 | špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
| 1.2.10 | fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
| 1.2.11 | počet kusov v balení: min 2 ks,
| 1.2.12 | v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
| 1.3 | Port (pelota) s hadičkou:
| 1.3.1 | určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
| 1.3.2 | dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
| 1.3.3 | materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
| 1.3.4 | v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
| 1.3.5 | ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
| 1.3.6 | elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
| 1.3.7 | systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
| 1.3.8 | port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
| 1.3.9 | v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
| 1.3.10 | farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
| 1.3.11 | automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 2 - Krytie rany, veľkosť M
| 2. | sterilný krycí set, ktorého obsahom je: |  | xxx
| 2.1 | Penové krytie:
| 2.1.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu M (š x d x v ) 18x12,5x3,3 cm (+/- 1 mm),
| 2.1.2 | materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,
| 2.1.3 | uľahčuje vylučovanie exudátu,
| 2.1.4 | účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
| 2.1.5 | v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,
| 2.1.6 | vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
| 2.1.7 | ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
| 2.1.8 | určené na jednorazové použitie,
| 2.1.9 | protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
| 2.1.10 | prítomnosť antibakteriálnej zložky,
| 2.1.11 | možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
| 2.2 | Fóliové krytie:
| 2.2.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu M: 2x20x30 cm (+/- 1 mm),
| 2.2.2 | určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
| 2.2.3 | transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,
| 2.2.4 | umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,
| 2.2.5 | chráni pred prenikaním baktérií,
| 2.2.6 | zabezpečuje nepriedušnosť systému,
| 2.2.7 | s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
| 2.2.8 | lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,
| 2.2.9 | špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
| 2.2.10 | fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
| 2.2.11 | počet kusov v balení: min 2 ks,
| 2.2.12 | v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
| 2.3 | Port (pelota) s hadičkou:
| 2.3.1 | určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
| 2.3.2 | dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
| 2.3.3 | materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
| 2.3.4 | v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
| 2.3.5 | ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
| 2.3.6 | elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
| 2.3.7 | systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
| 2.3.8 | port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
| 2.3.9 | v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
| 2.3.10 | farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
| 2.3.11 | automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 3 - Krytie rany, veľkosť L
| 3. | sterilný krycí set, ktorého obsahom je: |  | xxx
| 3.1 | Penové krytie:
| 3.1.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu L (š x d x v ) 26x15x3,3 cm (+/- 1 mm),
| 3.1.2 | materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,
| 3.1.3 | uľahčuje vylučovanie exudátu,
| 3.1.4 | účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
| 3.1.5 | v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,
| 3.1.6 | vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
| 3.1.7 | ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
| 3.1.8 | určené na jednorazové použitie,
| 3.1.9 | protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
| 3.1.10 | prítomnosť antibakteriálnej zložky,
| 3.1.11 | možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
| 3.2 | Fóliové krytie:
| 3.2.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu L: 2x 20x30 cm (+/- 1 mm),
| 3.2.2 | určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
| 3.2.3 | transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,
| 3.2.4 | umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,
| 3.2.5 | chráni pred prenikaním baktérií,
| 3.2.6 | zabezpečuje nepriedušnosť systému,
| 3.2.7 | s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
| 3.2.8 | lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,
| 3.2.9 | špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
| 3.2.10 | fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
| 3.2.11 | počet kusov v balení: min 2 ks,
| 3.2.12 | v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
| 3.3 | Port (pelota) s hadičkou:
| 3.3.1 | určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
| 3.3.2 | dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
| 3.3.3 | materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
| 3.3.4 | v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
| 3.3.5 | ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
| 3.3.6 | elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
| 3.3.7 | systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
| 3.3.8 | port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
| 3.3.9 | v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
| 3.3.10 | farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
| 3.3.11 | automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 4 - Biele penové krytie
| 4.1 | sterilné, penové, vlhké, hydrofilné krytie,
| 4.2 | určené na aplikáciu prostredníctvom podtlakovej terapie,
| 4.3 | materiál: polyvinylakoholové vlákna,
| 4.4 | uľahćuje vylučovanie exsudátu,
| 4.5 | podporuje tvorbu granulačného tkaniva,
| 4.6 | určená na jednorazové použitie.
Položka č. 5 - Zberná nádoba s väčším objemom
| 5.1 | požaduje sa: |  | xxx
| 5.1.1 | sterilné balenie,
| 5.1.2 | objem kanistra v intervale od 500 ml do 1000 ml,
| 5.1.3 | určená na dočasné uloženie aspiračnej tekutiny a odpadu z rany,
| 5.1.4 | jednoduché pripojenie na prístroj pre podtlakovú liečbu, zatlačením kanistra do prístroja v určenom mieste,
| 5.1.5 | uvoľnenie kanistra stlačením jediného tlačidla,
| 5.1.6 | v spojení prístrojom detekcia a signalizácia kompletného naplnenia kanistra,
| 5.1.7 | špeciálny filter zabraňujúci unikaniu zápachu z exudátu,
| 5.1.8 | gél alebo látku zabezpečujúcu zmenu exudátu z tekutej na gélovú formu,
| 5.1.9 | určená na jednorazové použitie.
Položka č. 6 - Port (pelota) s hadičkou
| 6.1 | požaduje sa: |  | xxx
| 6.1.1 | sterilné balenie,
| 6.1.2 | určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
| 6.1.3 | dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
| 6.1.4 | materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
| 6.1.5 | v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
| 6.1.6 | ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
| 6.1.7 | elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
| 6.1.8 | systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
| 6.1.9 | port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
| 6.1.10 | v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
| 6.1.11 | farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
| 6.1.12 | automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 7 - Konektor v tvare "Y"
| 7.1 | požaduje sa: |  | xxx
| 7.1.1 | sterilný konektor v tvare "Y",
| 7.1.2 | používa sa na napojenie dvoch dvojcestných portsystémov s jednotkou odsávania (prístrojom) - Technika premostenia rany (v prípade ak má pacient viac rán je možné ich liečiť jedným prístrojom),
| 7.1.3 | materiál: PVC.
Položka č. 8 - Prenájom odsávacích zariadení
| 8.1 | požaduje sa: |  | xxx
| 8.1.1 | prenájom nových, nerepasovaných, nepoužitých mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane poskytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu,
| 8.1.2 | musí byť použiteľný aj v stacionárnom, aj prenosnom režime práce,
| 8.1.3 | rozmery (š x d x v ) do 164x206x95 mm (+/- 1 mm)
| 8.1.4 | štandardná podtlaková terapia indikovaná pri liečbe akútnych a chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých dehiscenciou po chirurgických výkonoch,
| 8.1.5 | prenosné, nezávislé na sieťovom napájaní, minimálna výdrž bez dobitia 15 hodín,
| 8.1.6 | samostatne stojaci na podložke
| 8.1.7 | elektronické monitorovacie funkcie v spojení s optickými a akustickými ukazovateľmi, podtlaková jednotka s automatickým monitoringom nastavených terapeutických hodnôt,
| 8.1.8 | možnosť zavesenia prístroja s kanistrom pomocou popruhu (nie tašky) na rameno pacienta a pod.
| 8.1.9 | hmotnosť do 1,2 kg,
| 8.1.10 | interná pamäť min. 4 MB pre terapeutické dáta.
| 8.1.11 | Batéria
| 8.1.11.1 | doba nabíjania do 2,5 hod.,
| 8.1.11.2 | Kapacita batérie 2700 mAh
| 8.1.11.3 | doba prevádzky líthio-iontového akumulátora min.16 hodín pri plnom nabíjaní.
| 8.1.12 | Displej
| 8.1.12.1 | zobrazovanie - grafický dotykový display s podsvietením,
| 8.1.12.2 | ovládanie v rukaviciach,
| 8.1.12.3 | zabezpečenie - zámok nastavení s cieľom zabrániť prístupu pacienta k nastaveniam terapie,
| 8.1.12.4 | membránové čerpadlo bezúdržbové,
| 8.1.12.5 | prefukovanie hadičiek automatické,
| 8.1.12.6 | ovládacie prvky resp. dotyková obrazovka prístroja v slovenskom (alebo českom) jazyku.
| 8.1.13 | Alarmy
| 8.1.13.1 | netesnosť (leak),
| 8.1.13.2 | obštrukcia,
| 8.1.13.3 | plnosť kanistra,
| 8.1.13.4 | slabá batéria,
| 8.1.13.5 | stíšenie/vypnutie zvuku (nočný režim).
| 8.1.14 | Nastavenia
| 8.1.14.1 | možnosť nastavenia kontinuálnej alebo prerušovanej terapie,
| 8.1.14.2 | elektronická regulácia podtlaku, v rozmedzí od 20 mmHg do 250 mmHg, po 5 mmHg. (50-200),
| 8.1.14.3 | automatická regulácia intenzity sania,
| 8.1.14.4 | pri prerušovanom režime variabilné nastavenie časových intervalov a hodnoty podtlaku,
| 8.1.14.5 | automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
| 8.1.15 | Dodávateľ prenajatých zariadení v cene prenájmu zabezpečí pre objednávateľa nasledovné služby: |  | xxx
| 8.1.15.1 | doprava zariadení na miesto plnenia, manipuláciu z vozidla do a v rámci budovy, vybalenie, odber a likvidácia obalov,
| 8.1.15.2 | inštalácia prenajatých zariadení na mieste plnenia vrátane spustenia do prevádzky a ich nastavenia, ktoré zahŕňa prácu technika v mieste inštalácie zariadenia a cestovných nákladov technika,
| 8.1.15.3 | poskytovanie telefonických alebo on-line konzultácií týkajúcich sa prenajatých zariadení vyškolenými pracovníkmi dodávateľa,
| 8.1.15.4 | zaškolenie min. 2 pracovníkov objednávateľa o správnom používaní a obsluhe zariadení na mieste inštalácie zariadení,
| 8.1.15.5 | udržiavanie zariadení v prevádzkyschopnom stave vrátane údržby po opotrebovaní jednotlivých častí zariadení zahŕňajúca prácu servisného technika pri lokalizácii a odstránení poruchy zariadenia v mieste inštalácie zariadenia a cestovné náklady technika,
| 8.1.15.6 | pravidelná údržba zariadení v termínoch a rozsahu stanovenom výrobcom zariadení,
| 8.1.15.7 | pravidelne profilaktické prehliadky 1x za 12 mesiacov,
| 8.1.15.8 | minimalna bezplatná kalibracia 1x za 24 mesiacov,
| 8.1.15.9 | servis pri poruche zariadení v mieste inštalácie tohto zariadenia, a to najmä vykonanie opráv, dodávky a montáže originálnych náhradných dielov v prípade potreby ich výmeny z dôvodu ich vady alebo opotrebovania s termínom vykonania opravy do 48 hodín od jej nahlásenia,
| 8.1.15.10 | poskytnutie náhradného zariadenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami počas vykonania opravy v prípadoch, ak oprava poruchy zariadenia presiahne 2 dni a to počas celej doby, ktorej bude zariadenie v oprave.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
| Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody na dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu na podtlakovú terapiu kompatibilného s prenajatými odsávaími zariadeniami (ďalej len "tovar") vrátane prenájmu mobilných odsávacích zariadení a liečbu rán podtlakovou terapiou (ďalej len "zariadenia") na obdobie dvadsiatich štyroch (24) kalendárnych mesiacov, resp. do naplnenia dohodnutého zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
| 2. | Predmet rámcovej dohody je bližšie špecifikovaný v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky.
| 3. | Požaduje sa poskytovanie tovaru vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
| 4. | Požaduje sa dodanie tovaru: |  | xxx
| 4.1 | do dvadsiatichštyroch (24) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
| 4.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
| 4.3 | v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
| 4.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
| 4.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
| 4.6 | V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).
| 5. | Požaduje sa dodanie tovaru s minimálnou dobou použiteľnosti (resp. exspirácie) dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa jeho dodania objednávateľovi.
| 6. | Požaduje sa, aby dodávateľ bol výlučným vlastníkom zariadení a bol oprávnený so zariadeniami nakladať.
| 7. | Požaduje sa dodanie nových, nerepasovaných a nepoužitých zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou, kompatibilných s tovarom za účelom poskytovania výkonov zdravotnej starostlivosti objednávateľom, ktorý je zdravotníckym zariadením, a ktoré je objednávateľ oprávnený vykonávať v rozsahu a v súlade s predmetom činnosti.
| 8. | Požaduje sa odovzdanie zariadení objednávateľovi v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie a prevádzku a vhodnom k zmluvne dohodnutému účelu.
| 9. | Požaduje sa protokolárne odovzdanie zariadení objednávateľovi. Protokol o odovzdaní a prevzatí zariadení potvrdia oprávnení zástupcovia dodávateľa a objednávateľa.
| 10. | Požaduje sa dodanie zariadení do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, a to na náklady dodávateľa, na miesto dodania, ktoré bude dodávateľovi oznámené objednávateľom.
| 11. | Požaduje sa inštalovať, resp. zabezpečiť inštaláciu zariadení u objednávateľa na náklady dodávateľa najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa dodania zariadení, týmto nie je dotknutá možnosť súčasného dodania a inštalácie zariadení v ten istý deň. Presný dátum dodania a inštalácie zariadení je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi najmenej tri (3) kalendárne dni vopred. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri inštalácii zariadení.
| 12. | Požaduje sa vyhotovenie inštalačného protokolu o inštalácii zariadení dodávateľom, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia objednávateľa a dodávateľa.
| 13. | Požaduje sa zabezpečiť odborné zaškolenie zamestnancov objdnávateľa, ktorí budú s prenajatými zariadeniami pracovať, a to bezprostredne po dodaní zariadení objednávateľovi, o čom bude zo strany dodávateľa vyhotovený školiaci protokol, ktorí podpíšu oprávnení zástupcovia objednávateľa a dodávateľa.
| 14. | Požaduje sa poskytovanie telefonických alebo on-line konzultácií týkajúcich sa zariadení vyškolenými zamestnancami dodávateľa.
| 15. | Požaduje sa dodanie návodu na použitie prístroja v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku a dokumentácie týkajúcej sa uvedenia zariadení na trh a do etapy používania (t. j. Certifikát a Vyhlásenie o zhode).
| 16. | Požaduje sa poistenie zariadení zo strany dodávateľa na vlastné náklady pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú, a to počas celej doby platnosti uzatvorenej rámcovej dohody.
| 17. | Požaduje sa vystaviť dodávateľom faktúru za prenájom zariadení raz ročne, vždy k poslednému dňa 12-teho kalendárneho mesiaca.
| 18. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
| 19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.
| 20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
| 21. | Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ: 1. uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny. 2. neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.
| 22. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa uzatvorenej zmluvy bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa uzatvorenej zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej zmluvy a nižšou cenou.
| 23. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 22. týchto zmluvných podmienok. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
| 24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
| 25. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť , právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
| 26. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
| 27. | Predávajúci je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade kupujúcemu zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikla porušením tejto povinnosti.
| 28. | Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk .
| 29. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
| Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
| 2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.
| 3. | Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.
| 4. | Prospektový materiál
7. PRÍLOHY
| Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
| Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
| V: |  | podpis:
| Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: