·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.1 k predmetu zákazky: Ultrazvukové sonografické prístroje najvyššej kategórie pre Neonatológiu a Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb pre Časť č.2: Ultrazvukový sonografický prístroj najvyššej kategórie pre Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 177/2022 zo dňa 10.08.2022, 36841 - MST; a v Úradnom vestníku Európskej únie 2022/S 152-433987 zo dňa 09.08.2022

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ uvádza požiadavku na nastaviteľný pult obsluhy s výškou minimálne 20 cm. Bude verejný obstarávateľ akceptovať zariadenie, ktoré umožňuje nastavenie v rozsahu 18,5 cm?

Odpoveď k otázke č.1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať zariadenie, ktoré umožňuje nastavenie pultu obsluhy v rozsahu min. 18,5 cm.

Mení sa:

1.5 Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 20 cm

Mení sa na:

1.5 Elektronicky nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 18,5 cm

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 v bode 1.5 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 v bode 1.5 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.2:

Verejný obstarávateľ uvádza požiadavku na výškovo nastaviteľnú konzolu obsluhy. Mohol by zadávateľ uviesť, či má byť zmena výšky panelu mechanická alebo elektronická pomocou motora.

Odpoveď k otázke č.2:

Zmena výškovo nastaviteľnej konzoly obsluhy má byť elektronická.

Mení sa:

1.6 Nastaviteľný pult obsluhy stranovo min. +/- 30°

Mení sa na:

1.6 Elektronicky nastaviteľný pult obsluhy stranovo min. +/- 30°

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 v bode 1.6 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 v bode 1.6 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.3:

Verejný obstarávateľ uvádza požiadavku na snímkovú frekvenciu minimálne 2500 Hz v 2D. V režime umožňujúcom vyšetrenie pacienta (hĺbka, šírka rezu, ...) sme v najlepších ultrazvukových prístrojoch na trhu so snímkovou frekvenciou okolo 50 Hz. Hodnotu požadovanú zákazníkom možno získať v laboratórnych podmienkach, ktoré neumožňujú zobrazenie diagnostického obrazu (úzky rez, minimálna hĺbka atď.). Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj s maximálnou frekvenciou snímania 1900 Hz?

Odpoveď k otázke č.3:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať prístroj s minimálnou snímkovou frekvenciou na 2D, a to v rozsahu 1900 Hz.

Mení sa:

1.8 Snímková frekvencia na 2D min. 2500 Hz

Mení sa na:

1.8 Snímková frekvencia na 2D min. 1900 Hz

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 v bode 1.8 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 v bode 1.8 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.4:

Verejný obstarávateľ uvádza požiadavku na maximálnu hĺbku displeja min. 400 mm. Diagnosticky dôležité štruktúry sa nachádzajú v hĺbke približne 20 - 25 cm. Bude verejný obstarávateľ akceptovať zariadenie s maximálnou hĺbkou zobrazenia 30 cm?

Odpoveď k otázke č.4:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať zariadenie s maximálnou hĺbkou zobrazenia 30 cm.

Mení sa:

1.10 Maximálna zobrazovacia hĺbka min. 400 mm

Mení sa na:

1.10 Maximálna zobrazovacia hĺbka min. 300 mm

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 v bode 1.10 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 v bode 1.10 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.5:

Verejný obstarávateľ uvádza požiadavku na Zosilnenie slabnúceho signálu v čase (TGC). Veríme, že ide o moderné nastavenie digitálneho dotykového panela s možnosťou uloženia do predvoľby používateľa. Mohol by verejný obstarávateľ tento parameter špecifikovať podrobnejšie?

Odpoveď k otázke č.5:

Verejný obstarávateľ požaduje zosilnenie slabnúceho signálu v čase (TGC). Ide o modernejšie nastavenie digitálneho dotykového panela s možnosťou uloženia do predvoľby používateľa.

Mení sa:

2.15 Zosilňovanie slabnúceho signálu (TGC)

Mení sa na:

2.15 Zosilňovanie slabnúceho signálu (TGC). Požadujeme digitálne nastavovanie (TGC)

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 v bode 2.15 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 v bode 2.15 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.6:

Verejný obstarávateľ uvádza požiadavku na špeciálny SW na vyhodnotenie funkcie ľavej a pravej komory srdca plodu metódou speckle tracking vrátane vyhodnotenia parametrov a zobrazenia kriviek, pričom údaje musia byť získané pomocou abdominálnej sondy. Na vyhodnotenie kardiologických parametrov ponúkame alternatívny SW umožňujúci automatické vyhodnotenie kardiologických oddielov pomocou algoritmov založených na umelej inteligencii a SW umožňujúci meranie MPI (myocardial performance index). Bude verejný obstarávateľ akceptovať toto riešenie?

Odpoveď k otázke č.6:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať vyššie uvedené riešenie.

Mení sa:

3.25 Špeciálny SW pre zhodnotenie funkcie ľavej a pravej komory fetálneho srdca pomocou metódy speckle tracking vrátane vyhodnotenia parametrov a zobrazenia kriviek, dáta je nutné získať pomocou abdominálnej sondy

Mení sa na:

3.25 Špeciálny SW pre zhodnotenie funkcie ľavej a pravej komory fetálneho srdca pomocou metódy speckle tracking vrátane vyhodnotenia parametrov a zobrazenia kriviek, dáta je nutné získať pomocou abdominálnej sondy alebo SW umožňujúci automatické vyhodnotenie kardiologických oddielov pomocou algoritmov založených na umelej inteligencii a SW umožňujúci meranie MPI (myocardial performance index).

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 v bode 3.25 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 v bode 3.25 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.7:

Verejný obstarávateľ uvádza požiadavku na 2D/3D/4D vaginálnu mikrokonvexnú sondu s frekvenčným rozsahom min. 5-12 MHz, počtom elementov min. 256 a FOV v B-mode min. 160°. Bude zákazník akceptovať nový typ sondy s rozsahom 3-10 MHz, 192 el. a FOV 180°?

Odpoveď k otázke č.7:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať vyššie uvedený typ sondy.

Mení sa:

5.1 2D/3D/4D vaginálna mikrokonvexná sonda s frekvenčným rozsahom min.  5-12 MHz, počtom elementov min. 256 a FOV v B-móde  min. 160°

Mení sa na:

5.1 2D/3D/4D vaginálna mikrokonvexná sonda s frekvenčným rozsahom min.  5-12 MHz, počtom elementov min. 256 a FOV v B-móde  min. 160° alebo s rozsahom 3-10 MHz, 192 el. a FOV 180°

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 v bode 5.1 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 v bode 5.1 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.8:

Verejný obstarávateľ uvádza požiadavku na 2D/3D/4D sondu s frekvenčným rozsahom min. 2 - 8 MHz, min. 512 elementov, možnosť živé bi-planárne zobrazenie, harmonické zobrazenie, technológia Matrix. Bude obstarávateľ akceptovať nový model sondy s frekvenčným rozsahom 1-8 MHz, 192el., single-crystal technológiou s možnosťou bi-planárneho zobrazenia ?

Odpoveď k otázke č.8:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom zadaní.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2, ktorou je Opis predmetu zákazky.

DOPLNENIE

Verejný obstarávateľ dopĺňa v opise predmetu zákazky pre časť č.2 bod 5.3, ktorý znie:

„Podpora pre možnosť dovybavenia zariadenia o širokopásmovú plne elektronickú konvexnú sondu 3D/4D“

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 nový bod 5.3 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 nový bod 5.3 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, dochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto primerane predlžuje termín na predkladanie ponúk a tiež termín otvárania ponúk.

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti A – Pokyny na vypracovanie ponuky bod 17.2

Nové znenie:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.10.2022 o 09:00 hod. 27.10.2022 o 09:00 hod. miestneho času.

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti A – Pokyny na vypracovanie ponuky bod 19.1

Nové znenie:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 17.10.2022 o 13.00 hod. 27.10.2022 o 13:00 hod. v mieste sídla  verejného obstarávateľa.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok