## Časť 1 . Novorodenecké postieľk
Časť I. Novorodenecké postieľky a výhrevné podložky
Postieľky pre detské a novorodenecké oddelenie
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Jednotková cena v EUR bez DPH | Spolu v EUR bez DPH | Spolu v EUR s DPH
1. Novorodenecké postieľky | ks |  |  | 86 | 0 | 0 | 0
600
- ľahká manipuláca zdvihu v rozsahu: | mm |  | 990
- hĺbka lôžka | cm | 22 | 25
- váha | kg | 13 | 15
1.1. Výhrevné podložky | ks |  |  | 21 | 0 | 0 | 0
- elektrický regulátor teploty s teplotným rozsahom v krokoch po 0,1°C: | stup. C | 30 | 39
1.2. PUR matrace | ks |  |  | 70 | 0 | 0 | 0
Celková cena | [5 empty] | 0 | 0
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika
1. Novorodenecké postieľky | áno
- konštrukcia vhodná pre umiestnenie lôžka nad posteľ matky | áno
- 4 otočné kolieska, 2 vybavené brzdou, priemer kolieska 100 mm, antistatické
áno
- trendelenburg , minimum ± 12° | áno
- úložný košík upevnený na spodnej časti podvozku | áno
- rozmery | (850-1090 mm)x (450-510 mm)x rozsah zdvihu(min.600-990 mm)
- mriežky bočných stien rozteč max.6 a menej cm | áno
- lôžko - pevná styčná plocha , nie sieťú /možnosť uloženia monitoru dychu, fototerapeutickej postieľky,výhrevnej podložky/
áno
1.1. Výhrevné podložky | áno
- rozmery | 500 x 800 mm
- povrchová úprava | umývateľný PUR mint poťah
- trieda | Il.a
- napájacie napätie regulátora | 230 V
- napájacie napätie vyhrievanej podložky | Bezpečných 24 V
- príkon | 80 W
- regulátor | áno
- LED display - dotykový na ovládanie teploty a ostatných informácií | áno
- display zobrazuje aktuálny stav nastavenej teploty, zobrazuje prípadné poruchy opticky aj akusticky, cez menu display ponúka zobrazenie servisných informácií a identifikáciu používanej podložky | áno
- termostat - elektronická proporciálná regulácia | áno
- sada teplotných senzorov - min.3 ks | áno
- nezávislá teplotná mechanická poistka - resetovateľná | áno
- počítadlo prevádzkových hodín regulátoru | áno
- počítadlo prevádzkových hodín podložky - s integrovanou pamäťou pre uloženie dát-prevádzkových hodín u každej podložky jednotlivo | áno
- kompletná nepretržitá diagnostika prevádzky a nastavených parametrov | áno
- alarmy | áno
- systémové, prevádzkové a chybové hlásenia LCD displeji | áno
- opticky a akusticky signalizované | áno
- pri prekročení nastavenej teploty o 1°C - automatické odpojenie vyhrievania | áno
- vzájomná kompatibilita regulátoru a všetkých veľkostí dodávaných podložiek | áno
- držiak na prípadné uchytenie regulátora podložky
- váha regulátora | max. 2 kg
1.2 Matrac | výška cca 3 cm
- jadro so studenej PUR peny- molitan | áno
- hustota 35,3/kg, EN norma nehorľavá | áno
- poťah | so zipsom nepremokavý, textilný laminát s polyuretánovým nánosom na tech. PES úplete
- poťah | vodeodolný, paropriepustný, hydrolytický odolný, antibakteriálny, s prostipliesňovou úpravou, vysoký stupeň mechanickej odolnosti. Možnosť prať v práčke

## Časť 2. Detské postieľky
Časť II. Detské postieľky
Detské postieľky určené pre deti predškolského veku |  |  |  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Spolu v EUR bez DPH | Spolu v EUR s DPH
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne
Detské postieľky | ks |  |  | 29 | 0 | 0 | 0
- rozmery matraca podľa typu postieľky, maximálna výška matraca | cm | 8 | 10
- výška ložnej plochy, elektricky nastaviteľná | cm | 55 | 85
- hmotnosť s celkovým vybavením | kg |  | 120
- bezpečné pracovné zaťaženie | kg |  | 80
PUR matrace | ks |  |  | 29 | 0 | 0 | 0
Celková cena spolu | [5 empty] | 0 | 0
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika
- elektrická polohovateľná postieľka, prispôsobená hospitalizovaným deťom predškolského veku, pre KIGM deti, Detské oddelenia, Detské JIS | áno
- stĺpová konštrukcia farebná | áno
- vonkajšie rozmery postieľky | 150 cm - 160 cm x 80 cm - 85 cm
- odnímateľné čelá, bočnice výškovo nastaviteľné | áno
- dvojdielna ložná plocha | áno
- výška bočníc nad ložnou plochou: 80 cm | áno
- náklon Tendelenburg / obrátený Trendelenburg, elektricky nastaviteľný | áno
- individuálne alebo centrálne brzdené 4 koliesok | áno
Matrac pre detské postielky | áno
- jadro tvori polyuretánová pena (PUR), s výškou 8 cm | áno
- poťah | Jersey - jersejova látka obojstranne prešívaná výplňovým materiálom, povrch z vonku umývateľný, možnosť použitia obojstranne
- možnosť prania matraca pri teplote do 60 °C. | áno