## MR_FNBB
Špecifikácia MR prístroja: 3T
Magnetická rezonancia 3T vrátane súvisiacich služieb
P.č. | Atribút | Jednotka | Typ atribúta (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit) | Kvalifikačná hodnota atribútu (prístroj musí splniť) | Hodnotenie za splnenie na vyššej kvalitatívnej úrovni v porovnaní s minimálnou požiadavkou (predpoklad) | Návrh uchádzača
1 | Základné parametre
1.1 | Intenzita magnetického poľa | T | rovnaký a väčší | 2.8
.1.2 | Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode | cm | rovnaký a väčší | 69
1.3 | max. FOV v osiach XYZ | cm x cm x cm | rovnaký a väčší | 50x50x50
2 | Gradienty
2.1 | maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť | mT/m | rovnaký a väčší | 60 | áno
2.2 | maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi zvlásť | T/m/s | rovnaký a väčší | 200 | áno
2.3 | Možnosť súčasného využitua požadovanej max. amplitúdy a požadovanej max. strmosti | áno/nie | áno/nie | áno
2.4 | duty cycle | % | rovnaký a väčší | 100%
3 | RF systém
3.1 | max. výkon RF-systému v kW | kW | rovnaký a väčší | 30
3.2 | Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) | áno/nie | áno/nie | áno
3.3 | Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov | počet | rovnaký a väčší | 90
3.4 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (max. FOV v osiach XYZ) - potenciál prístroja definovaný datasheetom | počet | rovnaký a väčší | 32
3.5 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie, je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie. Hodnota, ktorú uchádzač v tomto parametri vyplní, je maximálnou možnou hodnotou počtu elementov, ktoré prístroj dokáže využívať pri vyšetrení v jednom FOV a týmto spôsobom sa bude následne nazerať na hodnoty počtu elementov v jednom FOV ostatných parametrov o vyšetreniach a cievkach, kde sa tento počet uvádza. Výnimkou sú iba tie parametre o cievkach, pri ktorých sa neuvádza hodnota počtu elementov v jednom FOV (napríklad chrbticová cievka). | počet | rovnaký a väčší | 32 | áno
3.6 | Integrovaná chrbticová (posteriórna) cievka, umožňuje sa aj koncept dynamickej cievky | áno/nie | áno/nie | áno
3.7 | Chrbticová cievka/ stôl pacienta so zabudovaným senzorom pre snímanie dýchania alebo iný princíp umožňujúci tzv. bezdotykové snímanie a následné riadenie vyšetrenia podľa dýchacích pohybov pacienta bez nutnosti použitia "respiratory belt" | počet | áno/nie | áno
3.8 | Počet cievkových elementov integrovanej chrbticovej cievky, berie sa do úvahy údaj z datasheetu | počet | rovnaký a väčší | 40 | áno
3.9 | Počet elementov špecializovanej hlavovej alebo hlavovo-krčnej cievky na perfúziu, funkčné vyšetrenia a angio (počet elementov samotnej cievky v jednom FOV) | počet | rovnaký a väčší | 32 | áno
3.10 | Vyšetrenie v oblasti hlavy a krku s počtom elementov v jednom FOV minimálne (je požadované preukázať konkrétnym vyšetrením a vizualizáciou rozmiestnenia cievok v jednom FOV, ktoré sú samozrejme dodané v súťaži, z ktorého bude zrejmé, koľko elementov je pri vyšetrení využívaných - ideálne dodaním parciálnych obrazov z každého elementu pri vyšetrení) | počet | rovnaký a väčší | 32 | áno
3.11 | Počet elementov štandardnej hlavovo-krčnej cievky v jednom FOV, maximálny počet elementov 30 v jednom FOV | počet | rovnaký a väčší | 20
3.12 | hlavová, alebo hlavokrčná cievka typu Tx/Rx pre vysokokvalitné spektroskopické vyšetrenia a prípadný výskum spolu s dodaním potrebného HW | áno/nie | áno/nie | áno
3.13 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha(abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho(abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach Úroveň plnenia atribútu je možné preukázať údajom v datasheete, alebo aj dodaním podkladov daného vyšetrenia, ktoré budú obsahovať fotografiu vyšetrovaného pacienta pri vyšetrení, na ktorej je zrejmé rozmiestnenie cievok (iba takých a v takom počte, ako sú ponúkané pre účely tohto VO) a parciálny obraz z každého využívaného elementu vo FOV | počet | rovnaký a väčší | 30 | áno
3.14 | Brušná/hrudná/anteriórna cievka so zabudovaným monitorom srdca (EKG) s počtom elementov samotnej cievky minimálne 12 v jednom FOV | áno/nie | Nie nevylučuje | Nie nevylučuje | áno
3.15 | Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, prioritne dedikovaná cievka na prsníky) | počet | rovnaký a väčší | 16
3.16 | Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na prsníky) s možnosťou biopsy (atribút môže byť splnený predchádzajúcov požiadavkou "Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na prsníky) s minimálnym počtom elementov 16" pokiaľ má táto cievka možnosť biopsy) | počet | rovnaký a väčší | 7
3.17 | Vyšetrenie Peripheral vascular o počte elementov minimálne 30 v 1 FOV, pričom cievková výbava musí nutne pokrývať rozsah pacienta od brucha po končeky prstov na nohách, teda minimálny rozsah 130 cm. | počet | rovnaký a väčší | 30 | áno
3.18 | Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na zápästie) | počet | rovnaký a väčší | 16 | áno
3.19 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na koleno), musí splniť Tx/Rx | počet | rovnaký a väčší | 16 a súčasne Tx/Rx
3.20 | Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, prioritne dedikovaná cievka na rameno) | počet | rovnaký a väčší | 16
3.21 | Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na členok/chodidlo) | počet | rovnaký a väčší | 8 | áno
3.22 | Vyšetrenie hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenie hlavy batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 8 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 16 s dodaným pozicionérom) | počet | rovnaký a väčší | 8 | áno
3.23 | Vyšetrenie torza batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenia torza batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 8 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov minimálne 16) | počet | rovnaký a väčší | 8
3.24 | Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV (nie je možné splniť abdominálnou cievkou z atribútu "Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha(abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho(abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach Úroveň plnenia atribútu je možné preukázať údajom v datasheete, alebo aj dodaním podkladov daného vyšetrenia, ktoré budú obsahovať fotografiu vyšetrovaného pacienta pri vyšetrení, na ktorej je zrejmé rozmiestnenie cievok (iba takých a v takom počte, ako sú ponúkané pre účely tohto VO) a parciálny obraz z každého využívaného elementu vo FOV" , táto abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | áno/nie | áno/nie | áno | áno
3.25 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 20 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 35 cm krát 50 cm a s plochou minimálne 1800 cm2 a maximálne 2500 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu: "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | áno
3.26 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 20 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 35 cm krát 65 cm a s plochou minimálne 2500 cm2 a maximálne 3500 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | áno
3.27 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 30 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 60 cm krát 60 cm a s plochou minimálne 3500 cm2 a maximálne 5250 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | áno
3.28 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 40 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 70 cm krát 70 cm a s plochou minimálne 5250 cm2 a maximálne 6000 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | áno
3.29 | kombinácia prijímacích cievok v jednom scane | áno/nie | áno/nie | áno
3.30 | max. scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok | cm | rovnaký a väčší | 180
4 | Stabilitata/homogenita sytému
4.1 | stabilita v ppm/h | ppm/h | rovnaký a menší | 0.1
4.2 | aktívne tienenie (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno
4.3 | Shim vyšších rádov min. 2. a 3. rádu | áno/nie | áno/nie | áno
4.4 | Zaručená homogenita ppm 50cm DSV (v prípade, že nie je dostupná informácia o 50cm DSV, postačí aj informácia z Elipsoidu 50x50x45cm, ktorá však bude penalizovaná dvojnásobkom hodnoty - teda uchádzač vyplní dvojnásobnú hodnotu pre elipsoid 50x50x45cm v tomto parametri, pokiaľ nedisponuje informáciou pre 50cm DSV) (súťaž v tomto parametri umožňuje uchádzačovi predložiť garantovanú hodnotu výrobcom pre 50cm DSV, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja) - akákoľvek uvedená hodnota (ako aj tá, penalizovaná z elipsoidu) musí podliehať schválenej technológii merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety | ppm | rovnaký a menší | 4 | áno
4.5 | Zaručená homogenita ppm 40cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | rovnaký a menší | 0.5 | áno
4.6 | Zaručená homogenita ppm 30cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | rovnaký a menší | 0.15 | áno
4.7 | Zaručená homogenita ppm 20cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | rovnaký a menší | 0.05 | áno
4.8 | Zaručená homogenita ppm 10cm DSV (1. hodnota definovaná datasheetom, môže byť nahradená hodnotou pre 20cm DSV z datasheetu, alebo 2. súťaž v tomto parametri umožňuje uchádzačovi predložiť garantovanú hodnotu výrobcom pre 10cm DSV, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja - akákoľvek uvedená hodnota musí podliehať schválenej technológii merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety) | ppm | rovnaký a menší | 0.05 | áno
5 | Vlastnosti scanu
5.1 | Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.1
5.2 | Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.1
5.3 | Scan - maximálne priestorové rozlíšenie v µm | µm | rovnaký a menší | 7
6 | Iné funkčné vlastnosti
6.1 | technológia potlačenia pohybových artefaktov | áno/nie | áno/nie | áno
6.2 | optický prenos signálu od rf-systému | áno/nie | áno/nie | áno
6.3 | redukcia hluku | áno/nie | áno/nie | áno
6.4 | kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií | áno/nie | áno/nie | áno
6.5 | opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení | áno/nie | áno/nie | áno
6.6 | synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky vyšetrenia a všetky cievky s potrebou monitoringu EKG | áno/nie | áno/nie | áno
6.7 | synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)), pre všetky typy vyšetrení vyžadujúce monitorovanie respirácie | áno/nie | áno/nie | áno
6.8 | Sprievodca pacienta vyšetrením - 1) minimálna požiadavka je vizualizácia pokynov pre pacienta priamo v gantry (zobrazenie zostávajúceho času zadržania dychu, či dĺžky sekvencie) a iné, alebo 2) zobrazenie mena pacienta a piktogramu tela pacienta na dotykovej obrazovke umiestnenej na gantry MR s možnosťou zadania vyšetrenia s využitím umelej inteligencie - táto funkcia musí umožňovať zvolenie oblasti vyšetrenia (napr. hlava, brucho, končatina a pod.) na dotykovej obrazovke a po zvolení vyšetrenia za pomoci umelej inteligencie má MR automaticky posunúť pacienta do izocentra MR na zvolenú oblasť vyšetrenia, pričom sa na akvizičnej konzole automaticky nastavia parametre pre zvolenú oblasť (hlava, brucho a pod.) - prístroj počas vyšetrenia zadáva automaticky audio povely pre dýchanie vo zvolenom jazyku, alebo 3) systém umožňujúci automatický výber zo sady pripojených a na pacientovy umiestnených cievok a optimalizáciu vyšetrovacieho protokolu na základe anatómie pacienta a podľa nastavenia izocentra operátorom, zvolením vyšetrovanej oblasti priamo na pacientskom stole, s následným posunom pacienta do izocentra a integráciou kalibračných skenov s automatickým začatím skenovania - prístroj počas vyšetrenia zadáva automaticky audio povely pre dýchanie vo zvolenom jazyku | áno/nie | áno/nie | nie | áno
7 | Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti
7.1 | Ročná spotreba hélia v litroch | l | rovnaký a menší | 0
7.2 | lôžko - max. hmotnosť pacienta v kg pri zachovaní polohovacích vlastností stola pri vyšetrení | kg | rovnaký a väčší | 250
7.3 | Odnímateľný stôl alebo doska pacienta bez nutnosti prekladu pacienta, či jeho pohybu pred a po vyšetrení | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | áno
7.4 | Celková hmotnosť MRI prístroja v prevádzkovom stave s príslušenstvom a pacientským stolom max. 7 500 kg. | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje
8 | Počítač
8.1 | počet jadier procesora rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 16
8.2 | frekvencia procesora Ghz rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 2.6
8.3 | operačná pamäť GB rekonštrukčného počítača | GB | rovnaký a väčší | 128
8.4 | Frekvencia procesora Ghz operačného počítača | GB | rovnaký a väčší | 3.4
8.5 | počet rekonštruovaných 2D Fourierových transformácii (2D FFT)/sek. celej matici 256x256, plné FOV, min. 44 000 za sekundu | počet/sekundu | rovnaký a väčší | 50000
8.6 | 2 x monitor v inch ´´ ovládacej konzoly | inch | rovnaký a väčší | 24
8.7 | úložný priestor | GB | rovnaký a väčší | 800GB SSD
8.8 | UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu minimálne 30 minút | áno/nie | áno/nie | áno
8.9 | archivácia vyšetrení na CD a DVD | áno/nie | áno/nie | áno
9 | Software
9.1 | základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela | áno/nie | áno/nie | áno
9.2 | paralelné akvizičné techniky | áno/nie | áno/nie | áno
9.3 | 3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid | áno/nie | áno/nie | áno
9.4 | 3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 | áno/nie | áno/nie | áno
9.5 | 3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C | áno/nie | áno/nie | áno
9.6 | 3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE | áno/nie | áno/nie | áno
9.7 | 3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK | áno/nie | áno/nie | áno
9.8 | sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET | áno/nie | áno/nie | áno
9.9 | sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP | áno/nie | áno/nie | áno
9.10 | sekvencia typu medic/merge/m-ffe | áno/nie | áno/nie | áno
9.11 | sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice | áno/nie | áno/nie | áno
9.12 | T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) | áno/nie | áno/nie | áno
9.13 | 3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA | áno/nie | áno/nie | áno
9.14 | neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) | áno/nie | áno/nie | áno
9.15 | sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp | áno/nie | áno/nie | áno
9.16 | MR traktografia – DTI s možnosťou zobrazenia min. 256 smerov | áno/nie | áno/nie | áno
9.17 | MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve), pričom podmienku je možné splniť aj dodaním licencií pre diagnostický server | áno/nie | áno/nie | áno
9.18 | 2D arterial spin labeling (aj ako rekonštuovateľné z 3D arterial spin labeling) | áno/nie | áno/nie | áno
9.19 | 3D arterial spin labeling | áno/nie | áno/nie | áno
9.20 | Sekvencie a SW pre 4D nasnímanie ako aj následnú analýzu toku krvi v mozgu s možnosťou merania a zobrazenia maximálnych aj priemerných rýchlostí toku pre každú fázu srdcového cyklu | áno/nie | áno/nie | áno
9.21 | fMRI (Bold technika) vrátane postprocessingu (spracovanie vizuálnych, dotykových a sluchových vnemov) a vrátane možnosti vytvárania paradigmov pre excitáciu pacienta a vyhodnocovania aktivácie excitovaných častí mozgu v reálnom čase | áno/nie | áno/nie | áno
9.22 | fMRI (Bold technika) - vrátane dodaného hardware, s možnosťou snímania až do 25 obr/s, s možnosťou odstránenia obrazu lebečných kostí - audio-stimulovanie, - systém na odpoveď pacienta - pre každú ruku zvlášť, - meranie času odpovede | áno/nie | áno/nie | áno
9.23 | spektroskopia single a multi voxel | áno/nie | áno/nie | áno
9.24 | spektroskopia single a multi voxel aj pre vyšetrenie prsníkov a prostaty, mozog | áno/nie | áno/nie | áno
9.25 | sekvencie na zobrazenie čerstvého intrakraniálneho krvácania (2D a 3D SWI) a mikrokrvácania, sekvenice gradientného echa so zosilneným efektom suscetibility (SWI) ,s možnosťou použitia fázovej informácie na zvýraznenie kontrastu | áno/nie | áno/nie | áno
9.26 | 3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno
9.27 | cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) | áno/nie | áno/nie | áno
9.28 | MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) | áno/nie | áno/nie | áno
9.29 | veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno
9.30 | ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny | áno/nie | áno/nie | áno
9.31 | sekvencie (typu Zero Echo time) umožujúce 3D izotropické zobrazenie kostí kolena, ramena, zápestia, chodidla..., v kvalite "CT like image" | áno/nie | áno/nie | áno
9.32 | sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov | áno/nie | áno/nie | áno
9.33 | sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov nadštandardné v 3D | áno/nie | áno/nie | áno
9.34 | sekvencie so supresiou tuku (DIXON) | áno/nie | áno/nie | áno
9.35 | sekvencie so supresiou tuku vrátane chemical shift /typu MDIXON, TSE i GRE) | áno/nie | áno/nie | áno
9.36 | sekvencie a software pre kvantifikáciu toku v cievach (software pre vaskulárne analýzy) | áno/nie | áno/nie | áno
9.37 | Sekvencie typu BlackBlod s prídavným excitačným RF pulzom, pre potlačnie signálu krvi vo vyšetrovanom reze | áno/nie | áno/nie | áno
9.38 | sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov(likvoru) | áno/nie | áno/nie | áno
9.39 | sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov ako aj cerebrospinálneho toku aj s možnoťou potlačenia "signálu pozadia" pre zobrazenie veľmi pomalých tokov | áno/nie | áno/nie | áno
9.40 | MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev | áno/nie | áno/nie | áno
9.41 | kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním | áno/nie | áno/nie | áno
9.42 | celotelová angiografia od 150 cm vyššie v kvalite lokálnych cievok | áno/nie | áno/nie | áno
9.43 | dynamické 4D MRA s vysokým časovým i priestorovým rozlíšením | áno/nie | áno/nie | áno
9.44 | bezkontrastné MRA hlavy a krku (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno
9.45 | bezkontrastné MRA renálných tepien a periférnych tepien dolných končatín (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno
9.46 | bezkontrastné MRA koronárnych tepien (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno
9.47 | sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania (2D, 2D splnené aj rekonštruovaním z 3D a 3D), sekvencie gradientného echa so zosilneným efektom susceptibility | áno/nie | áno/nie | áno
9.48 | zobrazovanie parenchymatóznych orgánov brucha a panvy vrátane prostaty, pokrokových DWI, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve, sekvencie typu DIXON určené pre abdominálnu oblasť s krátkym akvizičným časom, zobrazovanie pečene, ladvín, gynekologických orgánov, prostaty, rekta, ultrarýchle sekvencie so saturáciou tuku k vyšetreniu brucha počas jedného nádychu pacienta | áno/nie | áno/nie | áno
9.49 | SWI | áno/nie | áno/nie | áno
9.50 | DWI | áno/nie | áno/nie | áno
9.51 | DCE | áno/nie | áno/nie | áno
9.52 | zobrazovanie orgánov tráviacej trubice | áno/nie | áno/nie | áno
9.53 | cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie | áno/nie | áno/nie | áno
9.54 | vybavenie na snímanie EKG, pulzu | áno/nie | áno/nie | áno
9.55 | systém a sekvencie pre dychový gating podľa polohy bránice | áno/nie | áno/nie | áno
9.56 | zobrazovania prsníkov vrátane dynamických kontrastných vyšetrení a softvér pre ich vyhodnotenie, pre zobrazenie fokálnych lézií v prsníkoch a vyšetrenia silikónových implantátov: High-resolution 2D a 3D protokoly, online a offline subtrakcie sekvencií resp. obrazov , diffusion imaging , sekvencie na vyšetrenia silikónových implantátov | áno/nie | áno/nie | áno
9.57 | spektroskopia pŕs s možnosťou spektrálneho potlačenia signálu tuku užívateľom definovaným pulzom | áno/nie | áno/nie | áno
9.58 | možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 1000; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach | áno/nie | áno/nie | áno
9.59 | systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno
9.60 | najkvalitnejšia firemná technológia pre maximálne zníženie hluku v pacientskom tuneli dostupná pre tento typ prístroja | áno/nie | áno/nie | áno
9.61 | korekcia pohybových artefaktov | áno/nie | áno/nie | áno
9.62 | možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru | áno/nie | áno/nie | áno
9.63 | vyšetrenie srdca vrátane zobrazovacích funkcii srdečných oddielov dynamické zobrazenie, viabilita myokardu, late enhancement, EKG a pulzný gating | áno/nie | áno/nie | áno
9.64 | Možnosť akvizície viacerých typov váženia min. T1, T2, T1FLAIR, T2FLAIR, PD, a STIR T1 počas jednej sekvencie s možnosťou spätne rekonštruovať obrazy T1w, T2w, PSIR, PD, STIR, T1 FLAIR a dalšie, a to po vykonaní vyšetrenia bez prítomnosti pacienta plne integrovaný v pracovnom režime systému dostupný na pracovnej konzole MR systému | áno/nie | nie nevylučuje | nie | áno
9.65 | Protokoly T1 sag GRE, T2 tra TSE a TSE FLAIR, tra EPI Diffusion a T2* tra EPI-GRE v jednom vyšetrení za 5 minút, vrátane využitia pri vyšetrení s kontrastom a vrátane postkontrastného zobrazovania | áno/nie | nie nevylučuje | nie | áno
9.66 | Protokol a sekvencie pre vyšetrenie sagittal T1-vážené GRE axiálne T2-vážené TSE axiálne T2 TSE FLAIR axiálne difúzne vážené single-shot EPI axiálne T2*-vážené EPI-GRE nasnímané celkovo za 5minút | áno/nie | áno/nie | áno
9.67 | Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom, na akvizičnej stanici alebo ako súčasť diagnostického servera | áno/nie | áno/nie | áno
9.68 | Difúzne vyšetrenie pomocou 2D priestorovo selektívnych excitačných RF pulzov, s možnosťou ich nezávislej modulácie podľa anatómie pacienta pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátanie potlačenia artefaktov spôsobených metalickými implantátmi | áno/nie | áno/nie | áno
9.69 | Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu preklopením obrazu z tkániva mimo FOV v smere fázového kódovania. Nie je možné nahradiť technikou No Phase Wrap/Phase Oversampling a podobné | áno/nie | áno/nie | áno
9.70 | Akceleračná technika založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich metódou single shot EPI s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. | áno/nie | áno/nie | áno
9.71 | Akceleračná metóda s čiastočným náberom k-priestoru doplneným iteratívnymi rekonštrukciami - Compressed sensing, pre oblasť abdomenu a malej panvy | áno/nie | áno/nie | áno
9.72 | 3D neurologické vyšetřenia s elimináciou pohybových artefaktov sledováním pohybu pacienta v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickým opakovaním náberu dát v prípade pohybu pacienta alebo 3D neurologické vyšetrenia s elimináciou pohybových artefaktov prospektívne v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickou korekciou dát v prípade pohybu pacienta | áno/nie | nie nevylučuje | nie | áno
9.73 | Bezkontrastná angiografia s potlačeným vplyvom susceptibilných artefaktov a artefaktov spôsobených prúdením a turbuletným prietokom, alebo technika založená na multizázickom snímaní s možnosťou zobrazenia angiografie celého mozgu bez použitia kontrastnej látky | áno/nie | áno/nie | áno
9.74 | 4D kvantitatívne meranie arteriálneho prietoku veľkých ciev hrudníka vrátane karotíd bez zadržania dychu vrátane postprocessingu | áno/nie | áno/nie | áno
9.75 | kvantitatívne meranie 4D prietoku v celom vyšetrovanom objeme FOV minimálne 38x38x38cm (vyšetrenie celého hrudníka) za akvizičný čas kratší ako 8 minút, vrátane vysokých a nízkych rýchlostí prietoku (arteriálne a venózne) | áno/nie | nie nevylučuje | nie | áno
9.76 | Rýchly, viacfázový náber dát vo vysokom časovom rozlíšení kombináciou 3D DCEMRI + 2 pt Dixon + Paralelných techník, pre onkologické účely vyšetrenia pečene, prostaty, prsníkov alebo pre perfúzne štúdie. | áno/nie | áno/nie | áno
9.77 | MR elastografia pečene vrátane hardware výbavy | áno/nie | áno/nie | áno
9.78 | Rýchly, viacfázový náber dát vo vysokom časovom rozlíšení kombináciou 3D CE MRI + Dixon + Paralelných techník, pre onkologické účely vyšetrenia pečene, prostaty, prsníkov alebo pre perfúzne štúdie. | áno/nie | áno/nie | áno
9.79 | veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno
9.80 | Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | áno
9.81 | Neinvazívna kvantifikácia železa v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | áno
9.82 | Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy | áno/nie | áno/nie | áno
9.83 | Auto Align sejvencie pri vyšetreniach hlavy, optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta | áno/nie | áno/nie | áno
9.84 | optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu na úrovni AI za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta | áno/nie | áno/nie | áno
9.85 | Automatické naplánovanie kardio vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov srdca. | áno/nie | nie nevylučuje | nie | áno
9.86 | Automatické naplánovanie abdomen vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov pre optimálne podanie kontrasntej látky s farebnou vizuálizáciou priebehu skenovania na časovej osi. Optimalizácia snímaných protokolov na základe udania času, ktorý je pacient schopný vydržať bez zadrťania dychu. | áno/nie | nie nevylučuje | nie | áno
9.87 | 3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno
9.88 | vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií | áno/nie | áno/nie | áno
9.89 | balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením | áno/nie | áno/nie | áno
9.90 | balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením s kompenzáciou tzv. Eddy curent gradientného systému | áno/nie | áno/nie | áno
9.91 | protokoly a sekvencie pre vyšetrenie viability chrupavky | áno/nie | áno/nie | áno
9.92 | sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania | áno/nie | áno/nie | áno
9.93 | balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek | áno/nie | áno/nie | áno
9.94 | balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné | áno/nie | áno/nie | áno
9.95 | zobrazovanie orgánov hrudníka a krku | áno/nie | áno/nie | áno
9.96 | balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno
9.97 | balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno
9.98 | balík sekvencií pre vyšetrenie prsníkov, vrátane vyšetrenia spektroskopie | áno/nie | áno/nie | áno
9.99 | sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni | áno/nie | áno/nie | áno
9.100 | sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni ako aj možnosť neinvazívneho hodnotenia pečene kvantifikáciou relatívnej tuhosti tkaniva a tuku (triglycerin) v pečeni spolu so SW pre vyhodnocovanie a možnosťou generovania min. máp relatívnej tuhosti a elastogramu, dodanie príslušneho hardvéru | áno/nie | áno/nie | áno
9.101 | sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu | áno/nie | áno/nie | áno
9.102 | perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 2D a 3D (povoluje sa 2D rekonštruovať z 3D) | áno/nie | áno/nie | áno
9.103 | 4D MR angiografia | áno/nie | áno/nie | áno
9.104 | Kvantitativna relaxometria myokardu pomocou T1 mappingu vrátane korekcie pohybu a T2 mappingu. | áno/nie | áno/nie | áno
9.105 | Zobrazenie celého objemu komory v niekoľkých srdcových fázach počas jedného zadržania dychu s využitím robustnej akceleračnej techniky sekvence 3D Cine. | áno/nie | áno/nie | áno
9.106 | Zobrazenie morfológie srdca pomocou Black Blood sekvencie bez zadržania dychu alebo len s krátkym zadržaním dychu. | áno/nie | áno/nie | áno
9.107 | Bezkontrastné vyšetrenie bez zadržania dychu pre posúdenie anomálií koronárnych tepien dospelých a aj pediatrických pacientov vrátane vrodených srdcových chýb, aorty a srdcových komôr. | áno/nie | áno/nie | áno
9.108 | Bezkontrastné angiografie pre periférne cievy dolných končatín trigerované na základe EKG | áno/nie | áno/nie | áno
9.109 | Perfúzia myokardu pre hodnotenie ischémie. Perfúzia v pokoji a perfúzia pri záťaži s vyhodnotením pomocou parametrických máp. | áno/nie | áno/nie | áno
9.110 | Kompletný asesment srdcového cyklu Cardiac Cine počas jedného skenu s voľným dýchaním a skenom do 25 sekúnd | áno/nie | áno/nie | áno
9.111 | Aplikácia umožňujúca vynechať sken v prípade arytmie na jeden click "on" alebo "off", prepnutie na jeden "click" Z 2D na 3D zobrazenie, prepnutie na jeden "click" z kartézskeho na radiálny sampling | áno/nie | áno/nie | áno
9.112 | Parallel skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom. | áno/nie | áno/nie | áno
9.113 | skenovanie T1 vážených obrazov 3D bez artefaktov s voľným dýchaním bez dychového gatingu | áno/nie | áno/nie | áno
9.114 | Ultrarýchle skenovanie T1 vážených obrazov v 3D. | áno/nie | áno/nie | áno
9.115 | Techinka pre redukciu metalických artefaktov v v rovine aj medzi skenovanými rovinami vrátane T1-, T2- vážených obrazov, PD so saturáciu tuku a bez saturácie tuku , STIR v 2D- a 3D- móde | áno/nie | áno/nie | áno
9.116 | 2D-selektovane excitované RF pulzy, ktoré sú vysielané z dvôch rôznych ciest (pTx) | áno/nie | áno/nie | áno
9.117 | Celotelové difúzie nasnímané priamo v 3 rôznych orientáciách sagitalnej , koronalnej a trasverzálnej. | áno/nie | áno/nie | áno
9.118 | Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie mozgu a pre DTI mozgu | áno/nie | áno/nie | áno
9.119 | Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie brucha, prsníkov, panvy a pre DTI abdomenu, prsníkov, panvy, alebo ekvivalentná technika na základe Compressed Sensingu | áno/nie | áno/nie | áno
9.120 | Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie abdomenu, prsníkov, panvy a pre DTI abdomenu, prsníkov, panvy | áno/nie | áno/nie | áno
9.121 | Compressed sensing technika pre bezkontrastné angiografie TOF, vyšetrenie abdomenu, panvy a musculosceletal | áno/nie | áno/nie | áno
9.122 | Pseudo Continuous Arterial Spin Labeling | áno/nie | áno/nie | áno
9.123 | Tzv. "slice adjust" pre automatické ladenie v difúzne vážených obrazoch pre potlačenie artefaktov v telovom zobrazení. Eliminujú sa tak artefakty, spôsobené pri spájaní obrazov v sekvenčných skenoch | áno/nie | áno/nie | áno
9.124 | Automatizovaná analýza MR angiografie ciev (mozok, abdomen, srdce, pľúca) vrátane presného vyhodnotenia závažnosti stenózy. | áno/nie | áno/nie | áno
9.125 | bezkontrastné angiografické vyšetrenie v miestach stentov | áno/nie | áno/nie | áno
9.126 | potlačenie artefaktov z kovových podmienečne bezpečných ortopedických implantátov | áno/nie | áno/nie | áno
9.127 | Dynamické zobrazenie pečene (prítok a odtok kontrastu) | áno/nie | áno/nie | áno
9.128 | Neuro compressed sensing | áno/nie | áno/nie | áno
9.129 | MR Traktografia vrátane postprocesingu | áno/nie | áno/nie | áno
9.130 | Snímanie srdca počas voľného dýchania, snímanie srdca s arytmiou. | áno/nie | áno/nie | áno
9.131 | Amide Proton Transfer sekvencia | áno/nie | nie nevylučuje | nie | áno
9.132 | "Biopsy imaging workflow" pre podporu intervencií s prsníkovou cievkou určenou na biopsie a pre potreby plánovania biopsie pre grid metódu a aj pre post pillar metódu | áno/nie | áno/nie | áno
9.133 | Využitie deep learning neurónovej siete pri rekonštrukcii obrazu, prípadne inej metódy umelej inteligencie pri rekonštrukcii obrazu pre zlepšenie kvality obrazu | áno/nie | nie nevylučuje | áno | áno
9.134 | Kvantitatívna zobrazovacia technika založená na možnosti aplikácie amplitúd rádiofrekvenčných pulzov a opakovaní pseudonáhodným spôsobom, čím sú získavané také evolúcie signálu, ktoré sú charakterizované rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami - jedinečnými pre každý voxel/miesto obrazu a ktoré (tieto evolúcie signálu) sú porovnávané so simulovanými dátami, čo umožňuje precíznu kvantifikáciu vlastností tkaniva, ako sú napríklad relaxačné časy T1 a T2 s vysokou reprodukovateľnosťou. | áno/nie | nie nevylučuje | áno | áno
9.135 | Sekvencie umožňujúce vyšetrenie hemochromatózneho stavu strdcového svalu s použitím váženia T2* | áno/nie | nie nevylučuje | áno | áno
9.136 | Metóda rekonštrukcie obrazu zvyšujúca kvalitu získaného obrazu (vyššie SNR a vyššie priestorové rozlíšenie), pracujúca na základe nespracovaných údajov zozbieraných od pacienta počas vyšetrenia, možné použiť aspoň pri vrstvených (2D) vyšetreniach, integrovaných v konzole operátora (používateľské rozhranie) Najmodernejšia metóda tohto druhu: 1.1. Riešenie založené na umelej inteligencii (AI), využívajúce naučenú inteligentnú / neurónovú sieť a tzv Hlboké učenie: a) umožnenie súčasného zvýšenia SNR a priestorového rozlíšenia b) algoritmus, ktorý funguje bez kalibračného skenovania c) Voliteľná úroveň zosilnenia SNR - z klinickej úrovne sú k dispozícii najmenej tri nastavenia. d. možné riešenie pre sekvencie SE, FSE, SSFSE, DWI, GRE, kompatibilné s paralelným zobrazovaním e) eliminácia Gibbsových artefaktov, tzv artefakty skrátenia | áno/nie | nie nevylučuje | áno | áno
9.137 | Možnosť rozšírenia rekonštrukciíí na báze AI aj pre 3D nasnímané dáta ako aj pre dáta nasmímané technikou radiálneho náberu dát | áno/nie | nie nevylučuje | áno | áno
10 | Vyhodnocovacie konzoly
10.1 | server pre paralelné vyhodnocovanie na 6 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými aplikáciami na min. 6 diagnostických staniciach bez obmedzenia | áno/nie | áno/nie | áno
10.2 | počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri | počet | rovnaký a väčší | 50000 | áno
10.3 | 6 klientských pracovných staníc pre prácu na serverovom portáli, každá z nich pozostáva z: • Processor: min. Intel Core i5 min 3.2 GHz (alebo ekvivalentný) • Memory: 8GB minimum. • Disk drive: SSD min. 500MB • Monitory: 2x diagnostický monitor, každý min. 3 megapixely a min. 24“ + 1x monitor min. Full HD min. 21“ • Grafická karta s min. 3 výstupmi umožňujúcimi pripojiť požadované monitory (HDMI, DVI a DisplayPort), frekvencia procesoru min 1GHz a min 4GB ram | áno/nie | áno/nie | áno
10.4 | Příslušenstvo ku každej pracovnej stanici: DVD-RW, klávesnica, myš, Microsoft Office permanentná licencia, Antivírus na 2 roky licencie, Sieťová karta 1000 Mbps, Windows 10. | áno/nie | áno/nie | áno
10.5 | 6x záložný zdroj- UPS pre každú stanicu zvlášť | áno/nie | áno/nie | áno
11 | Softvérové vybavenie zdieľané na diagnostickom serveri
11.1 | Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov - 6 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.2 | Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov - 6 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.3 | Určenie rozmeru stenóz - 6 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.4 | SW pre onkologické vyšetrenia s možnosťou fúzie obrazov z iných modalít s podporou klasifikácie a sledovania pacienta podľa RECIST 1.0, 1.1 a WHO, min. 2 licencie pre súčasných užiívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.5 | Výpočet toku krvi v cievach - 6 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.6 | 3D VRT vizuálizácia - 6 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.7 | MPR - 6 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.8 | funkčné zobrazenie a hodnotenie viability chrupavky - 6 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.9 | multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR - 6 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.10 | hodnotenie a postprocesing pre spektroskopiu, 2 licencie pre súčasných užiívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.11 | SW balík pre vyhodnocovanie a analýzu pečene, meranie tuku, železa, ako aj generovanie máp relatívnej tuhosti pečene, elastogramu min. 2 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.12 | SW pre vyhodnocovanie dynamiky absorbcie (Dynamic contrast enhancement) kontrastnej látky pre meranie a analýzu vaskulárnych lézií min. 2 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.13 | SW pre analýzy a vyhodnocovanie prostaty s automatickým kontúrovaním založeným na algoritmoch AI s možnosťoy tvorby štandarných reportov PI-RADS 2.1, min. 2 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.14 | kardiovaskulárny balík, funkčné parametre všetkých srdcových oddielov, perfúzia srdca, prietokové parametre, T1 a T2 mapping min. 2 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno | áno
11.15 | Balík pre kardio vyhodnocovanie nasnímaných dát s možnosťou kompletného assementu kardio vyšetrenia, s možnosťou zobrazenia a spracovania kardio relaxačných máp, merania a vyhodnocovania T1 a T2 mapovania, vzhodocovania hemochromatózneho stavu, merania všetkých srdcových odddielov, prietokových parametrov ako aj perfúyie myokradu, min. 2 licencie pre súčasných užívateľov minimálne po dobu 60 mesiacov od inštalácie prístroja | áno/nie | áno/nie | áno
11.16 | Neuro balík- 6 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.17 | Neuro balík s možnosťou vyhodntenia nameraných dát, (ASL, perfúzie, traktografie,...) v rozsahu požadovaných typov vyšetrení, min. 2 licencie pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.18 | SW pre vyhodnocovanie MR neuroperfúzií min počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.19 | SW pre vyhodnocovanie MR perfúzií T1 min. počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.20 | SW pre vyhodnocovanie MR traktografií min. počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.21 | SW pre vyhodnocovanie MR spektroskopií min, počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.22 | SW pre vyhodnocovanie MR funkčného vyšetrenia min. počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.23 | SW pre vyhodnocovanie a analýzu vaskulárnych vyšetrení min. počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.24 | SW pre vyhodnocovanie a analýzu pečene s možnosťou segmentácie a volumetrie min. počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.25 | SW pre vyhodnocovanie dynamicky tumoru a onkologických vyšetrení min. počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.26 | SW pre spracovanie a skladanie tzv. multistation vyšetrení do jedného súboru min počet licencií - 2 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
11.27 | systém musí umožniť automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie - 6 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
12 | Špecifikácie inštalácie systému
12.1 | Dodanie a inštalácia prístroja v termíne do 180 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno
12.2 | Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno
12.3 | Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno
12.4 | demontáž a odvoz starého - pôvodného prístroja
12.5 | elektrický rozvádzač | áno/nie | áno/nie | áno
12.6 | Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa), 1G sieť, zásuvky aj pre tenkého klienta aj pre TOMOCON | áno/nie | áno/nie | áno
12.7 | Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno/nie | áno
12.8 | Požiadavky na stavebnú pripravenosť, ktoré má zabepečiť verejný obstarávateľ. V prípade áno, uveďte aké | áno/nie | áno/nie | áno
13 | Faradayova klietka
13.1 | Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a rozvodov medicinálnych plynov vnútri Faradayovej klietky.- prispôsobenie už prítomnej Faradayovej klietky - vnútorného vybavenia a rozvodov medicinálnych plynov, odhlučnenie klietky. | áno/nie | áno/nie | áno
13.2 | Núdzové vytiahnutie hélia do bezpečných priestorov nad budovu nemocnice. | áno/nie | áno/nie | áno
13.3 | LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno/nie | áno
13.4 | Špeciálna zvuková izolácia dverí (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = min. 45dB) a stien aj stropu (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB) pre nadštandardnú redukciu hluku vzniknutého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. | áno/nie | áno/nie | áno
13.5 | okno do faradayovej klietky, veľkosť 2000 mm x 1250 mm, spĺňajúca zvukovú izoláciu - index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB | áno/nie | áno/nie | áno
13.6 | MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno
13.7 | MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno
13.8 | Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 27" obrazovke v ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno/nie | áno
13.9 | Police na uloženie MR cievok. | áno/nie | áno/nie | áno
13.10 | Kyslíkový monitor nainštalovaný v magnetickej miestnosti, aby varoval personál v prípade, že hladina kyslíku bude príliš nízka. | áno/nie | áno/nie | áno
13.11 | Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. | áno/nie | áno/nie | áno
13.12 | Rozvádzač s monitoringom stavu bezpečnostných tlačítok a automatickou obnovou napájania pre kritické časti po výpadku. | áno/nie | áno/nie | áno
13.13 | Multimediálny systém pre prehrávanie zvuku pediatrickým pacientom so sluchátkami - 1 ks | áno/nie | áno/nie | áno
14 | Chladenie MR systému
14.1 | Chladenie MR systému, Chiller - externá chladiaca jednotka pre MR | áno/nie | áno/nie | áno
14.2 | Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenie. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. | áno/nie | áno/nie | áno
15 | Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
15.1 | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% Servis sa vzťahuje aj na hélium, pretože je požadovaná a výrobcami garantovaná nulová ročná spotreba hélia. | áno/nie | áno/nie | áno
16 | Ďalšie požadované príslušenstvo
16.1 | 2x nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie | áno/nie | áno/nie | áno
16.2 | nemagnetický vozík pre uloženie cievok alebo nemagnetický úložný priestor pre uloženie cievok | áno/nie | áno/nie | áno
16.3 | obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | áno/nie | áno/nie | áno
16.4 | Nemagnetický hasiaci prístroj | áno/nie | áno/nie | áno
16.5 | automatický injektor inštalovaný na jednoramennom stropnom závese, 2 valcová piestová verzia s možnosťou % miešania NaCl a Kl v rovnakom čase | áno/nie | áno/nie | áno
16.6 | záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu | áno/nie | áno/nie | áno
16.7 | Školenia pred inštaláciou systému (vrátane nákladov na ubytovanie, stravu a cestovných nákladov): Školenie pre rádiológa (minimálne jeden rádiológ) a rádiologického technika (minimálne jeden technik) v dĺžke 5 týždňov (25 pracovných dní) na školiacom pracovisku v zahraničí | áno/nie | áno/nie | áno
16.8 | Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 30 dní s možnosťou čerpania po 3 častiach behom 1 roka a 6 mesiacov od inštalácie | áno/nie | áno/nie | áno
16.9 | Zabezpečenie dostupnosti aplikačného technika denne (forma kontaktu podľa dohody) podľa potreby na dosiahnutie 100% znalosti | áno/nie | áno/nie | áno
17. | Požiadavky na stavebnú pripravenosť, ktorú zabezpečí uchádzač
17.1 | Úprava MR kabíny vrátane dodávky nových dverí a okna, celé vnútorné vybavenie
17.2 | MR technologický rozvádzač
17.3 | Výfuková quench rúra po celej trase vo vnútri aj mimo MR kabíny, vrátane ukončenia nad strechou