# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: „Sietnicový laser s navigáciou, 1 ks“

Predmetom zákazky je: dodanie „Sietnicový laser s navigáciou, 1 ks“, ktorý je určený na presne cielenú liečbu ochorení sietnice oka, na asistované ošetrenie, aj digitálne plánovanie liečby na základe obrazu očného pozadia, pre potreby II. Očnej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby: dodávka tovaru na miesto určenia, inštalácia, odborné zaškolenie obsluhy a záručný servis vrátane vykonania technických kontrol a prehliadok výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu, pričom poslednú predpísanú technickú kontrolu požadujeme vykonať mesiac pred uplynutím záručnej lehoty.

Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ s MINIMÁLNYMI TECHNICKÝMI A  FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými verejným obstarávateľom.

Všetky ponúkané tovary musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ a SR.

Dĺžka záruky: min.  24 mesiacov

Predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

| „Sietnicový laser s navigáciou, 1 ks“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| Typ zariadenia : |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný |  | áno |  |
| 1.1. | Mikropulzný laser s navigáciou, ktorý umožňuje digitálne plánovanie liečby na základe obrazu očného pozadia vrátane označenia varovných zón (napr. hlava optického nervu). | áno |  |
| 1.2. | presne cielené navigované laserové ošetrenie, zobrazenie fundu | áno |  |
| 1.3. | plánované ošetrenie na základe vloženia obrázku (farebnej fotografie fundu, fotografie fundu pri použití kontrastnej látky, použitie OCT snímku) | áno |  |
| 1.4. | aplikácia ošetrenia na jednom mieste + vysokorýchlostná aplikácia ošetrenia ad-hoc vzorov bez plánovania | áno |  |
| 1.5. | režim IR (infrared) osvetlenia | áno |  |
| 1.6. | bezkontaktné fokálne a širokouhlé objektívy pre bezkontaktné ošetrenie | áno |  |
| 1.7. | požadujeme rozhranie DICOM na prenos údajov o pacientoch a integráciu PACS | áno |  |
| 1.8. | musí umožňovať report ošetrovaného miesta so snímkami dokumentujúcimi plánované, ale aj vykonané ošetrenie vrátane umiestnenia laserových bodov a parametrov liečby | áno |  |
| 1.9. | pacientska databáza | áno |  |
| 1.10. | export obrázkov, liečebných plánov a rozšírených správ o liečbe prostredníctvom zdieľaného sieťového priečinka a USB | áno |  |
| 1.11. | Polovodičový laser opticky čerpaný | áno |  |
| 1.12. | - vlnová dĺžka | 577 nm |  |
| 1.13. | - bezpečnostná trieda lasera | 4 |  |
| 1.14. | - veľkosť spotu pri bezkontaktnom objektíve fokálne | minimálne v rozsahu od 50 do 500 μm |  |
| 1.15. | - veľkosť spotu pri bezkontaktnom objektíve periférne | minimálne v rozsahu od 110 do 1100 μm |  |
| 1.16. | - veľkosť spotu pri kontaktnom objektíve fokálne/periférne | minimálne v rozsahu od 50 do 1000 μm |  |
| 1.17. | - liečebný mód kontinuálny | áno |  |
| 1.18. | - liečebný mód mikrosekundový pulz | minimálne v rozsahu od 50 do 500 μm, 5%, 10%, 15%, variable duty cycle |  |
| 1.19. | - doba trvania pulzu | minimálne v rozsahu od 10 ms do 4000 ms |  |
| 1.20. | - rozsah zorného pola: bezkontaktný objektív (fokálny / periférny) | minimálne v rozsahu od 50° do 120° |  |
| 1.21 | - rozsah zorného pola: kontaktný objektív (fokálny / periférny) | minimálne v rozsahu od 165° do 180° |  |
| 1.22 | - výkon lasera | minimálne v rozsahu od 50 do 2000 mW |  |
| 1.23. | Navádzací polovodičový laser | áno |  |
| 1.24. | -zameriavací lúč laserovej diódy | 635 nm |  |
| 1.25. | -bezpečnostná trieda navádzacieho lasera | 2 |  |
| 1.26. | Príslušenstvo: – počítač "all in one" | áno |  |
| 1.27. | - PC monitor - dotyková obrazovka s rozlíšením minimálne 1920x1080 pixelov | uhlopriečka minimálne 15,6“ |  |
| 1.28 | - PC procesor | Intel Core I7 alebo ekvivalent |  |
| 1.29. | - PC pamäť RAM | minimálne 8 GB |  |
| 1.30. | - PC pevný disk | minimálne 1 TB |  |
| 1.31. | - PC operačný systém | minimálne Windows 10 |  |
| 1.32. | - prístrojový stolík s elektrickým zdvihom prístupný a prispôsobený aj pre imobilných pacientov na invalidnom vozíku | áno |  |
| 1.33. | -nožný ovládací pedál | áno |  |
| 1.34. | -bezpečnostné okuliare, ochranný kryt proti prachu, výstražná tabula | áno |  |
| Iné požiadavky: |  |  |  |
| 2.1. | Návod v slovenskom alebo českom jazyku | áno |  |
| 2.2. | Dodávateľ musí byť autorizovaný od výrobcu na predaj a údržbu zariadenia | áno |  |
| 2.3. | Autorizovaný servis s dobou nástupu na opravu do 48 hod od nahlásenia poruchy. | áno |  |
| 2.4. | Vykonanie technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu, pričom poslednú predpísanú technickú kontrolu požadujeme vykonať mesiac pred uplynutím záručnej lehoty. | Uveďte rozsah výrobcom predpísaných prehliadok podľa servisného manuálu |  |

Obchodné meno uchádzača: .............................................................. (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ........................................ (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .................................................................................. (doplní uchádzač)

.

V:................................................, dňa:...............................

...............................................................................................

Titul, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu/poverenej osoby