**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie dezinfektora podložných mís, jeho doprava na miesto určenia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, zaškolenie zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia: Dezinfektor podložných mís – 1ks**

**Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Dezinfektor podložných mís – 1ks**

* požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. mytie, oplach a dezinfekcia ložných mís, fliaš na moč, mís z hygienických kresiel a ďalších predmetov pre starostlivosť o pacientov
 |  |
| 1. umiestnenie na podlahu
 |  |
| 1. elektrické pripojenie 230 V / 16 A
 |  |
| 1. flexibilná hadica na pripojenie teplej, studenej vody (zrealizovaná predpríprava vodovodného potrubia – teplá/studená voda ukončená rohovými ventilmi vo výške cca 1500 mm od podlahy)
 |  |
| 1. prívod elektrickej energie a odpadu smerom do steny (zrealizovaná predpríprava na odpad Ø 110 mm vo výške cca 150 mm od podlahy – na stred potrubia)
 |  |
| 1. jednodverový, voľne stojaci
 |  |
| 1. celonerezové prevedenie
 |  |
| 1. jednoduchá obsluha s intuitívnymi symbolmi
 |  |
| 1. možnosť voľby min. 3 programov
 |  |
| 1. možnosť povrchovej dezinfekcie celého prístroja okrem motora a elektronických častí
 |  |
| 1. možnosť otvorenia dverí umývacej komory až po vydezinfikovaní nádob
 |  |
| 1. indikácia priebehu programu, dokončenia cyklu
 |  |
| 1. indikácia prípadných porúch
 |  |
| 1. celkové rozmery – výška max. 180 cm
 |  |
| 1. celkové rozmery – šírka max. 65 cm
 |  |
| 1. celkové rozmery – hĺbka max. 65 cm
 |  |
| 1. tepelná parná dezinfekcia
 |  |
| 1. kapacita umývania:
 |  |
| * 1. min. 1 podložná misa a 1 urinálna fľaša
 |  |
| * 1. alebo min. 3ks urinálne fľaše
 |  |
| 1. automatické dávkovanie detergentu, ak zariadenie používa detergent pri procese čistenia
 |  |
| 1. displej zobrazujúci informáciu o umývacom procese
 |  |
| 1. vlastný vyvíjač pary
 |  |
| 1. termodezinfekcia komory prístroja vrátane termodezinfekcie odpadu
 |  |