## Položka 1
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály |  |  |  |  | Príloha č.1 SP/Zmluvy
Zdravotnícka technológia
Časť č.3 - Anestéziologický prístroj
Technická špecifikácia
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Anesteziologický prístroj požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Anestéziologický prístroj s elektrickým pohonom ventilátora bez potreby a spotreby hnacieho plynu | áno | áno/nie
2 | Ovládanie anestéziologického prístroja a ventilátora vrátane monitorovania ventilačných parametrov, podávaných plynov a ich regulácie na obrazovke TFT so zabudovaným touch-screen systémom | min. 15 palcov | uveďte hodnotu
3 | Prístroj s funkciou kontroly množstva čerstvej zmesi plynov v okruhu pre efektívnu anestéziu s informáciou na displeji prístroja o nadbytočnom, optimálnom, nedostatočnom stave čerstvého plynu v systéme | áno | áno/nie
4 | Dychový objem Vt v minimálnom rozsahu, v režime CMV | min. 10-1500 ml | uveďte hodnotu
5 | Dychový objem Vt v režime PCV | min. 10-1500 ml | uveďte hodnotu
6 | Frekvencia dýchania v minimálnom rozsahu | min. 3-100 dych/min. | uveďte hodnotu
7 | Tlak na konci výdychu PEEP v minimálnom rozsahu | min. 0 - 35 cmH2O | uveďte hodnotu
8 | Pomer inspíria k exspíriu v minimálnom rozsahu | min. 1:50 až 50:1 | uveďte hodnotu
9 | Minútová ventilácia v l/min. v minimálnom rozsahu | min. 0,2 - 0,35 l/min | uveďte hodnotu
10 | Prietokový trigger s nastavením l/ min v minimálnom rozsahu | min. 0,3 - 15 l/min | uveďte hodnotu
11 | Inspiračný prietok nastaviteľný l/min v minimálnom rozsahu | min. 3 - 90 l/min | uveďte hodnotu
12 | Práca ventilátora na záložnú batériu minimálne | min. 120 min | uveďte hodnotu
13 | Presný odparovač anestetika, súčasť dodávky sevofluran | áno | áno/nie
14 | Na mobilnom podvozku s antistatickými kolieskami s možnosťou aretácie polohy a brzdenia 2 koliesok | áno | áno/nie
15 | Schopný vedenia "low-flow" a "minimal-flow" anestézie pri minimálnom prívode čerstvých plynov | áno | áno/nie
16 | Prístroj s automatickým elektronickým zmiešavačom čerstvej zmesi plynov, zmiešavajúci zmes na základe nastavenej koncentrácie kyslíka s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi plynov | áno | áno/nie
17 | Automatické nastavenie "defaultových parametrov" | áno | áno/nie
18 | Je zabezpečená enviromentálna ochrana pacientského okruhu a ventilátora pomocou bakteriálnych filtrov | áno | áno/nie
19 | Nezávislé podávanie O2 pomocou zabudovaného autonómneho prietokomeru, nezávislého od elektronických častí prístroja | áno | áno/nie
20 | Prístroj vybavený integrovaným záložným systémom dávkovania kyslíka spolu s anestetikom v prípade poruchy | áno | áno/nie
21 | Má jednoduché a intuitívne nastavenie parametrov UVP | áno | áno/nie
22 | Prívod zmesi čerstvých plynov plynulo nastaviteľný | áno | áno/nie
23 | V rámci ventilačných režimov sa vyžaduje funkcia garancie dodaného objemu v objemových režimoch v zmysle dodania nastaveného Vt vždy pri čo možno najnižšom potrebnom tlaku, ktorý je riadený automaticky prístrojom na základe monitorovania zmien pľúcnej mechaniky pacienta. | áno | áno/nie
24 | Plne automatický test (samotný priebeh testu nie je interaktívny s obsluhou) funkčnosti a tesnosti celého prístroja a ventilátora po jeho zapnutí s možnosťou pri urgentnom nasadení jeho "vynechania" | áno | áno/nie
25 | Anestéziologický prístroj musí byť vybavený rozhraním pre ukladanie dát USB, prenos dát RJ45 a dátový výstup RS 232 | áno | áno/nie
26 | Prepnutie zdroja plynov (O2) z centrálneho rozvodu na tlakovú fľašu pri poklese tlaku média v prioritnom centrálnom rozvode pod 200kPa | áno | áno/nie
27 | možnosť pripojenia ešte minimálne 3 iných elektronických zariadení na 230 V s istením podľa normy STN EN 60 601-1 | áno | áno/nie
28 | Rýchlo upínací záves na 2 odparovače súčasne zapojené v okruhu, s automatickým vzájomným blokovaním | áno | áno/nie
29 | Pneumatická odsávačka primeraného výkonu, vrátane prípojok, odsávacích nádob a hadíc, dokonale sterilizovateľná s enviromentálnou ochranou bakteriálnym filtrom | áno | áno/nie
30 | Minimálne jeden odparovač volatilného anestetika | áno | áno/nie
31 | Odsávacie zariadenie odpadových anestetických plynov s prvkami pre prevenciu podtlaku v dých. okruhu (gas scavenger) | áno | áno/nie
32 | Osvetlenie manipulačného priestoru a pracovnej plochy na písanie záznamu | áno | áno/nie
33 | Pripojovacie hadice pohonných médií na centrálny rozvod a na napájanie z tlakových fľiaš | áno | áno/nie
34 | Záložný systém pre manuálnu ventiláciu pre prípad výpadku prevádzky prístroja umožňujúci ventiláciu kyslíkom spolu s volatilným anestetikom | áno | áno/nie
35 | Vysokotesný integrovaný dýchací okruh s aktívnym (nie pasívnym) vyhrievaním, s možnosťou vypnutia/zapnutia tohto ohrevu obsluhou | áno | áno/nie
36 | Ventilačné režimy: objemová ventilácia, tlaková ventilácia, tlakovo riadená s garantovaným objemom, PSV, SIMV), manuálna a spontánna ventilácia | áno | áno/nie
37 | Monitoring spirometrie (Vtinsp/exp, MV insp/exp, PEEP, Ppeak, Pplat, compliance, rezistence, slučky pľúcnej mechaniky (tlak/objem, prietok/objem ) zobrazenie pľúcnej mechaniky s hodnotami vo forme parametrov, kriviek a slučiek | áno | áno/nie
38 | Meranie vdychovanej a vydychovanej koncentrácie CO2 (%; kPa; mmHg) | áno | áno/nie
39 | Meranie vdychovanej a vydychovanej koncentrácie N2O, vdychovanej a vydychovanej koncentrácie použitého anestetika s automatickou detekciou MAC, resp. MACage | áno | áno/nie
40 | Monitor vitálnych funkcií
41 | Kompaktný, jednodielny (zobrazovacia jednotka a monitorovacie moduly tvoria jeden nedeliteľný celok) monitor vitálnych funkcií s použitím ako bed side monitor a aj pre jednoduchý transport | áno | áno/nie
42 | Monitor vitálnych funkcií na kontinuálne sledovanie potrebných údajov na farebnej obrazovke s veľkosťou uhlopriečky | min. 12 " | uveďte hodnotu
43 | Dotykový displej | áno | áno/nie
44 | Uzamykateľná obrazovka proti náhodnému prestaveniu dotykového displeja | áno | áno/nie
45 | Užívateľský softvér v slovenskom jazyku | áno | áno/nie
46 | Súčasné zobrazenie | min. 10 kriviek | uveďte hodnotu
47 | Zobrazenie Full Disclosure | min. 48 hodín | uveďte hodnotu
48 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov | min. 150 hodín | uveďte hodnotu
49 | Zobrazenie mini trendov | Súčasne s krivkami a parametrami | áno/nie
50 | Prezeranie vo všetkých typoch trendov s následným vytlačením | áno | áno/nie
51 | Odlišné optické a akustické alarmy | áno | áno/nie
52 | Displej s užívateľom nastavitelnými alarmovými hranicami | áno | áno/nie
53 | Kapacita pamäte pre alarmové udalosti | min. 200 alarm. udalostí | uveďte hodnotu
54 | Stránka histórie alarmov so zobrazením všetkých alarmov chronologicky s vyznačením priority alarmu | áno | áno/nie
55 | Integrovaná batéria pre transport s kapacitou | min. 5,5 hod | uveďte hodnotu
56 | Integrované úchyty pre bezpečné zavesenie monitora na rám lôžka/eurolištu počas transportu | áno | áno/nie
57 | Alarmový indikátor s viditeľnosťou priority alarmu v uhle 360° | áno | áno/nie
58 | Monitorované parametre:
59 | EKG (3 alebo 5 zvodové) so zobrazením arytmií | áno | áno/nie
60 | Meranie ST segmentu presnosť | +0,8 mV/ -0,8 mV | uveďte hodnotu
61 | Krivka respirácie a hodnoty v rozsahu | min. 4 - 120 dychov/min | uveďte hodnotu
62 | SpO2 /krivky, hodnoty/ | áno | áno/nie
63 | Neinvazívny TK systolický, stredný, diastolický | áno | áno/nie
64 | Nastavenie merania neinvazívneho tlaku, 3 režimy: manuálne, automaticky a kontinuálne | áno | áno/nie
65 | Nastavenie merania neinvazívneho tlaku v automatickom režime min pre 13 časových intervalov a v rozmedzí min. 1 až max. 480 min vrátane | áno | áno/nie
66 | Meranie teploty duálne (dve merania teploty súčasne) áno | áno
67 | Uloženie meraní neinvazívneho tlaku krvi | min. 1 200 meraní | uveďte hodnotu
| Meranie teploty duálne (dve merania teploty súčasne) | áno
68 | Príslušenstvo
69 | EKG káble | áno | áno/nie
70 | Saturačný senzor | áno | áno/nie
71 | Manžeta na neinvazívne meranie tlaku - minimálne 2 veľkosti | áno | áno/nie
72 | Senzor merania teploty | áno | áno/nie
Ďalšie požiadavky k dodávke jednotlivých položiek
| nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar | áno
| dodanie tovaru do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy | áno
| dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania, zaškolenie obsluhy | áno
| Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno
| záruka min. 24 mesiacov | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača