## Cast_VI
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály |  |  |  |  | Príloha č.1 SP/Zmluvy
Zdravotnícka technológia
Časť č.2 - USG prístroj
Technická špecifikácia
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
USG prístroj pre oddelenie gynekológie a pôrodníctva požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | OLED alebo QLED alebo LED alebo LCD farebný monitor na ergonomickom ramene | áno | áno/nie
2 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21,5" | uveďte hodnotu
3 | Rozlíšenie monitora | min. 1920x1080 pixelov | uveďte hodnotu
4 | Výškovo a stranovo nastaviteľný pult obsluhy | áno | áno/nie
5 | Celkový dynamický rozsah | min. 300 dB | uveďte hodnotu
6 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 8 MHz; väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 18) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
7 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm | uveďte hodnotu
8 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 0,5 až 20 mm | uveďte hodnotu
9 | USB porty | min. 4 ks | uveďte hodnotu
10 | Alfanumerická klávesnica ako integrálna súčasť prístroja umožňujúca zadávanie dát | áno | áno/nie
11 | Dotykový displej pre úpravu zobrazenie a pre meranie | min. 10" | áno/nie
12 | Počet sondových konektorov | min. 3 | uveďte hodnotu
Pracovné režimy | Pracovné režimy |  | Pracovné režimy
13 | B mod/ M mod | áno | áno/nie
14 | Čiernobiely 2D obraz s možnosťou automatickej jednotlačidlovej optimalizácie | áno | áno/nie
15 | Compound zobrazenie | áno | áno/nie
16 | Funkcia na odfiltrovanie šumu v obraze | áno | áno/nie
17 | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod (zaostrenie v celom spektre diagnostického okna) | áno | áno/nie
18 | Skorý OB a štandardný OB report zahŕňajúci pracovné listy na zobrazenie priebehu v reporte a editovanie počas vyšetrenia | min. 16x | áno/nie
19 | Duplexné a Triplexné módy zobrazenia | áno | áno/nie
20 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno | áno/nie
21 | CW dopler | áno | áno/nie
22 | Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde | áno | áno/nie
23 | Prístroj musí umožňovat automatické NT | áno | áno/nie
24 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia vlnenia podľa vlastností tkaniva | áno | áno/nie
25 | M-mód z rôznych uhlov a rezov | áno | áno/nie
26 | Elastografia pre cervix | áno | áno/nie
27 | OvládánieTGC pomocou dotykového displeja s možnosťou uloženia do pamäte a uživateľského presetu. | áno | áno/nie
28 | Min. 3 druhy farebného mapovania prietokov | áno | áno/nie
29 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno | áno/nie
30 | Spektrálny PW doppler s možnosťou optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla | áno | áno/nie
31 | SW pre vyšetrovanie kontrastnou látkou s možnosťou 3D rekonštrukcie | áno | áno/nie
32 | Prístroj umožňuje kalkulácie objemov z viacerých rovín | áno | áno/nie
33 | Elastografia v lineárnom, konvexnom a vaginálnom sektore | áno | áno/nie
34 | triplexný režim (súčasne B-obraz, color-flow, spektrálny doppler) | áno | áno/nie
35 | Možnosť pripojenia laparoskopickej lineárnej sondy | áno | áno/nie
36 | Vysokocitlivé mapovanie prietokov založené na nedopplerovskom princípe - uhlovo nezávislé, bez vplyvu na obrazovú frekvenciu možné na všetkých dodaných sondách | áno | áno/nie
37 | Možnosť steeringu lúčov na lineárnej sonde min. +/- 30° | áno | áno/nie
38 | Trapezoidálne zobrazenie | áno | áno/nie
39 | Meranie tuhosti tkaniva technológiou sheerwave | áno | áno/nie
40 | Prístroj umožňuje uhlové zobrazenie v B-móde a v B-móde s s farebným dopplerom | áno | áno/nie
41 | Možnosť panoramatického scanovania | áno | áno/nie
42 | Možnosť pripojenia intra-operatívnu lineárnu sondu pre otvorené a laparoskopické operácie - s uchopením na laparoskopické inštrumenty | áno | áno/nie
Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  | Meranie, software a vyhodnocovanie
43 | Základný software pre maranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí | áno | áno/nie
44 | Automatický výpočet IMT, Real Time trasovanie cievnej steny
45 | Softvér pre meranie a kalkulácie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí, Simpson, PISA vrátane reportov pre pôrodnícke a gynekologické aplikácie | áno | áno/nie
46 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom EDV, PSV, PI a RI indexov | áno | áno/nie
47 | Automatické meranie najbežnejších fetálnych štruktúr pre fetálnu biometriu: BPD, HC, AC, FL a HL alebo OFD | áno | áno/nie
48 | Automatické nastavenie dopplerovského uhla a jeho korekcia aj po zamrazení | áno | áno/nie
49 | Prístroj umožňuje automatickú volumetriu | áno | áno/nie
50 | Interný HDD (500GB) a USB min. 4 ks z toho aspoň jeden na ovládacom paneli | áno | áno/nie
51 | Možnosť rozšírenia o Fetal echo STIC | áno | áno/nie
52 | Ukladanie snímok a slučiek vo formáte *.bmp, *.jpg, *.avi, raw data | áno | áno/nie
Archivácia a spracovanie obrazu |  |  | Archivácia a spracovanie obrazu
52 | Možnosti postprocessingu | áno | áno/nie
53 | Prístroj musí obsahovať interný HDD alebo SSD s kapacitou min.500 GB | min. 500GB | uveďte hodnotu
54 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a musí obsahovať SW, ktorý chráni prístroj pred vírusovými aplikáciami a škodlivým SW | áno | áno/nie
55 | Prístroj musí byť možné pripojiť k archivačnému systému PACS - DICOM 3.0 protokol | áno | áno/nie
56 | Prístroj musí byť možné rozšíriť o možnosť importovať dáta pacientov z NIS | áno | áno/nie
57 | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň | áno | áno/nie
58 | Prístroj musí umožňovať ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno | áno/nie
59 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF. | áno | áno/nie
Doplnková výbava a príslušenstvo | Doplnková výbava a príslušenstvo |  | Doplnková výbava a príslušenstvo
60 | Čiernobiela termotlačiareň | áno | áno/nie
61 | Ohrievač gélu | áno | áno/nie
Technické špecifikácie sondy | Technické špecifikácie sondy |  | Technické špecifikácie sondy
62 | Abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz, FOV min. 70°, min 192 vysielacich elementov; väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 5) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
63 | Vaginálna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-10 MHz, FOV min 180°; väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 10) MHz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
Ďalšie požiadavky |  |  | Ďalšie požiadavky
64 | Záruka minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie
65 | Požadujeme nový prístroj (nerepasovaný, nie demo) | áno | áno/nie
66 | Dodanie tovaru do 90 dní odo dňa nadobudnutie účinnosti zmluvy | áno
67 | Doprava na miesto dodania | áno | áno/nie
68 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno | áno/nie
69 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno | áno/nie
70 | Zaškolenie obsluhy v plnom rozsahu | áno | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť |  |  |  | Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača