## Špecifikácia
Rekonštrukcia pôrodnej sály - NsP Považská Bystrica
Špecifikácia - Štandardné vybavenie zdravotníckymi pomôckami
Číslo | Názov ambulancie/miestnosti | Počet kusov | špecifikácia
miestn. | Názov prístroja (zariadenia) | (ks)
Pri nákupe zariadení je možné použiť projektantom navrhované zariadenia, alebo použiť
alternatívnu náhradu za navrhované zariadenia pri dodržaní technických parametrov
5. Nadzemné podlažie
5.17 | Sekčná sála
5.17-18 | Resuscitačný set, | 1 |  | 490
a) T-tubusu (ústny vzduchovod) najmenej 3 rôzne veľkosti pre mužov, ženy, deti a dorast,
b) ambuvaku (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v 2 veľkostiach,
c) kyslíkovej fľaše malej (0,6 l) a redukčného ventilu,
d) kyslíkovej masky,
e) odsávačky a odsávacieho katétra v 2 rôznych veľkostiach.
5.24 | Pôrodná sála č. 1 a 2
5.24-24 | tlakomer, | 1 | Batériový tlakomer; Dobre čitateľný dispej,; Detekcia nepravidelných srdcových funkcií; Možnosť napojiť 3 veľkosti manžiet S,M,L.
5.24-25 | fonendoskop, | 1 | Univerzálny fonendoskop
5.29-23 | tlakomer, | 1 | Batériový tlakomer; Dobre čitateľný dispej,; Detekcia nepravidelných srdcových funkcií; Možnosť napojiť 3 veľkosti manžiet S,M,L.
5.29-24 | fonendoskop, | 1 | Univerzálny fonendoskop
590
5.28 | Vyšetrovňa novorodencov |  |  | 395
5.28-22 | ručný kriesiaci vak + novorodenecký ambuvak | 1 | Ručný kriesiaci prístroj slikónový; Maska na dospelých, deti a novorodencov; Sada 3 vzduchovodov, pripojovacia hadica, rezervoár na kyslík;
5.28-24 | pulzný oximeter | 1 | napr. MASIMO Rad-97 alebo ekvivalent
5.33 | Vyšetrovňa |  |  | 12
5.33-28 | amnioskop vrátane zdroja studeného svetla | 1 | Prístroj určený pre diagnostiku metódou amnioskopie (napr. Amnioskop MT1200+ zdroj studeného svetla MT2002) | 125
5.33-31 | emitná miska, | 1 | Miska na položenie čistých, alebo použitých zdravotníckych pomôcom alebo nástrojov. Priemer min. 22cm. Nerez prevedenie, možnosť sterilizácie. | 50
5.33-32 | tlakomer, | 1 | Batériový tlakomer; Dobre čitateľný dispej; Detekcia nepravidelných srdcových funkcií; Možnosť napojiť 3 veľkosti manžiet S,M,L. | 20
5.33-33 | fonendoskop, | 1 | univerzálny fonendoskop | 490
5.33-34 | teplomer, | 1 | Digitálny teplomer; Zvuková indikácia zvýšenej teploty;
5.33-35 | Resuscitačný set, | 1
a) T-tubusu (ústny vzduchovod) najmenej 3 rôzne veľkosti pre mužov, ženy, deti a dorast,
b) ambuvaku (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v 2 veľkostiach,
c) kyslíkovej fľaše malej (0,6 l) a redukčného ventilu,
d) kyslíkovej masky,
e) odsávačky a odsávacieho katétra v 2 rôznych veľkostiach.