## Hárok1
Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky a špecifikácia ponúkaného zariadenia
Špecifikácia | Požadovaná hodnota |  |  | Hodnota ponúkaného zariadenia
| Jednotka | Parameter
|  | minimum | maximum
Ochodný názov typ ponúkaného zariadenia
Irigačno odsávacie zariadenie pre laparoskopiu a hysteroskopiu | 1 ks
Ovládanie dotykovým displejom so zobrazením hodnôt prietoku a tlaku počas celého výkonu | áno
Maximálne parametre pre jednotlivé endoskopické módy | áno
Možnosť použitia jednorázových a sterilizovateľných setov | áno
Rolerový sestém pre irigáciu, podtlakový systém pre odsávanie j jednom zariadení | áno
Automatický samodiagnostický test pri zapnutí prístroja | áno
Tlak pre HYS mód | mmHg | 15 | 200
Prietok pre HYS mód | ml/min | 300 | 900
Tlak pre LAP mód | mmHg |  | 500
Prietok pre LAP mód | ml/min | 1200 | 1800
Podlak pre LAP aj HYS | bar |  | 0.8
Vrátane irigačných hadicový setov pre HYS - resterilizovateľné | ks | 10
Vrátane irigačných hadicový setov pre LAPS - resterilizovateľné | ks | 10
Vrátane odsávacích hadicových setov - resterilizovateľné | ks | 10
uchádzač vypĺňa žlto označené polia