## 1. časť PZ - CT
Názov predmetu zákazky:
Rádiologické zariadenia
Časť č. 1: CT prístroj
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - CT prístroj 128 slice požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks CT prístroj 128 slice) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Nový (nie repasovaný) multidetektorový počítačový tomograf s rekonštrukciou 128 vrstiev umožňujúci diagnostické vyšetrenia vrátane vyšetrení za použitia kontrastných látok aplikovaných injektorom kontrastných látok. Injektor kontrastných látok musí byť súčasťou dodávky CT prístroja a musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: automatický tlakový injektor s peristaltickou pumpou, s možnosťou aplikácie dvoch rôznych kontrastných látok; dodanie na stropnom závese; rýchlosť prietoku v intervale 0,1-10 ml/s, väčší rozsah prípustný; možnosť použitia min. 1 ks fľaše alebo vaku s fyziologickým roztokom; možnosť použitia min. 2 ks fliaš/balení s rôznou kontrastnou látkou v originálnych obaloch súčasne bez potreby výmeny spotrebného materiálu; ovládanie - dva ovládacie panely (injektor a riadiaca miestnosť), terminál pre obsluhu - farebná dotyková obrazovka, bezdrôtová komunikácia terminálu s ovládacou konzolou - bez obmedzenia obsluhujúceho personálu. |  | áno/nie
2 | Počet detektorových radov pozdĺž osi Z min. 64 |  | uveďte hodnotu
3 | Tepelná kapacita anódy RTG žiariča min. 5 MHU |  | uveďte hodnotu
4 | Skenovací čas pre 360º rotáciu max. 0,5 sekundy |  | uveďte hodnotu
5 | Otvor gantry min. 70 cm |  | uveďte hodnotu
6 | Rozsah náklonu gantry min. (±30) °stupne | väčší rozsah je prípustný, ale náklon gantry min. ±30° musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
7 | Nastaviteľné kV v rozsahu min. (90-130) kV | väčší rozsah je prípustný, ale nastaviteľné KV min (90-130) kV musí byť zachované | uveďte hodnotu
8 | Rozsah prúdu (skutočná alebo ekvivalentná hodnota dosahovaná pomocou iteratívnej rekonštrukcie obrazu) min. (20-420) mA | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah prúdu min. (20-420) mA musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
9 | Skutočný alebo ekvivalentný výkon RTG generátora min. 80 kW |  | uveďte hodnotu
10 | Vyšetrovací CT stôl s rozsahom pohybu skenovacej časti v osi Z min. 1500 mm |  | uveďte hodnotu
11 | Nosnosť pacientskeho stola min. 200 kg |  | uveďte hodnotu
12 | Rýchlosť posunu stola min. 100 mm/sekunda |  | uveďte hodnotu
13 | Technológia pre zníženie dávky RTG žiarenia iteratívnou rekonštrukciou |  | áno/nie
14 | Rekonštrukcia v matrici min. (512x512) pixel |  | uveďte hodnotu
15 | Zobrazovacia matrica min. (1024x1024) pixel |  | uveďte hodnotu
16 | Šírka rezu max 0,7 mm |  | uveďte hodnotu
17 | Maximálna rýchlosť rekonštrukcie v matrici min. 15 obr/sekunda |  | uveďte hodnotu
18 | Kontrastné rozlíšenie (reprezentuje najmenší detail scény s vysokým kontrastom voči okoliu, ktorá môže byť v obraze identifikovaná štandardne udávaná v Lp/cm pri 2%MTF) min. 14,2 LP/cm |  | uveďte hodnotu
Ovládacia stanica operátora multidetektorového počítačového tomografu s minimálnou špecifikáciou: |  |  | Ovládacia stanica operátora multidetektorového počítačového tomografu s minimálnou špecifikáciou:
19 | Veľkosť uhlopriečky monitora min. 19 palcov |  | uveďte hodnotu
20 | Počet monitorov min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
21 | Kapacita pevného disku alebo externého disku min. 480 GB |  | uveďte hodnotu
22 | Operačná pamäť RAM min. 4 GB |  | uveďte hodnotu
23 | Komunikačné rozhranie Ethernet s vysokou rýchlosťou prenosu , TCP/IP protokol min. 1 GBS |  | uveďte hodnotu
24 | Obrazová komunikácia v plnohodnotnom formáte DICOM, v rozsahu (Modality Worklist, Query/Retrieve, Send, Print, Image Export, Storage) |  | áno/nie
25 | Obslužné programové vybavenie pre skenovanie CT, prehliadanie CT obrázkov |  | áno/nie
26 | Vypúšťa sa |  | áno/nie
27 | DVD napaľovačka |  | áno/nie
28 | 1 ks ovládacej stanice operátora multidetektorového počítačového tomografu. |  | áno/nie
29 | 1 ks postprocessingovej stanice pre operátora multidetektorového počítačového tomografu. |  | áno/nie
Aplikačné softvérové vybavenie ovládacej stanice operatéra multidetektorového počítačového tomografu s minimálnou špecifikáciou: |  |  | Aplikačné softvérové vybavenie ovládacej stanice operatéra multidetektorového počítačového tomografu s minimálnou špecifikáciou:
30 | Druhá konzola pre operátora pre post procesingové úpravy |  | áno/nie
31 | 2D rekonštrukcie |  | áno/nie
32 | 3D rekonštrukcie – povrchová 3D SSD rekonštrukcia a objemová VRT technika |  | áno/nie
33 | MPR automatická rekonštrukcia, MIP projekcia s maximálnou intenzitou, MinIP projekcia s minimálnou intenzitou |  | áno/nie
34 | Práca so surovými," tzv. raw datami", iteratívna rekonštrukciu |  | áno/nie
35 | Oznámenie a upozornenie o prekročení nastavenia referenčnej dávky pacienta na vyšetrovanú oblasť |  | áno/nie
36 | Umožňiť priamu rekonštrukciu sagitálnych, koronárnych, zakrivených a dvojito zakrivených obrazov z nespracovaných CT údajov ako súčasť CT protokolu. |  | áno/nie
Pracovná stanica pre lekára na báze klient-server riešenia pre diagnostiku a postprocessing s minimálnou špecifikáciou: |  |  | Pracovná stanica pre lekára na báze klient-server riešenia pre diagnostiku a postprocessing s minimálnou špecifikáciou:
37 | Veľkosť uhlopriečky monitora (požadované sú minimálne 2 ks) min. 21 palcov |  | uveďte hodnotu
38 | Počet monitorov min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
39 | Rozlíšenie monitorov min. 3 Mpix |  | uveďte hodnotu
40 | Operačná pamäť RAM min. 8 GB |  | uveďte hodnotu
41 | Diagnostická grafická karta s dvojmonitorovým výstupom |  | áno/nie
42 | Komunikačné rozhranie Ethernet s vysokou rýchlosťou prenosu , TCP/IP protokol min. 1 Gbs |  | uveďte hodnotu
43 | Obrazová komunikácia v plnohodnotnom formáte DICOM, v rozsahu (Modality Worklist, Query/Retrieve,Send, Print, Image Export, Storage) |  | áno/nie
44 | DVD napaľovačka |  | áno/nie
45 | Pracovná stanica pre lekára pre diagnostiku a postprocessing. |  | áno/nie
Aplikačné softvérové vybavenie pracovnej stanice pre lekára pre diagnostiku a postprocessing s minimálnou špecifikáciou: |  |  | Aplikačné softvérové vybavenie pracovnej stanice pre lekára pre diagnostiku a postprocessing s minimálnou špecifikáciou:
46 | 2D rekonštrukcie |  | áno/nie
47 | 3D rekonštrukcie – povrchová 3D SSD rekonštrukcia a objemová VRT technika |  | áno/nie
48 | MPR rekonštrukcia, MIP projekcia s maximálnou intenzitou, MinIP projekcia s minimálnou intenzitou |  | áno/nie
49 | Softvérový balík pre hodnotenie stenóz pomocou CT angiografie – softvér pre cievnu analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami:Automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov |  | áno/nie
Ďaľšie softvérové vybavenie: |  |  | Ďaľšie softvérové vybavenie:
50 | Vizualizácia plaku |  | áno/nie
51 | Sofvtér pre potlačenie artefaktov z metalických implantátov |  | áno/nie
52 | Odstránenie kostných štruktúr aj pomocou DSA pri vyšetrení neurovaskulárnych ciev |  | áno/nie
53 | Virtuálna kolonografia a bronchografia |  | áno/nie
54 | Perfúzia mozgu, s kvalitatívnym a kvantitatívnym zhodnotením |  | áno/nie
Príslušenstvo: |  |  | Príslušenstvo:
55 | Držiaky a úchyty pre polohovanie pacientov (držiak hlavy na vyšetrenie mozgu, držiak hlavy na vyšetrenie zvyšku tela – pľúca až bedrové kĺby, podložka pod kolená pri vyšetrení chrbtice, predĺženie úložnej dosky pre angiografie dolných končatín, fixačné pásy krátke a dlhé) |  | áno/nie
56 | Úložný vozík, skrinka pre odloženie držiakov a úchytov |  | áno/nie
57 | Nožný spínač pre kontrolu pohybu vyšetrovacieho stola (dovnútra a von) a vertikálny a horizontálny pohyb |  | áno/nie
58 | UPS záložný zdroj pre stanicu operátora |  | áno/nie
59 | UPS záložný zdroj pre stanicu lekára |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
60 | Záruka min. 24 mesiacov. |  | áno/nie
61 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 120 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis