## 6. časť PZ - SKIA RTG
Názov predmetu zákazky:
Rádiologické zariadenia
Časť č. 6: Digitálny skiagrafický RTG prístroj
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Digitálny skiagrafický RTG prístroj požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks Digitálny skiagrafický RTG prístroj) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Vysokofrekvenčný generátor s výstupným výkonom min. 65 kW |  | uveďte hodnotu
2. | Rozsah kVp min. (40-150) kV | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (40-150) kV musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
3. | Rozsah mAs min. (1-500) mAs | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (1-500) mAs musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
4. | Zabudované AEC |  | áno/nie
5. | Preddefinované anatomicky špecifické orgánové programy |  | áno/nie
6. | RTG žiarič - prispôsobený k výkonu generátora |  | áno/nie
7. | Tepelná kapacita anódy min. 300 KHU |  | uveďte hodnotu
8. | Stropný záves RTG žiariča |  | Stropný záves RTG žiariča
2018-01-08 | Pozdĺžny posuv statívu RTG žiariča min. 2000 mm |  | uveďte hodnotu
2018-02-08 | Vertikálny posuv statívu RTG žiariča min. 1800 mm |  | uveďte hodnotu
2018-03-08 | Rotácia RTG ramena ±90° stupňov |  | áno/nie
2018-04-08 | Motorizovaný synchronizovaný pohyb s vertikálnym statívom a vyš. stolom |  | áno/nie
9. | Pevne zabudovaný rádiografický stôl - elevačný |  | Pevne zabudovaný rádiografický stôl - elevačný
2018-01-09 | Aretačná plávajúca úložná doska |  | áno/nie
2018-02-09 | Nosnosť stola pri centrálnej polohe min. 250kg |  | uveďte hodnotu
10. | Detektor s priamou digitalizáciou |  | Detektor s priamou digitalizáciou
2018-01-10 | Rozmer aktívnej plochy detektora min.(34x40) cm |  | uveďte hodnotu
2018-02-10 | Počet aktívnych pixelov min. 2020 x 2020 pixelov |  | uveďte hodnotu
2018-03-10 | Veľkosť pixelu max. 200 µm |  | uveďte hodnotu
2018-04-10 | Hĺbka obrazu min. 14 bit |  | uveďte hodnotu
2018-05-10 | Wifi pripojenie s možnosťou priameho pripojenia v stole alebo samostatne na posteli, alebo vozíku |  | áno/nie
11. | Vertikálny statív - vyšetrovacie náradie spĺňa všetky medicínsko-technické požiadavky na snímkovanie pacientov v stoji |  | Vertikálny statív - vyšetrovacie náradie spĺňa všetky medicínsko-technické požiadavky na snímkovanie pacientov v stoji
2018-01-11 | Vertikálny posun zabezpečujúci rozsah vyšetrení všetkých orgánových systémov v stoji. |  | áno/nie
2018-02-11 | Pevne zabudovaný detektor s rozmerom min. 41 x 41 cm |  | uveďte hodnotu
2018-03-11 | Počet aktívnych pixelov min. 2022 x 2022 pixelov |  | uveďte hodnotu
2018-04-11 | Veľkosť pixelu max 200 µm |  | uveďte hodnotu
2018-05-11 | Hĺbka obrazu min. 14 bit |  | uveďte hodnotu
2018-06-11 | Sekundárna filtrácia podľa vzdialenosti |  | áno/nie
2018-07-11 | Sklápanie do horizontálnej roviny od vertikály min. ( -20/+90)° stupne |  | uveďte hodnotu
12. | Kolimátor |  | Kolimátor
2018-01-12 | Primárna filtrácia Al, Cu max. 0,3 mm |  | uveďte hodnotu
2018-02-12 | Svetelná clona synchronizovaná s izocentrom vertikálneho statívu resp.stola |  | áno/nie
2018-03-12 | Spracovanie obrazu |  | áno/nie
2018-04-12 | Plná kompatibility s DICOM posledného znenia |  | áno/nie
2018-05-12 | Kapacita akvizičnej pracovnej stanice v DICOM formáte min. 4 000 obrazov |  | uveďte hodnotu
2018-06-12 | RAM pre akvizičnú pracovnú stanicu min. 2 GB |  | uveďte hodnotu
2018-07-12 | Možnosť uloženia štúdie na CD/DVD nosič |  | uveďte hodnotu
2018-08-12 | Kompletné vytvorenie organoprogramov - expozičných parametrov, orgánových filtrov primárneho nastavenia obrazu -RAT |  | áno/nie
13. | Integrovaná ovládacia konzola |  | Integrovaná ovládacia konzola
2018-01-13 | Uhlopriečka monitora min. 19 palcov |  | uveďte hodnotu
2018-02-13 | Rozlíšenie monitora min. 1,3 Mpx |  | uveďte hodnotu
2018-03-13 | Základné postprocessingové úpravy a nastavenia kvality obrazu |  | áno/nie
2018-04-13 | DAP meter s automatickým zápisom k snímke |  | áno/nie
14. | Hodnotiaca/lekárska diagnostická stanica |  | Hodnotiaca/lekárska diagnostická stanica
2018-01-14 | RAM min. 8 GB |  | uveďte hodnotu
2018-02-14 | HDD min. 500 GB |  | uveďte hodnotu
2018-03-14 | CD/DVD RW |  | áno/nie
2018-04-14 | Operačný systém |  | áno/nie
2018-05-14 | Plochý monitor |  | áno/nie
2018-06-14 | Uhlopriečka monochromat.monitora min. 19 palcov |  | uveďte hodnotu
2018-07-14 | 1 ks grafická karta s 2 výstupmi pre ponúkané monitory |  | áno/nie
2018-08-14 | 1 ks diagnostický prehliadač s CE certifikátom pre triedu Iia |  | áno/nie
15. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
15.1 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
15.2 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis