## Položka 1
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály | [5 empty] | Príloha č.1 SP/Zmluvy
Zdravotnícka technológia - Vybavenie lôžkami a operačnou techikou
Časť č.3 - Vyhrievané lôžko
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Vyhrievané lôžko požadovaný počet: 1 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Vyhrievacie lôžko pre stabilizáciu, podporu adaptácie a prípadnú resuscitáciu na pôrodnom sále | áno |  | áno/nie
2 | Rozmery ložnej plochy-dĺžka | min. 750 mm |  | uveďte hodnotu
3 | Rozmery ložnej plochy-šírka | min. 480 mm |  | uveďte hodnotu
4 | Antidekubitný matrac proti preležaninám | áno |  | áno/nie
5 | Zaťažiteľnosť/nosnosť lôžka (pacient + príslušenstvo) | do 10 kg |  | uveďte hodnotu
6 | Nastaviteľný sklon lôžka v minimálnom rozsahu | mínus 12 ° až plus 12 ° |  | uveďte hodnotu
7 | Vyhrievaná podložka s nezávislou ovládacou jednotkou | áno |  | áno/nie
8 | Polica pre príslušenstvo | áno |  | áno/nie
9 | Nosnosť police | min 15 kg |  | uveďte hodnotu
10 | Počet políc | min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
11 | Do strán odklopný horný ohrev pre ergonomické odklápanie počas potreby prístupu k pacientovi. | áno |  | áno/nie
12 | Ochranné priehľadné steny po stranách lôžka, odklopné a odoberateľné | áno |  | áno/nie
13 | Odklopné bočné steny s funkciou automatického nehlučného sklápania, vybavené otvormi pre vstup káblov a hadičiek s gumenými zábranami proti ich pádu alebo nežiaducemu premiestneniu | áno |  | áno/nie
14 | Dva držiaky infúznej techniky po stranách lôžka po celej dĺžke od lôžka po horný ohrev | áno |  | áno/nie
15 | Ovládací centrálny panel s displejom zobrazujúci meranú a nastavenú teplotu, alarmové hlásenia ako aj výkon vyhrievacieho telesa | áno |  | áno/nie
16 | Zabudované denné a nočné osvetlenie do lôžka | áno |  | áno/nie
17 | Vyhrievacie režimy: manuálny režim nastavením úrovne ohrevu pacienta, automatický režim kontrolou teploty pacienta a automatické predhrievanie (pohotovostný režim vyhriateho lôžka) | áno |  | áno/nie
18 | Integrovaná zásuvková skrinka na podvozku s výklopnými zásuvkami | áno |  | áno/nie
19 | Vyšetrovacie ako aj nočné osvetlenie, ktoré je integrované v hornej časti ohrievacieho telesa | áno |  | áno/nie
20 | Elektricky, výškovo nastaviteľný podvozok s intuitívnym nožným, ovládaním po obidvoch stranách lôžka | áno |  | áno/nie
21 | Výškovo polohovateľná polica na odkladanie vecí alebo prístrojov so štandardizovanými koľajnicami po bokoch police | áno |  | áno/nie
22 | APGAR časomiera integrovaná v centrálnom ovládacom panely | áno |  | áno/nie
23 | Kompletné príslušenstvo pre stabilizáciu, podporu adaptácie a resuscitáciu novorodencov a malých detí v súlade s Národným neonatologickým resuscitačným programom a s doporučeniami výboru Neonatologickej sekcie Pediatrickej spoločnosti. | áno |  | áno/nie
24 | Novorodenecký T-resuscitátor | áno |  | áno/nie
25 | - jednoduchý, ľahko ovládateľný prístroj pre presnú a tlakovo kontrolovanú resuscitáciu novorodencov vrátane držiaka na tyč | áno |  | áno/nie
26 | - možnosť resuscitácie maskou, resp. nazálnymi nozdrilkami štandardu Infant Flow | áno |  | áno/nie
27 | - možnosť nastavenia PIP v rozsahu min. do 60 cmH2O | áno |  | áno/nie
28 | - možnosť nastavenia PEEP v rozsahu min. do 10 cmH2O (až do 15 cmH2O pri použití Infant Flow) | áno |  | áno/nie
29 | - rozsah prietoku vstupného plynu min. od 5 do 15 lit./min. | áno |  | áno/nie
30 | - dýchacia hadica s T-kusom | min. 10 ks |  | uveďte hodnotu
31 | - resuscitačná maska štandardu Infant Flow rôznej veľkosti | min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
32 | - resuscitačná nozdrilka štandardu Infant Flow rôznej veľkosti | min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
33 | - resuscitačná maska klasická rôznej veľkosti | min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
34 | Zmiešavač kyslík / vzduch | áno |  | áno/nie
35 | - plynulé nastavovanie koncentrácie O2 | áno |  | áno/nie
36 | - rozsah FiO2 dýchacieho plynu od 0,21 do 1,00 | áno |  | áno/nie
37 | - integrovaný prietokomer dýchacej zmesi plynov s rozsahom min. od 5 do 15 lit./min. | áno |  | áno/nie
38 | - automatický alarm poklesu tlaku v zdroji plynov | áno |  | áno/nie
39 | - integrovaná odkaľovacia nádoba v prívode medicinálneho vzduchu | áno |  | áno/nie
40 | - držiak zmiešavača na tyč | áno |  | áno/nie
41 | - prívodné tlakové hadice (min. 3 m) s rýchlospojkami | áno |  | áno/nie
42 | - prepojovacia hadička T-resuscitátor / zmiešavač | min. 10 ks |  | uveďte hodnotu
43 | Kyslíkový prietokomer s rozsahom min. od 5 do 15 lit./min. | áno |  | áno/nie
Ďalšie požiadavky k dodávke jednotlivých položiek
nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar
dodanie tovaru do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania, zaškolenie obsluhy
Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky
záruka min. 24 mesiacov
V: | doplniť
Dňa: | doplniť |  |  |  | Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača