## Položka 1
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály | [5 empty] | Príloha č.1 SP/Zmluvy
Zdravotnícka technológia - Vybavenie lôžkamia a operačnou technikou
Časť č. 1 - Lôžka s príslušenstvom
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Technická špecifikácia predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
Časť č.1 - Lôžka s príslušenstvom |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) |  | Požadovaná špecifikácia | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1. | Nemocničné lôžko výškovo nastaviteľné a polohovateľné - 3Ks |  |  |  | názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
| Pevná a stabilná konštrukcia lôžka (lôžko sa nesmie pohybovať či krútiť ani pri maximálnom prevádzkovom zaťažení) |  | požaduje sa | áno/nie
| Jednoducho čistiteľná kovová konštrukcia lôžka (bez ťažko dostupných záhybov, otvorených dutín, nekvalitných zvarov, apod.) |  | požaduje sa | áno/nie
| Bezpečné pracovné zaťaženie minimálne 250 kg |  | požaduje sa | áno/nie
| Vonkajšie rozmery lôžka |  | max. 220 x 100 cm | uveďte parameter
| Ložná plocha 4-dielna |  | požaduje sa | áno/nie
| Rozmery ložnej plochy |  | min. 200 x 87 cm | uveďte parameter
| Ložná plocha ľahko umývateľná a dezinfikovateľná – vyberateľné plastové kryty |  | požaduje sa | áno/nie
| Integrované predĺženie lôžka ovládané mechanicky |  | min. 15 cm | uveďte parameter
| Súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlo (autokontúra) |  | požaduje sa | áno/nie
| Ložná plocha s automatickým odsunom (autoregresiou ) chrbtového a stehenného dielu pri polohovaní pre elimináciu tlaku a strižných síl pôsobiacich na telo pacienta |  | požaduje sa | áno/nie
| Elektrické ovládanie chrbtového a stehenného dielu, zdvihu ložnej plochy |  | požaduje sa | áno/nie
| Rozsah zdvihu ložnej plochy |  | min. 40 cm - 70 cm | uveďte parameter
| Elektrické ovládanie náklonu ložnej plochy Trendelenburg / Antitrendelenburg |  | min. 13° | uveďte parameter
| Manuálne ovládanie lýtkového dielu. |  | požaduje sa | áno/nie
| Vyberateľné plastové čelá zabezpečené zámkami proti náhodnému vytiahnutiu, aretácia čiel z vonkajšej strany lôžka, ľahko dostupná a zreteľne označená |  | požaduje sa | áno/nie
| Farebné výplne čiel na výber minimálne zo 6 farieb |  | požaduje sa | áno/nie
| Integrované 3/4 kovové bočnice (minimálna dĺžka 140 cm), sklopné pozdĺž lôžka, s ergonomickou aretáciou zvrchu bočnice a s ochranou proti náhodnému spusteniu. Bočnice musia byť nereštriktívne. |  | požaduje sa | áno/nie
| Sesterský ovládací panel s bezpečnostným tlačidlom pre odblokovanie klávesnice a automatickým návratom k jej uzamknutiu, tlačidlom STOP pre okamžitého zastavenia polohovania, možnosťou blokovania jednotlivých funkcií samostatne, s tlačidlami ovládania polôh a pamäťovými polohami (minimálne Kardio kreslo, Trendelenburg, CPR). |  | požaduje sa | áno/nie
| Pacientský ručný ovládač, polohovanie výšky ložnej plochy, chrbtového a stehenného dielu, autokontúry. Ručný ovládač musí byť blokovateľný pre jednotlivé polohy. |  | požaduje sa | áno/nie
| Pojazdové kolieska 4 x 150 mm s centrálnym ovládaním, 2 brzdové pedály, ovládanie od nožnej časti |  | požaduje sa | áno/nie
| Nožné ovládače kolies: zabrzdenie lôžka, uvoľnenie kolies pre pohyb do všetkých smerov a uvoľnenie kolies pre priamy pohyb, počas presunu pacienta po nemocnici, t.j. min. 3 funkcie |  | požaduje sa | áno/nie
| Minimálne 2 držiaky v oblasti čiel na umiestnenie hrazdy alebo infúzneho stojana. Hrazda musí byť aretovateľná. |  | požaduje sa | áno/nie
| Minimálne 2 bočné držiaky na drobné príslušenstvo (kôš na bažanta, sáčku na moč apod.) |  | požaduje sa | áno/nie
| Možnosť doplnenia lôžka o prídavný pár bočníc pre zaistenie pacienta pozdĺž celej ložnej plochy. |  | požaduje sa | áno/nie
| Zálohová batéria s indikátorom stavu |  | požaduje sa | áno/nie
| Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania pri preťažení lôžka |  | požaduje sa | áno/nie
| Bezpečné zakrytovanie vedenia káblov v konštrukcii lôžka, alebo vodiacich lištách |  | požaduje sa | áno/nie
| Prívodný farebne zvýraznený špirálovitý EÚ prívodný kábel 230-240 V |  | požaduje sa | áno/nie
| Páky mechanického CPR odblokovania chrbtového dielu po obidvoch stranách lôžka, dobre dostupné v akejkoľvek polohe lôžka, aj v prípade bočníc v aktivovanej, hornej polohe |  | požaduje sa | áno/nie
| Lôžko musí byť umývateľné a dezinfikovateľné štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  | požaduje sa | áno/nie
| Rohové ochranné protinárazové kolieska (4x) |  | požaduje sa | áno/nie
| Vizuálna alebo akustická signalizácia indikujúca bezpečnú polohu lôžka (lôžko v najnižšej polohe). |  | požaduje sa | uveďte parameter
| Možnosti exportu servisných dát z riadiacej jednotky pre rýchlu diagnostiku a prevenciu závad |  | nepožaduje sa
| Lôžko spĺňajúce požiadavky bezpečnostnej normy STN EN 60601-2-52. |  | požaduje sa | áno/nie
Povinné príslušenstvo |  |  |  | Povinné príslušenstvo
| Hrazda lakovaná, do držiaku na lôžku, aretovateľná. |  | požaduje sa | áno/nie
| Výškovo nastaviteľná plastová rukoväť ku hrazde. Nosnosť |  | min. 75 kg
| Infúzny stojan, teleskopický, do držiaku na lôžku, chróm. |  | požaduje sa | áno/nie
| Pasívny antidekubitný matrac pre stredné riziko vzniku dekubitov (Norton III.) |  | požaduje sa | áno/nie
| Profilácia hornej vrstvy – antidekubitný prierez matraca v pozdĺžnom aj priečnom smere pre zvýšenie komfortu pacienta, s rôznou hustotou prierezu zaisťujúcou aj zónovú tuhosť jadra minimálne v 3 zónach (hlava, panva, päty). |  | požaduje sa | áno/nie
| Jadro zo studenej PUR peny, znížená horľavosť (min. CRIB 5), hustota peny |  | min. 40 kg/m3 | uveďte parameter
| Znížená horľavosť poťahu CRIB5. |  | požaduje sa | áno/nie
| Poťah paropriepustný (minimálne 600 g/m2/24 hod.), snímateľný, elastický, prateľný, vodovzdorný (min. 2000 mm vodného stĺpcu). |  | požaduje sa | áno/nie
| Zips poťahu prekrytý krycou chlopňou pre zabránenie vniknutia nečistôt, tekutín. |  | požaduje sa | áno/nie
| Poťah dezinfikovateľný bežnými prostriedkami používanými v zdravotníctve. |  | požaduje sa | áno/nie
| Rozmery matraca prispôsobené rozmerom ložnej plochy ponúknutého lôžka. |  | požaduje sa | áno/nie
| Výška matraca minimálne 14 cm, max. 16 cm. |  | min. 14 - 16 cm | uveďte parameter
| Nosnosť matraca minimálne 200 kg. |  | min. 200 kg | uveďte parameter
2. | Nočný stolík k lôžku - 5ks |  |  |  | názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
| Obojstranný kovový nočný stolík s integrovanou jedálenskou doskou |  | požaduje sa | áno/nie
| Korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou práškovými farbami |  | požaduje sa | áno/nie
| Čielka, dvierka a jedálenská doska z vysokotlakového laminátu |  | požaduje sa | áno/nie
| Kovové vodiace madlá na hornej doske stolíka |  | požaduje sa | áno/nie
| Prevedenie stolíku: zásuvka, nika, uzamykateľná spodná skrinka so zámkom |  | požaduje sa | áno/nie
| Kolieska dvojité minimálne 75 mm, z toho min. 2 s brzdou |  | min. 75 mm | uveďte parameter
| Jedálenská doska integrovaná do korpusu stolíku, výškovo nastaviteľná pružinou |  | min. 76 – 100 cm | uveďte parameter
| Rozmery stolíku |  | min. 50 x 39 x 85 cm | uveďte parameter
3. | Pôrodné lôžko - 2ks |  |  |  | názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
| možnosť prevedenia pôrodu klasickým alebo alternatívnym spôsobom – napr. poloha v drepe s pomocou partnera, v polosede, vertikálna poloha, vľahu na chrbte, na boku |  | áno | áno/nie
| možnosť nastavenia podnožného dielu do rôznych výškových úrovní a zasunutie celého podnožného dielu pod rám postele |  | áno | áno/nie
| zasúvanie podnožného dielu pod ložnú plochu bez nutnosti jeho odobratia, excentricky umiestnený zdvíhací stĺp |  | áno | áno/nie
| mechanicky nastaviteľný podnožný diel |  | áno | áno/nie
| elektricky nastaviteľné – výška ložnej plochy, chrbtový diel, sedací diel |  | áno | áno/nie
| flexibilita nastavenia opierok nôh do pozície lýtkových opierok, ako aj do pozície opierok chodidiel |  | áno | áno/nie
| dvojdielny matrac ložnej plochy – chrbtový/sedací diel, podnožný diel s antibakteriálnym povrchom |  | áno | áno/nie
| bezšvové čalúnenie |  | áno | áno/nie
| sedací diel tvarovaný pre zaistenie dostatku priestoru pre pôrodníka |  | áno | áno/nie
| pojazdné prevedenie, dvojité kolieska minimálne 150 mm, centrálna brzda koliesok |  | áno | áno/nie
| celková dĺžka v rozloženom stave |  | max. 2170 mm | uveďte hodnotu
| celková šírka vrátane bočníc |  | max. 990 mm | uveďte hodnotu
| výška ložnej plochy vrátane čalúnenia |  | 600 mm +/- 20 mm | uveďte hodnotu
| poloha Trendelenburg, elektricky nastaviteľná |  | min. 10 ° | uveďte hodnotu
| ľahko prestaviteľné podpery nôh |  | áno | áno/nie
| rozsah zdvihu výškového nastavenia minimálne 35 cm |  | min. 350 mm | uveďte hodnotu
| uhol nastavenia podnožného dielu |  | min. 0 ° do +20 ° | uveďte hodnotu
| uhol nastavenia chrbtového dielu |  | min. -10 ° do +65 ° | uveďte hodnotu
| uhol nastavenia sedacieho dielu minimálne od 0o do +18o |  | min. 0 ° do +18 ° | uveďte hodnotu
| možnosť mechanického CPR spustenia chrbtového dielu |  | áno | áno/nie
| integrovaný ovládací panel na obidvoch stranách chrbtového dielu s ovládacími prvkami (el. ovládanie – výšky ložnej plochy, nastavenie chrbtového a sedacieho dielu, poloha Trendelenburg) |  | áno | áno/nie
| ručný ovládač na špirálovitom kábli |  | áno | áno/nie
| pár odklopných bočných zábran, neodnímateľných, s integrovaným ovládací panelom – el. ovládanie výšky ložnej plochy a náklonu chrbtového dielu |  | áno | áno/nie
| nosnosť pôrodnej postele minimálne 235 kg |  | áno | áno/nie
| zaťaženie podnožného dielu minimálne 150 kg |  | áno | áno/nie
| záložný akumulátor |  | áno | áno/nie
| ekvipotenciálová svorka |  | áno | áno/nie
| 2x držiak na infúzny stojan |  | áno | áno/nie
| ručné madlá pre rodičku, odnímateľné |  | áno | áno/nie
| možnosť farebného prevedenia čalúnenia minimálne v 4 farbách |  | áno | áno/nie
| jednoduchá čistiteľnosť a umývateľnosť |  | áno | áno/nie
Povinné príslušenstvo | Príslušenstvo |  |  | Povinné príslušenstvo
| čalúnená odnímateľná hrazda umiestniteľná do držiakov na lôžku |  | áno | áno/nie
| miska nerezová, odnímateľná, na otočnom držiaku, objem minimálne 4 litre |  | áno | áno/nie
| podhlavník |  | áno | áno/nie
| eurolišta |  | áno | áno/nie
| podpery nôh, deliteľné prevedenie L/P |  | áno | áno/nie
| infúzny stojan – teleskopický, odnímateľný, 4 háčiky |  | áno | áno/nie
| lekárska stolička, čalúnený sedák, bez operadla, pojazdná, výškovo nastaviteľná |  | áno | áno/nie
4. | Vyšetrovacie ležadlo, výškovo nastaviteľné - 1ks |  |  |  | názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
| Dvojdielna ložná plocha |  | požaduje sa | áno/nie
| Krížová konštrukcia, zdvih v ose lehátka |  | požaduje sa | áno/nie
| Nepojazdné |  | požaduje sa | áno/nie
| Elektricky nastaviteľná výška ložnej plochy |  | min. 55 - 85 cm | uveďte parameter
| Ručný ovládač elektromotoru |  | požaduje sa | áno/nie
| Polohovateľný podhlavník pomocou plynovej pružiny v rozsahu |  | min. -75° až +45° | uveďte parameter
| Ústny otvor s krytom |  | požaduje sa | áno/nie
| Rozmery ložnej plochy |  | min. 195 x 65 cm | uveďte parameter
| Nosnosť |  | min. 170 kg | uveďte parameter
| Farebné prevedenie – výber z viacerých farieb |  | požaduje sa | áno/nie
| Držiak papierovej rolky |  | požaduje sa | áno/nie
5. | Transportné ležadlo, výškovo nastaviteľné - 1ks |  |  |  | názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
| Transportné lehátko s nastaviteľnou výškou ložnej plochy |  | požaduje sa | áno/nie
| Polohovateľný podhlavník v rozsahu |  | min. 0° až +60° | uveďte parameter
| Výška ložnej plochy nastaviteľná hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu |  | min. 60 - 90 cm | uveďte parameter
| Nerezové alebo plastové sklopné zábrany z obidvoch strán lehátka |  | požaduje sa ( v prípade plastových musia byť pevné a odolné voči nárazom a dezinfekcii) | uveďte parameter
| Nerezové alebo lakované madlá na obidvoch stranách čiel |  | požaduje sa | uveďte parameter
| Upevňovacie nerezové eurolišty po obidvoch stranách lehátka |  | požaduje sa | áno/nie
| Ochranné protinárazové kolieska |  | požaduje sa | áno/nie
| Centrálne ovládané pojazdové kolieska 4 x 150 mm |  | požaduje sa | áno/nie
| Jedno koliesko antistatické |  | požaduje sa | áno/nie
| Ložná plocha |  | min. 195 x 65 cm | uveďte parameter
| Nosnosť lehátka |  | min. 170 kg | uveďte parameter
| Kovová konštrukcia |  | požaduje sa | áno/nie
| Ložná plocha zdravotnícka koženka – výber z viacerých farieb |  | požaduje sa | áno/nie
| Držiak papierovej rolky šírky |  | max. 50 cm | uveďte parameter
6. | Postieľka pre novorodencov, mobilná - 2ks |  |  |  | názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
| ľahko čistiteľná vyberateľná vanička |  | požaduje sa | áno/nie
| výškové nastavenie v rozsahu |  | min. 25 cm | uveďte parameter
| kolieska minimálne 4 x 50 mm, aspoň 2 s brzdou |  | požaduje sa | áno/nie
| nastaviteľný náklon vaničky |  | požaduje sa | áno/nie
| ľahko čistiteľná konštrukcia |  | požaduje sa | áno/nie
| matrac s umývateľným poťahom |  | požaduje sa | áno/nie
7. | Vyšetrovací gynekologický stôl - 1ks | 1ks
| stabilná a pevná ložná plocha, najlepšie na 2 teleskopických zdvihových stĺpoch | min. 600 mm | min. 600 mm | uveďte hodnotu
| výška stolu nastaviteľná elektropohonom v rozsahu | min. 400 mm | min. 400 mm | uveďte hodnotu
| nástupná výška od podlahy | max. 620 mm | max. 620 mm | uveďte hodnotu
| nožný ovládač s tlačidlami pre elektrické polohovanie operadla, sedáku, výšky a pamäťovými polohami minimálne: vyšetrovacia poloha, nástupná poloha | áno | požaduje sa | áno/nie
| ručný ovládač s tlačidlami pre elektrické polohovanie operadla, sedáku, výšky, pamäťovými polohami minimálne: vyšetrovacia poloha, nástupná poloha, núdzová Trendelenburgova poloha | áno | požaduje sa | áno/nie
| všetky ovládače vybavené bezpečnostnou funkciou STOP pre okamžité zastavenie polohovania | áno | požaduje sa | áno/nie
| minimálne dvojsegmentová pracovná plocha (operadlo, sedák s výrezom) | áno | požaduje sa | áno/nie
| čalúnený podhlavník | áno | požaduje sa | áno/nie
| stacionárne prevedenie s nastaviteľnými manipulačnými kolieskami | áno | požaduje sa | áno/nie
| nastavenie sklonu operadla | min. 0 ° až + 40 ° | min. 0 ° až + 40 ° | uveďte hodnotu
| nastavenie sklonu sedáku | min. 0 ° až + 20 ° | min. 0 ° až + 20 ° | uveďte hodnotu
| náklon Trendelenburg | min. -12 ° | min. -12 ° | uveďte hodnotu
| nosnosť pacientky | min. 180 kg | min. 180 kg | uveďte hodnotu
| hygienický udržovateľný povrch v bezšvovom prevedení, rezistentný voči bežným dezinfekčným prostriekdom | áno | požaduje sa | áno/nie
| podvozok kresla, spodné strany segmentov ložnej plochy, motorové jednotky z hygienických a bezpečnostných dôvodov zakrytované | áno | požaduje sa | áno/nie
| miska s obsahom minimálne 2 litre pod sedákom stolu, vyberateľná, na otočnom držiaku | áno | požaduje sa | áno/nie
| držiak papierovej rolky | áno | požaduje sa | áno/nie
| ľahko odnímateľné opierky nôh, nezávislo od seba nastaviteľné do strán | áno | požaduje sa | áno/nie
| elektrické nastavenie opierok nôh smerom hore/dole | áno | požaduje sa | áno/nie
| farba čalúnenia výber aspoň z 5 farieb | áno | požaduje sa | áno/nie
Ďalšie požiadavky k dodávke jednotlivých položiek
nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar
dodanie tovaru do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a inštalácie na mieste dodania, zaškolenie obsluhy
Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky
záruka min. 24 mesiacov
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača