## Príloha č. 1
Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 3 - Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
PRÍSTROJ PRE FUNKČNÚ ELEKTROSTIMULÁCIU POSTIHNUTÝCH KONČATÍN
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru
Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín - 1 ks Názov/typ/model tovaru .................................., rok výroby: ............... |  | hodnota/parameter tovaru
1.1 | Samostatné manžety s integrovaným neurostimulátorom na hornú a dolnú končatinu - samostatné pre pravú a ľavú dolnú končatinu s ergonomickým vykrojením pre ľahšie, presnejšie a rýchlešie umiestnenie
1.2 | Riadiaca jenotka vo forme tabletu umožňujúca bezdrôtové nastavenie systému a ukladanie pacientských dát a dát o terapii
1.3 | Presnosť stimulácie vďaka adaptujúcemu sa algoritmu krokového cyklu pomocou 3D axiálneho gyroskopu a akcelerometra
1.4 | Univerzálne veľkosti manžety pre dospelých na upevnenie stimulátorov, manžeta pre pediatrických pacientov
1.5 | Zariadenie využiteľné pre terapiu, každodenné použitie ako kompenzačná pomôcka pre zlepšienie stereotypu chôdze a úchopovej schopnosti ruky
1.6 | Podpora chýbajúcej flexie / extenzie kolena
1.7 | Korekcia cirkumdukčnej chôdze
1.8 | Možnosť elektrostimulácie pacientov schopných chôdze a na lôžku
1.9 | Úprava parametrov stimulácie v reálnom čase, v priebehu terapie
1.10 | Ergonomicky konštruované dlahy
1.11 | Bavlnené elektródy pre efektívne nastavenie stimulácie
1.12 | Bezdrôtový ovládač pre nastavenie intenzity stimulácie a výber programu; signalizácia nabitia
1.13 | Technické parametre: | xx
1.14 | Nabíjanie akumulátorv bez odstránenia prístroja z manžety
1.15 | Dobíjací Li-Ion akumulátor
1.16 | Možnosť nastavenia parametrov:
1.17 | Intenzita min. 0 -100 mA
1.18 | Trvanie fázy 100, 200, 300 μs
1.19 | Frekvencia stimulácie v rozsahu 20 - 45 Hz
1.20 | Tvar vlny, typ stimulácie - symetrický, asymetrický
1.21 | Pacientska databáza pre uloženie individuálneho nastavenia, uloženie dát a opätovné nahratie pomocou Bluetooth
1.22 | Voliteľný bezdrôtový pätný senzor
1.23 | Výmenné hygienické výstelky zabezpečujúce hygienické použitie manžety
1.24 | Stehenná manžeta pre synchronizovanú stimuláciu kvadricepsu / hamstringov s lýtkovou manžetou
1.25 | Nastavenie stimulácie zvlášť pre flexory, extenzory a thenar
1.26 | Dlahy v dvoch veľkostiach - štandardná a veľká varianta
1.27 | Výmenné nástavce pre presné nastavenie stimulácie
1.28 | Malý ovládač, ktorý umožňuje funkcie vo dvoch režimoch - manuálny, terapeutický

## Príloha č. 2
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 3 - Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín
CENOVÁ KALKULÁCIA, POLOŽKOVITÝ ROZPOČET TOVARU
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Počet MJ | Názov ponúkaného produktu | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL | Kúpna cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Celková kúpna cena v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 7. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
0

## Príloha č. 3
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 3 - Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín
Zoznam subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné