## Položka 1
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály |  |  |  |  | Príloha č.1 SP/Zmluva
Zdravotnícka technológia - Diagnostické a terapeutické prístroje
Časť č.4 Kolposkop
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Gynekologický kolposkop - prístroj určený na gynekologické vyšetrenie krčku maternice a pošvy požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Ohnisková vzdialenosť | min. 250-300mm | uveďte hodnotu
2 | zväčšenie viackrokové | min. 3x | uveďte hodnotu
3 | prvý stupeň zväčšenia | min. 3,5x | uveďte hodnotu
4 | druhý stupeň zväčšenia | min. 6x | uveďte hodnotu
5 | tretí stupeň zväčšenia | min. 9x | uveďte hodnotu
6 | Zorné pole | min. 19 mm - max. 89 mm | uveďte hodnotu
7 | Hĺbka zobrazenia, ostrosti | min. 0,76 mm - max. 4,5 mm | uveďte hodnotu
8 | Pracovná výška kolposkopu | min. 975 mm - max. 1180 | uveďte hodnotu
10 | Intenzita LED osvetlania | min.10000 LUX | uveďte hodnotu
12 | FUL HD nonitor | min. 24" | uveďte hodnotu
13 | Kombinovaný HD kolposkop 52v1 (digitálny a optický) | áno | áno/nie
14 | Samostatne stojaci, pojazdný podvozok s brzdami | áno | áno/nie
17 | Viackrokové zväčšenia | áno | áno/nie
18 | Biele LED osvetlenie s možnosťou regulácie jeho intenzity | áno | áno/nie
19 | Integrovaný zelený filter | áno | áno/nie
20 | Integrovaná digitálna kamera | áno | áno/nie
21 | Digitálny výstup do PC aj na externý (pacientsky) monitor | áno | áno/nie
22 | Možnosť archivácie obrázkova pomcou sofweru pracujúcom s pacientskymi dátam | áno | áno/nie
23 | Umiestnenie spúšte záznamu (fotgrafie) priamo na ovládacom paneli kolposkopu resp. na nožnom spínači podľa zásad "user friendy ovládania" | áno | áno/nie
| Meranie teploty duálne (dve merania teploty súčasne) | áno
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
| Nový, nepoužítý a nerepasovný prístroj | áno
| Záruka min. 24 mesiacov | áno | áno/nie
| Doprava na miesto dodania | áno | áno/nie
| Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno | áno/nie
| Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno | áno/nie
| Prvé zaškolenie obsluhy | áno | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača